załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 2 do umowy

System do termoablacji mikrofalowej

| LP | Wymagania Zamawiającego (warunek) | Parametr wymagany | Parametr oferowany/podać |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Producent | TAK/podać |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Model | TAK/podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | TAK/podać |  |
|  | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2025 r., sprzęt fabrycznie nowy) nie rekondycjonowany, nie powystawowy | TAK/podać |  |
|  | Generator mikrofalowy do ablacji tkanek miękkich, w tym częściowej lub całkowitej ablacji nieoperacyjnych guzów wątroby, nerek, płuc, tarczycy, piersi, macicy | TAK |  |
|  | Możliwość ablacji przezskórnej, śródoperacyjnej, laparoskopowej, w rezonansie magnetycznym (MRI) | TAK |  |
|  | Ekran dotykowy do ustawiania czasu i mocy na panelu przednim | TAK |  |
|  | System zawiera generator ze zintegrowaną pompą wodną | TAK |  |
|  | Wymiary: 690 x 640 x 380 mm ±5% dla generatora (z walizką transportową) | TAK/Podać |  |
|  | Możliwość podłączenia 1 inteligentnego portu oraz 1 portu antenowego z panelu przedniego | TAK |  |
|  | Podłączenie anteny za pomocą jednorazowego przewodu o długości 200 cm +-5% | TAK/Podać |  |
|  | Zakres mocy od 0 do 100 W | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznego zatrzymania emisji mikrofal w przypadku przekroczenia 45°C temperatury chłodzenia wodnego podczas ablacji | TAK |  |
|  | Jednorazowe anteny 14/15/16/17G, długości: 10, 15, 20, 25 cm, z 2 klipsami stabilizującymi | TAK |  |
|  | Antena MRI z chłodzeniem wodnym wewnątrz trzonu | TAK |  |
|  | Generator mierzy temperaturę chłodzenia w czasie rzeczywistym w °C | TAK |  |
|  | Generator z trybem dedykowanym do ablacji mikrofalowej tarczycy i piersi na ekranie dotykowym | TAK |  |
|  | Aplikacja określająca parametry docelowe generatora: moc, czas | TAK |  |
|  | Przycisk włączania/wyłączania | TAK |  |
|  | Przycisk reset | TAK |  |
|  | Przycisk start/stop | TAK |  |
|  | Wyświetlanie czasu – minuty i sekundy | TAK |  |
|  | Wyświetlanie ustawienia mocy (WATT) | TAK |  |
|  | Przycisk przywołania ustawień | TAK |  |
|  | Przycisk autokontroli | TAK |  |
|  | Przycisk śledzenia ablacji | TAK |  |
|  | Przycisk kontroli ustawienia mocy wyjściowej mikrofal, maksymalnie 100 W | TAK |  |
|  | Przycisk kontroli czasu leczenia (minuty) | TAK |  |
|  | Autotest – ostrzeżenie „Nieprawidłowość mikrofal” | TAK |  |
|  | Autotest – ostrzeżenie „Nieprawidłowość chłodzenia” | TAK |  |
|  | Ostrzeżenie „Nie wykryto inteligentnej anteny” | TAK |  |
|  | Ustawianie mocy: panel sterowania, od 1–10W co 1W; powyżej 10W co 5W | TAK |  |
|  | Przycisk nożny z przewodem o długości 3 m +-5% | TAK/Podać |  |
|  | Uchwyt na bezpiecznik | TAK |  |
|  | Wyświetlacz 7-calowy +-15% | TAK/Podać |  |
|  | Maksymalna moc 100 W | TAK |  |
|  | Częstotliwość wyjściowa 2,45 GHz | TAK |  |
|  | Nominalna impedancja wyjściowa 50 Ω | TAK |  |
|  | Wymiary przycisku nożnego (112 × 77 × 35 mm) +-10% | TAK/Podać |  |
|  | Pompa zintegrowana z generatorem | TAK |  |
|  | Główny włącznik zasilania na panelu przednim | TAK |  |
|  | Przełącznik nożny z tyłu generatora | TAK |  |
|  | Przewód do jednorazowego użytku o długości 200 cm ±5% | TAK/Podać |  |
|  | Złącze USB do aktualizacji systemu | TAK |  |
|  | Rodzaje anten: ceramiczna, metalowa, MRI | TAK |  |
|  | Dedykowana walizka transportowa dla urządzenia | TAK |  |

|  | Szkolenie z obsługi sprzętu dla lekarzy i pielęgniarek w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym po uruchomieniu przedmiotu zamówienia przez okres 1 dnia roboczego trwające 8 godzin, przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego. | Tak |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wykonawca sporządzi protokół z przeprowadzonych szkoleń bezpośrednio po ich przeprowadzeniu. | Tak |  |
|  | Wykonawca powinien zapewnić co najmniej 36 miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanego urządzenia oraz wszystkich elementów peryferyjnych, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) oraz przeglądy okresowe – kryterium punktowane wg pkt 65 OPZ | Tak |  |
|  | Wszystkie licencje potrzebne do prawidłowego działania urządzenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu. Licencje muszą być bezterminowe. | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu przez zamawiającego w serwisie Wykonawcy części zamiennych, peryferyjnych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty przekazania urządzenia do eksploatacji, z wyjątkiem sprzętu komputerowego, dla którego ten okres powinien wynosić minimum 5 lat. | Tak |  |
|  | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji od chwili zgłoszenia awarii czyli pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii lub diagnostyka zdalna w dni robocze max 24 godziny. Czas skutecznej naprawy do 5 dni kalendarzowych. | Tak |  |
|  | Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym wymagającej importu części spoza Polski – maksimum 14 dni kalendarzowych. | Tak |  |
|  | - W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni kalendarzowych Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy o parametrach niegorszych niż oferowany. W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 14 dni kalendarzowych (import części spoza Polski) Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy o parametrach niegorszych niż oferowany. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta oraz wykonywania obowiązkowych testów specjalistycznych. Koszty przeglądów wliczone w cenę oferty. | Tak |  |
|  | Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485 dla producenta | Tak |  |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta | Tak |  |
|  | Bezpłatne przeglądy okresowe przez cały okres gwarancji, niezależnie od zaleceń producenta, na koszt Wykonawcy | Tak |  |
|  | Zagwarantowana dostępność części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty zainstalowania | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | Tak |  |
|  | Świadectwo rejestracji, świadectwo dopuszczenia do obrotu, świadectwo jakości w języku polskim, kserokopie aktualnych certyfikatów dopuszczających dostarczony sprzęt do stosowania w jednostkach służby zdrowia | Tak |  |
|  | Materiały informacyjne na temat oferowanego sprzętu w języku polskim | Tak |  |
|  | Instrukcja do sprzętu w języku polskim (wraz z dostawą aparatu) | Tak |  |
|  | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 36 miesiące na urządzenie od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru 36 miesięcy – 0 pkt 42 miesięcy – 10 pkt 48 miesięcy – 20 pkt | Tak/Podać |  |
|  | Dostawa i uruchomienie (zrealizowanie przedmiotu umowy): 8 tygodni | Tak/Podać |  |
|  | Wykonawca przekaże Zmawiającemu wraz z generatorem bezpłatnie pakiet startowy wraz z 10 jednorazowymi sterylnymi Igłami/antenami. - Ceramiczne inteligentne Igły/Anteny dedykowane do wątroby, płuca, nerki, macicy; - 14G, 20 centymetrów-sztuk 4. - 14G, 25 centymetrów-sztuk 2. - Metalowe inteligentne Igły/Anteny dedykowane do wątroby, nerki, płuca, macicy: - 14G, 15 centymetrów-sztuk 4. | TAK |  |

| Nazwa towaru - asortyment; J.m.; Ilość; Cena jednostkowa netto; Wartość netto; Stawka podatku VAT; Cena jednostkowa brutto; Wartość brutto. System do termoablacji mikrofalowej; zestaw; 1. UWAGA: Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto: Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto Wartość netto + stawka podatku Vat = wartość brutto UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. |
| --- |
| 1. Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. |  |  |
| 2. Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych. |  |  |
|  |  | ……………………………. |
|  |  | Podpis Wykonawcy |