Poznań dnia: 2025-08-08

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Zakup mammografu cyfrowego na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | SZW/DZP/78/2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

W nawiązaniu do obowiązkowej wizji lokalnej przeprowadzonej dn. 01.07.2025 zwracamy się do Zamawiającego o:

- udostępnienie rzutu pomieszczenia pracowni RTG przy SOR – wraz z wyrysowanym aparatem RTG - wskazanego podczas wizji jako miejsca instalacji mammografu do czasu ukończenia budowy Centrum Medycyny Ratunkowej - ewentualnie udostępnienie projektu osłon stałych dla aparatu RTG Roeysys funkcjonującego w tej pracowni.

Ponadto pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego, że możliwość instalacji aparatu mammograficznego we wskazanej pracowni jest czysto teoretyczna.

Z punktu widzenia praktyki wykonywania badań pracownia RTG – szczególnie przy SOR - nie powinna być współdzielona z pracownią mammografii, gdyż wykonywanie badań na jednym z aparatów blokuje możliwość wykonywana badań na innym.

Specyfika badań MMG wymaga od technika skupienia, konieczności zagwarantowania pacjentce intymności i spokoju – jest również stosunkowo czasochłonna, szczególnie przy zaawansowanych badaniach typu tomosynteza czy biopsja – a taki aparat Zamawiający zamierza kupić.

Warunki wyżej opisane są nie do spełnienia w przypadku aparatu współdzielenia pracowni MMG z RTG funkcjonującym przy SOR.

Co więcej – jedyne teoretycznie możliwe ustawienie aparatu MMG obok aparatu RTG we wskazanej pracowni - w dużym stopniu naraża sprzęt (mammograf i wyposażenie) na uszkodzenia mechaniczne wynikające z konstrukcji aparatu RTG  - posiadającego mobilny stół pacjenta -  oraz specyfiki pracy w trybie SOR.

W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego o rozważenie wyboru innego pomieszczenia na instalację mammografu do czasu ukończenia budowy Centrum Medycyny Ratunkowej, Wielkopolskiego Centrum Lecznictwa Ambulatoryjnego i Rehabilitacyjnego. Odpowiedź: Zamawiający zmienił miejsce montażu Mammografu. Rzut z zaznaczonym nowym pomieszczeniem zostanie przez Zamawiającego udostępniony. Pomieszczenie ma nr 109.  W nowym pomieszczeniu również znajduje się aparat RTG, który w tym pomieszczeniu zostanie.

Pytanie nr 1 – dot. Załącznika nr 4 do SWZ – § 2 ust. 1

Czy Zamawiający sprostuje oczywistą omyłkę w przedmiocie umowy polegającą na wykreśleniu zwrotu „aparatury endoskopowej” oraz wpisaniu w jego miejsce zwrotu „mammografu cyfrowego”? Odpowiedź: Zgodnie z treścią zmodyfikowanego wzoru umowy.

Pytanie nr 2 – dot. Załącznika nr 4 do SWZ – § 7 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie następującej modyfikacji postanowienia:

„Wykonawca ma obowiązek w terminie do 3 [trzech] dni roboczych od daty zgłoszenia usterki, awarii – a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych - do 10 (dziesięciu) dni roboczych do:

  - przybycia serwisu do wskazanego w zleceniu Sprzętu/miejsca,

  - zdiagnozowania usterki/awarii,

  - skutecznego wykonania naprawy, usunięcia awarii, usterki, likwidacji powstałych szkód,

  - sporządzenia raportu serwisowego z wykonania usługi, zgodnie z ust. 11 poniżej.” Odpowiedź: Zgodnie z treścią zmodyfikowanego wzoru umowy.

Pytanie nr 3 – dot. Załącznika nr 4 do SWZ – § 7 ust. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację postanowienia. Obecne brzmienie postanowienia odnosi się do „wad”, a nie usterek/awarii. W przypadku „wad” obowiązki sprzedawcy regulują przepisy o rękojmi.

„W przypadku ujawnienia się wady w okresie gwarancji  rękojmi Wykonawca usunie wadę, a gdy wady usunąć się nie da, dostarczy Zamawiającemu, zamiast Sprzętu wadliwego, nowy Sprzęt wolny od wad względnie wymieni na nowy element Sprzętu, którego dotyczy wada) albo dokona istotnych [ze względu na wartość naprawy przekraczającej 40% wartości Sprzętu] napraw Sprzętu objętego gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia Sprzętu wolnego od wad lub zwrócenia przez Wykonawcę Sprzętu naprawionego.” Odpowiedź: Zgodnie z treścią zmodyfikowanego wzoru umowy.

Pytanie nr 4 – dot. Załącznika nr 4 do SWZ – § 7 ust. 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację postanowienia:

„Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia zapewni Zamawiającemu możliwość odpłatnego wykonania wszelkich modyfikacji dostarczonego Sprzętu, w tym oprogramowania, a wymaganych przez producenta Sprzętu lub przepisy prawa, niezwłocznie na swój koszt w okresie co najmniej 10 [dziesięciu] lat od daty dostawy.” Odpowiedź: Zgodnie z treścią zmodyfikowanego wzoru umowy.

Pytanie nr 5 – dot. Załącznika nr 4 do SWZ – § 10 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie przewidzianej tam kary z 20% do 10%? Odpowiedź: Zgodnie z treścią zmodyfikowanego wzoru umowy.

Pytanie nr 6 – dot. Załącznika nr 4 do SWZ – § 10 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie przewidzianej tam kary z 0,5% do 0,3%? Odpowiedź: Zgodnie z treścią zmodyfikowanego wzoru umowy.

Pytanie nr 7 – dot. Załącznika nr 4 do SWZ – § 10 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zdania kolejnego o następującym brzmieniu. Wykonawca zwraca uwagę, że dostarczenie sprzętu zastępczego prowadzi do sytuacji, w której Zamawiający nie odczuwa negatywnych konsekwencji przedłużającej się naprawy.

„W przypadku zapewnienia przez Wykonawcę sprzętu zastępczego kary umownej nie nalicza się.” Odpowiedź: Zgodnie z treścią zmodyfikowanego wzoru umowy.

Pytanie nr 8 – dot. Załącznika nr 4 do SWZ – § 10 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie kary umownej przewidzianej w tym punkcie? Wykonawca wyjaśnia, że zapewnienie sprzętu zastępczego powinno być uprawnieniem Wykonawcy, którego wykonanie ma wpływ na jego odpowiedzialność z tytułu kar umownych za przedłużającą się naprawę, a nie obowiązkiem, którego niewykonanie wiąże się z odpowiedzialnością z tytułu kar umownych z dwóch tytułów. Wykonawca zwraca uwagę, że dostarczenie sprzętu zastępczego prowadzi do sytuacji, w której Zamawiający nie odczuwa konsekwencji przedłużającej się naprawy. Odpowiedź: Zgodnie z treścią zmodyfikowanego wzoru umowy.

Pytanie nr 9 – dot. Załącznika nr 4 do SWZ – § 10 ust. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie przewidzianej tam kary z 1% do 0,5% za każde uchybienie? Odpowiedź: Zgodnie z treścią zmodyfikowanego wzoru umowy.

Pytanie nr 10 – dot. Załącznika nr 4 do SWZ – § 10 ust. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie maksymalnej odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu kar umownych z 50% do 20% ogólnej wartości umowy brutto? Odpowiedź: Zgodnie z treścią zmodyfikowanego wzoru umowy.

Pytanie nr 11 – dot. wizji lokalnej

Prosimy o udostępnienie projektu osłon stałych dla pracownie RTG, w której ma stanąć planowany mammograf. Odpowiedź: Zamawiający udostępni.

Pytanie nr 12 – Dot. załącznika nr 2 do SWZ - formularz cenowy /opz

W związku z faktem, iż przedmiot zamówienia obejmuje dostawy sprzętu i usługi, które są opodatkowane różnej wysokości stawkami VAT, prosimy o potwierdzenie, iż wykonawca będzie miał możliwość modyfikacji tabeli cenowej i dokonania podziału pozycji w niej zawartych poprzez wyszczególnienie różnych stawek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa? Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

- DOTYCZY: Załącznika nr 2 do SWZ –Opis przedmiotu zamówienia

Pytanie nr 1

Dotyczy: I GENERATOR WYSOKIEGO NAPIĘCIA, pkt. 9

| 9. | Moc wyjściowa generatora min. 5 kW | TAK (podać) >7kW - 10 pkt <7kW- 0 pkt |
| --- | --- | --- |

- Czy doszło do oczywistej omyłki pisarskiej, polegającej na zastosowaniu znaku > zamiast ≥. W takim zapisie punktacja pomija wartość 7 kW oceniając wartości niższe i wyższe, bez uwzględnienia aparatów z mocą generatora na poziomie dokładnie 7 kW. Dlatego proponujemy modyfikację tego punktu w następujący sposób:

| 9. | Moc wyjściowa generatora min. 5 kW | TAK (podać) ≥7kW - 10 pkt <7kW- 0 pkt |
| --- | --- | --- |

- Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2

Dotyczy: I GENERATOR WYSOKIEGO NAPIĘCIA, pkt. 19

| 19. | Prędkość wirowania anody | Tak/Podać min. 5000 obr./min |
| --- | --- | --- |

Prędkość wirowania anody jest parametrem, które w bezpośredni sposób przekłada się na żywotność lampy RTG, poprzez poprawioną propagację ciepła. Wymóg prędkości wirowania na poziomie 5000, jest zasadny ze względu na otwartość postępowania, jednak zakup urządzenia, w którym ta prędkość jest na wyższym poziomie, przyniesie korzyści Zamawiającemu. Dlatego proponujemy pozostawienie wymogu na obecnym poziomie, z jednoczesnym wprowadzeniem punktacji w następujący sposób:

| 19. | Prędkość wirowania anody | TAK (podać) >10000 obr/min - 10 pkt ≤10000 obr/min- 0 pkt |
| --- | --- | --- |

- Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3

Dotyczy: I GENERATOR WYSOKIEGO NAPIĘCIA, pkt. 23

| 23. | Filtry dodatkowe - minimum dwa dla badań 2D | TAK/Podać |
| --- | --- | --- |

Każdy z mammografów cyfrowych dostępnych na rynku ma filtrację dopasowaną do zastosowanej anody lampy, charakterystyki generatora i ustawień urządzenia. Oczywistym jest więc fakt, że dobór filtrów nie będzie jednakowy dla każdego urządzenia. Jest on precyzyjnie dobrany do urządzenia każdego producenta. W mammografie, który chcemy zaproponować stosowane są trzy różne filtry, dla różnych trybów pracy urządzenia – dla obrazowania standardowego 2D, dla tomosyntezy i dla mammografii spektralnej.

Prosimy o modyfikację tego punktu zgodnie z poniższą propozycją. Aktualne brzmienie w/w wymagania wyklucza z postępowania przetargowego oferowany przez nas mammograf.

| 23. | Filtry dodatkowe - minimum dwa. | TAK/Podać |
| --- | --- | --- |

Alternatywnie

Prosimy o dopuszczenie urządzenia, w którym stosowane są trzy różne filtry, dla różnych trybów pracy urządzenia – dla obrazowania standardowego 2D, dla tomosyntezy i dla mammografii spektralnej. Aktualne brzmienie w/w wymagania wyklucza z postępowania przetargowego oferowany przez nas mammograf.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 4

Dotyczy: I GENERATOR WYSOKIEGO NAPIĘCIA

- Jednym z parametrów wpływających na możliwości aparatu, jest dostępne obciążenie czasowo prądowe. W cyfrowych obrazach większe możliwe mAsy pozwalają uzyskać lepszy stosunek sygnału do szumu (SNR) i kontrastu do szumu (CNR) – zapewniając lepszą jakość obrazowania także przy strukturze badanego obrazu wymagającej większej dawki (większe lub gęsto utkane piersi).

- Dlatego też, aby Zamawiający miał gwarancję, że oferowane urządzenie będzie najwyższej jakości i o najlepszych parametrach proponujemy dodanie punktu:

|  | Zakres mAs min. 500 | ≥600 – 10 pkt <600 – 0 pkt |
| --- | --- | --- |

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 5

Dotyczy: IV STATYW MAMMOGRAFICZNY, pkt. 35

| 35. | Minimalne ustawienie głowicy w pionie (mierzony do górnej powierzchni stolika mammograficznego) | Tak/Podać Min. wartość - 10pkt Średnie -5pkt Maksymalna- 0 pkt |
| --- | --- | --- |

Chcemy zwrócić uwagę Zamawiającego, na niejednoznaczność zapisu. W tej formie przyznawane są punkty jedynie dla wartości maksymalnej, minimalnej i średniej – bez punktowania pozostałych wartości. Dlatego proponujemy zmianę opisu punktacji na:

| 35. | Minimalne ustawienie głowicy w pionie (mierzony do górnej powierzchni stolika mammograficznego) | Tak/Podać Min. wartość - 10pkt Wartości pośrednie - proporcjonalnie Maksymalna- 0 pkt |
| --- | --- | --- |

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 6

Dotyczy: IV STATYW MAMMOGRAFICZNY, pkt. 36

| 36. | Maksymalne ustawienie głowicy w pionie (mierzony do górnej powierzchni stolika mammograficznego) | Tak/Podać Maks. wartość - 10pkt Średnie -5pkt Minimalna wartość- 0 pkt |
| --- | --- | --- |

Chcemy zwrócić uwagę Zamawiającego, na niejednoznaczność zapisu. W tej formie przyznawane są punkty jedynie dla wartości maksymalnej, minimalnej i średniej – bez punktowania pozostałych wartości. Dlatego proponujemy zmianę opisu punktacji na:

| 36. | Maksymalne ustawienie głowicy w pionie (mierzony do górnej powierzchni stolika mammograficznego) | Tak/Podać Maks. wartość - 10pkt Wartości pośrednie - proporcjonalnie Minimalna wartość- 0 pkt |
| --- | --- | --- |

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 7

Dotyczy: IV STATYW MAMMOGRAFICZNY, pkt. 38

| 38. | Zakres obrotu głowicy | Tak/Podać Maks. wartość - 10pkt Średnie -5pkt Minimalna wartość- 0 pkt |
| --- | --- | --- |

Chcemy zwrócić uwagę Zamawiającego, na niejednoznaczność zapisu. W tej formie przyznawane są punkty jedynie dla wartości maksymalnej, minimalnej i średniej – bez punktowania pozostałych wartości. Dlatego proponujemy zmianę opisu punktacji na:

| 38. | Zakres obrotu głowicy | Tak/Podać Maks. wartość - 10pkt Wartości pośrednie - proporcjonalnie Minimalna wartość- 0 pkt |
| --- | --- | --- |

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 8

Dotyczy: IV STATYW MAMMOGRAFICZNY, pkt. 42

| 42. | Funkcja parkingowa. Lampa odsuwa się w projekcji MLO w celu łatwiejszego pozycjonowania. Lampa wraca na pozycję po wciśnięciu przycisku ekspozycji | TAK |
| --- | --- | --- |

Czy Zamawiający zgodzi się uznać parametr za spełniony, w sytuacji, kiedy oferowany aparat posiada opcje ustawienia głowicy lampy w pozycji parkingowej podczas wykonywania projekcji MLO, w celu poprawienia technikowi dostępu do pacjenta, ale powrót ramienia lampy RTG do pozycji akwizycji będzie wymagał użycia przycisku sterującego obrotu ramienia? Efekt końcowy jest taki sam, a różnica polega tylko na wykorzystaniu innych przycisków.

Dodatkowo, proponowane rozwiązanie jest korzystniejsze, ponieważ w sytuacji, gdy lampa jest już odsunięta, a musimy dokonać modyfikacji ustawienia pacjentki lub innej czynności, która zmusza lampę do powrotu na pozycję, technik nie jest zależny od przycisku ekspozycji, aby zmienić pozycję ramienia lampy. Aktualne brzmienie w/w wymagania wyklucza z postępowania przetargowego oferowany przez nas mammograf. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 9

Dotyczy: IV STATYW MAMMOGRAFICZNY, pkt. 49

| 49. | Dodatkowy zakrzywiony zestaw płytek uciskowych małego i dużego format odwzorowujący kształt kobiecej piersi. | TAK/NIE Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
| --- | --- | --- |

Różni producenci oferują różne metody redukowania bólu u pacjentek. Ten sam efekt można uzyskać i w inny sposób.

Dlatego prosimy o uznanie spełnienia wymagań również przez zastosowanie rozwiązania, w którym płytka uciskowa małego lub dużego formatu układa się pod skosem w stosunku do detektora uciskają część brodawkową piersi zmniejszając dolegliwości bólowe. Inna metoda, ale efekt końcowy jest taki sam.

Odpowiedź: Zamawiający uzna i przyzna 10pkt..

Pytanie nr 10

Dotyczy: IV STATYW MAMMOGRAFICZNY, pkt. 55

| 55. | Możliwość ustawienia głowicy (lampy RTG) w pozycji parkingowej (lampa wycofana z pozycji prostopadłej do detektora) | Tak / Nie (Podać kąt) > 25st -20pkt < 25 st- 10pkt Nie- 0 pkt |
| --- | --- | --- |

- Czy doszło do oczywistej omyłki pisarskiej, polegającej na zastosowaniu znaku > zamiast ≥. W takim zapisie punktacja pomija wartość 25 stopni oceniając wartości niższe i wyższe, bez uwzględnienia aparatów z możliwością ustawienia głowicy w pozycji parkingowej w zakresie dokładnie 25 stopni. Prosimy również o potwierdzenie, że zamawiający przez zapis 25 st ma na myśli zakres ±25 stopni.

Biorąc pod uwagę te dwa aspekty, proponujemy modyfikację tego punktu w następujący sposób:

| 55. | Możliwość ustawienia głowicy (lampy RTG) w pozycji parkingowej (lampa wycofana z pozycji prostopadłej do detektora) | Tak / Nie (Podać kąt) ≥ ±25st -20pkt < ±25 st- 10pkt Nie- 0 pkt |
| --- | --- | --- |

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 11

Dotyczy: IV STATYW MAMMOGRAFICZNY

Jedną z funkcjonalności wysoko cenioną przez użytkowników nowoczesnych, cyfrowych mammografów jest możliwość wyświetlania imienia i nazwiska pacjentki na wyświetlaczu urządzenia. Zapobiega to ryzyku pomylenia pacjentek w trakcie pracy. Dlatego proponujemy dodanie punktu:

|  | Wyświetlanie imienia i nazwiska pacjentki na wyświetlaczu | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| --- | --- | --- |

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 12

Dotyczy: V DETEKTOR CYFROWY, pkt. 59

| 59. | Osiągalny poziom DQE | Podać >85%- 10 pkt <85%- 0 pkt |
| --- | --- | --- |

- Czy doszło do oczywistej omyłki pisarskiej, polegającej na zastosowaniu znaku < zamiast ≤. W takim zapisie punktacja pomija wartość 85% oceniając wartości niższe i wyższe, bez uwzględnienia aparatów, w których DQE systemu wynosi dokładnie 85%. Dlatego proponujemy modyfikację tego punktu w następujący sposób:

| 59. | Osiągalny poziom DQE | Podać >85%- 10 pkt ≤85%- 0 pkt |
| --- | --- | --- |

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 13

Dotyczy: V DETEKTOR CYFROWY, pkt. 60

| 60. | Rozdzielczość obrazu >12Mpix | Tak (Podać) >20Mpix - 20pkt <20Mpix - 0pkt |
| --- | --- | --- |

- Czy doszło do oczywistej omyłki pisarskiej, polegającej na zastosowaniu znaku < zamiast ≤. W takim zapisie punktacja pomija wartość 20 MPix oceniając wartości niższe i wyższe, bez uwzględnienia aparatów, w których rozdzielczość wynosi dokładnie 20 MPix. Dlatego proponujemy modyfikację tego punktu w następujący sposób:

| 60. | Rozdzielczość obrazu >12Mpix | Tak (Podać) >20Mpix - 20pkt ≤20Mpix - 0pkt |
| --- | --- | --- |

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 14

Dotyczy: V DETEKTOR CYFROWY, pkt. 64

| 64. | Czas w sekundach pomiędzy ekspozycjami diagnostycznymi | Tak/Podać Min - 10pkt Średni - 5pkt Maksymalny - 0pkt |
| --- | --- | --- |

Chcemy zwrócić uwagę Zamawiającego, na niejednoznaczność zapisu. W tej formie przyznawane są punkty jedynie dla wartości maksymalnej, minimalnej i średniej – bez punktowania pozostałych wartości. Dlatego proponujemy zmianę opisu punktacji na:

| 64. | Czas w sekundach pomiędzy ekspozycjami diagnostycznymi | Tak/Podać Min - 10pkt Wartości pośrednie - proporcjonalnie Maksymalny - 0pkt |
| --- | --- | --- |

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 15

Dotyczy: V DETEKTOR CYFROWY, pkt. 65

| 65. | Czas w sekundach pomiędzy zakończeniem ekspozycji a wyświetleniem obrazu na monitorze | Podać Min - 10pkt Średni - 5pkt Maksymalny - 0pkt |
| --- | --- | --- |

Chcemy zwrócić uwagę Zamawiającego, na niejednoznaczność zapisu. W tej formie przyznawane są punkty jedynie dla wartości maksymalnej, minimalnej i średniej – bez punktowania pozostałych wartości. Dlatego proponujemy zmianę opisu punktacji na:

| 65. | Czas w sekundach pomiędzy zakończeniem ekspozycji a wyświetleniem obrazu na monitorze | Tak/Podać Min - 10pkt Wartości pośrednie - proporcjonalnie Maksymalny - 0pkt |
| --- | --- | --- |

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 16

Dotyczy: V DETEKTOR CYFROWY, pkt. 66

| 66. | Grubość osłony detektora od strony klatki piersiowej | Tak/Podać max. 85mm |
| --- | --- | --- |

Jednym z istotnych parametrów determinujących wygodę pacjentek, łatwość ich pozycjonowania, a niejednokrotnie możliwość wykonania poprawnego badania jest grubość obudowy detektora. Urządzenia ze zdecydowanie grubszą obudową utrudniają podejście pacjentki, a przez to pojawia się ryzyko niepełnego obrazowania badanej piersi. Szczególne znaczenie ma to podczas badania pacjentek z nadwagą i otyłych. Standardem na rynku są obudowy o grubości nieprzekraczającej 60 mm. Dlatego proponujemy następującą modyfikację parametru:

| 66. | Grubość osłony detektora od strony klatki piersiowej max. 85mm | >60 mm – 0 pkt ≤60 mm – 10 pkt |
| --- | --- | --- |

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 17

Dotyczy: V DETEKTOR CYFROWY

Poza samą grubością obudowy detektora istotny jest też jego kształt. Najnowsze rozwiązania mają obudowy pozbawione ostrzejszych krawędzi, a nawet odpowiednio wyprofilowane, co ułatwia pozycjonowanie i zmniejsza bolesność podczas badania. Dlatego proponujemy dodanie punktu:

|  | Obudowa detektora z wycięciem i o kształcie z zaoblonymi krawędziami od strony pacjentki | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| --- | --- | --- |

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 18

Dotyczy: VI FUNKCJA TOMOSYNTEZY, pkt. 64

| 64. | Czas wykonania skanu tomosyntezy (niezależnie od grubości i gęstości piersi) | Tak/podać max. 12s <4s – 10 pkt ≥4s – 0 pkt |
| --- | --- | --- |

Parametrami, które charakteryzują tomosyntezę wpływając jednoznacznie na jakoś tej metody obrazowania są: kąt, liczba ekspozycji i właśnie czas trwania skanu. Im jest on krótszy, tym szybciej musi poruszać się lampa RTG i w efekcie tym większe ryzyko pojawienia się artefaktów ruchowych i rozmycia obrazu. Zamawiający premiując tak krótki czas skanu, premiuje w rzeczywistości gorsze diagnostycznie rozwiązanie. Punkty otrzyma urządzenie, które posiada wąski kąt tomosyntezy, a nie urządzenie, które ma szeroki kąt tomosyntezy i dostarcza znacznie więcej danych diagnostycznych. Szczególnie w diagnostyce pogłębionej – do której zazwyczaj wykorzystywana jest tomosynteza, większa jakość obrazu (bez zwiększania dawki) to korzyść zarówno dla Zamawiającego, lekarza opisującego badanie i oczywiście pacjentki. Dlatego prosimy o rezygnację z punktacji tego parametru.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 19

Dotyczy: VI FUNKCJA TOMOSYNTEZY, pkt. 65

| 65 | Zakres kątowy skanu tomosyntezy | Tak/Podać min. ±7.5° |
| --- | --- | --- |

Parametrami, które charakteryzują tomosyntezę wpływając jednoznacznie na jakoś tej metody obrazowania są: czas trwania skanu, liczba ekspozycji i kąt skanu tomosyntezy. Im jest on większy, tym większą ilość danych gromadzi się podczas badania i wyższa jest jakość uzyskanego obrazu.

Na rynku występują rozwiązania z zakresem kątowym od ±7,5° do ±20°, a nawet więcej. W większości oferowanych mammografów Zamawiający musi już na etapie zakupu zdecydować, jakiego zakresu będzie używał. Są jednak takie urządzenia, które oferują dwa tryby tomosyntezy, pozwalając na dostosowywanie trybu podczas pracy, zwiększając tym znacząco funkcjonalność systemu i jego możliwości diagnostyczne.

Dlatego proponujemy wprowadzenie punktacji w tym punkcie w następujący sposób:

| 65 | Zakres kątowy skanu tomosyntezy min. ±7.5° | Jeden tryb – 0 pkt Dwa tryby tomosyntezy – 20 pkt |
| --- | --- | --- |

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 20

Dotyczy: VI FUNKCJA TOMOSYNTEZY, pkt. 66

| 66. | Możliwość ustawienia głowicy i wykonania badania 3D w pozycji -180°(detektor na górze, lampa na dole) | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| --- | --- | --- |

Chcemy zauważyć, że w tym punkcie Zamawiający premiuje rozwiązanie, które nie jest stosowane w codziennej pracy i nie przynosi żadnych korzyści Zamawiającemu, a jedynie ogranicza konkurencję. Rozwiązanie, w którym lampa RTG podczas badania porusza się koło kolan pacjentki w dodatku w sposób, gdy ona nie ma możliwości tego widzieć i kontrolować, trudno uznać za bezpieczne czy funkcjonalne. Dlatego prosimy o rezygnację z tego parametru.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 21

Dotyczy: VI FUNKCJA TOMOSYNTEZY, pkt. 68

| 68. | Wymagana ilość projekcji uzyskanych w badaniu tomosyntezy | Min. 15 |
| --- | --- | --- |

Parametrami, które charakteryzują tomosyntezę wpływając jednoznacznie na jakoś tej metody obrazowania są czas trwania skanu, kąt skanu i liczba ekspozycji wykonywanych podczas skanu. Im większa liczba ekspozycji, tym większą ilość danych gromadzi się podczas badania i wyższa jest jakość uzyskanego obrazu. Dlatego proponujemy dodanie punktacji tego parametru w następujący sposób:

| 68. | Wymagana ilość projekcji uzyskanych w badaniu tomosyntezy, min 15 | Tak/Podać Max. wartość - 10pk Wartości pośrednie - proporcjonalnie Min. Wartość - 0 pkt |
| --- | --- | --- |

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 22

Dotyczy: VI FUNKCJA TOMOSYNTEZY, pkt. 71

| 71. | Rozdzielczość badań z tomosyntezy taka sama jak w badaniach 2D dla każdego trybu tomosyntezy jeśli mammograf posiada więcej niż jeden tryb | TAK, podać |
| --- | --- | --- |

Chcemy podkreślić, że ten punkt jest niekorzystny dla Zamawiającego, ograniczając możliwość zaoferowania mammografów posiadających dwa tryby tomosyntezy i premiuje rozwiązania, które oferują wyłącznie jeden tryb, o z góry określonych parametrach.

Dobór optymalnego sposobu akwizycji powinien uwzględniać zarówno strukturę badanej piersi czy poprzednie badania (występowanie mas/kalcyfikacji) jak i potrzeby czasowe/diagnostyczne. Dlatego też chcemy zaoferować mammograf z dwoma trybami tomosyntezy:

- Tryb standardowy – wąski kąt, szybka akwizycja pozwala na uzyskanie jednej z najszybszych na rynku tomosyntezy z relatywnie niską dawką.

- Tryb wysokiej rozdzielczości – szeroki kąt, dłuższa akwizycja to obrazy o najwyższym poziomie szczegółowości zawsze koncentrując zdjęcie na badanym obszarze. Umożliwia lepszą detekcję i szczegóły małych mas/zniekształceń w gęstych piersiach.

Czy Zamawiający dopuści mammograf, który posiada tryb tomosyntezy oferujący taką samą rozdzielczość jak w badaniach 2D, a dodatkowo daje możliwość korzystania z drugiego trybu – jednak już o innej rozdzielczości?

Aktualne brzmienie w/w wymagania wyklucza z postępowania przetargowego oferowany przez nas mammograf. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 23

Dotyczy: VII BIOPSJA, pkt. 75

| 75. | Waga przystawki stereotaktycznej | Tak/Podać Min-10 pkt Średnie - 5kt Maks- 0 pkt |
| --- | --- | --- |

Chcemy zwrócić uwagę Zamawiającego, na niejednoznaczność zapisu mówiącego o przyznaje punktacji, a konkretnie wartości średniej (w jaki sposób będzie ona wyliczana i jak wygląda kwestia punktacji dla wartości między średnią, a minimum bądź maksimum). Dlatego proponujemy zmianę opisu punktacji na:

| 75. | Waga przystawki stereotaktycznej | Tak/Podać Min-10 pkt Wartości pośrednie - 5kt Maks- 0 pkt |
| --- | --- | --- |

Lub na punktację w oparciu o konkretne wartości tego parametru:

| 75. | Waga przystawki stereotaktycznej | Tak/Podać ≤7 kg-10 pkt >7 kg- 0 pkt |
| --- | --- | --- |

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na punktację tego parametru w następujący sposób:

| 75. | Waga przystawki stereotaktycznej | Tak/Podać Min. - 10 pkt Wartości pośrednie – 5 pkt. Max. - 0 pkt |
| --- | --- | --- |

Pytanie nr 24

Dotyczy: VII BIOPSJA, pkt. 81.

| 81. | Zestaw mocujący do wprowadzenia igły do VAB systemu wskazanego przez oferenta | Tak |
| --- | --- | --- |

Czy Zamawiający oczekuje jedynie możliwości dostarczenia zestawu umożlwiającego podłączenie do systemu VAB czy również dostarczenia takiego systemu w ramach postępowania? Odpowiedź: Zamawiający oczekuje jedynie możliwości dostarczenia zestawu umożlwiającego podłączenie do systemu VAB

Pytanie nr 25

Dotyczy: VIII FUNKCJA MAMMOGRAFII SPEKTRALNEJ, pkt. 84

| 84. | Możliwość wykonania mammografii spektralnej w połączeniu z tomosyntezą bez konieczności zwalniania ucisku piersi | TAK |
| --- | --- | --- |

Zarówno tomosynteza, jak i mammografia spektralna są różnymi metodami stosowanymi w diagnostyce pogłębionej. Oceniając standardowe badanie, radiolog może uznać, że potrzebne jest pogłębienie diagnostyki i w zależności od uzyskanego z pierwotnego badania obrazu, decyduje, jaka diagnostyka pogłębiona jest optymalna. Nigdy nie wybiera dwóch metod, obarczonego ryzykiem wynikającym z zastosowania promieniowania jonizującego, jednocześnie. I chociaż teoretycznie mogą zaistnieć przypadki, w których po wykonaniu badania pogłębionego jedną z wspominanych metod, radiolog po analizie obrazów zdecyduje, że potrzebna jest dalsza diagnostyka i skieruje na drugą z tych metod, to jednak nigdy nie zleci obu jednocześnie. Dlatego prosimy o rezygnację z tego wymogu.

Aktualne brzmienie w/w wymagania wyklucza z postępowania przetargowego oferowany przez nas mammograf. Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z tego zapisu.

Pytanie nr 26

Dotyczy: IX STACJA AKWIZYCYJNA, pkt. 91

| 91. | Stacja wyposażona w monitor dotykowy do sterowania funkcjami mammografu min. 17” | TAK –10 pkt NIE – 0 pkt |
| --- | --- | --- |

Chcemy zwrócić uwagę na fakt, że do mammografu oferowane są zgodnie z wymaganiami sanepidów monitory medyczne (przechodzące testy specjalistyczne zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa). Obsługa monitorów medycznych powinna odbywać się przy pomocy metod sterowania, które nie wymagają dotykania powierzchni monitora (klawiatura, mysz) – każde dotknięcie może pozostawiać ślad na powierzchni ekranu. I chociaż w wielu dziedzinach pracy takie ślady nie są problemem, to w monitorach medycznych są dalece niewskazane. Dlatego prosimy o rezygnację z wymogu sterowania dotykowego monitorem, co pozwoli nam zaoferować monitor medyczny 2MP o przekątnej minimum 21”, spełniający wymogi sanepidu i obowiązującego prawa. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 27

Dotyczy: IX STACJA AKWIZYCYJNA, pkt. 89

| 89. | Elektroniczna regulacja wysokości pulpitu stacji akwizycyjnej | TAK |
| --- | --- | --- |

Opisana funkcjonalność nie wpływa na codzienną pracę, a jednocześnie zauważalnie podnosi koszt oferowanego sprzętu. Z tego względu prosimy o rezygnację z w/w parametru. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 28

Dotyczy: IX STACJA AKWIZYCYJNA, pkt.97

| 97. | Ilość zapisanych obrazów bez kompresji dla pełnego formatu detektora | Tak/Podać min. 20 000 |
| --- | --- | --- |

Obrazy przechowywane są w systemie PACS. Aparat podłączony do systemu wysyła do innego wykonane zdjęcia oraz w razie potrzeby z niego pobiera. Pamięć wewnętrzna potrzebna jest dziś w praktyce w bardzo rzadkich sytuacjach braku komunikacji i jest to potrzeba chwilowa. Tak rygorystyczny wymóg 20 000 obrazów nie wydaje się mieć żadnego merytorycznego uzasadnienia, a dodatkowo znacząco ogranicza konkurencję. Prosimy o dopuszczenie rozwiązania, która umożliwia zapisanie 9800 obrazów. Aktualne brzmienie w/w wymagania wyklucza z postępowania przetargowego oferowany przez nas mammograf. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 29

Dotyczy: X STANOWISKO OBRAZOWO-OPISOWE RADIOLOGA, pkt.124

| 124. | Piktogramy na klawiaturze odpowiadają piktogramom na oprogramowaniu stacji opisowej. Klawiatura tego samego producenta co stacja opisowa. | TAK/NIE TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
| --- | --- | --- |

Czy Zamawiający uzna za warunek spełniony, jeśli piktogramy na klawiaturze odpowiadają piktogramom na oprogramowaniu stacji opisowej, ale klawiatura nie jest tego samego producenta co stacja opisowa? Należy zwrócić uwagę, że klawiatura tego samego producenta co stacja opisowa nie gwarantuje lepszego działania, niż klawiatura o tych samych parametrach od innego producenta. Ostatecznie efekt końcowy jest taki sam niezależnie od producenta klawiatury, którą chcemy zaoferować. Odpowiedź: Zamawiający uzna warunek za spełniony.

Pytanie nr 30

Dotyczy: X STANOWISKO OBRAZOWO-OPISOWE RADIOLOGA, pkt.126

| 126 | Rozwiązanie oparte AI polegające na tworzeniu 6mm warstw generowanych z tomosyntezy zastępujące konieczność przeglądania 1mm płaszczyzn tomosyntezy. Rozwiązanie zmniejsza ilość potrzebnych do przejrzenia warstw o min. 60% w stosunku do tradycyjnych 1mm płaszczyzn. Funkcja dostępna na stacji opisowej oraz stacji akwizycyjnej | TAK – 20 pkt NIE – 0 pkt |
| --- | --- | --- |

Czy Zamawiający uzna za warunek spełniony, jeśli zaoferujemy rozwiązanie nie oparte na AI, ale polegające na sklejaniu warstw określonej grubości co skutecznie zmniejszy ilość warstw do przejrzenia. Efekt końcowy jest taki sam, ale bez udziału AI.

Jednocześnie prosimy Zamawiającego o rezygnację z powyższej funkcjonalności na stacji akwizycyjnej. Stacja akwizycyjna nie jest wyposażona w odpowiedni monitor przystosowany do diagnostyki mammograficznej, a zgodnie z obowiązującym prawem badania mammograficzne opisywane, przeglądane i oceniane są na stacjach diagnostycznych z parą monitorów minimum 5MP. Odpowiedź: Zamawiający uzna warunek za spełniony, ale przyzna za to rozwiązanie 10 pkt.

Pytanie nr 31

Dotyczy: XII NNE WYMAGANIA, pkt.137

| 137 | Zestaw fantomów do kontroli jakości w mammografii Fantomy umożliwiające wykonanie testów podstawowych dla aparatu mammograficznego zgodnych z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych poz. 2759 1. trzy fantomy z PMMA o grubości co najmniej: 2,0 cm, 4,5 cm oraz 6,5– 7,0 cm (co najmniej 24 cm × 30 cm) 2. fantom o jednorodnej strukturze siatki o oczku około 1 cm (co najmniej 24 cm ×30 cm) 3. fantom o jednorodnej strukturze z PMMA o wielkości co najmniej 24x30 cm grubości 4 cm do oceny artefaktów detektora. 4. Miernik kompresji piersi platformowy 5.fantom do oceny jakości obrazu – w testach podstawowych w mammografii cyfrowej, fantom symulujący uciśniętą pierś o grubości 4,2 cm oraz średniej gęstości odpowiadającej 50% tkanki gruczołowej i 50% tkanki tłuszczowej, pokrywający cały detektor zawierający: a) elementy imitujące włókna, w tym o średnicy 0,75 mm oraz o mniejszych i większych średnicach, b) grupy elementów imitujących mikrozwapnienia, w tym o średnicy co najmniej 0,23 mm oraz o mniejszych i większych średnicach, c) elementy imitujące okrągłe masy lite, w tym o grubości 0,75 mm oraz o mniejszych i większych grubościach; | Tak |
| --- | --- | --- |

- Według naszej najlepszej wiedzy fantom o grubości 6,5-7,0 cm nie istnieje, a zlecenie jego produkcja nie ma uzasadnienia ekonomicznego i nie wiadomo, czy jest możliwe. W związku z tym, czy zamiast trzech fantomów o grubościach 2,0 cm, 4,5 cm oraz 6,5– 7,0 cm można dostarczyć zestaw płyt PMMA o wymiarach 26 x 32 [cm] pozwalający na układanie fantomów o wymaganych grubościach 2,0 cm, 4,5 cm oraz 6,5– 7,0 cm? Jest to powszechnie stosowana praktyka zgodna z obowiązującymi przepisami.

- Czy zamiast fantomu o grubości 4 cm i rozmiarach 24 x 30 [cm] można zaoferować fantom o rozmiarach 26 x 32 [cm] i grubości 4,5 cm?

- Czy należy zaoferować miernik kompresji cyfrowy posiadający świadectwo wzorcowania jednostki akredytowanej przez PCA?

- Ponieważ fantom do oceny jakości obrazu pokrywający cały detektor nie istnieje, czy można zaoferować fantom o rozmiarach 311.2 x 190.5 [mm] spełniający pozostałe wymagania?

Aktualne brzmienie w/w wymagania nie pozwala złożyć ważnej oferty. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wyszczególnione punkty, z zachowaniem dostarczenia pozostałych elementów.

- Dotyczy Załącznika nr 1 do umowy, opis przedmiotu zamówienia, p. 10.

Czy Zamawiający dopuści aparat z zakresem napięcia od 23 do 40 kV oraz od 45 do 49 kV?

Górny zakres jest używany tylko podczas obrazowania z kontrastem, a dolny zakres w pełni pokrywa stosowane wartości kliniczne. Producent aparat w ten sposób określił wartości napięć w danych technicznych. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza także.

- Dotyczy Załącznika nr 1 do umowy, opis przedmiotu zamówienia, p. 23.

Czy Zamawiający dopuści aparat wyposażony tylko w jeden filtr dla badań 2D?

Materiał filtra, grubość filtra a zatem i ilość filtrów jest dobierana indywidualnie przez każdego producenta w zależności od stosowanej andody, przetwarzania obrazów. Nie istniej prosta zależność, że im więcej filtrów tym lepsze zdjęcia. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza także.

- Dotyczy Załącznika nr 1 do umowy, opis przedmiotu zamówienia, p. 31.

Czy Zamawiający dopuści aparat, który posiada kolimację tylko automatyczną, bez kolimacji ręcznej?

Kolimacja jest ustawiana automatycznie do wielkości użytej płytki, której format jest rozpoznawany przez aparat. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zarówno aparat posiadający kolimację automatyczną, jak i aparat posiadający kolimację automatyczną i ręczną.

- Dotyczy Załącznika nr 1 do umowy, opis przedmiotu zamówienia, p. 47.

Czy Zamawiający dopuści mammograf w którym ruch płytki uciskowej może być sterowany przyciskami i pokrętłem, natomiast ruch głowicy góra/dół może być sterowany tylko przyciskami?

Opisane powyżej rozwiązanie jest powszechnie stosowane i w pełni funkcjonalne, różnica polega na tym, że Zamawiający wymaga aby ruch płytki uciskowej i ruch głowicy był sterowany zarówno przyciskami i pokrętłami (przyciski i pokrętła), prosimy o zmianę na zapis „przyciski lub pokrętła”. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza także.

- Dotyczy Załącznika nr 1 do umowy, opis przedmiotu zamówienia, p. 54.

Czy Zmawiający dopuści rozwiązanie techniczne w którym pole obrazowania przesuwa się wraz z pochylaniem głowicy aparatu, a nie wraz z przesuwaniem płytki?

Rozwiązanie to ma ten sam skutek, tj. dla projekcji MLO z wykorzystaniem małej płytki pole obrazowania jest przesunięte do bocznej krawędzi detektora odpowiednio dla badanej piersi – prawa lub lewa. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza także.

- Dotyczy Załącznika nr 1 do umowy, opis przedmiotu zamówienia, p. 60.

Czy Zamawiający dopuści detektor cyfrowy z rozdzielczością minimum 10 Mpix?

Wartość 10 Mpix jest wartością odpowiadającą ilości pikseli na całej powierzchni detektora dla wielkości pojedynczego piksela w granicach dopuszczonych przez Zamawiającego w p. 58. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

- Dotyczy Załącznika nr 1 do umowy, opis przedmiotu zamówienia, p. 88.

Czy Zamawiający dopuści UPS, który nie będzie fabrycznie zabudowany?

Dostarczany UPS jest na tyle małych gabarytów, że umiejscowiony komputerze stacji akwizycyjnej pod blatem konsoli operatora nie stanowi utrudnienia pracy. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

- Dotyczy Załącznika nr 1 do umowy, opis przedmiotu zamówienia, p. 94.

Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie stacji akwizycyjnej w języku angielskim?

Obsługa i konfiguracja aparatu na stacji akwizycyjnej odbywa się poprzez wybieranie odpowiednich funkcji znajdujących się pod kafelkami oznaczonymi czytelnymi i jednoznacznymi piktogramami. Opisana forma obsługi jest powszechnie stosowana i nie stanowi problemu w bardzo wielu szpitalach w całej Polsce. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

- Dotyczy Załącznika nr 1 do umowy, opis przedmiotu zamówienia, p. 95.

Czy Zamawiający dopuści stację akwizycyjną wyposażoną w 32 GB pamięci RAM?

Ilość pamięci RAM jest optymalnie dobrana przez producenta aparatu i oprogramowania pracującego na stacji. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i ustala następującą punktację: 8GB – 0pkt., 16 GB – 5 pkt., 32 GB – 20 pkt., 64 GB – 40 pkt.

- Dotyczy Załącznika nr 1 do umowy, opis przedmiotu zamówienia, p. 102.

Czy Zamawiający dopuści aparat bez funkcjonalności umożliwiającej przenoszenie zdjęć pomiędzy pacjentami, ale z możliwością zmiany projekcji w przypadku pomyłki przez technika? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

- Dotyczy Załącznika nr 1 do umowy, opis przedmiotu zamówienia, p. 59.

W celu ustandaryzowania podawanych wartości przez oferentów prosimy Zamawiającego o wymagania podania DQE dla wartoci 1 pl/mm.

Takie ustandaryzowanie wymogu poprawi przejrzystość podawanych danych. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

- Dotyczy Załącznika nr 1 do umowy, opis przedmiotu zamówienia, p. 65.

Czy Zamawiający mając na uwadze promowanie rozwiązań wpływających na poprawę otrzymywanych zdjęć wprowadzi dodatkową punktację za zakres kątowy skanu tomosyntezy?

Jakość otrzymywanych zdjęć wprost zależy od zakresu kąta skanu tomosyntezy, obecnie Zamawiający wymaga minimalny dostępny kąt pośród producentów aparatu, bez promowania rozwiązania poprawiającego jakość zdjęć.

Proponujemy wprowadzeni punktacji jak poniżej:

| 65 | Zakres kątowy skanu tomosyntezy | Tak/Podać min. ±7.5° |  | ≥ ±25° - 50 pkt < ±25° - 0 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

- Dotyczy Załącznika nr 1 do umowy, opis przedmiotu zamówienia, p. 67.

Czy Zamawiający mając na uwadze promowanie rozwiązań wpływających na poprawę otrzymywanych zdjęć wprowadzi dodatkową punktację za ilość wykonywanych projekcji?

Większa ilość wykonywanych projekcji podczas skanu tomosyntezy przekłada się wprost na rozdzielczość otrzymywanych zdjęć i tym samym na możliwość dokładniejszego rozprojektowania zmian nowotworowych.

Proponujemy wprowadzenie punktacji jak poniżej:

| 67 | Wymagana ilość projekcji uzyskanych w badaniu tomosyntezy | Min. 15 |  | ≥ 25 – 20 pkt < 25 – 0 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

- Dotyczy Załącznika nr 1 do umowy, opis przedmiotu zamówienia, p. 81.

Prosimy Zamawiającego o podanie producenta i modelu VAB dla jakiego mają być dostarczone zestawy mocujące. Odpowiedź: Zamawiający przekaże tę informację po podpisaniu umowy z Wykonawcą.

- Dotyczy :

Czy Zamawiający dopuści rozbudowę istniejącego systemu opisowego syngo.via o stację kliencką do opisów badań mammograficznych?

Pozytywna odpowiedź umożliwi opisywanie badań mammograficznych w ramach jednego systemu co w przypadku MR, co umożliwia analizy badań mammograficznych w rezonansie i w klasycznej mammografii na jednej stacji opisowej. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający doceni i wprowadzi premiowany parametr automatycznego pomiaru odległości: linii skóry , sutka, ściany klatki piersiowej od zmiany?

| Funkcjonalność automatycznego i natychmiastowego wyświetlania wymaganych odległości od zaznaczonej przez radiologa zmiany chorobowej w 2D oraz 3D (tomosynteza) do: - linii skóry - sutka - ściany klatki piersiowej | TAK/NIE | TAK – 20 pkt Nie – 0 pkt |
| --- | --- | --- |

Pozytywna odpowiedź umożliwi uzyskanie narzędzi, które istotnie przyspieszają i ułatwiają ocenę rutynowych badań mammograficznych. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

- Czy Zamawiający doceni i wprowadzi premiowany parametr związany z zaawansowaną oceną badań mammograficznych w ramach MR?

| Pakiet oprogramowania do opisywania badań MR, zawierający poniższe funkcjonalności: - rekonstrukcje MIP, MPR, 3D VRT - przewijanie i synchronizacja serii obrazów, niezależna od grubości załadowanych warstw badań - ocena badań porównawczych MR - fuzja obrazów MPR/MPR - ocena badań dynamicznych MR z kontrastem - narzędzia oceny obrazów MR: wyostrzanie, subtrakcja, usuwanie zniekształceń 2D/3D - raportowanie BI-RADS | TAK/NIE | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| --- | --- | --- |

Pozytywna odpowiedź umożliwi uzyskanie narzędzi , które sprawią, że stacja będzie narzędziem wielomodalnym w ocenie mammograficznej , co umożliwi rozbudowaną analizę mammografii klasycznej , jaki i rezonansu magnetycznego w ramach jednego środowiska opisowego. Dodatkowo chcemy zaoferować raportowanie zgodne z BI-RADS, co umożliwi ustandaryzowanie wyników dla badań mammograficznych. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

- Czy Zamawiający doceni i wprowadzi premiowany parametr oceny w ramach podwójnej ślepej próby (double blind)?

| Opisywanie badań mammograficznych w ramach metodyki podwójnej ślepej próby (double blind). System musi działać min. w sposób, w którym pomiary, notatki nie są widoczne dla kolejnego lekarza opisującego. | TAK/NIE | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| --- | --- | --- |

Pozytywna odpowiedź umożliwi uzyskanie systemu, który działa w oparciu o podwójną ślepą próbę, co umożliwi utworzenia sposobu pracy , który umożliwia (ale nie wymaga, jest to element konfigurowalny) „podwójnej pary oczu” w ramach badań mammograficznych. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

- Dotyczy załącznika nr 2 do SWZ OPZ pkt 147 w tabeli

Czy Kupujący dopuszcza dostarczenie zestawienia licencji z indywidualnymi numerami zamówieniowymi i czasem ich obowiązywania w postaci wydruku podpisanego przez Sprzedającego? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dotyczy załącznika nr 2 do SWZ OPZ pkt 150 w tabeli

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający rozumie dni robocze jako dni od poniedziałku do pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

- Dotyczy załącznika nr 2 do SWZ OPZ pkt 140, 149 i 150 i załącznika nr 4 do SWZ wzór umowy §3 ust.9

Prosimy o ujednolicenie w zakresie wartości dotyczącej dostępności części, ponieważ nie są spójne, dotyczy to również umowy §3 ust.9. Odpowiedź: Zamawiający oczekuje: okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu przez zamawiającego w serwisie Wykonawcy części zamiennych, preferencyjnych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty przekazania urządzenia do eksploatacji, z wyjątkiem sprzętu komputerowego, dla którego ten okres powinien wynosić minimum 5 lat..

- Dotyczy załącznika nr 4 do SWZ wzór umowy §2 ust.1

„1.	Niniejsza Umowa dotyczy dostawa aparatury endoskopowej w ramach realizacji zadania pn.  Zakup mammografu cyfrowego na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu [dalej jako: Sprzęt],(…)”

Prosimy o potwierdzenie, że dotyczy to dostawy mammografu. Odpowiedź: Zgodnie z treścią zmodyfikowanego wzoru umowy.

- Dotyczy załącznika nr 4 do SWZ wzór umowy §7 ust.5 pkt.3)

Prosimy o wykreślenie z niniejszego punktu sformułowania „likwidacji powstałych szkód”

Wykonawca nie może zobowiązać się w tym zakresie, skoro zamawiający nie może określić o jakie szkody chodzi.

Prosimy również o uzupełnienie umowy o:

Wykonawca nie ponosi kosztów napraw, jeżeli te nie podlegają gwarancji.

Gwarancją nie są objęte w szczególności:

1) wady i usterki urządzenia wynikłe na skutek:

a) eksploatacji (używania) urządzenia przez Kupującego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Kupującego do instrukcji obsługi urządzenia, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Kupującego lub podmiotów trzecich, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, i wywołane nimi wady i usterki (uszkodzenia),

b) samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Kupującego lub inne nieuprawnione osoby),

2) wady / usterki (uszkodzenia) spowodowane zdarzeniami zewnętrznymi, w tym losowymi, min. tzw. siłą wyższą (pożar, powódź, zalanie itp.),

3) materiały eksploatacyjne. Odpowiedź: Zgodnie z treścią zmodyfikowanego wzoru umowy.

- Dotyczy załącznika nr 4 do SWZ wzór umowy §7 ust.6

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie niniejszego ustępu, ustęp 9 w niniejszym paragrafie rozstrzyga przypadki usuwania wad i obecnie stoi w sprzeczności z ustępem 6. Odpowiedź: Zgodnie z treścią zmodyfikowanego wzoru umowy.

- Dotyczy załącznika nr 4 do SWZ wzór umowy §7 ust.8

Z uwagi na złożoność, czas instalacji i uruchomienia oraz koszt systemów mammograficznych, jak również względy formalne (pozwolenia wydawane m. in przez Sanepid na użytkowanie aparatów o wskazanym numerze seryjnym) prosimy o zwolnienie Wykonawcy z obowiązku dostarczenia urządzeń zastępczych. Odpowiedź: Zgodnie z treścią zmodyfikowanego wzoru umowy.

- Dotyczy załącznika nr 4 do SWZ wzór umowy §7 ust.11

Prosimy o dodanie zapisu, tak aby niniejszy ustęp otrzymał poniższe brzmienie:

„11.Wykonawca zobowiązany jest po wykonaniu każdorazowej usługi sporządzić w języku polskim raport serwisowy wraz z checklistą (jeżeli dotyczy) potwierdzony przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego i przekazać w dniu wykonania usługi ww. dokumenty [oryginał]. Natomiast kopię ww. dokumentów Wykonawca zobowiązany jest w dniu wykonania przeglądu/usługi przekazać użytkownikowi.” Odpowiedź: Zgodnie z treścią zmodyfikowanego wzoru umowy.

- Dotyczy załącznika nr 4 do SWZ wzór umowy §7 ust.12

Prosimy o zmianę na: „etykietę co najmniej z datą przeglądu numerem seryjnym oraz datą następnego przeglądu.” Odpowiedź: Zgodnie z treścią zmodyfikowanego wzoru umowy.

- Dotyczy załącznika nr 4 do SWZ wzór umowy §7 ust.17

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma tu na myśli aktualizacje przeprowadzane w ramach dostarczonej konfiguracji/platformy sprzętowej danego systemu. Odpowiedź: Zgodnie z treścią zmodyfikowanego wzoru umowy.

- Dotyczy załącznika nr 4 do SWZ wzór umowy §10 ust.2 pkt 2)

Prosimy o obniżenie do 0,1%. Wysokość kar umownych przewidziana we wzorze umowy jest znacząco wygórowana i obniżenie ich zbliży postanowienie wzoru umowy w tym zakresie do standardów rynkowych. Odpowiedź: Zgodnie z treścią zmodyfikowanego wzoru umowy.

- Dotyczy załącznika nr 4 do SWZ wzór umowy §10 ust.3

Prosimy o obniżenie do 0,1%.Wysokość kar umownych przewidziana we wzorze umowy jest znacząco wygórowana i obniżenie ich zbliży postanowienie wzoru umowy w tym zakresie do standardów rynkowych. Odpowiedź: Zgodnie z treścią zmodyfikowanego wzoru umowy.

- Dotyczy załącznika nr 4 do SWZ wzór umowy §10 ust.4

Prosimy o obniżenie do 0,1%.Wysokość kar umownych przewidziana we wzorze umowy jest znacząco wygórowana i obniżenie ich zbliży postanowienie wzoru umowy w tym zakresie do standardów rynkowych. Odpowiedź: Zgodnie z treścią zmodyfikowanego wzoru umowy.

- Dotyczy załącznika nr 4 do SWZ wzór umowy §10 ust.5

Prosimy o obniżenie do 0,1%.Wysokość kar umownych przewidziana we wzorze umowy jest znacząco wygórowana i obniżenie ich zbliży postanowienie wzoru umowy w tym zakresie do standardów rynkowych. Odpowiedź: Zgodnie z treścią zmodyfikowanego wzoru umowy.

- Dotyczy załącznika nr 4 do SWZ wzór umowy §10 ust.6

Prosimy o obniżenie do 0,1%.Wysokość kar umownych przewidziana we wzorze umowy jest znacząco wygórowana i obniżenie ich zbliży postanowienie wzoru umowy w tym zakresie do standardów rynkowych. Odpowiedź: Zgodnie z treścią zmodyfikowanego wzoru umowy.

- Dotyczy załącznika nr 4 do SWZ wzór umowy §10 ust.8

Prosimy o obniżenie do 30%. Maksymalna wysokość skumulowanych kar umownych przewidziana we wzorze umowy jest znacząco wygórowana i obniżenie ich zbliży postanowienie wzoru umowy w tym zakresie do standardów rynkowych. Odpowiedź: Zgodnie z treścią zmodyfikowanego wzoru umowy.

- Dotyczy załącznika nr 4 do SWZ wzór umowy §10 ust.10

Prosimy o dodanie poniższego zapisu celem doprecyzowania:

„ z zastrzeżeniem ust.14”

Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy. Odpowiedź: Zgodnie z treścią zmodyfikowanego wzoru umowy.

- Dotyczy załącznika nr 4 do SWZ wzór umowy §10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie dodatkowego ustępu nr 14 o poniższej treści:

„14.Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom.”?

Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy. Odpowiedź: Zgodnie z treścią zmodyfikowanego wzoru umowy.

- Dotyczy załącznika nr 4 do SWZ wzór umowy §11 ust.3 pkt 4)

Prosimy o obniżenie do 30%. Maksymalna wysokość skumulowanych kar umownych przewidziana we wzorze umowy jest znacząco wygórowana i obniżenie ich zbliży postanowienie wzoru umowy w tym zakresie do standardów rynkowych. Odpowiedź: Zgodnie z treścią zmodyfikowanego wzoru umowy.

- Proszę o podanie nazwy szpitalnych systemów HIS/RIS/PACS, z którymi ma zostać zintegrowany dostarczony aparat? Odpowiedź: System ESKULAP, System Radpoint.

Proszę o informację, czy Zamawiający posiada wolne licencje HIS/RIS/PACS, które mogą zostać wykorzystane do integracji dostarczonego aparatu. Odpowiedź: Zamawiający nie posiada wolnych licencji.

Proszę o dopuszczenie półfartucha miednicowego o wymiarach 40x50 cm, ekwiwalent 1 mm Pb, jest to rozmiar określany przez dostawców jako XL. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

- Proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z aparatem systemu do biopsji próżniowej? Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga dostarczenia systemu do biopsji próżniowej.

- Zamawiający we wzorze umowy wymaga realizacji zadania w do 31.10.2025, natomiast ze względu na procedury związane z przygotowaniem projektu osłon stałych i uzyskaniem wszelkich pozwoleń oraz zgody na użytkowanie pracowni ze strony PWIS, prosimy o przesunięcie terminu realizacji inwestycji do dnia 30.11.2025.  Odpowiedź: Zamawiający zmienia termin wykonania zadania na dzień 21 listopada.

- Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający najpóźniej w dniu podpisania umowy wyznaczy termin przekazania pomieszczeń aparatu RTG.  Szacowany termin wykonania adaptacji, instalacji i rozruchu to 3-4 tygodnie. W przypadku zwłoki z wydaniem pomieszczeń termin realizacji zadania zostanie wydłużony o ten czas zwłoki. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

- Prosimy o opublikowanie rzutów pomieszczeń w formacie edytowalnym DWG. Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje rzutami pomieszczeń w formacie edytowalnym DWG. Zamawiający przekazuje rzut w formacie pdf. Pomieszczenie ma nr 109

- Prosimy o udostepnienie archiwalnego projektu konstrukcyjnego stropu nad i pod pracownią aparatu RTG. Odpowiedź: Zamawiający nie posiada elektronicznej wersji dokumentacji. Zamawiający posiada wersję papierową, którą udostępni Wykonawcy po podpisaniu umowy.

- Prosimy o informację czy Zamawiający posiada jakieś zalecenia Straży Pożarnej lub program dostosowawczy p.poż. obejmujący swymi zaleceniami pomieszczenia objęte przebudową/adaptacją. Odpowiedź: Zamawiający nie posiada żadnych wytycznych z PSP

- Prosimy o opublikowanie aktualnego Projektu Osłon Stałych dla obecnie zainstalowanego aparatu RTG. Odpowiedź: Zamawiający udostępnia.

- Prosimy o określenie przeznaczenia miejsc poniżej i powyżej pracowni RTG. Odpowiedź: Zamawiający informuje, że poniżej znajdują się pomieszczenia SOR, powyżej Laboratorium

- Dla nowego projektu osłon stałych prosimy o potwierdzenie, że będą obowiązywać założenia przyjęte w Projekcie Osłon Stałych dla obecnej  pracowni aparatu RTG z aparatem RTG. Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dla nowego projektu osłon obowiązywać będą inne założenia. Informacja na ten temat zostaną przekazane wykonawcy po podpisaniu umowy

- Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że założenia do Projektu Osłon Stałych dla obecnie zainstalowanego aparatu RTG (ilość i typ badań)  nie ulegają zmianie i należy je użyć dla Projektu Osłon Stałych dla nowego aparatu RTG. Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dla nowego projektu osłon obowiązywać będą inne założenia. Informacja na ten temat zostaną przekazane wykonawcy po podpisaniu umowy

- Prosimy o potwierdzenie, że protokół bezusterkowego odbioru sprzętu (zwany też protokołem końcowym) zostanie podpisany po realizacji zadania,  rozumianym jako adaptacji pomieszczenia, wykonaniu dostawy, instalacji, uruchomienia i przekazanie do użytkowania aparatu RTG wraz z wykonaniem testów akceptacyjnych, a sam czas oczekiwania na wydanie decyzji PWIS nie będzie wliczany do czasu realizacji całego zadania. Termin uzyskania zezwolenia nie jest w żadnym stopniu zależny od Wykonawcy. Odpowiedź: Zamawiający podpisze protokół końcowy w momencie, gdy wszystkie zadania wynikające z umowy oraz z OPZ zostaną przez Wykonawcę zrealizowane. Dotyczy to również zezwolenia z PWIS.

- Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nakładając na Wykonawcę obowiązek „uzyskania pozytywnej opinii stosownych instytucji zezwalającą na uruchomienie oraz eksploatację aparatu RTG” nie ma na myśli przerzucenia na Wykonawcę odpowiedzialności za uzyskanie zgody Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na stosowanie aparatów rentgenowskich. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zezwolenie na uruchamianie lub  stosowanie aparatów rentgenowskich do celów diagnostyki medycznej, oraz uruchamianie medycznych pracowni rentgenowskich stosujących takie aparaty wydaje właściwy terenowo państwowy wojewódzki inspektor sanitarny na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej. Dodatkowo do wniosku o wydanie przedmiotowego zezwolenia należy dołączyć dokumenty określone w  rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2015 r.  w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności ( Dz. U. 2015 r. poz. 1355 ). W większości są to dokumenty których przygotowanie leży w gestii poszczególnych jednostek organizacyjnych i Wykonawca nie może wziąć odpowiedzialności za ich przygotowanie. W szczególności mowa o dokumentach takich jak:

1) program zapewnienia jakości działalności której dotyczy wniosek;

Dokumentacja systemu zarządzania jakością w rentgenodiagnostyce powinna być opracowana zgodnie z wytycznymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 884) oraz  zał. nr 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz. U. z 2006 r. Nr 180, poz. 1325) ,

2) program szkolenia pracowników w zakresie ochrony radiologicznej;

3) instrukcja pracy z aparatem rentgenowskim ustalającą szczegółowe zasady postępowania w zakresie ochrony radiologicznej pracowników i pacjentów;

Instrukcja powinna być zgodna z zał. nr 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia

21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz. U. z 2006 r. Nr 180, poz. 1325);

4) zakładowy plan postępowania awaryjnego;

Zakładowy plan postępowania awaryjnego powinien być zgodny ze wzorem rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 131, poz. 912);

Dodatkowo należy zauważyć że wydanie takiego zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej po stwierdzeniu, że spełnione zostały wymagane prawem warunki wykonywania działalności związanej z narażeniem. Czyli zgodnie z kpa na wydanie takiej decyzji organowi, który ją wydaje przysługuje termin 30 dni. Oznacza to, że gdyby Zamawiający nie wziął pod uwagę powyższych argumentów i chciał jednak wbrew obowiązującym przepisom prawa przerzucić na Wykonawcę również obowiązek uzyskania zezwolenia na stosowanie rentgenowskich aparatów diagnostycznych, przy narzuconym terminie na realizację całego zadania byłoby to zobowiązanie niemożliwe do zrealizowania. Odpowiedź: Zamawiający wymaga od Wykonawcy pozwolenie na pracownie pozwolenie na aparat oraz otrzymania pozytywnej opinii projektu osłon stałych. Zamawiający oczekuje, że po podpisaniu protokołu odbioru końcowego będzie mógł używać aparatu, będącego przedmiotem niniejszego postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Prosimy o informację na temat preferowanej przez Zamawiającego drogi transportu dla urządzenia od podjazdu dla ciężarówki do pomieszczeń docelowych. Odpowiedź: Zamawiający wskaże drogę wprowadzenia aparatu w dniu podpisania umowy. Tą drogą były już transportowane inne urządzenia i jest ona właściwa dla takich celów.

- Na podstawie odbytej wizji lokalnej proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga jedynie tymczasowego montażu aparatu bez prac wykończeniowych  w zakresie wymiany wykładziny, prac malarskich lub wymiany sufitu i lamp. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

- Proszę o potwierdzenie, że istniejąca stolarka pozostaje bez zmian. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

- Proszę o potwierdzenie, że istniejąca umywalka oraz instalacja wentylacji pozostają bez zmian. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

- Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza prowadzenie instalacji elektrycznych natynkowo i   na posadzce bez ingerencji w posadzkę i ściany z zabezpieczeniem ołowiem, w korytach i osłonach, a na stropie w przestrzeni nad sufitem podwieszanym. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

- Ze względu na przejściowy charakter inwestycji (docelowo mammograf będzie przeniesiony do nowego budynku), czy szpital dopuszcza montaż zasilania elektrycznego i sieci inteligentnej nawierzchniowo w korytkach? Nie będzie to powodowało prac ingerujących w struktury ściany i podłogi pracowni RTG. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

- Prosimy o doprecyzowanie wymaganego zakresu prac remontowo-adaptacyjnych dla pomieszczenia RTG. Brak opisu oznacza wykonanie tylko niezbędnej adaptacji – tj. wykonanie prac koniecznych do zainstalowania aparatu dla realizacji zadania z wykorzystaniem istniejących elementów (grzybki awaryjne, lampy ostrzegawcze, kanały kablowe). Odpowiedź: Zmawiający oczekuje wykonania tylko tych prac, które okażą się niezbędne do uruchomienia aparatu i możliwości wykonywania na nim diagnostyki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Czy istnieje możliwość wpięcia zasilania mammografu do istniejącej rozdzielnicy umiejscowionej na korytarzu w odległości ok. 30m od pracowni? Czy wymaga ona rozbudowy (czy można wykorzystać istniejące wolne zabezpieczenia) oraz czy jest miejsce na ewentualną rozbudowę? Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Istnieje możliwość wpięcia do rozdzielnicy, ale konieczna jest rozbudowa

- Prosimy o udostępnienie schematów rozdzielnic z których są zasilane obwody gniazd wtykowych i opraw oświetleniowych pomieszczeń objętych przebudową/adaptacją. Odpowiedź: Zamawiający nie posiada schematów tej rozdzielni

- Czy Zamawiający dysponuje mocą przyłączeniową dla nowego aparatu RTG o parametrach 7,5 kVA  [moc chwilowa do 7,5 kVA]? Odpowiedź: Zamawiający dysponuje potrzebną mocą

- Prosimy o informację czy Zamawiający dokonywał pomiaru impedancji pętli zwarcia L-L istniejącej linii zasilającej. Jeżeli tak to prosimy o udostepnienie protokołu pomiaru. Odpowiedź: Zamawiający nie posiada protokołów pomiarowych z pomiarów impedancji pętli zwarcia istniejącej lini zasilającej.  Wykonawca powinien dokonać takich pomiarów przed montażem urządzenia

- Prosimy o informacje czy nowy RTG będzie mógł być zasilony z pola, z którego jest zasilany obecny RTG?  Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Prosimy u udostępnienie dokumentacji oraz opisu stropu pod oraz nad pracownią RTG, a także o określenie przeznaczenia miejsc poniżej i powyżej pracowni RTG. Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje elektroniczną dokumentacją dot. stropu. Zamawiający udostępni Wykonawcy dokumentację w wersji papierowej po podpisaniu umowy. Poniżej znajduje się SOR, powyżej Laboratorium.

- Proszę o potwierdzenie, że przy masie aparatu 350 kg istnieje możliwość jego montażu bez dodatkowych wzmocnień stropu. Czy w przypadku konieczności wzmocnienia stropu Zamawiający udostępni pomieszczenie poniżej/powyżej pracowni RTG na czas konieczny do wykonania niezbędnych prac? Odpowiedź: Zamawiający oczekuje od Wykonawcy sprawdzenia, czy strop wymaga wzmocnień dla proponowanego urządzenia. Jeżeli takie wzmocnienie okażę się konieczne, jego wykonanie leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający udostępni pomieszczenia poniżej/powyżej.

- Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że ewentualne wzmocnienie osłon stałych ścian i stropów pracowni RTG nie jest w zakresie prac Wykonawcy. Odpowiedź: Ewentualne wzmocnienia osłon stałych ścian i stropów pracowni RTG jest w zakresie prac Wykonawcy.

- Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że ewentualna wymiana drzwi ochronnych z Pb oraz okna ochronnego nie jest w zakresie prac Wykonawcy. Odpowiedź: Ewentualna wymiana drzwi ochronnych z Pb oraz okna ochronnego jest w zakresie prac Wykonawcy.

- Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że prace przy instalacji klimatyzacji nie wchodzą w zakres prac Wykonawcy. W innym przypadku prosimy o opis zakresu prac. Odpowiedź: Zamawiający oczekuje od Wykonawcy wykonania wszystkich prac, które okażą się niezbędne do zrealizowania przedmiotu postępowania

- Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że prace przy instalacji wentylacji mechanicznej nie wchodzą w zakres prac Wykonawcy. W innym przypadku prosimy o opis zakresu prac. Odpowiedź: Zamawiający oczekuje od Wykonawcy wykonania wszystkich prac, które okażą się niezbędne do zrealizowania przedmiotu postępowania

- Prosimy o potwierdzenie, że wentylacja w pomieszczeniu spełnia aktualne wymagania dla pomieszczenia RTG. Prosimy u udostępnienie ostatniego protokołu sprawności wentylacji. Odpowiedź: Zamawiający nie posiada protokołu sprawności wentylacji.

- Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający zapewni łącze internetowe wymagane do zdalnej diagnostyki i możemy wykorzystać wolne punkty pod konsolę operatora. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie miejsca, gdzie należy wpiąć się z nową instalacją sieci strukturalnej i potwierdzenie, że jest wolne miejsce na jej rozbudowę. Odpowiedź: Zamawiający zapewni jedno gniazdo.

- W związku z zamiarem przeniesienia mammografu w przyszłości do nowego budynku proszę o potwierdzenie, że protokół zdawczo-odbiorczy nie jest uzależniony od przeniesienia mammografu i zostanie odebrany po zamontowaniu w dzisiejszej pracowni RTG. Sprzeczność ta wynika z rozbieżności zapisów umowy §3 pkt 5 i zapisów Załącznika nr 2. Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z tego punktu OPZ. Przeniesienie mammografu do nowego budynku będzie przedmiotem odrębnego postępowania.

- Zamawiający planuje objąć zamówieniem także przeniesienie w przyszłości aparatu do nowej lokalizacji. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że nie obejmuje to prac budowlanych wykończeniowych i odtworzeniowych w obecnie planowanym miejscu. Na obecny etapie niemożliwe jest miarodajne oszacowanie zakresu prac koniecznych oraz oczekiwanych przez Zamawiającego po co najmniej roku użytkowania aparatu. Jeśli mimo to Zamawiający oczekuje wyceny tych prac już na tym etapie, proszę o dokładne wskazanie zakresu robót (m.in. czy należy zdemontować wszystkie koryta po instalacjach elektrycznych, zakres prac malarskich, zakres wykładziny do wymiany po demontażu aparatu). Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z tego punktu OPZ. Przeniesienie mammografu do nowego budynku będzie przedmiotem odrębnego postępowania.

- Proszę o potwierdzenie, że zalaminowana Instrukcja BHP nie leży w kompetencji dostawcy mammografu. Odpowiedź: Zalamimowana instrukcja BHP leży po stornie Wykonawcy

- Proszę o doprecyzowanie tematu szkoleń. Z zapisów umowy wynika, że szkolenia z obsługi mają wynieść 2 godziny, natomiast w Załączniku nr 2 mamy 4 dni szkoleń po 8 godzin dla lekarzy i techników. Odpowiedź: Zgodnie z OPZ. 4 dni szkoleń po 8h dla lekarzy i techników

Pytanie dotyczy pkt 85 OPZ w zał. Nr2 do SWZ:

Czy Zamawiający we wskazanym zakresie dopuści automatyczny wstrzykiwacz do podawania

środków kontrastowych Medrad® Salient o następujących parametrach:

• Generowane ciśnienie 300 PSI

• Automatyczne lub ręczne napełnianie wkładu

• Łatwy montaż wkładów poprzez nałożenie na tłok

i obrócenie o 90 stopni

• Wkłady o pojemności 190 ml wyposażone we wskaźniki

FluidDots®, pomocne w wykrywaniu obecności powietrza

we wkładzie

• Interfejs użytkownika w języku polskim

z dodatkiem intuicyjnych piktogramów

• Bezprzewodowy ekran w postaci tableta do

pokoju sterowania połączony z wstrzykiwaczem

za pomocą Wi-Fi

• Przechowywanie do 100 ostatnich podań w pamięci urządzenia

• Przechowywanie 20 protokołów badań w pamięci urządzenia

• Pomiary ciśnienia i prędkości przepływu środka

kontrastowego w czasie rzeczywistym

• Iniekcje wielofazowe – do 6 faz

• Mobilność wstrzykiwacza:

◊ zasilanie akumulatorowe i sieciowe

◊ niewielka waga i powierzchnia podstawy wstrzykiwacza

• podgrzewacz środka kontrastowego w zestawie? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 1

Dotyczy: SWZ, pkt 10 ppkt 10.1. Lp. 4

Dokumenty potwierdzające parametry w oferowanej aparaturze np. dane katalogowe, materiały reklamowe, itp.

Czy Zamawiający uzna jako przedmiotowy środek dowodowy oświadczenie producenta 
lub autoryzowanego przedstawiciela/dystrybutora w zakresie spełniania parametrów technicznych, w przypadku gdyby któryś z parametrów i wymagań nie był potwierdzony w dokumentach jak wyżej?

Materiały reklamowe służą głównie celom reklamowym i nie zawierają bardzo szczegółowych opisów oferowanego sprzętu, wymaganych do potwierdzenia wszystkich wymagań Zamawiającego. Odpowiedź: Zamawiający uzna.

Pytanie nr 2

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ, Formularz oferty

Prosimy o odstąpienie od wskazywania numeru faksu. Powszechnie obowiązującym środkiem komunikacji jest wysyłanie pisemnych zgłoszeń na adres e-mail Wykonawcy (większość Wykonawców zrezygnowała z korzystania z faksu). Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z konieczności wskazania nr faxu.

Pytanie nr 3

Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ, Opis przedmiotu zamówienia, pkt 140 oraz pkt 156 oraz załącznik nr 4 do SWZ, Umowa par. 3 ust. 9

Z uwagi na postęp technologiczny prosimy o uzględnienie gwarancji dostępności części zamiennych dla sprzętu informatycznego min. 5 lat, co jest zgodne z punktem 149. Odpowiedź: Zgodnie z treścią zmodyfikowanego wzoru umowy.

Pytanie nr 4

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ, Umowa, par. 2 ust. 1

Niniejsza Umowa dotyczy dostawa aparatury endoskopowej (…)

Prosimy o korektę opisu przedmiotu umowy (Postępowanie dotryczy dostawy aparatury rentgenodiagnostycznej tj. mammogarfu cyfrowego). Odpowiedź: Zgodnie z treścią zmodyfikowanego wzoru umowy.

Pytanie nr 5

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ, Umowa, par. 7 ust. 5 w powiązaniu z załącznikiem nr 2 do SWZ

W projekcie umowy par. 7 ust. 5 istnieje zapis:

5.	Wykonawca ma obowiązek w terminie do 3 [trzech] dni od daty zgłoszenia usterki, awarii do:

1)	przybycia serwisu do wskazanego w zleceniu Sprzętu/miejsca,

2)	zdiagnozowania usterki/awarii,

3)	skutecznego wykonania naprawy, usunięcia awarii, usterki, likwidacji powstałych szkód,

4) sporządzenia raportu serwisowego z wykonania usługi, zgodnie z ust. 11 poniżej.

Prosimy o ujednolicenie ww. zapisu zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym prosimy o zmianę zapisu projektu umowy na:

5.	Wykonawca ma obowiązek:

1)	przybycia serwisu do wskazanego w zleceniu Sprzętu/miejsca lub przeprowadzenia zdalnej diagnostyki w terminie do 24 godzin w dni robocze od daty zgłoszenia usterki/ awarii. ,

2)	zdiagnozowania usterki/awarii,

3)	skutecznego wykonania naprawy, usunięcia awarii, usterki, likwidacji powstałych szkód w terminie do 5 dni roboczych lub w przypadku konieczności importu części zamiennych spoza Polski do 10 dni roboczych,

4) sporządzenia raportu serwisowego z wykonania usługi, zgodnie z ust. 11 poniżej. Odpowiedź: Zgodnie z treścią zmodyfikowanego wzoru umowy.

Pytanie nr 6

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ, Umowa, par. 7 ust. 8

W przypadku awarii przedłużającej się ponad 3 [trzy] dni robocze lub wymagającej naprawy w siedzibie serwisu, Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, zobowiązany jest zapewnić Sprzęt zastępczy na czas naprawy, o parametrach określonych niniejszą Umową lub wyższych.

Prosimy o rezygnację z wymogu zapewnienia sprzętu zastępczego.

Uprzejmie wyjaśniamy, że dostarczenie zastępczego mammografu jest praktycznie niewykonalne i – co najważniejsze – jest sprzeczne z celem, jakim jest przekazanie urządzenia zastępczego (ciągłość użytkowania urządzenia). Wyjaśniamy dlaczego tak jest. Spełnienie istniejącego wymogu wiąże się z demontażem zainstalowanego mammogarfu (procedura kilkudniowa), montażem i uruchomieniem zastępczego mammogarfu (procedura kilku/ kilkunastodniowa), kontrolą przez podmioty zewnętrzne, jak SANEPiD, laboratoria pomiarowe (procedura kilkutygodniowa), Tak więc serwis zamiast koncentrować się na naprawie wykonywałby czynności demontażowe i montażowe. Przestój pracowni/mammografu doszedłby do dwóch miesięcy, co byłoby działaniem na szkodę zarówno Wykonawcy jak i Zamawiającego.

W przypadku przychylenia się Zamawiającego do składanej prośby prosimy o usunięcie również zapisu dotyczącego kar odnoszących się do urządzenia zastępczego (par. 10 ust. 5). Odpowiedź: Zgodnie z treścią zmodyfikowanego wzoru umowy.

Pytanie nr 7

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ, Umowa, par. 7 ust. 9 w powiązaniu z załącznikiem nr 2 do SWZ

Wybór sposobu usunięcia wady należy do Wykonawcy, który może naprawić Sprzęt lub wymienić cały uszkodzony element lub wymienić cały Sprzęt na nowy. Termin usunięcia wady Strony ustalają na max. 3 [trzy] dni robocze licząc od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wadzie, a w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy do 10 [dziesięciu] dni roboczych. Naprawa gwarancyjna lub wymiana gwarancyjna uszkodzonej części Sprzętu w okresie gwarancji następuje w ramach wynagrodzenia umownego. Wykonawca zobowiązany jest również w ramach gwarancji do odbioru Sprzętu z siedziby Zamawiającego, jeżeli wada powinna być usunięta w innym miejscu, niż siedziba Zamawiającego.

Prosimy o ujednolicenie ww. zapisu zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ – Opis rzedmiotu zamówienia. W związku z powyższym prosimy o zmianę zapisu projektu umowy na:

Wybór sposobu usunięcia wady należy do Wykonawcy, który może naprawić Sprzęt lub wymienić cały uszkodzony element lub wymienić cały Sprzęt na nowy. Termin usunięcia wady Strony ustalają na max. 5 [pięć] dni roboczych licząc od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wadzie, a w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy do 10 [dziesięciu] dni roboczych. Naprawa gwarancyjna lub wymiana gwarancyjna uszkodzonej części Sprzętu w okresie gwarancji następuje w ramach wynagrodzenia umownego. Wykonawca zobowiązany jest również w ramach gwarancji do odbioru Sprzętu z siedziby Zamawiającego, jeżeli wada powinna być usunięta w innym miejscu, niż siedziba Zamawiającego. Odpowiedź: Zgodnie z treścią zmodyfikowanego wzoru umowy.

Pytanie nr 8

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ, Umowa, par. 7 ust. 10

W wypadku 3 [trzech] nieskutecznych napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu Sprzętu Wykonawca zobowiązany jest wymienić podzespół na nowy.

Prosimy o modyfikację ww. zapisu umowy w ten sposób, aby do wymiany kwalifikował się nie cały podzespół, a wyłącznie element podzespołu uszkodzony z przyczyn objętych gwarancją. Proponujemy poniższy zapis:

W wypadku 3 [trzech] nieskutecznych napraw gwarancyjnych tego samego elementu podzespołu Sprzętu Wykonawca zobowiązany jest wymienić podzespół na nowy.

Wyjaśniamy, iż mammograf składa się z wielu podzespołów, a te z wielu elementów. W przypadku ustreki/ awarii danego podzespołu odpowiedzialny zazwyczaj jest jeden z kilku elementów podzespołu. W takim przypadku procedury serwisowe zgodne z wytycznymi producenta w pierwszej kolejności zalecają wymianę poszczególnych elementów, a nie całego podzespołu. Odpowiedź: Zgodnie z treścią zmodyfikowanego wzoru umowy.

Pytanie nr 9

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ, Umowa, par. 7 ust. 17

Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia wszelkich modyfikacji dostarczonego Sprzętu, w tym oprogramowania, a wymaganych przez producenta Sprzętu lub przepisy prawa, niezwłocznie na swój koszt w okresie co najmniej 10 [dziesięciu] lat od daty dostawy.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga przeprowadzenia modyfikacji Sprzętu pod warunkiem, że nie ingerują one w specyfikację techniczną dostarczonego sprzętu. Odpowiedź: Zgodnie z treścią zmodyfikowanego wzoru umowy.

Pytanie nr 10

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ, Umowa, par. 7

Prosimy o dodanie ustępu 18 o poniższej treści, określającego przyjęte rynkowo standardy wyłączające/ograniczające ryzyko Wykonawcy, a także naturę gwarancji:

18. Gwarancja określona umową nie obejmuje awarii/usterek wynikających z:

- niewłaściwego użytkowania urządzenia, w tym niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją użytkowania;

- mechanicznego uszkodzenia urządzenia, powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady;

- samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);

- jakiejkolwiek ingerencji osób trzecich;

- uszkodzenia spowodowane zdarzeniami noszącymi znamiona siły wyższej (pożar, powódź, zalanie)

- normalnego zużycia wymienionych części;

- awarii systemu spowodowanego przez wadliwe działanie podzespołów aparatu, które nie były dostarczone przez Wykonawcę.

Wyjaśniamy, iż gwarancja dotyczy odpowiedzialności gwaranta za niezgodność towaru z umową, wadliwość towaru. Brzmienie postanowienia nie uwzględnia sytuacji, w których powstała awaria/usterka spowodowana została np. okolicznościami siły wyższej, normalnego zużycia, ingerencją w sprzęt osób trzecich. Powoduje to niemożność lub istotne utrudnienie wyliczenia kosztu usługi (może prowadzić do zawyżenia kosztu usługi wskutek konieczności objęcia dużego zakresu ryzyka) i ryzyka po stronie Wykonawcy. Odpowiedź: Zgodnie z treścią zmodyfikowanego wzoru umowy.

Pytanie nr 11

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ, Umowa, par. 9 ust. 3

3.	W sytuacji wystąpienia siły wyższej, przez którą rozumie się okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne lub też niemożliwe do uniknięcia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany epidemii, stany zagrożenia epidemicznego, stany nadzwyczajne, w tym stany klęski żywiołowej, decyzje, zarządzenia organów państwa itp., która w bezpośredni sposób wpłynie na okoliczności realizacji Umowy, dopuszcza się zmianę Umowy w zakresie:

1)	terminu realizacji przedmiotu Umowy poprzez jego wydłużenie o czas umożliwiający realizację nie dłuższy jednak niż 6 [sześć] miesięcy od dnia zawarcia Umowy,

2)	Sprzętu będącego przedmiotem Umowy poprzez jego zastąpienie innym Sprzętem, spełniającym warunki określone w ust. 8 poniżej.

Prosimy o dodanie ustępu nr 3) dotyczącego zmiany umowy w zakresie zmiany terminów wykonania zobowiązań w okresie gwarnycyjnym (czas reakcji, czas naprawy). Odpowiedź: Zgodnie z treścią zmodyfikowanego wzoru umowy.

Pytanie nr 12

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ, Umowa, par. 10 ust. 4

Za zwłokę w wykonaniu naprawy Sprzętu, Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,2 % wartości brutto naprawianego Sprzętu, określonej w Formularzu ofertowym[Załącznik nr 2] za każdy rozpoczęty dzień zwłoki

Prosimy o ograniczenie wysokości kary do 0,05% wartości brutto naprawianego Sprzętu, określonej w Formularzu ofertowym[Załącznik nr 2] i jej naliczanie w oparciu o każdy rozpoczęty dzień roboczy zwłoki, z uwagi, iż terminy napraw liczone są w dniach roboczych.

Prosimy o redukcję kar ze wględu, iż na cenę Sprzętu składa się wiele elementów np. adaptacja pomieszczeń, stacja opisowa, wstrzykiwacz kontrastu, zestaw fantomów i osłon osobistych, itd., które są wyposażeniem dodatkowym. W przypadku usterki danego elementu przedmiotu zamówienia, czy to mammografu czy np. fantomu, kara naliczana jest w oparciu o wartość całego przedmiotu zamówienia okreśoną w formularzu ofertowym. Odpowiedź: Zgodnie z treścią zmodyfikowanego wzoru umowy.

Pytanie nr 13

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ, Umowa, par. 10 ust. 8

Kary umowne podlegają zsumowaniu. Łączna wysokość kar umownych wynikających z niniejszej Umowy, do których zapłaty zobowiązany jest Wykonawca nie może przekroczyć 50% ogólnej wartości Umowy brutto określonej w §5 ust. 1. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 [czternaście] dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty.

Prosimy o zmniejszenie łącznej maksymalnej wysokości kar umownych do maksymalnie 15% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy. Zwracamy uwagę, że limit kar ustalony na poziomie 50% wartości brutto Umowy może prowadzić do powstania kary rażąco wygórowanej. Zabezpieczenie interesów Zamawiającego oraz należytego wykonania zamówienia jest uzasadnione, jednakże uregulowania dotyczące kar umownych nie mogą prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia po stronie Zamawiającego oraz naruszenia zasady proporcjonalności. Artykuł 436 pkt. 3 ustawy Prawo Zamówień wprowadzający obowiązek wskazywania łącznej maksymalnej wysokości kar umownych, których mogą dochodzić Strony, ma na celu uniknięcie sytuacji naliczania kar rażąco wygórowanych. Ryzyko wystąpienia kar, Wykonawcy uwzględniają w cenie oferty, a kara w obecnej wysokości może skutkować przekroczeniem budżetu/ zniechęcić do złożenia oferty. Odpowiedź: Zgodnie z treścią zmodyfikowanego wzoru umowy.

Pytanie nr 14

Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ, Opis przedmiotu zamówienia, pkt 161

Prosimy o potwierdzenie, że okres związany z przeniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem mammografu w nowej lokalizacji na terenie nowobudowanego obiektu szpitalnego, oraz okres związany z oczekiwaniem na wydanie decyzji i opinii przez jednostki uprawnione w celu dopuszczenia do użytkowania nie będzie traktowany jako zwłoka zawiniona przez Wykonawcę i nie będzie skutkował naliczeniem kar. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 15

Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ punkt 30.

|  | Obszar doboru parametrów ekspozycji przez system AEC | Tak/Podać Obszar całego detektora -20 pkt Kilka obszarów -10pkt Pojedynczy obszar -0pkt |
| --- | --- | --- |

Czy w przypadku standardowego ustawiania jako obszaru automatycznego doboru parametrów ekspozycji pola 15 x 19 cm,  Zamawiający uzna tą wielkość za zgodną z obszarem całego detektora i przyzna takiemu rozwiązaniu 20 pkt?

Prosimy o zauważenie, że skrajne obszary aktywnego pola detektora nie są zasłaniane piersią i nie mają znaczenia dla pracy systemu automatycznego doboru parametrów. Obszar całego detektora nie ma też zastosowania w przypadku wykorzystywania pola obrazowania 18 x 23 cm. Wskazane w pytaniu pole 15 x 19 cm pozwala na wykorzystanie do oceny dawki całej klinicznie istotnej  powierzchni detektora. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ, dotyczy całego detektora.

Pytanie nr 16

Dotyczy: załącznik nr 2 do SWZ punkt 39.

| 39. | Możliwość ustawienia głowicy i wykonania badania w pozycji -180°(detektor na górze, lampa na dole) | Tak/Nie (podać) TAK – 20 pkt NIE – 0 pkt |
| --- | --- | --- |

Czy w związku z faktem, że w przypadku aparatu mammograficznego do diagnostyki pogłebionej (a zakup takiego aparatu jest przecież intencją Zamawiajacego) wymóg ustawienia głowicy i wykonania badania w pozycji -180° (detektor na górze, lampa na dole) wynika wprost z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie programów zdrowotnych,  Zamawiający odstąpi od oceny punktowej tej funkcji?

Prosimy o zauważenie, że zaoferowanie Zamawiajacemu aparatu bez przedmiotowej funkcji uniemożliwia Zamawiajacemu udzielanie świadczeń zgodnie z przywołanym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Taka sytuacja nie leży w interesie Zamawiajacego, wiec proponujemy z przedmiotowego wymogu uczynić wymóg konieczny, a punkty przyznać rozwiązaniom ułatwiającym pozycjonowanie pacjentek w czasie badań tj. np. wprowadzenie punktacji w zakresie punktu 66 zgodnie z poniższym wzorem:

| 66. | Grubość osłony detektora od strony klatki piersiowej | Tak/Podać max. 85mm < 50 mm - 20 pkt ≥ 50 mm – 0 pkt |
| --- | --- | --- |

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Zamawiający pozostaje przy punktacji.

Pytanie nr 17

Dotyczy: załącznik nr 2 do SWZ punkt 42.

| 42. | Funkcja parkingowa. Lampa odsuwa się w projekcji MLO w celu łatwiejszego pozycjonowania. Lampa wraca na pozycję po wciśnięciu przycisku ekspozycji | TAK |
| --- | --- | --- |

Czy w związku z faktem, że przedmiotowy wymóg jest charakterystyczny dla produktu jednego wykonawcy i przy zachowaniu go jako bezwzględnego wymogu niemożliwa jest jakakolwiek konkurencja innych rozwiązań, Zamawiający odstąpi od tego wymogu?

Prosimy o zauważenie, że wymóg dotyczący tej samej funkcji jest w punkcie 55 wymogiem punktowanym. Określanie tej samej funkcji jako bezwzględnie wymaganej a jednocześnie punktowanej jest niezasadne – szczególonie w kontekście jej oferowania przez wyłącznie jednego Wykonawcę, co całkowicie uniemożliwia konkurowanie różnych rozwiązań. Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z wymogu. Nie rezygnuje jako parametr punktowany, tylko opcja punktowana.

Pytanie nr 18

Dotyczy: załącznik nr 2 do SWZ punkty 44 i 45.

| 44. | Zestaw do zdjęć powiększonych o współczynniku powiększenia min. 1.5x | TAK/Podać |
| --- | --- | --- |
| 45. | Zestaw do zdjęć powiększonych o współczynniku powiększenia >1,5x | Tak/Nie (Podać) TAK – 20 pkt NIE – 0 pkt |

Czy wymogi Zamawiającego należy interpretować w taki sposób, że:

-  Zamawiajacy bezwzględnie wymaga dostawy jednego zestawu do zdjęć powiększonych 
o współczynniku powiększenia min. 1.5x. Odpowiedź: Nie.

- w przypadku zaoferowania zestawu o współczynniku powiększenia =1.5x Oferent nie uzyska 
20 punktów w zakresie przedmiotowych parametrów Odpowiedź: Tak.

- w przypadku zaoferowania zestawu o współczynniku powiększenia >1.5x Oferent  uzyska 
20 punktów w zakresie przedmiotowych parametrów. Odpowiedź: Tak.

- dla uzyskania 20 punktów nie ma konieczności oferowania dwóch zestawów do powiększeń 
o współxczynnikach np. 1.5 x i 1.8 x? Odpowiedź: Tak, czyli potrzebujemy zestawu do powiększeń, obojętne czy to będzie jeden, czy dwa, ważne żeby powiększał co najmniej 1,5-kronie; jeśli powiększy więcej niż 1,5-kronie oferta otrzymuje 20 punktów.

Jeśli wymogi i sposób punktacji należy rozumieć inaczej, prosimy o jednoznaczne określenie ich właściwego znaczenia.

Pytanie nr 19

Dotyczy: załącznik nr 2 do SWZ punkty 52 i 53.

| 52. | Możliwością przesuwania części uciskającej wzdłuż dłuższej krawędzi detektora | Tak/Nie Podać TAK – 20 pkt NIE – 0 pkt |
| --- | --- | --- |
| 53. | Automatyczne (bez konieczności ingerencji osoby obsługującej) lub ręczne przesuwanie płytki uciskowej do formatu obrazowania min. 18 cm x 23 cm wzdłuż dłuższej krawędzi detektora w zależności od wybranej projekcji (w pozycji środkowej dla projekcji CC, w pozycji prawo/lewo dla projekcji MLO). | Nie/Ręczny/Automatyczny (Podać) Przesuw automatyczny – 20 pkt Przesuw ręczny– 10pkt Brak- 0 |

Czy wymogi Zamawiającego należy interpretować w taki sposób, że:

-  Oferta opisująca aparat, w którym tylko część uciskająca płytki uciskowej przesuwa się wzdłuż dłuższej cześci detektora otrzyma 20 pkt niezależnie od sposobu realizacji tego przesuwu (ręcznie czy motorowo) i niezależnie od projekcji;

- Oferta opisująca aparat, w którym cała płytka uciskowa przesuwa się wzdłuż dłuższej części detektora otrzyma:

● 20 pkt – jeśli przesuw jest automatyczny;

● 10 pkt –  jeśli przesuw jest ręczny;

●   0 pkt – jeśli przesuwu brak?

- Istotą punktacji nie jest sposób realizacji przesuwu, ale element, który przesuwowi podlega i tym samym ręcznie przesuwana część uciskająca otrzyma więcej punktów niż motorowo przesuwana płyta uciskowa?

Jeśli wymogi i sposób punktacji należy rozumieć inaczej prosimy o jednoznaczne określenie ich właściwego znaczenia. Odpowiedź: Nie wymaga doprecyzowania.

Pytanie nr 20

Dotyczy: załącznik nr 2 do SWZ punkt 55.

| 55. | Możliwość ustawienia głowicy (lampy RTG) w pozycji parkingowej (lampa wycofana z pozycji prostopadłej do detektora) | Tak / Nie (Podać kąt) > 25st -20pkt < 25 st- 10pkt Nie- 0 pkt |
| --- | --- | --- |

- Czy Zamawiajacy przyzna punkty rozwiązaniu równoważnemu wymaganemu tj. takiemu, w którym układ lampy i detektora może być motorowo pochylany do i od pacjentki w celu dopasowania geometrii aparatu do stanu pacjenta np. badania kobiet na wózkach? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

- Wnosimy o zmianę zasad punktacji zgodnie z poniższą propozycją co pozwoli dodatkowo zachować tożsamość względem innych punktowanych funkcjonalności. Przy obecnym sposobie punktacji oferując wartość 25 st. Oferent nie wie ile punktów otrzyma.

Tak / Nie (Podać kąt)

≥ 25 st -20pkt

< 25 st- 10pkt

Nie - 0 pkt

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 21

Dotyczy: załącznik nr 2 do SWZ punkty 58 i 60.

| 58. | Rozmiar piksela (bok piksela) | Tak/Podać max. 85µm <60 µm- 20pkt < 75 µm – 10pkt ≥ 75 µm – 0pkt |
| --- | --- | --- |
| 60. | Rozdzielczość obrazu >12Mpix | Tak (Podać) >20Mpix - 20pkt <20Mpix - 0pkt |

Czy Zamawiający odstąpi od dwukrotnego punktowania tego samego parametru?

Prosimy o zauważenie, że przy jednoznacznie określonym wymiarze detektora Rozdzielczość obrazu wynika wprost z Rozmiaru pixela i obecna punktacja dwukrotnie promuje punktowo ten sam parametr. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 22

Dotyczy: załącznik nr 2 do SWZ, V detektor cyfrowy, punkt 64.

| 64. | Czas w sekundach pomiędzy ekspozycjami diagnostycznymi | Tak/Podać Min - 10pkt Średni - 5pkt Maksymalny - 0pkt |
| --- | --- | --- |

Prosimy o wskazanie, które ekspozycje Zamawiający uznaje za diagnostyczne oraz w jaki sposób zostaną przyznane punkty poszczególnym Oferentom (ile punktów otrzyma każdy oferent w zakresie punktu 58) w przypadku, gdy zaoferowane zostaną wartości:
Oferent 1- 16 sekund;

Oferent 2 - 4 sekundy;

Oferent 3 - 8 sekund;

Oferent 4 - 20 sekund?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia opisu punktacji na:

| 64. | Czas w sekundach pomiędzy ekspozycjami diagnostycznymi | Tak/Podać Min - 10pkt Wartości pośrednie - proporcjonalnie Maksymalny - 0pkt |
| --- | --- | --- |

Pytanie nr 23

Dotyczy: załącznik nr 2 do SWZ punkt 68.

| 68. | Wymagana ilość projekcji uzyskanych w badaniu tomosyntezy | Min. 15 |
| --- | --- | --- |

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli minimalną ilość warstw uzyskiwanych 
w badaniu tomosyntezy. W przypadku, gdyby Zamawiający definiował minimalną ilość ekspozycji koniecznych do wykonania badania tomosyntezy, prosimy o dopuszczenie rozwiązań, w których do wykonania badania tomosyntezy wystarczające jest 11 ekspozycji. Takie rozwiązanie pozwala na uzyskiwanie obrazów o wysokiej jakości przy minimalnym narażeniu pacjentów na promieniowanie. Odpowiedź: Zamawiającemu chodzi o ilość ekspozycji, wymagamy minimum 15 eksozycji.

Pytanie nr 24

Dotyczy: załącznik nr 2 do SWZ punkt 98.

| 98. | Monitor obsługowy do wyświetlania obrazów LCD min. 20’’ i min. 3Mpix. Skalibrowany w standardzie DICOM. | TAK/Podać |
| --- | --- | --- |

Czy Zamawiający nie popełnił oczywistej pomyłki wymagając monitora obrazowego o rozdzielczości zaledwie min. 3 Mpix. skoro monitor będzie pracował w trybie co najmniej monitora przeglądowego dedykowanego mammografii?

Prosimy o zauważenie, że w przypadku monitorów obrazowych stosowanych w mammografii, obowiązujące przepisy (np. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej) wskazują na występowanie dwóch rodzajów stanowisk: przeglądowego i opisowego. Wyposażeniem stanowiska przeglądowego powinien być monitor dla którego minimalna rozdzielczość obszaru wyświetlania wynosi: 2048 × 2048 pikseli. Wymóg Zamawiającego wskazuje na oczekiwanie zaoferowania monitora o mniejszej rozdzielczości, co w kontekście wielokrotnego powoływania się Zamawiającego na obowiązujące przepisy prawa jest niezrozumiałe, a jednocześnie może być podstawą do niedopuszczenia stanowiska do pracy przez właściwe instytucje. Odpowiedź: Tak, oczywista omyłka, wymagamy 5Mpix.

Pytanie nr 25

Dotyczy: załącznik nr 2 do SWZ punkt 114.

| 114. | Dwa diagnostyczne monitory medyczne parowane fabrycznie lub pojedynczy spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie programów zdrowotnych. | TAK (podać) |
| --- | --- | --- |

Ponieważ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 roku, na które powołuje się Zamawiający zostało uchylone, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający miał na myśli  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej?

Czy w związku z powyższym Zamawiający będzie wymagał, aby najważniejsze podzespoły mammografu czyli generator, statyw oraz detektor lub lampa rtg pochodziły od tego samego producenta? Odpowiedź: Chodzi oczywiście o rozporządzeni z dnia 11 stycznia 2023r..

36. Umowa §2 ust. 1

Wykonawca nosi o wyjaśnienie, czy aby na pewno w postanowieniu powinna być mowa o „aparaturze endoskopowej”? Odpowiedź: Zgodnie z treścią zmodyfikowanego wzoru umowy.
37. Umowa §3 ust. 6
Uprzejmie prosimy o wykreślenie obowiązku dostarczenia karty gwarancyjnej – gwarancja zostaje udzielona na podstawie zapisów umownych, co w świetle przepisów prawa cywilnego (art. 577 i n. KC) jest wystarczające do skutecznego obowiązywania gwarancji. W przypadku nowoczesnego sprzętu medycznego coraz częściej nie stosuje się odrębnych „kart gwarancyjnych”, a warunki gwarancji zawarte są w umowie
(m.in. w §7). Odpowiedź: Zgodnie z treścią zmodyfikowanego wzoru umowy.
38. Umowa §3 ust. 9, §7 ust. 16
Obowiązek zapewnienia przez 10 lat dostępności komponentów lub usług serwisowych może prowadzić do sytuacji, w której Wykonawca – mimo dołożenia wszelkiej staranności – będzie formalnie odpowiedzialny za coś, co jest poza jego kontrolą, np.: zaprzestanie produkcji danego modelu urządzenia, zmiana polityki dystrybucyjnej producenta, decyzje geograficzne producenta dot. ograniczenia obecności na danym rynku, zakończenie działalności producenta. W związku z powyższym, wnosimy o zmianę treści ww. postanowień,
w sposób zapewniający odpowiednią ochronę interesów Zamawiającego, bez naruszania równowagi kontraktowej stron:
Wykonawca oświadcza, że zgodnie z informacjami uzyskanymi od producenta, dostęp do części zamiennych, materiałów używalnych oraz autoryzowanego serwisu pogwarancyjnego jest przewidywany przez okres 7 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy. Odpowiedź: Zgodnie z treścią zmodyfikowanego wzoru umowy.
39. Umowa §7 ust. 17

Zgodnie z art. 434 Pzp, umowę zawiera się na czas oznaczony, a jej okres powinien być uzasadniony rodzajem i zakresem zamówienia oraz celem, jakiemu ma ono służyć. Tymczasem wskazane postanowienie, nakładające na Wykonawcę długoterminowe zobowiązanie powyżej 4 lat, nie zawiera żadnego uzasadnienia co do przyczyn tak długiego okresu trwania obowiązku po stronie Wykonawcy, a także nie wynika bezpośrednio z charakteru, zakresu ani celu zamówienia. Przyjęcie takiej regulacji bez odpowiedniego powiązania z rzeczywistymi potrzebami Zamawiającego oraz przedmiotem zamówienia prowadzi do nieproporcjonalnego ukształtowania obowiązków jednej ze stron umowy. Tego rodzaju zapis może zatem naruszać nie tylko zasadę proporcjonalności, ale także cel postępowania, jakim jest efektywne i racjonalne wydatkowanie środków publicznych. W związku z powyższym, wnosimy o ograniczenie treści postanowienia, w sposób zapewniający odpowiednią ochronę interesów Zamawiającego, bez naruszania równowagi kontraktowej stron:
W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia wszelkich modyfikacji dostarczonego Sprzętu, w tym oprogramowania, a wymaganych przez producenta Sprzętu lub przepisy prawa, niezwłocznie na swój koszt. Odpowiedź: Zgodnie z treścią zmodyfikowanego wzoru umowy.
40. Umowa, par. 7 ust. 4
Czy Zamawiający dopuści możliwość wymiany uszkodzonych części na części rekondycjonowane przez wytwórcę aparatu, przy założeniu, że takie części spełniają te same standardy jakości co części fabrycznie nowe i są objęte takimi samymi warunkami gwarancji co części fabrycznie nowe? Odpowiedź: Zgodnie z treścią zmodyfikowanego wzoru umowy.
41. Umowa, par. 7 ust. 5 oraz Załącznik nr 2 do SWZ,pkt 150 i pkt. 151
Praktyka rynkowa dowodzi, że czasami dla wykonania naprawy konieczny jest import części zamiennych spoza UE i dokonania ich odprawy celnej, co zazwyczaj wydłuża czas importu od 2 do 4 dni roboczych. Przy założeniu, że wykonanie diagnostyki nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego w takich przypadkach niemożliwe jest ukończenie naprawy w czasie 3 dni roboczych.
Czy Zamawiający dopuści (oraz ujednolicenie zapisów w załączniku nr 2 do SWZ) czas naprawy do 3 dni roboczych w przypadku awarii niewymagającej użycia części zamiennych, do 5 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski i do 10 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE? Odpowiedź: Zgodnie z treścią zmodyfikowanego wzoru umowy.
42. Umowa, par. 7 ust. 12
- Czy Zamawiający potwierdza, że pod pojęciem „orzeczenia o sprawności Sprzętu [certyfikat]” Zamawiający rozumie kartę pracy (raport serwisowy) zawierający opis wykonanych czynności oraz status sprzętu?
- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu: „umieścić trwale na Sprzęcie etykietę potwierdzającą powyższe”?
Uzasadnienie: przygotowanie etykiety zawierającej wszystkie informacje zawarte w karcie pracy/raporcie serwisowym podczas wizyty serwisowej jest niewykonalne. Odpowiedź: Zgodnie z treścią zmodyfikowanego wzoru umowy.
43. Umowa, par. 7 ust. 17
Prosimy o wykreślenie tego zapisu. Aktualizacje oprogramowania inaczej nazywane „upgradami” są usługami płatnymi. Oferent na etapie składania ofert nie jest w stanie przewidzieć ile aktualizacji zostanie wprowadzone przez producenta w okresie trwania gwarancji a tym samym oszacować jaka byłaby przypuszczalna wartość takiej usługi dodatkowej. Odpowiedź: Zgodnie z treścią zmodyfikowanego wzoru umowy.
44. Umowa, par. 7
Gwarancja jakości dotyczy odpowiedzialności gwaranta za pewnego rodzaju niezgodność towaru z umową, wadliwość towaru. Brzmienie postanowienia jest nieprecyzyjne i nie uwzględnia sytuacji, w których powstała awaria/usterka spowodowana została np. okolicznościami siły wyższej, normalnego zużycia, ingerencją w sprzęt osób trzecich. Powoduje to niemożność lub istotne utrudnienie wyliczenia kosztu usługi (może prowadzić do zawyżenia kosztu usługi wskutek konieczności objęcia dużego zakresu ryzyka) i ryzyka po stronie Wykonawcy.
Czy w związku z tym Zamawiający wyraża zgodę na dodanie postanowienia, precyzującego w/w okoliczności, które odzwierciedla przyjęte rynkowo standardy wyłączające/ograniczające ryzyko Wykonawcy, a także naturę gwarancji:
„Gwarancją nie są objęte w szczególności:
a. uszkodzenia i wady dostarczanych urządzeń wynikłe na skutek:
- eksploatacji urządzenia przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi urządzenia, mechanicznego uszkodzenia powstałego z winy Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady;
- samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);
- jakiejkolwiek ingerencji osób trzecich;
b. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.);
c. usterki wynikające z normalnego zużycia dostarczonych elementów a zwłaszcza akcesoriów.” Odpowiedź: Zgodnie z treścią zmodyfikowanego wzoru umowy.
45. Umowa, par. 10 ust.2 par. 10 ust. 3
W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona ok. 0,1- 0,2 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki. W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu. Odpowiedź: Zgodnie z treścią zmodyfikowanego wzoru umowy.
46. Umowa, par. 10 ust.6
- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do przyjętego w branży poziomu ( 0,1- 0,2 % wartości umowy brutto)?
- Prosimy o sprostowanie, Zamawiający powołuje się na par. 7 ust. 18 (nie ma takiego zapisu w umowie). Odpowiedź: Zgodnie z treścią zmodyfikowanego wzoru umowy.
47. §11 ust. 3 zdanie ostatnie
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany powyższego zapisu w taki sposób, aby wskazany w ww. postanowieniu termin 7 dni był liczony jako 7 dni roboczych, a nie kalendarzowych. Zastosowanie terminu w dniach roboczych, a nie kalendarzowych, jest zgodne z praktyką rynkową i zapewnia realność wykonania zobowiązania, zwłaszcza gdy wezwanie zostanie doręczone w okresie obejmującym dni wolne od pracy (długie weekendy, święta i okresy okołoświąteczne).
W takim wypadku zaproponowany termin może ulec radykalnemu skróceniu, jeśli będzie przypadał w jednym z ww. okresów. Zwracamy się więc z pytaniem, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia powyższego postanowienia w sposób następujący:
Rozwiązanie ze skutkiem natychmiastowym wymaga uprzedniego wezwania Wykonawcy do usunięcia uchybień i wyznaczenia na to co najmniej 7-dniowego terminu (liczonego w dniach roboczych). Odpowiedź: Zgodnie z treścią zmodyfikowanego wzoru umowy.
48. Dot prac adaptacyjnych:
1. Czy Zamawiający przewiduje w ramach zamówienia wykonanie adaptacji pomieszczenia w którym ma się znaleźć dostarczony mammograf? Jeżeli tak, to w jakim zakresie? Odpowiedź: Zamawiający oczekuje wykonania przewidzianych prac adaptacyjnych w zakresie koniecznym do uruchomienia aparatu i uzyskania wszelkich przewidzianych prawem zgód na jego użytkowania.
2. Czy Zamawiający dostarczy zasilanie do mammografu we własnym zakresie? Jeżeli nie, to skąd można urządzenie zasilić? Odpowiedź: Dostarczenia zasilania leży po stronie Wykonawcy. Odległość około 30 metrów.

- Czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie przestrzeni wykorzystywanej obecnie na potrzeby wyposażenia rentgena (meble pod ścianą, przestrzeń na łóżka mobilne wykorzystywane z rentgenem) na potrzeby instalacji mammografu i stacji technika? Odpowiedź: Zamawiający zmienił miejsce instalacji mammografu. Rzut pomieszczenia zostanie przez Zamawiającego udostępniony.
4. Prosimy Zamawiającego o udostępnienie aktualnego projektu osłon stałych dla urządzenia razem z informacją o planowanej liczbie akwizycji dla istniejącego aparatu RTG oraz dla nowego mammografu. Odpowiedź: Zamawiający udostępni.
5. Czy zamawiający dopuszcza wykonanie podłączeń/okablowania mammografu za pomocą koryt natynkowych? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
6. Prosimy zamawiającego o udostępnienie dokumentacji istniejącego aparatu RTG, szczególnie części zawierającej informacje o przestrzeniach serwisowych Odpowiedź: Zamawiający przekaże tę dokumentację po podpisaniu umowy.

- Dotyczy SWZ, rozdział 10. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych:

- Prosimy o potwierdzenie rozumienia wymogu, iż Zamawiający oczekuje potwierdzenia w dokumentach typu katalog firmowy/materiały reklamowa jedynie parametrów technicznych dot. urządzeń określonych w Załączniku nr 2 do swz, a nie np. wymogów odnoszących się np. do usług (przykładowo: podłączenie urządzeń do systemu PACS/HIS/RIS), czy też wymogów dotyczących np. dokumentacji, gwarancji itd.? Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

- Prosimy o potwierdzenie rozumienia wymogu, iż Zamawiający oczekuje potwierdzenia w dokumentach typu świadectwo rejestracji, świadectwo dopuszczenia do obrotu/deklaracja zgodności CE  jedynie głównego urządzenia-mammografu określonego w Załączniku nr 2 do swz? Odpowiedź: Zamawiający oczekuje potwierdzenia w dokumentach dla tych urządzeń, dla których przepisy prawa obowiązujące w Polsce, takich dokumentów wymagają.

- Z uwagi na wyjątkową mnogość parametrów, jakimi cechują się urządzenia będące przedmiotem zamówienia naturalnym jest, że nie wszystkie parametry wyspecyfikowane w wymaganiach Zamawiającego znajdują się w dokumentach wymienionych w tym punkcie SWZ. Tak sformułowane wymaganie uniemożliwia złożenie oferty nie z powodu braku spełnienia wymagań technicznych, ale przez fakt braku wyszczególnienia parametrów technicznych w katalogach firmowych lub dokumentacji technicznej itp. oferowanego sprzętu. W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie złożenia oświadczenia producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta potwierdzającego spełnienie parametrów technicznych nie wyszczególnionych w katalogach firmowych. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dotyczy 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy, FORMULARZ CENOWY:

W związku z faktem, iż przedmiot zamówienia obejmuje dostawy sprzętu i usługi, które są opodatkowane różnej wysokości stawkami VAT, prosimy o potwierdzenie, iż wykonawca będzie miał możliwość modyfikacji tabeli cenowej i dokonania podziału pozycji w niej zawartych poprzez wyszczególnienie różnych stawek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

- Dotyczy 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy, pkt. 150 zdalna diagnostyka:

- Czy Zamawiający, w celu umożliwienia zdalnej diagnostyki zapewni łącze  internetowe o przepustowości minimum 2Mbps (Upload/Download), ze stałym adresem IP, wraz z urządzeniem sieciowym Zamawiającego umożliwiającym zestawienie bezpośredniego - wolnego od proxy tunelu VPN typu Ipsec site-to-site w trybie 24/7?
Z uwagi na to, iż obsługujemy tysiące klientów na całym świecie, zastosowanie indywidualnego rozwiązania dla każdego klienta jest technicznie niemożliwe. Ponadto, systemy medyczne oferowane przez Wykonawcę wyposażone są w mechanizmy alarmowe, które dla skuteczności swojego działania wymagają przewidywanej stałej dostępności wspomnianego tunelu Ipsec. Prawidłowa komunikacja systemów medycznych z naszym serwisem nie działa przy połączeniu innym niż wyżej wymienione i jest to jedyna możliwa logistycznie i technicznie opcja dostępowa   z naszej strony. W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie.

- W przypadku braku zgody na uruchomione zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Zamawiającego czy Zamawiający zgodzi się na uruchomienie zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Wykonawcy i zapewni łącze o przepustowości minimum 2Mbps (Upload/Download) ze stałym adresem IP, umożliwiające zestawienie tunelu VPN typu Ipsec site-to-site?

- Czy w przypadku braku odpowiedniego łącza Zamawiający zgodzi się na uruchomienie zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Wykonawcy z modułem 4G opłacanym przez Wykonawcę? Odpowiedź: Zamawiający zapewni łącze iVPN.

- Dotyczy załącznik nr 2  do SWZ / załącznik nr 1 do umowy, pkt 5

Z zamieszczonego opisu parametrów SWZ wynika, że Zamawiający planuje zakupić zaawansowany technologicznie mammograf umożliwiający również wykonywanie diagnostyki pogłębionej. Takie aparaty cechuje złożoność budowy wynikająca z konieczności synergii pomiędzy poszczególnymi modułami aby dać jak najlepszy efekt w postaci najwyższej jakości obrazu przy zachowaniu jak najmniejszej dawki promieniowania.

W związku z powyższym najbardziej zaawansowane systemy mammograficzne zbudowane są z podzespołów, które są zarówno zaprojektowane jak i wyprodukowane przez jednego producenta. Takie rozwiązanie daje gwarancje, iż elementy te idealnie ze sobą współpracują, dzięki czemu oprócz wspomnianej wcześniej jakości obrazu i niskiej dawki promieniowania dają gwarancję długiej, bezawaryjnej eksploatacji. Na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań, które składane są z elementów różnych producentów – co wiąże się z wieloma kompromisami dotyczącymi jakości obrazu i dawki promieniowania.

Czy w związku z powyższym Zamawiający będzie wymagał, aby najważniejsze podzespoły mammografu czyli generator, statyw oraz detektor lub lampa rtg pochodziły od tego samego producenta? Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

- Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy, pkt 17

Zwracamy uwagę Zamawiającego na fakt, iż konstrukcja anody w lampie rtg ma kluczowy wpływ na jakość obrazu i poziom dawki gruczołowej. Lampy z anodami wykonanymi z jednego materiału (wolframu lub molibdenu) – to identyczna technologia, jak ta wykorzystywana w lampach RTG dedykowanych do konwencjonalnej radiografii. Lampy RTG wyposażone w anody dwumateriałowe zapewniają możliwość uzyskania najlepszego spektrum energetycznego promieniowania i umożliwiają obrazowanie piersi zarówno o  strukturze tłuszczowej, jak i  gruczołowej - z bardzo małą dawką.  Oznacza to możliwość spersonalizowania dawki, w zależności od budowy anatomicznej piersi. Najbardziej zaawansowane rozwiązania mammografów posiadają właśnie tego typu lampy RTG.

Czy w związku z powyższym Zamawiający będzie wymagał aparatu wyposażonego w anodę ze ścieżkami z dwóch materiałów (dwumateriałową)?

Alternatywnie w celu pozyskania najlepszego rozwiązania technologicznego w mammografii proponujemy modyfikację niniejszego punktu:

| 1177 | Materiał anody: wolfram lub molibden-rod | Tak/Podać |  | Wolfram – 0 pkt Molibden-rod – 20 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

- Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy, pkt 20

Zwracamy uwagę zamawiającego, iż wartość pojemności cieplnej anody jest bardzo istotnym parametrem podczas pracy klinicznej – im większa wartość pojemności tym więcej badań można wykonać bez niebezpieczeństwa związanego z przegrzaniem anody. Jest to istotne zwłaszcza przy prowadzeniu programy przesiewowego.

Pojemność cieplna anody na poziomie poniżej 300 kHU charakteryzuje mammografy ze starszą technologią lamp RTG. Jednocześnie najnowsze rozwiązania oferują znacznie lepsze właściwości cieplne anody.

W celu pozyskania najnowszych technologii zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację punktu nr 20:

| 20. | Pojemność cieplna anody | Tak/Podać min. 300kHU |  | > 300 kHU - 10 pkt ≤ 300 kHU - 0 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

- Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy, pkt 36

Zwracamy uwagę Zamawiajacego, że brak zdefiniowania paramteru granicznego w tym wymaganiu może skutkować pozyskaniem przez Zamawiającego aparatu nie funkcjonalnego, nie pozwalającego na komfortowe badanie pacjentów wysokich (w tym mężczyzn z podejrzeniem nowotworu gruczołu piersiowego). Proponujemy wprowadzenie modyfikacji:

| 36. | Maksymalne ustawienie głowicy w pionie (mierzony do górnej powierzchni stolika mammograficznego) min. 150 cm | Tak/Podać Maks. wartość - 10pkt Średnie -5pkt Minimalna wartość- 0 pkt |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

- Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy, pkt 46

Czy Zamawiający uzna za równoważne i dopuści do postępowania rozwiązanie, w którym osłona detektora jest usuwana przez Technika poprzez zmotoryzowany mechanizm przed montażem zestawu do zdjęć powiększonych? Takie rozwiązanie zapewnia równoważną funkcjonalność i zapewni analogiczną ergonomię użytkowania.

Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej, konkurencyjnej oferty. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

- Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy, pkt 47

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mammografu, w którym sterowanie ruchem płytki dociskowej góra/dół realizowane jest poprzez ręczne pokrętła oraz dwa zestawy przycisków nożnych a ruch głowicy góra/dół realizowany jest natomiast przy pomocy przycisków ręcznych i dwóch zestawów przycisków nożnych? Taki sposób sterowania daje analogiczną funkcjonalność do wymaganej w niniejszym punkcie.

Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej, konkurencyjnej oferty. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy, pkt 49

Czy Zamawiający uzna za równoważne i przyzna punkty dodatkowe w przypadku dostarczenia dodatkowego zestawu płytek małego i dużego formatu typu flex – pozwalających na delikatne ugięcie i odchylenie płytki uciskowej i dzięki temu dopasowanie do kształtu kobiecej piersi? Odpowiedź: Zamawiający uzna za równoważne i przyzna 10 pkt.

- Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy, pkt 55

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o modyfikację tego punktu ponieważ jest on nie spójny z pozostałymi wymaganiami – Zamawiający bezwarunkowo wymaga posiadania przez aparat pozycji parkingowej lampy w punkcie 42. OPZ.

| 55. | Możliwość ustawienia głowicy (lampy RTG) w pozycji parkingowej (lampa wycofana z pozycji prostopadłej do detektora) | Tak (Podać kąt) > 25st -20pkt < 25 st - 0pkt |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z tego punkt OPZ.

- Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy, pkt 57

Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego na istotną cechę detektora jaką jest brak konieczności codziennej kalibracji. W proponowanym przez nas rozwiązaniu detektor kalibrowany jest wyłącznie przez serwis podczas przeglądów technicznych lub w przypadku usterek. Takie rozwiązanie zapewnia stabilną pracę detektora. Umożliwia również oszczędność czasu Technika, który nie musi czekać na zakończenie kalibracji detektora przed rozpoczęciem badania pacjentek, ponieważ detektor jest gotowy do pracy od razu po uruchomieniu.

Czy Zamawiający będzie wymagał takiego rozwiązania? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ, zamawiający nie oczekuje takiego rozwiązania.

- Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy, pkt 58

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do postępowania technologii detektora o konwersji pośredniej, w której rozmiar piksela wynosi 100 µm. W technologii matryc detektorów nie chodzi o minimalizację pikseli, która nie poprawia jakości klinicznej zdjęcia, ale o ich optymalizację. Zastosowany w naszym detektorze rozmiar piksela na poziomie 100 µm jest dobrany idealnie zarówno pod względem rozdzielczości przestrzennej, jaki i możliwości uzyskiwania najlepszego stosunku kontrastu do szumu (dzięki minimalnym szumom elektronicznym). Dopiero suma tych parametrów pozwala na ocenę wydajności wykrywania małych, nisko - kontrastowych obiektów – takich jak mikrokalcyfikacje w mammografii, utrzymując przy tym dawkę na najniższym poziomie. Dzięki tak zaawansowanej technologii detektora dawka w trybie obrazowania tomosyntezy (której Zamawiający wymaga) jest na poziomie dawki zdjęcia klasycznego (2D – dwuwymiarowego).

Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

- Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy, pkt 59

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie wymagania i potwierdzenie możliwości złożenia oferty na mammograf wysokiej klasy wyposażony w detektor osiagający poziom DQE 70% przy 0,5 lp/mm. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

- Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy, pkt 60

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą dopuszczenie do postępowania mammografu wysokiej klasy, wyposażonego w detektor o matrycy 2394x2850 pikseli (rozdzielczość obrazu 6,8 Mpix). Matryca detektora, która zależy wprost od rozmiaru piksela detektora – wynika z zastosowanej technologii. Wykorzystywana w oferowanym przez nas mammografie technologia konwersji pośredniej wymaga zastosowania piksela o rozmiarze 100 µm. Wymagany rozmiar matrycy w sposób sztuczny ogranicza nam złożenie ważnej, konkurencyjnej oferty.

Wnioskujemy o modyfikację niniejszego punktu lub usunięcie w całości.  Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

- Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy, pkt 62

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że będzie wymagał rozwiązania, w którym kratka przeciwrozproszeniowa jest używana podczas ekspozycji we wszystkich wymaganych przez  Zamawiającego aplikacjach – podczas badania 2D, tomosyntezy oraz mammografii spektralnej? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

- Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy, pkt 63

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sprzętu bez automatycznie wysuwanej kratki z toru promieniowania podczas zdjęć z powiększeniem? Zastosowane w oferowanym przez nas systemie rozwiązanie polega na zmotoryzowanym wysunięciu kratki przeciwrozproszeniowej oraz usunięciu jej z detektora przez Technika  - co zapewnia analogiczną funkcjonalność do wymaganej.

Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

- Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy, V. Detektor cyfrowy, pkt 66

Zwracamy uwagę Zamawiającego na ten bardzo istotny parametr detektora jakim jest grubość jego osłony od strony klatki piersiowej. Ma ona krytyczne znaczenie w procesie pozycjonowania piersi – im cieńszy detektor tym większą powierzchnię piersi od strony klatki piersiowej możemy umieścić w obrazie. Aktualnie dopuszczona przez Zamawiającego grubość na poziomie 85 mm charakteryzuje aparaty ze starszą technologią detektorów. Jednocześnie grubość stolika detektora od strony klatki piersiowej powyżej 70 mm w sposób znaczący ogranicza sposób poprawnego pozycjonowania piersi. W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że będzie wymagał grubości osłony detektora od strony klatki piersiowej maksymalnie 70 mm. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

- Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy, VI. Funkcja tomosyntezy, pkt 66

Zwracamy uwagę Zamawiającego, iż niniejszy punkt nie ma uzasadnienia klinicznego. Obrazowanie 3D (tomosynteza) wykonuje się w projekcjach CC, MLO, ML – nie stosuje się natomiast pozycji gantry -180 stopni. Ze względu na dynamikę badania (ruch lampy RTG) powodowałaby duże ryzyko kolizji z nogami pacjentki.

Wnioskujemy do Zamawiającego o wykreślenie w całości niniejszego punktu. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

- Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy, VI. Funkcja tomosyntezy, pkt 68

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rozwiązania tomosyntezy, w którym ilość projekcji (zdjęć surowych) podczas jednego cyklu tomosyntezy wynosi 9? Zakres kąta skanu +/- 12.5 st, krokowa technika akwizycji (lampa RTG zatrzymuje się do każdej projekcji) oraz iteracyjny algorytm rekonstrukcji zapewniają najwyższą jakość zrekonstruowanych obrazów. Jednocześnie zastosowana w naszym systemie technologia zapewnia zachowanie poziomu średniej dawki gruczołowej skanu tomosyntezy na poziomie średniej dawki gruczołowej standardowego badania 2D.

Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej, konkurencyjnej oferty. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

- Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy, pkt 74

Czy w związku z wymogiem dostarczenia przystawki biopsyjnej Zamawiający będzie wymagał również dostarczenia zintegrowanej opcji umożliwiającej obrazowanie próbek na dedykowanym obszarze detektora mammografu w sposób bezpieczny dla pacjentki (odpowiednia, dedykowana kolimacja), bez konieczności dekompresji? Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

- Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy, pkt 77, 78

Zwracamy uwagę Zamawiajacego, że taka definicja kryteriów w połączeniu z niską wagą całościową punktów technicznych (10%) nie pozwoli Zamawiającemu na pozyskanie żadnej z tych zaawansowanych technologii biopsyjnych. Jednocześnie posiadanie aparatu wyposażonego w obrazowanie 3D oraz spektralne bez możliwości wykonania biopsji w tej samej technologii stanowić będzie poważne ograniczenie w skutecznym przeprowadzeniu pełnego procesu diagnostycznego.

W związku z powyższym prosimy o modyfikację pkt 77 oraz 78 OPZ w poniższy sposób:

|  | Funkcję biopsji z tomosyntezą (cel wybierany na podstawie warstw z tomosyntezy) | Tak |  | Bez punktacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Funkcję wykonania biopsji w połączeniu z badaniem dwuenergetycznym (cel wybierany na podstawie wysycenia kontrastu w miejscu zmiany) | Tak |  | Bez punktacji |

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

- Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy, pkt 81

Czy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia w ramach postepowania systemu do próżniowego pobierania próbek biopsyjnych? Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga dostarczenia systemu do biopsji próżniowej.

- Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy, pkt 88

Prosimy o potwierdzenie, że wymaganie to zostanie uznane za spełnione w przypadku dostarczenia stacji akwizycyjnej wyposażonej (zamiast wymaganego UPS) w fabryczny mechanizm kronikowania (journaling) pozwalający na pełne odtworzenie danych, których proces zapisu został przerwany np. przez utratę zasilania.

Rozwiązanie to usuwa konieczność posiadania przez konsolę urządzenia podtrzymania w postaci UPS – zapewniając analogiczną funkcjonalność a jednocześnie eliminując konieczność dodatkowego serwisowania UPS (np. okresowej wymiany baterii).

Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej, konkurencyjnej oferty. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Zamawiający oczekuje zaoferowania urządzenia z UPS.

- Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy, pkt 93

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu ze stacją akwizycyjną działającą w systemie operacyjnym typu Linux? Takie rozwiązanie wynika z przeznaczenia stacji akwizycyjnej, która służy przede wszystkim do sprawnego zarządzania pozycjonerem (gantry), generatorem, akwizycją obrazu oraz do komunikacji z systemami RIS/PACS. Równocześnie system operacyjny Linux zapewnia bardzo dużą stabilność działania systemu.

Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej, konkurencyjnej oferty. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy, pkt 94

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu, w którym interfejs na aparacie i konsoli technika jest w języku angielskim oraz w postaci czytelnych ikon, interfejs stacji lekarskiej jest natomiast w języku polskim? Zastosowany na stacji technika system ikon pozwala na bardzo intuicyjną obsługę i nie będzie powodował ograniczeń podczas pracy klinicznej.

Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej, konkurencyjnej oferty. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

- Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy, pkt 96

Czy Zamawiający uzna za równoważne i wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu wyposażonego w dwa dyski twarde o pojemności 1 TB każdy (w sumie 2 TB)? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy, pkt 100

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że przez możliwość podejrzenia zdjęć archiwalnych ma na myśli możliwość ich wyświetlenia na stacji akwizycyjnej mammografu (pod warunkiem kompatybilności z DICOM 3.0), niezależnie od producenta aparatu na jakim zostały wykonane? Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

- Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy, pkt 112

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stanowiska obrazowo-opisowego, w którym dwa dyski SSD o pojemności 1 TB każdy pracują w systemie RAID0? Oprogramowanie stacji zaprojektowane jest tak, żeby aplikacja działała płynnie i szybko - niezależnie od wielkości obrazów (np. tomosyntezy czy MR) – na co również duży wpływ ma sposób zapisu danych na dyskach (RAID 0 zapewnia duży transfer danych). Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

- Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy, pkt 125

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rozwiązania, w którym nie ma możliwości łączenia warstw ze zmianą grubości warstw przez radiologa?  Oferowane przez nas rozwiązanie w sposób automatyczny  (w procesie rekonstrukcji) generuje grubsze – 10 milimetrowe – warstwy. Takie rozwiązanie optymalizuje i przyspiesza diagnostykę – co jest istotne w przypadku oceny badań tomosyntezy. Konieczność tworzenia grubszych warstw ręcznie przez radiologa znacznie wydłuża proces analizy obrazów tomo.

Obecnie sformułowany wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej, konkurencyjnej oferty. Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z wymogu opisanego w  pkt. 125 OPZ.

- Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy, pkt 126

Czy Zamawiający uzna za równoważne i przyzna w tym wymaganiu punkty dodatkowe dla rozwiązań realizujących w inny sposób przyśpieszenie oceny badań tomosyntezy? Proponujemy zestaw narzędzi nawigacyjnych na stacji opisowej, dedykowanych przeglądaniu zdjęć 3D: możliwość przeglądania płaszczyzn tomosyntezy w obszarze zdefiniowanym na syntetycznym zdjęciu 2D, automatyczne wyświetlanie płaszczyzny tomo po wskazaniu zmiany na syntetycznym zdjęciu 2D oraz narzędzia tomo umożliwiające wskazanie głębokości, numeru płaszczyzny oraz kwadrantu w którym znajduje się zmiana. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

- Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy, pkt 128

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do postępowania stacji opisowej bez możliwości przeglądania synchronicznego kilku serii tomosyntezy (synchronicznego przeglądania warstw tomosyntezy piersi lewej i prawej)? Funkcjonalność ta nie ma zastosowania w rzeczywistym sposobie oceny badań 3D w których porównywana jest  raczej tomosynteza z badaniem 2D dla danej projekcji.

Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dotyczy Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy,  pkt 136 i 137

Ponieważ w zakresie wykonywania testów podstawowych występują dosyć istotne różnice między zapisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12.12.2022 r. i Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 05.10.2023 r. prosimy uprzejmie o wyjaśnienie w jakim stopniu zapis pkt. 136 modyfikuje wymagania odnośnie wyposażenia do wykonywania testów kontroli jakości wymienione w pkt. 137, czyli - czy należy zaoferować (poza wyposażeniem wymienionym w pkt 137) także:

1.       Przekładki do regulacji wysokości tacki uciskowej w celu kompensacji różnic pochłaniania promieni rtg przez PMMA i rzeczywistą tkankę piersi kobiecej?  (wymagane przez pkt. 2b.2.1.3.5 EP IV)

2.       Obiekt aluminiowy o wymiarach 10 x 10 x 0,2 [mm] oraz dwie płyty PMMA grubości 10 mm zakrywające cały detektor (z uwzględnieniem efektu Halla) ?  (wymagane przez pkt. 2b.2.1.3.5 EP IV)

3.       Trzy płyty PMMA o wymiarach 150 mm × 180 mm (grubość 10 mm), oraz dziesięć płyt PMMA o wymiarach 20 mm × 40 mm (grubość 2 mm)  (wymagane przez pkt. 2b.2.1.3.6 EP IV)

4.     Zestaw - Fantom CDMAM wersja 4.0 oraz cztery płyty PMMA o grubości 10 ± 0,2 mm i tym samym rozmiarze; CDMAM 4.0 Analyser Software ? (wymagane przez pkt. 2b.2.1.3.5 EP IV oraz przez pkt. 2b.2.4.1 EP IV)

5.     Oprogramowanie do powtarzalnego wykonywania testów powtarzalności dawki i testów jednorodności obrazu ? (wymagane przez pkt. 2b.2.1.3.4 EP IV z odwołaniem do pkt. 2b.2.2.3.1 EP IV). Odpowiedź: Zgodnie z wyjaśnieniami Zamawiającego dotyczącymi tego punktu. Zamawiający wymaga fantomów do testów podstawowych, nie do testów specjalistycznych.

- Dotyczy Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy,  pkt 138

Czy Zamawiający dopuści półfartuch o wymiarach 45 cm x 50 cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający dopuści półfartuch o ochronie 0.5 mm Pb, jest to najczęściej używany ekwiwalent ołowiu w mammografii? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dot. załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy – Opis przedmiotu zamówienia, poz. 153 (oraz SWZ rozdział 10 ust1)

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie producenta posiadającego certyfikację ISO 13485. W przypadku odpowiedzi negatywnej uniemożliwi to złożenie ważnej oferty.

Uzasadnienie:

Certyfikacja ISO 9001 określa wymagania o charakterze ogólnym, dzięki czemu może być stosowana przez każdą organizację, niezależnie od dostarczanych produktów lub usług. Z kolei ISO 13485 definiuje wymagania dla organizacji zaangażowanych w jeden lub więcej etapów cyklu życia wyrobu medycznego. W dużej mierze ISO 13485 zachowuje podstawy systemu zarządzania jakością zawarte w ISO 9001, dodając lub usuwając, tam gdzie jest to właściwe, wymagania istotne lub nieistotne dla wyrobów medycznych.

Dla producenta wyrobów medycznych posiadanie certyfikatu ISO 13485 zapewnia znacznie większą pewność w zakresie zgodności z przepisami, bezpieczeństwa produktów i zarządzania ryzykiem niż samo ISO 9001. ISO 13485 bazuje na wymaganiach ISO 9001, koncentrując się dodatkowo na odpowiedzialności producenta wyrobu medycznego za „utrzymywanie skuteczności systemu zarządzania jakością”. Dodatkowe obszary, w których ISO 13485 wykracza poza ISO 9001 zostały wskazane poniżej:

1. Wymagania branżowe

- ISO 13485 jest dostosowana do projektowania, produkcji, instalacji i serwisowania wyrobów medycznych. Obejmuje szczegółowe wymagania dotyczące:

  - zarządzania ryzykiem w całym cyklu życia produktu

  - zgodności z przepisami i dokumentacji

  - produkcji w warunkach sterylnych i kontroli zanieczyszczeń

  - procedur identyfikowalności i wycofywania produktów

- ISO 9001 to ogólny standard zarządzania jakością, mający zastosowanie w dowolnej branży, i nie uwzględnia specyficznych wymogów regulacyjnych ani bezpieczeństwa charakterystycznych dla wyrobów medycznych.

2. Zgodność regulacyjna

- ISO 13485 jest uznawana przez organy regulacyjne na całym świecie, m.in.  FDA (USA), Health Canada, UE MDR/IVDR i inne.

- Certyfikacja ISO 13485 potwierdza, że producent spełnia globalne wymagania regulacyjne – często jest to obowiązkowy warunek wprowadzenia produktu na rynek w wielu krajach.

- ISO 9001 nie zapewnia samodzielnie zgodności z przepisami regulacyjnymi.

3. Skupienie na ryzyku i bezpieczeństwie

- ISO 13485 kładzie silny nacisk na zarządzanie ryzykiem i bezpieczeństwo produktów – kluczowe kwestie w sektorze medycznym. Wymaga wdrażania decyzji opartych na ocenie ryzyka oraz utrzymywania skutecznych mechanizmów kontroli w całym łańcuchu dostaw.

- ISO 9001 nie zawiera mechanizmów kontroli ryzyka dostosowanych do branży wyrobów medycznych.

W związku z powyższym, praktyką rynkową wśród producentów wyrobów medycznych jest certyfikacja wg normy ISO 13485. Odpowiedź: Zamawiający dopuści oferenta posiadającego ISO 13485, który nie posiada ISO 9001.

- Umowa §2 ust. 1

Wykonawca nosi o wyjaśnienie, czy aby na pewno w postanowieniu powinna być mowa o „aparaturze endoskopowej”? Odpowiedź: Zgodnie z treścią zmodyfikowanego wzoru umowy.

- Umowa §3 ust. 6

Uprzejmie prosimy o wykreślenie obowiązku dostarczenia karty gwarancyjnej – gwarancja zostaje udzielona na podstawie zapisów umownych, co w świetle przepisów prawa cywilnego (art. 577 i  n. KC) jest wystarczające do skutecznego obowiązywania gwarancji. W przypadku nowoczesnego sprzętu medycznego coraz częściej nie stosuje się odrębnych „kart gwarancyjnych”, a warunki gwarancji zawarte są w umowie (m.in. w §7). Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Odpowiedź: Zgodnie z treścią zmodyfikowanego wzoru umowy.

- Umowa §3 ust. 9, §7 ust. 16

Obowiązek zapewnienia przez 10 lat dostępności komponentów lub usług serwisowych może prowadzić do sytuacji, w której Wykonawca – mimo dołożenia wszelkiej staranności – będzie formalnie odpowiedzialny za coś, co jest poza jego kontrolą, np.: zaprzestanie produkcji danego modelu urządzenia, zmiana polityki dystrybucyjnej producenta, decyzje geograficzne producenta dot. ograniczenia obecności na danym rynku, zakończenie działalności producenta. W  związku z powyższym, wnosimy o zmianę treści ww. postanowień, w sposób zapewniający odpowiednią ochronę interesów Zamawiającego, bez naruszania równowagi kontraktowej stron:

Wykonawca oświadcza, że zgodnie z informacjami uzyskanymi od producenta, dostęp do części zamiennych, materiałów używalnych oraz autoryzowanego serwisu pogwarancyjnego jest przewidywany przez okres 7 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy. Odpowiedź: Zgodnie z treścią zmodyfikowanego wzoru umowy.

- Umowa §7 ust. 17

Zgodnie z art. 434 Pzp, umowę zawiera się na czas oznaczony, a jej okres powinien być uzasadniony rodzajem i zakresem zamówienia oraz celem, jakiemu ma ono służyć. Tymczasem wskazane postanowienie, nakładające na Wykonawcę długoterminowe zobowiązanie powyżej 4 lat, nie zawiera żadnego uzasadnienia co do przyczyn tak długiego okresu trwania obowiązku po stronie Wykonawcy, a także nie wynika bezpośrednio z charakteru, zakresu ani celu zamówienia. Przyjęcie takiej regulacji bez odpowiedniego powiązania z rzeczywistymi potrzebami Zamawiającego oraz przedmiotem zamówienia prowadzi do nieproporcjonalnego ukształtowania obowiązków jednej ze stron umowy. Tego rodzaju zapis może zatem naruszać nie tylko zasadę proporcjonalności, ale  także cel postępowania, jakim jest efektywne i racjonalne wydatkowanie środków publicznych. W związku z powyższym, wnosimy o ograniczenie treści postanowienia, w  sposób zapewniający odpowiednią ochronę interesów Zamawiającego, bez naruszania równowagi kontraktowej stron:

W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia wszelkich modyfikacji dostarczonego Sprzętu, w tym oprogramowania, a wymaganych przez producenta Sprzętu lub przepisy prawa, niezwłocznie na swój koszt. Odpowiedź: Zgodnie z treścią zmodyfikowanego wzoru umowy.

- Umowa, par. 7 ust. 4

Czy Zamawiający dopuści możliwość wymiany uszkodzonych części na części rekondycjonowane przez wytwórcę aparatu, przy założeniu, że takie części spełniają te same standardy jakości co części fabrycznie nowe i są objęte takimi samymi warunkami gwarancji co części fabrycznie nowe? Odpowiedź: Zgodnie z treścią zmodyfikowanego wzoru umowy.

- Umowa, par. 7 ust. 5  oraz Załącznik nr 2 do SWZ,pkt 150 i pkt. 151

Praktyka rynkowa dowodzi, że czasami dla wykonania naprawy konieczny jest import części zamiennych spoza UE i dokonania ich odprawy celnej, co zazwyczaj wydłuża czas importu od 2 do 4 dni roboczych. Przy założeniu, że wykonanie diagnostyki nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego w takich przypadkach niemożliwe jest ukończenie naprawy w czasie 3 dni roboczych.

Czy Zamawiający dopuści (oraz ujednolicenie zapisów w załączniku nr 2 do SWZ) czas naprawy do 3 dni roboczych w przypadku awarii niewymagającej użycia części zamiennych, do 5 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski i do 10 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE? Odpowiedź: Zgodnie z treścią zmodyfikowanego wzoru umowy.

- Umowa, par. 7 ust. 12

- Czy Zamawiający potwierdza, że  pod pojęciem „orzeczenia o sprawności Sprzętu [certyfikat]” Zamawiający rozumie kartę pracy (raport serwisowy) zawierający opis wykonanych czynności oraz status sprzętu?

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu: „umieścić trwale na Sprzęcie etykietę potwierdzającą powyższe”?

Uzasadnienie: przygotowanie etykiety zawierającej wszystkie informacje zawarte w karcie pracy/raporcie serwisowym podczas wizyty serwisowej jest niewykonalne. Odpowiedź: Zgodnie z treścią zmodyfikowanego wzoru umowy.

- Umowa, par. 7 ust. 17

Prosimy o wykreślenie tego zapisu. Aktualizacje oprogramowania inaczej nazywane „upgradami” są usługami płatnymi. Oferent na etapie składania ofert nie jest w stanie przewidzieć ile aktualizacji zostanie wprowadzone przez producenta w okresie trwania gwarancji a tym samym oszacować jaka byłaby przypuszczalna wartość takiej usługi dodatkowej. Odpowiedź: Zgodnie z treścią zmodyfikowanego wzoru umowy.

- Umowa, par. 7

Gwarancja jakości dotyczy odpowiedzialności gwaranta za pewnego rodzaju niezgodność towaru z umową, wadliwość towaru. Brzmienie postanowienia jest nieprecyzyjne i nie uwzględnia sytuacji, w których powstała awaria/usterka spowodowana została np. okolicznościami siły wyższej, normalnego zużycia, ingerencją w sprzęt osób trzecich. Powoduje to niemożność lub istotne utrudnienie wyliczenia kosztu usługi (może prowadzić do zawyżenia kosztu usługi wskutek konieczności objęcia dużego zakresu ryzyka) i ryzyka po stronie Wykonawcy.

Czy w związku z tym Zamawiający wyraża zgodę na dodanie postanowienia, precyzującego w/w okoliczności, które odzwierciedla przyjęte rynkowo standardy wyłączające/ograniczające ryzyko Wykonawcy, a także naturę gwarancji:

„Gwarancją nie są objęte w szczególności:

a.  uszkodzenia i wady dostarczanych urządzeń wynikłe na skutek:

- eksploatacji urządzenia przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi urządzenia, mechanicznego uszkodzenia powstałego z winy Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady;

- samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);

- jakiejkolwiek ingerencji osób trzecich;

b. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.);

c. usterki wynikające z normalnego zużycia dostarczonych elementów a zwłaszcza akcesoriów.” Odpowiedź: Zgodnie z treścią zmodyfikowanego wzoru umowy.

- Umowa, par. 10 ust.2 par. 10 ust. 3

W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona ok. 0,1- 0,2 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki. W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu. Odpowiedź: Zgodnie z treścią zmodyfikowanego wzoru umowy.

- Umowa, par. 10 ust.6

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do przyjętego w branży poziomu ( 0,1- 0,2 % wartości umowy brutto)?

- Prosimy o sprostowanie, Zamawiający powołuje się na par. 7 ust. 18 (nie ma takiego zapisu w umowie). Odpowiedź: Zgodnie z treścią zmodyfikowanego wzoru umowy.

- §11 ust. 3 zdanie ostatnie

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany powyższego zapisu w taki sposób, aby wskazany w ww. postanowieniu termin 7 dni był liczony jako 7 dni roboczych, a nie kalendarzowych. Zastosowanie terminu w dniach roboczych, a nie kalendarzowych, jest zgodne z praktyką rynkową i zapewnia realność wykonania zobowiązania, zwłaszcza gdy wezwanie zostanie doręczone w okresie obejmującym dni wolne od pracy (długie weekendy, święta i okresy okołoświąteczne). W takim wypadku zaproponowany termin może ulec radykalnemu skróceniu, jeśli będzie przypadał w jednym z ww. okresów. Zwracamy się więc z pytaniem, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia powyższego postanowienia w  sposób następujący:

Rozwiązanie ze skutkiem natychmiastowym wymaga uprzedniego wezwania Wykonawcy do usunięcia uchybień i wyznaczenia na to co najmniej 7-dniowego terminu (liczonego w dniach roboczych). Odpowiedź: Zgodnie z treścią zmodyfikowanego wzoru umowy.

- Dot prac adaptacyjnych:

- Czy Zamawiający przewiduje w ramach zamówienia wykonanie adaptacji pomieszczenia w którym ma się znaleźć dostarczony mammograf? Jeżeli tak, to w jakim zakresie? Odpowiedź: Zamawiający oczekuje wykonania prac adaptacyjnych w zakresie koniecznym do  uruchomienia aparatu i uzyskania wszelkich przewidzianych prawem zgód na jego użytkowanie

- Czy Zamawiający dostarczy zasilanie do mammografu we własnym zakresie? Jeżeli nie, to skąd można urządzenie zasilić? Odpowiedź: Dostarczenie zasilania leży po stronie Wykonawcy. Odległość około 30 metrów

- Czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie przestrzeni wykorzystywanej obecnie na potrzeby wyposażenia rentgena (meble pod ścianą, przestrzeń na łóżka mobilne wykorzystywane z rentgenem) na potrzeby instalacji mammografu i stacji technika? Odpowiedź: Zamawiający zmienił miejsce instalacji mammografu. Rzut pomieszczenia zostanie przez Zamawiającego udostępniony

- Prosimy Zamawiającego o udostępnienie aktualnego projektu osłon stałych dla urządzenia razem z informacją o planowanej liczbie akwizycji dla istniejącego aparatu RTG oraz dla nowego mammografu. Odpowiedź: Zamawiający udostępni

- Czy zamawiający dopuszcza wykonanie podłączeń/okablowania mammografu za pomocą koryt natynkowych? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

- Prosimy zamawiającego o udostępnienie dokumentacji istniejącego aparatu RTG, szczególnie części zawierającej informacje o przestrzeniach serwisowych. Odpowiedź: Dokumentacja zostanie przekazana Wykonawcy po podpisania umowy.

Pytanie 1
W odniesieniu do Opisu Przedmiotu Zamówienia, punkt 9, uprzejmie prosimy o korektę oczywistej omyłki pisarskiej. Obecne brzmienie „>7 kW – 10 pkt, <7 kW – 0 pkt” nie przewiduje punktacji dla systemów oferujących dokładnie 7 kW, co może prowadzić do niejednoznacznej interpretacji i potencjalnego unieważnienia postępowania. Prosimy o zmianę zapisu na: „≥7 kW – 10 pkt, <7 kW – 0 pkt”. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2
W odniesieniu do Opisu Przedmiotu Zamówienia, punkt 39, zwracamy się z prośbą o rezygnację z przyznawania punktów za funkcję wykonywania procedur w pozycji -180°. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia wszystkie dostępne na rynku aparaty mammograficzne muszą tę funkcjonalność zapewniać. Punktowanie tej cechy uznajemy za nieuzasadnione. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 3
W odniesieniu do Opisu Przedmiotu Zamówienia, punkt 49, prosimy o potwierdzenie, iż przez „zakrzywiony kształt” płytki kompresyjnej Zamawiający rozumie konstrukcję, w której środkowa część płytki jest uniesiona względem jej boków (w odniesieniu do płaszczyzny detektora), a krańce są zaokrąglone, co ma na celu minimalizację ucisku na mięsień pachowy oraz obojczyk. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 4
W odniesieniu do Opisu Przedmiotu Zamówienia, punkt 52, wnosimy o usunięcie punktacji za tę funkcjonalność, gdyż jest ona obecnie standardem we wszystkich dostępnych na rynku systemach mammograficznych, co czyni jej punktowanie niezasadnym. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 5
W odniesieniu do Opisu Przedmiotu Zamówienia, punkt 55, prosimy o wykreślenie tego punktu. Parametr ten został już określony w punkcie 42, w którym opcja pozycji parkingowej jest wymagana. Zapis w punkcie 55 może sugerować dopuszczenie jej braku, co może prowadzić do nieporozumień wśród oferentów. Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z wymagań określonych w punkcie 55.

Pytanie 6
W odniesieniu do części V. DETEKTOR CYFROWY, uprzejmie prosimy o doprecyzowanie, czy matryca detektora powinna być zbudowana z kolumn i rzędów ułożonych prostopadle – tworząc siatkę odpowiadającą matrycy monitora stacji akwizycji oraz stacji opisowej. Odpowiedź: Zamawiający informuje, że matryca detektora nie musi być zbudowana z kolumn i rządów.

Pytanie 7
W odniesieniu do Opisu Przedmiotu Zamówienia, punkt 60, wnosimy o rezygnację z punktowania liczby megapikseli. Parametr ten jest bezpośrednio powiązany z rozmiarem piksela (czym mniejszy piksel tym więcej Mpix), który już został objęty oceną w punkcie 58. W efekcie przyznawanie punktów za obie te cechy skutkuje podwójnym premiowaniem tego samego parametru. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 8
W odniesieniu do Opisu Przedmiotu Zamówienia, punkt 67, prosimy o potwierdzenie, że zdjęcia syntetyczne powinny być dostępne na stacji akwizycji oraz możliwe do przesłania do systemu PACS. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 9
W odniesieniu do Opisu Przedmiotu Zamówienia, punkt 78, wnioskujemy o zwiększenie liczby punktów za możliwość rozbudowy z 10 pkt do 20 pkt – analogicznie do punktu 77. Prosimy także o potwierdzenie, że możliwość rozbudowy musi być zapewniona na dzień składania ofert. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 10
W odniesieniu do Opisu Przedmiotu Zamówienia, punkt 81, prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający posiada już system do biopsji próżniowej, czy też wymaga jego dostarczenia w ramach niniejszego postępowania, wraz z odpowiednim zestawem mocującym. Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga dostarczenia systemu do biopsji próżniowej.

Pytanie 11
W odniesieniu do części VIII. FUNKCJA MAMMOGRAFII SPEKTRALNEJ, wnosimy o dodanie nowego parametru technicznego ułatwiającego pracę podczas wykonywania mammografii spektralnej:

|  | Oprogramowanie do obliczania ilości niezbędnego środka kontrastowego odliczające czas od podania środka kontrastującego oraz informujące o właściwym momencie wykonania ekspozycji | Tak/Nie (podać) TAK- 20 pkt NIE – 0 pkt |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 12
W odniesieniu do Opisu Przedmiotu Zamówienia, punkt 85, prosimy o doprecyzowanie, czy wymagany wstrzykiwacz środka kontrastowego ma być jedno- czy dwugłowicowy. Odpowiedź: Zamawiający oczekuje dostarczenia wstrzykiwacza jednogłowicowego o pojemności co najmniej 150 ml. Zamawiający zaakceptuje Wstrzykiwacz dwukomorowy.

Pytanie 13
W odniesieniu do Opisu Przedmiotu Zamówienia, punkt 95, wnosimy o dopuszczenie stacji akwizycji wyposażonej w 32 GB pamięci RAM. Jako dystrybutor nie mamy możliwości ingerencji w konfigurację komputera będącego częścią systemu medycznego. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i ustala punktację: 8GB – 0 pkt., 16GB – 5 pkt., 32GB = 20 pkt., 64GB – 40 pkt

Pytanie 14
W odniesieniu do Opisu Przedmiotu Zamówienia, punkt 100, prosimy o doprecyzowanie, czy stacja akwizycji ma również umożliwiać import archiwalnych badań z płyt CD dostarczanych przez pacjentów, wykonanych w innych placówkach. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 15
W odniesieniu do Opisu Przedmiotu Zamówienia, punkt 118, prosimy o umożliwienie zaoferowania stacji opisowej bez modalności MR. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 16
W odniesieniu do Opisu Przedmiotu Zamówienia, punkt 127, wnosimy o uznanie za równoważne funkcjonalności polegającej na tym, że wskazanie punktu na obrazie syntetycznym 2D powoduje automatyczne wyświetlenie warstwy tomosyntezy, w której ten punkt się znajduje. Odpowiedź: Zamawiający informuje, że uzna za spełnienie warunku z pkt. 127 w przypadku dostarczenia opisanej funkcjonalności i przyzna 20 pkt.

Pytanie 17
W odniesieniu do Opisu Przedmiotu Zamówienia, punkt 132, prosimy o zmianę zapisu i rezygnację z wymogu uzyskania zgody Państwowej Inspekcji Sanitarnej przez Oferenta. Procedura ta może znacząco wydłużyć czas realizacji zamówienia, a jej przeprowadzenie wymagałoby uzyskania stosownych upoważnień oraz zgód, co może być nieefektywne i problematyczne. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 18

Dotyczy: Zał. nr 4  - wzór umowy, §2 ust. 1

Czy Zamawiający nie dokonał oczywistej omyłki pisarskiej wskazując jako przedmiot umowy dostawę aparatury endoskopowej? Odpowiedź: Zgodnie z treścią zmodyfikowanego wzoru umowy.

Pytanie 19

Dotyczy: Zał. nr 4  - wzór umowy, §10 ust. 8 i §11 ust. 3 pkt 4)

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dostosowanie łącznej sumy kar do realiów rynkowych oraz zwyczajowej praktyki i obniżenie jej do 25%. Obecna łączna suma kar wynosząca 50% jest zdecydowanie za duża. W przypadku uwzględnienia naszej prośby prosimy o uwzględnienie zmiany również w §11 ust. 3 pkt 4). Odpowiedź: Zgodnie z treścią zmodyfikowanego wzoru umowy.

Pytanie 20

Dotyczy: Zał. nr 4  - wzór umowy, §10 ust. 6

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o odstąpienie od karania za niewywiązywanie się z obowiązków określonych w §7 ust. 17 i 18. Odpowiedź: Zgodnie z treścią zmodyfikowanego wzoru umowy.

Zamawiający informuje, że SWZ uznana jest za zmodyfikowaną wyłącznie w zakresie treści udzielonych odpowiedzi.

Zamawiający

/-/ I Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych

Krystyna Piątkowska