Bydgoszcz dnia: 2025-08-11

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr 6155/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku dla Oddziału Klinicznego Otolaryngologii na okres 12 miesięcy. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 71/2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 PYTANIE 1 - dotyczy zadania nr 5, pozycja 1 Prosimy o uściślenie, czy Zamawiający w zadaniu 5, pozycja 1 wymaga ostrza do mikronacięć typu Bivera No65 w ilości 48 sztuk, czyli 2 opakowania po 24 sztuki? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga zaoferowania 2 opakowań po 24 sztuki.

Pytanie nr 2 Zadanie nr 4 Czy Zamawiający w zadaniu nr 4 poz. 1 wymaga zaoferowanie wyrobów zaklasyfikowanych do klasy II b wyrobów medycznych ? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 3 Czy w przypadku oferowania wyrobu medycznego z Zadania 6 Zamawiający dopuści wraz z ofertą wykaz wykonanych dostaw na inne, okulistyczne wyroby medyczne jednorazowego użytku do zastosowań chirurgicznych? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga złożenia wykazu dostaw na asortyment o charakterze i złożoności podobnej do przedmiotu zamówienia tj. sprzęt jednorazowego użytku dla Oddziału Klinicznego Otolaryngologii.

Pytanie nr 4 Pytanie 1, dot. Formularz cenowy, Zadanie 14: Czy Zamawiający może doprecyzować zapis dotyczący możliwości wykonania badania MRI do 3.0 Tesla, poprzez jednoznaczne wskazanie, że badanie to ma być możliwe bez konieczności usuwania implantu czy bez konieczności usuwania magnesu? Obecne sformułowanie wydaje się nieprecyzyjne i może budzić wątpliwości interpretacyjne – proponujemy dopisać tę informację bezpośrednio w treści wymagań. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga, aby możliwość wykonania badania MRI do 3.0 Tesla była bez konieczności usuwania magnesu. Zamawiający w dniu dzisiejszym prześle na stronę zamawiającego i na platformę e-propublico.pl uaktualniony formularz cenowy. Pytanie 2, dot. Formularz cenowy, Zadanie 1: Czy Zamawiający w ramach opisu do zadania 1 wymaga, aby w ramach oferowanego systemu była możliwość wyboru pomiędzy wspornikami przechodzącymi przez skórę, jak i magnesem umieszczanym pod skórą (oba rozwiązania w ramach tego samego implantu umieszczonego w kości czaszki)? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga. Pytanie 3, dot. Formularz cenowy, Zadanie 1: Czy Zamawiający w ramach opisu do zadania 1 wymaga, aby w ramach oferowanego systemu była możliwość wyboru (w zależności od poziomu niedosłuchu Pacjenta) pomiędzy jednomodułowym procesorem dźwięku o mocy do 55dB HL (zasilanego przez ogólnodostępne baterie) oraz dwumodułowym procesorem dźwięku o mocy do 65dB HL (zasilanego przez dołączone do zestawu akumulatory)? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga. Pytanie 4, dot. Formularz cenowy, Zadanie 1: Czy Zamawiający w ramach opisu do zadania 1 wymaga, aby dostarczone wsporniki były pokryte warstwą hydroksyapatytu, o udowodnionym wpływie na redukcję problemów skórnych związanych z wszczepionym wspornikiem? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga. Pytanie 5, dot. Formularz cenowy, Zadanie 1: Czy Zamawiający w ramach opisu do zadania 1 wymaga, aby w ramach już wszczepionego do kości czaszki implantu była możliwość wykręcenia wspornika i wkręcenia w jego miejsce implantu magnetycznego (co może być istotne w przypadku Pacjentów z problemami skórnymi charakterystycznymi dla rozwiązań wspornikowych)? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga. Pytanie 6, dot. Formularz cenowy, Zadanie 1: Czy Zamawiający w ramach opisu do zadania 1 wymaga, aby przynajmniej jeden z oferowanych w ramach systemu procesorów dźwięku charakteryzował się wodoodpornością na poziomie minimum IP68? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga. Pytanie 7, dot. Formularz cenowy, Zadanie 15: Czy Zamawiający dopuści alternatywne rozwiązanie: System aktywnego implantu słuchowego , przeznaczone do niedosłuchów typu przewodzoniowego lub mieszanego dla przewodnictwa kostnego mieszczącego się w zakresie do 55 dB HL dla częstotliwości od 500 HZ do 4kHZ oraz jednostronnej głuchocie SSD. Urządzenie składa się z dwóch części : wewnętrznej (implantu) oraz zewnętrznej (procesora). Implant mocowany jest w jednym miejscu w obrębie kości skroniowej przy pomocy śruby. Aktywny implant na przewodnictwo kostne, które wytwarza drgania w części wewnętrznej, umieszczony całkowicie podskórnie. Promień aktywnego przetwornika drgającego nie powinien być mniejszy niż 12 mm, nie powinien przekraczać 19 mm i głębokości wiercenia 5 mm. MRI do 3T. Część wewnętrzna (implant) zakotwiczona i usytuowana w kości skroniowej. Brak elementów implantu przechodzących przez skórę. Implant bez wewnętrznych (umieszczonych w ciele) źródeł zasilania. Zewnętrzny procesor wykorzystujący cyfrowe przetwarzanie dźwięków. Przesyłanie sygnału z części zewnętrznej (procesora) do części wewnętrznej (implantu) odbywa się na zasadzie przezskórnej transmisji radiowej? Oferowany system pozwala na kompensację niedosłuchów do progu 55dB HL (jest to więcej, niż wymagane 45dB HL), ma jeden punkt przekazywania drgań do kości czaszki, gwarantuje możliwość wykonania rezonansu magnetycznego do 3.0T bez usuwania implantu oraz wymaga mniejszej głębokości wiercenia (3mm lub 4mm) niż wskazane w opisie. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy SWZ.

Pytanie nr 5 Dotyczy zadania nr 15: Czy Zmawiający dopuści urządzenie z aktywnym przetwornikiem drgającym o średnicy 20mm? Czy Zamawiający dopuści urządzenie, w którym brak jest konieczności zastosowania podstawek, a dopasowanie implantu do indywidualnej anatomii pacjenta odbywa się za pomocą elastycznej szyjki implantu, która może być wygięta o 30 stopni w każdej płaszczyźnie? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy SWZ.

Pytanie nr 6 Zad 1. System implantu zakotwiczonego w kości na przewodnictwo kostne z procesorem dźwięku / mowy Pytanie nr 1 Czy Zamawiający może doprecyzować że oczekuje systemu opartego na minimalnie inwazyjnych procedurach nie wymagających nacięcia skóry skalpelem? Np. z użyciem dedykowanej kaniuli. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga zaoferowania systemu opartego na minimalnie inwazyjnych operacjach (przy zastosowaniu znieczulenia lokalnego), bez konieczności cięcia liniowego, wykonywanych przy użyciu dedykowanej kaniuli. Pytanie nr 2 Czy Zamawiający może doprecyzować moc części zewnętrznej/ procesora dźwięku będącego składową systemu, tj do jakiej głębokości niedosłuchów ma zapewniać wzmocnienie ? 65 dB HL BC +/- 5 dB HL BC? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga, aby moc części zewnętrznej procesora wynosiła od 45 dB Hl do 65 dB HL dla przewodnictwa kostnego. Zamawiający wymaga zaoferowania procesora jednomodułowego (bez zewnętrznych kabli) zarówno dla wzmocnienia 45dB jak i 65 dB HL

Pytanie nr 7 Pytanie 1 do pakietu nr 9 Czy zamawiający dopuści zestaw do DCR o poniższych parametrach: Zestaw DCR prosty. Sondy ze stali nierdzewnej - długość 58 mm x średnica 0,80 mm .Rurki silikonowe - długość 28 cm x średnica 0,94 mm. Pakowane po 3szt. Odpowiedź (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8 Zadanie 11, Czy zamawiający dopuszcza marker usuwalny środkiem na bazie alkoholu? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy SWZ.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 3ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

Wyk. Marta Sierek – tel. 261 417 449, e-mail: marta.sierek@10wsk.mil.pl

Data:11.08.2025 r.