## Zadanie 1
Załącznik nr 2 do SWZ / Załącznik nr 2 do umowy
Zadanie nr 1
Zestawy narzędziowe do Torakochirurgii
ZESTAW DO TORAKOTOMII
| Wymagania Zamawiającego (warunek) | Parametr/ilość wymagana | Parametr/ilość oferowana/podać
1 | Producent | TAK/Podać
2 | Model/Typ (pełna symbolika) | Tak/Podać
3 | Kraj pochodzenia | Tak/Podać
4 | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2025 r., sprzęt fabrycznie nowy) nie rekondycjonowany, nie powystawowy. | Tak/Podać
Ilość w szt.
5 | RETRAKTOR TYPU DE BAKEY MAX OTWARCIE 200MM KOMPLET Z 3 PARAMI LOPATEK O WYM. 60MMX60MM, 50MMX80MM, 40MMX100MM | 1
6 | KLESZCZE TYPU FOERSTER, OKIENKOWE "PETLA", PROSTE, BRANSZE ROWKOWANE, DL. 250MM | 3
7 | KLESZCZE TYPU CRAFOORD, Dl.240MM, ZAGIETE | 2
8 | KLESZCZE TYPU ROCHESTER OSHNER, ZAKRZYWIONE, DL:240MM | 1
9 | KLESZCZYKI TYPU ROCHESTER PEAN, PROSTE, Dl.240MM | 1
10 | KLESZCZE TYPU DUVAL, DL:210MM, SZCZEKI TROJKATNE, WIELKOSC SZCZEK 28MM, ZABKI PENETRUJACE | 2
11 | KLEM TYPU SATINSKY, ZABKOWANIE DEBAKEY, ATRAUMATYCZNE, Dl.265MM | 1
12 | KLESZCZE DO LIGATURY TYPU O'SHAUGNESSY, Dl.200MM, ZAGIETE POD KATEM 45 °, DELIKATNE | 1
13 | KLESZCZE TYPU OVERHOLT GEISSENDORFER, Dl.210MM, N° 0 | 1
14 | KLESZCZE TYPU OVERHOLT-SLIM, Dl.215MM, REKOJESC ODGIETA | 1
15 | KLEM TYPU DEBAKEY, MOCNO ZAGIETY, ATRAUMATYCZNY, Dl.190MM | 1
16 | KLESZCZYKI ZE SZCZEKAMI W KSZTALCIE SERCA, ATRAUMATYCZNE, Dl.250MM, BRANSZE 22MM | 1
17 | IMADLO TYPU CRILE-WOOD Dl.230MM, BRANSZE POKRYTE WEGLIKIEM SPIEKANYM, PITCH 0,4 | 1
18 | IMADLO TYPU MAYO-HEGAR Dl.180MM, BRANSZE POKRYTE WEGLIKIEM SPIEKANYM | 1
19 | IMADLO TYPU DEBAKEY Dl.230MM, BRANSZE POKRYTE WEGLIKIEM SPIEKANYM | 1
20 | PESETA ANATOMICZNA, Dl.250MM, PROSTA | 1
21 | PESETA ANATOMICZNA MEDIUM, DL:250MM PROSTA, WASKIE BRANSZE | 1
22 | NOZYCZKI TYPU METZENBAUM ZAGIETE, Dl.200MM, OSTRZA POKRYTE WEGLIKIEM SPIEKANYM | 1
23 | NOZYCZKI TYPU METZENBAUM PROSTE Dl.180MM, OSTRZA POKRYTE WEGLIKIEM SPIEKANYM | 1
24 | NOZYCZKI TYPU MAYO, TEPO-TEPE, PLASKIE OSTRZA, UTWARDZONE WEGLIKIEM SPIEKANYM | 1
25 | KLESZCZE TYPU MIKULICZ, DL. 200MM, ZAGIETE, 1X2 ZEBY | 1
26 | KLESZCZYKI HALSTEAD-MOSQUITO, Dl.140MM, ZAGIETE, BEZ ZEBA, MODEL NIEMIECKI | 3
27 | KLESZCZYKI MIKRO HALSTEAD, PROSTE, Dl.120MM BEZ ZEBOW | 3
28 | KLESZCZYKI TYPU ROCHESTER PEAN, ZAKRZYWIONE,Dl.160MM | 3
29 | ZACISK OPATRUNKOWY TYPU BACKHAUS, Dl.130MM | 3
30 | RACZKA DO SKALPELA N° 4 ZE STALI NIERDZEWNEJ, DL135MM | 1
31 | RACZKA DO SKALPELA N° 3L ZE STALI NIERDZEWNEJ, DL. 210MM | 1
32 | KLESZCZE DO OPATRUNKOW TYPU GROSS-MAYER PROSTE Dl.250MM | 1
33 | NERKA ZE STALI NIERDZEWNEJ, WYM. 200X40MM | 1
34 | WANNA DO KONTENERA Z MIEJSCAMI NA TABLICZKI ZNAMIONOWE I UCHWYTAMI , WYKONANA ZE STOPU ALUMINIUM Z ERGONOMICZNYMI UCHWYTAMI BLOKUJACYMI SIĘ POD KĄTEM 90° WYPOSAŻONA W UCHWYTY NA TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE PO OBU STRONACH KONTENERA, FORMAT 1/1, WANNA DOSTOSOWANA DO ZESTAWU NARZĘDZI Z TEGO PAKIETU | 1
35 | POKRYWA DO KONTENERA WYKONANA Z ALUMINIUM O GRUBOŚCI 2 MM, Z FILTREM LABIRYNTOWYM GWARANTUJĄCYM MIN. 5000 CYKLI MYCIA I STERYLIZACJI ( CAŁOŚĆ Z WANNĄ I POKRYWA OCHRONNA STANOWI KONTENER BEZOBSŁUGOWY NIE WYMAGAJĄCY MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH ) PASUJĄCA DO ZAOFEROWANEJ WANNY, POKRYWA DO KONTENERA FORMAT 1/1, | 1
36 | POKRYWA OCHRONNA DO KONTENERA FORMAT 1/1 , KOMPATYBILNA Z ZAOFEROWANYM KONTERENEM W TYM ZESTAWIE | 1
37 | KOSZ PERFOROWANY DO STERYLIZACJI NARZEDZI FORMAT 1/1, KOMPATYBILNY Z ZAOFEROWANYM KONTERENEM W TYM ZESTAWIE | 1
38 | KOSZ PERFOROWANY DO STERYLIZACJI NARZEDZI FORMAT 1/1, KOMPATYBILNY Z ZAOFEROWANYM KONTERENEM W TYM ZESTAWIE | 1
39 | MATA SILIKONOWA KOMPATYBILNA Z ZAOFEROWANYM KOSZEM W TYM ZESTAWIE | 2
40 | Narzędzia chirurgiczne przeznaczone do: - dezynfekcji maszynowej termicznej i manualnej chemicznej zanurzeniowej,- sterylizacji parowej (w autoklawach temp. 134°C / czas 5 minut lub dłuższy). | Tak
ZESTAW VATS
| Wymagania Zamawiającego (warunek) | Parametr/ilość wymagana | Parametr/ilość oferowana/podać
41 | Producent | TAK/Podać
42 | Model/Typ (pełna symbolika) | Tak/Podać
43 | Kraj pochodzenia | Tak/Podać
44 | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2025 r., sprzęt fabrycznie nowy) nie rekondycjonowany, nie powystawowy. | Tak/Podać
Ilość w szt.
45 | KLESZCZE TYPU GEMINI, Dl.180MM, MOCNO ZAGIETE | 1
46 | KLESZCZE TYPU GEMINI Dl.250MM MOCNO ZAGIETE | 1
47 | KLEM TYPU SATINSKY, ZABKOWANIE DEBAKEY, ATRAUMATYCZNE, Dl.275MM | 1
48 | KLESZCZYKI TYPU ROCHESTER OSCHNER, DL.240MM, PROSTE | 1
49 | KLESZCZYKI TYPU HALSTEAD-MOSQUITO, Dl.140MM, ZAGIETE, MODEL NIEMIECKI, BEZ ZEBA | 3
50 | KLESZCZYKI TYPU MIKRO HALSTEAD, PROSTE Dl.120MM, BEZ ZEBOW | 2
51 | IMADLO TYPU MAYO HEGAR DL:230MM, BRANSZE POKRYTE WEGLIKIEM SPIEKANYM | 2
52 | IMADLO TYPU DEBAKEY Dl.230MM, BRANSZE POKRYTE WEGLIKIEM SPIEKANYM | 1
53 | ZACISK OPATRUNKOWY TYPU BACKHAUS, Dl.130MM | 2
54 | OPINAKI TYPU TOHOKU Dl.130MM | 2
55 | NOZYCZKI TYPU METZENBAUM ZAGIETE, Dl.300MM, OSTRZA POKRYTE WEGLIKIEM SPIEKANYM | 1
56 | NOZYCZKI TYPU MAYO, TEPO-TEPE, PLASKIE OSTRZA, UTWARDZONE WEGLIKIEM SPIEKANYM | 1
57 | PESETA ANATOMICZNA, STANDARD, Dl.250MM | 2
58 | PESETA CHIRURGICZNA, Dl.250MM, Z ZABKAMI 1X2 | 2
59 | RACZKA DO SKALPELA N° 3L ZE STALI NIERDZEWNEJ, DL. 210MM | 1
60 | PLASZCZ I GROT TROKARU TYPU GOSSOT DO TORAKOSKOPII, POLIMEROWY, Ø 10MM, Dl.70MM TUBUS ROWKOWANY | 3
61 | RETRAKTOR TYPU WEITLANER Dl.200MM 3 x 4 ZEBY OSTRE Dl. ZEBOW:20MM | 1
62 | NERKA ZE STALI NIERDZEWNEJ, WYM. 200X40MM | 1
63 | KLESZCZE DO OPATRUNKOW TYPU GROSS-MAYER, PROSTE, Dl.250MM | 1
64 | WANNA DO KONTENERA Z MIEJSCAMI NA TABLICZKI ZNAMIONOWE I UCHWYTAMI , WYKONANA ZE STOPU ALUMINIUM Z ERGONOMICZNYMI UCHWYTAMI BLOKUJACYMI SIĘ POD KĄTEM 90° WYPOSAŻONA W UCHWYTY NA TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE PO OBU STRONACH KONTENERA, FORMAT 1/1, WANNA DOSTOSOWANA DO ZESTAWU NARZĘDZI Z TEGO PAKIETU | 1
65 | POKRYWA DO KONTENERA WYKONANA Z ALUMINIUM O GRUBOŚCI 2 MM, Z FILTREM LABIRYNTOWYM GWARANTUJĄCYM MIN. 5000 CYKLI MYCIA I STERYLIZACJI ( CAŁOŚĆ Z WANNĄ I POKRYWA OCHRONNA STANOWI KONTENER BEZOBSŁUGOWY NIE WYMAGAJĄCY MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH ) PASUJĄCA DO ZAOFEROWANEJ WANNY, POKRYWA DO KONTENERA FORMAT 1/1, | 1
66 | POKRYWA OCHRONNA DO KONTENERA FORMAT 1/1 , KOMPATYBILNA Z ZAOFEROWANYM KONTERENEM W TYM ZESTAWIE | 1
67 | KOSZ PERFOROWANY DO STERYLIZACJI NARZEDZI FORMAT 1/1, KOMPATYBILNY Z ZAOFEROWANYM KONTERENEM W TYM ZESTAWIE | 1
68 | KOSZ PERFOROWANY DO STERYLIZACJI NARZEDZI FORMAT 1/1, KOMPATYBILNY Z ZAOFEROWANYM KONTERENEM W TYM ZESTAWIE | 1
69 | MATA SILIKONOWA KOMPATYBILNA Z ZAOFEROWANYM KOSZEM W TYM ZESTAWIE | 2
70 | Narzędzia chirurgiczne przeznaczone do: - dezynfekcji maszynowej termicznej i manualnej chemicznej zanurzeniowej,- sterylizacji parowej (w autoklawach temp. 134°C / czas 5 minut lub dłuższy). | Tak
ZESTAW DO VATS LOBEKTOMII
| Wymagania Zamawiającego (warunek) | Parametr/ilość wymagana | Parametr/ilość oferowana/podać
71 | Producent | TAK/Podać
72 | Model/Typ (pełna symbolika) | Tak/Podać
73 | Kraj pochodzenia | Tak/Podać
74 | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2025 r., sprzęt fabrycznie nowy) nie rekondycjonowany, nie powystawowy. | Tak/Podać
Ilość w szt.
75 | KLESZCZE VATS DEDYKOWANE DO WEZLOW CHLONNYCH, OKIENKOWE, OKIENKO O WYM. 6X11MM, ZAKRZYWIONE W LEWO, DL ROBOCZA 230MM, DL CALKOWITA 330MM, SR TRZONU 5MM, BEZ ZAMKA | 1
76 | DISEKTOR VATS, SZCZEKI Z ZABKOWANIEM 1X2 DEBAKEY, ZAKRZYWIONY W LEWO 75°, DL ROBOCZA 190MM, DL CALKOWITA 290MM, SR TRZONU 5MM, Z ZAMKIEM | 1
77 | DISSEKTOR VATS TYPU SNAKE, ZAKRZYWIONY W LEWO, DL ROBOCZA 240MM, DL CALKOWITA 340MM, SR TRZONU 5MM, BEZ ZAMKA | 2
78 | DISSEKTOR VATS TYPU SNAKE, ZAKRZYWIONY W LEWO, DL ROBOCZA 240MM, DL CALKOWITA 340MM, SR TRZONU 5MM, Z ZAMKIEM | 1
79 | KLEM VATS TYPU HARKEN, ZABKOWANIE DEBAKEY, DL. SZCZEK 95MM, ZAKRZYWIONE W LEWO, DL. ROBOCZA 185MM, DL. CALKOWITA 290MM, SR TRZONU 10MM, Z ZAMKIEM | 1
80 | NOZYCZKI VATS, DL OSTRZA 35MM, OSTRZA TEPO - TEPE, ZAKRZYWIONE W LEWO, DL ROBOCZA 200MM, DL. CALKOWITA 290MM, SR TRZONU 10MM | 1
81 | IMADLO VATS DEDYKOWANE DO NICI 2/0, PROSTE, SZCZEKI UTWARDZONE WEGLIKIEM SPIEKANYM, DL ROBOCZA 210MM, DL. CALKOWITA 340MM, SR TRZONU 7MM, Z ZAMKIEM | 1
82 | KLEM VATS TYPU CHITWOOD DEBAKEY, DL SZCZEK 100MM, ZABKI 1X2, SZCZEKI ZAKRZYWIONE W LEWO, DL ROBOCZA 255MM, DL CALKOWITA 360MM, SR TRZONU 10MM, Z ZAMKIEM | 1
83 | KLEM VATS Z OWALNYMI SZCZEKAMI O WIELKOSCI 20MM, ZAKRZYWIONY W LEWO, DL ROBOCZA 190MM, DL CALKOWITA 290MM, SR TRZONU 7MM, Z ZAMKIEM | 1
84 | WANNA DO KONTENERA Z MIEJSCAMI NA TABLICZKI ZNAMIONOWE I UCHWYTAMI , WYKONANA ZE STOPU ALUMINIUM Z ERGONOMICZNYMI UCHWYTAMI BLOKUJACYMI SIĘ POD KĄTEM 90° WYPOSAŻONA W UCHWYTY NA TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE PO OBU STRONACH KONTENERA, FORMAT 1/1, WANNA DOSTOSOWANA DO ZESTAWU NARZĘDZI Z TEGO PAKIETU | 1
85 | POKRYWA DO KONTENERA WYKONANA Z ALUMINIUM O GRUBOŚCI 2 MM, Z FILTREM LABIRYNTOWYM GWARANTUJĄCYM MIN. 5000 CYKLI MYCIA I STERYLIZACJI ( CAŁOŚĆ Z WANNĄ I POKRYWA OCHRONNA STANOWI KONTENER BEZOBSŁUGOWY NIE WYMAGAJĄCY MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH ) PASUJĄCA DO ZAOFEROWANEJ WANNY, POKRYWA DO KONTENERA FORMAT 1/1, | 1
86 | POKRYWA OCHRONNA DO KONTENERA FORMAT 1/1 , KOMPATYBILNA Z ZAOFEROWANYM KONTERENEM W TYM ZESTAWIE | 1
87 | KOSZ PERFOROWANY DO STERYLIZACJI NARZEDZI FORMAT 1/1, KOMPATYBILNY Z ZAOFEROWANYM KONTERENEM W TYM ZESTAWIE | 1
88 | KOSZ PERFOROWANY DO STERYLIZACJI NARZEDZI FORMAT 1/1, KOMPATYBILNY Z ZAOFEROWANYM KONTERENEM W TYM ZESTAWIE | 1
89 | MATA SILIKONOWA KOMPATYBILNA Z ZAOFEROWANYM KOSZEM W TYM ZESTAWIE | 2
90 | Narzędzia chirurgiczne przeznaczone do: - dezynfekcji maszynowej termicznej i manualnej chemicznej zanurzeniowej,- sterylizacji parowej (w autoklawach temp. 134°C / czas 5 minut lub dłuższy). | Tak
Wymagania dodatkowe dot. wszystkich zestawów
| Wymagania Zamawiającego (warunek) | Parametr/ilość wymagana | Parametr/Podać
91 | Zamawiający wymaga dokonania jednej bezpłatnej regeneracji każdego z zestawów narzędzi chirurgicznych w okresie do 5 lat od dnia podpisania protokołu odbioru. Termin regeneracji zostanie wskazany przez Zamawiającego. | Tak
92 | Szkolenie z obsługi narzędzi dla lekarzy w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym przez okres 1 dni roboczego 8 godzin, przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego. | Tak
93 | Wykonawca sporządzi protokół z przeprowadzonych szkoleń bezpośrednio po ich przeprowadzeniu. | Tak
94 | Wykonawca powinien zapewnić co najmniej 36 miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanych urządzeń oraz wszystkich elementów peryferyjnych, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) oraz przeglądy okresowe – kryterium punktowane. | Tak/Podać
Gwarancja min. 36 miesiące na urządzenie od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru
36 miesięcy – 0 pkt
42 miesięcy – 10 pkt
48 miesięcy - 20 pkt
95 | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu przez zamawiającego w serwisie Wykonawcy części zamiennych, peryferyjnych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty przekazania przedmiotu przetargu do eksploatacji. | Tak
93 | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji od chwili zgłoszenia awarii czyli pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii w dni robocze max 48 godzin. | Tak
Czas skutecznej naprawy maksimum 10 dni kalendarzowych.
97 | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 10 dni kalendarzowych Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy o parametrach niegorszych niż oferowany. | Tak
98 | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta oraz wykonywania obowiązkowych testów specjalistycznych. Koszty przeglądów wliczone w cenę oferty. | Tak
99 | Certyfikat ISO 13485 dla producenta | Tak
100 | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta | Tak
101 | Bezpłatne przeglądy okresowe przez cały okres gwarancji, niezależnie od zaleceń producenta, na koszt Wykonawcy | Tak
102 | Zagwarantowana dostępność części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty zainstalowania | Tak
103 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | Tak
104 | Materiały informacyjne na temat oferowanego sprzętu w języku polskim | Tak
105 | Instrukcja do sprzętu w języku polskim (wraz z dostawą przedmiotu postępowania) | Tak
106 | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego | Tak
107 | Dostawa i uruchomienie (zrealizowanie przedmiotu umowy): max 6 tygodni | Tak/Podać
UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.
1. | Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.
2. | Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Lp. | przedmiot i opis | Jedn. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy, nazwa handlowa
1. | Zestaw do torakotomii | zestaw | 1
2 | Zestaw do VATS | zestaw | 1
3 | Zestaw do VATS Lobektomii | zestaw | 1
RAZEM:
UWAGA! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto: cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto wartość netto + Vat % = wartość brutto
Brak wypełnienia kolumn przeznaczonych dla Wykonawcy (tu: kolumn pustych) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.
….........................
podpis wykonawcy