Załącznik nr 2b do SWZ / Załącznik nr 1 do umowy

Zadanie nr 1

Formularz asortymentowo – cenowy

Lp.; Asortyment; j.m.; Ilość; Cena jednostkowa netto; Wartość netto; Stawka Vat; Cena jednostkowa brutto; Wartość brutto. I.; USG klasy premium z opcją neurologiczną i kardiologiczną – miejsce instalacji: Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym – 7 piętro; szt.; 1. RAZEM:; RAZEM:. UWAGA: Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto: Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto Wartość netto + stawka podatku Vat = wartość brutto Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp. UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Zadanie nr 2

USG klasy premium z opcją neurologiczną i kardiologiczną – miejsce instalacji: Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym – 7 piętro.

| LP | Wymagania Zamawiającego (warunek) | Parametr wymagany | Parametr oferowany/podać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Producent | TAK/Podać |  |
|  | Model/Typ (pełna symbolika) | Tak/Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Tak/Podać |  |
|  | Rok produkcji nie wcześniej niż 2025 r., sprzęt fabrycznie nowy nie rekondycjonowany, nie powystawowy, w najnowszej wersji oprogramowania. | TAK/Podać |  |
| Ultrasonograf KONSTRUKCJA I KONFIGURACJA |  |  |  |
|  | Aparat stacjonarny na podstawie jezdnej o 4 skrętnych kołach z możliwością blokady i ustawieniem do jazdy na wprost, waga max. 90 kg | TAK/Podać |  |
|  | Regulacja położenia konsoli na boki min. +/- 45o, możliwość obrotu konsoli o 180o na czas transportu | TAK/Podać |  |
|  | Możliwość regulacji wysokości konsoli min. 25 cm | TAK/Podać |  |
|  | Aparat wyposażony w wieszaki na głowice po obu stronach konsoli/panelu. | TAK |  |
|  | Szybki dostęp do funkcji sterowania aparatem przy pomocy ekranu dotykowego o wielkości min. 12”, rozdzielczość 1920x1080 z wyświetlanymi przyciskami funkcyjnymi, z programowalnymi przyciskami typu makro | TAK/Podać |  |
|  | Ekran dotykowy z możliwością regulacji nachylenia | TAK |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna wyświetlana na ekranie dotykowym, opcja dostępna w każdym trybie oraz wysuwana, podświetlana fizyczna klawiatura alfanumeryczna | TAK/Podać |  |
|  | Min. 4 fizyczne przycisków programowalnych umieszczonych na konsoli | TAK/Podać |  |
|  | Aktywne gniazda dla głowic obrazowych przełączanych elektronicznie – min. 4 gniazd | TAK/Podać |  |
|  | Podświetlanie gniazd głowic umożliwiające podłączanie głowicy do aparatu w zaciemnionych warunkach | TAK |  |
|  | Monitor full HD LED panoramiczny o przekątnej min. 23”, na przegubowym ramieniu z możliwością regulacji położenia w każdym kierunku niezależnie od konsoli aparatu (góra/dół, lewo/prawo, przód/tył, pochylenie) | TAK/Podać |  |
|  | Gniazda parkingowe dla nieużywanych głowic obrazowych min. 2 | Tak/Podać |  |
|  | Minimum 8 suwaków wzmocnienia głębokościowego wiązki TGC | TAK/Podać |  |
|  | Możliwość powiększenia obrazu diagnostycznego na cały ekran do min. 85% powierzchni ekranu monitora, bez wyświetlania informacji ogólnych oraz informacji liczbowych dotyczących nastaw aparatu za pomocą jednego przycisku | TAK/Podać |  |
|  | Zoom obrazu rzeczywistego min. 40x | TAK/Podać |  |
|  | Funkcja HD zoom (zoom wysokiej rozdzielczości) | TAK |  |
|  | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej | TAK |  |
|  | Przetwornik cyfrowy min. 12 bit | TAK/Podać |  |
|  | Fizyczna ilość kanałów nadawczych TX min. 192 | Tak/Podać |  |
|  | Ilość niezależnych cyfrowych kanałów procesowych min. 17 000 000 | TAK/Podać |  |
|  | Dynamika systemu min. 350dB | TAK/Podać |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu (podać całkowity zakres częstotliwości fundamentalnych [nie harmonicznych] emitowanych przez głowice obrazowe możliwe do podłączenia na dzień składania ofert) min. 1 do 24 MHz | TAK/Podać |  |
|  | OBRAZOWANIE I PREZENTACJA OBRAZU | TAK |  |
|  | Kombinacje prezentowanych obrazów Min: 1) B, B+B, 4B 2) B+M-Mode 3) B+CD (Color Doppler) 4) B+PD (Power Doppler) 5) B+CD+PWD 6) B+CD+M-Mode | TAK/Podać |  |
|  | Tryb B (2D) | TAK |  |
|  | Maksymalna głębokość penetracji min. 45cm | TAK/Podać |  |
|  | Maksymalna częstotliwość odświeżania (Frame Rate) dla trybu 2B - min. 6600 Hz | TAK/Podać |  |
|  | Dynamiczne ogniskowanie nadawania min. 8 stref | TAK/Podać |  |
|  | Możliwość zmiany szerokości wyświetlanego obrazu w trybie 2D | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D do aktualnie badanego obszaru przy pomocy jednego klawisza | TAK |  |
|  | Funkcja ciągłej automatycznej optymalizacji parametrów obrazu 2D | TAK |  |
|  | Tryb łatwej obsługi, umożliwiający optymalizację min 40 parametrów za pomocą max. 3 suwaków | TAK/Podać |  |
|  | Możliwość ręcznej modyfikacji prędkości wartości dźwięku rozchodzenia się fal ultradźwiękowych poprawiające ogniskowanie w kierunku bocznym | TAK |  |
|  | Prezentacja 2D+M-Mode; 2D+CD+M-Mode | TAK |  |
|  | Automatyczne ogniskowanie w całej strefie wyświetlanego obrazu | TAK |  |
|  | Tryb Doppler Kolorowy (CD) | TAK |  |
|  | Maksymalna częstotliwość odświeżania (Frame Rate) dla obrazu 2D+kolor (CD) - min. 848 Hz | TAK/Podać |  |
|  | Wybierane częstotliwości pracy w trybie CD min. 1,7- 16,7 MHz | TAK/Podać |  |
|  | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego | TAK |  |
|  | Ilość map kolorów min. 16 | TAK/Podać |  |
|  | Funkcja HD (wysokiej rozdzielczości) w trybie Dopplera Kolorowego | TAK |  |
|  | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) | TAK |  |
|  | Wybierane częstotliwości pracy w trybie PWD min. 1,7- 16,7 MHz | TAK/Podać |  |
|  | Wielkość bramki PW Doppler min. od 0,5 do 24 mm | TAK/Podać |  |
|  | Korekcja kąta bramki Dopplerowskiej min. +/- 90 stopni | TAK/Podać |  |
|  | Regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznego doboru korekcji kąta, ugięcia linii bazowej przy uruchamianiu Dopplera Pulsacyjnego | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja parametrów aparatu dla PWD przy pomocy jednego przycisku (min. wzmocnienie, skala, linia bazowa) | TAK/Podać |  |
|  | Możliwość przesunięcia linii bazowej na zamrożonym obrazie | TAK |  |
|  | Automatyczna analiza widma dopplerowskiego | TAK |  |
|  | Pakiet obliczeń automatycznych dla trybu Dopplera (automatyczny obrys spektrum na obrazie rzeczywistym i zamrożonym z możliwością wyboru cyklu) | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznej optymalizacji pozycji i kąta pola koloru. Dostępna w B + CD, B + CD + PW. | TAK |  |
|  | Obrazowanie naczyń narządów miąższowych (tarczyca, nerki, wątroba) do wizualizacji bardzo wolnych przepływów poniżej 1 cm/sek. w mikro naczyniach | TAK |  |
|  | Anatomiczny M-Mode na obrazach rzeczywistych - możliwość ustawienia min. 3 linii prostych w różnych miejscach (linie nie połączone ze sobą). | TAK |  |
|  | Tryb Doppler spektralny z falą ciągłą (CWD) | TAK |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość w trybie CWD przy kącie 0° min. 25,5 m/s | TAK/Podać |  |
|  | Kolorowy oraz spektralny Doppler Tkankowy | TAK |  |
|  | Tryb obrazowania harmonicznego na wszystkich zaoferowanych głowicach | TAK |  |
|  | Dynamiczne obrazowanie harmoniczne wysokiej rozdzielczości (inne niż wyszczególnione wyżej) służące do poprawy rozdzielczości i kontrastu obrazu | TAK |  |
|  | Tryb Power Doppler kierunkowy (tryb angiologiczny kierunkowy PDD) | TAK |  |
|  | Tryb Dual Live - tzw. jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym, typu B+B/CD | TAK |  |
|  | Obrazowanie trapezowe dostępne na głowicach liniowych | TAK |  |
|  | Obrazowanie rombowe na głowicach liniowych | TAK |  |
|  | Tryb Duplex (2D + PWD) Tryb Triplex (2D+PWD+CD) | TAK |  |
|  | OPROGRAMOWANIE APARATU | TAK |  |
|  | Rozszerzony tryb Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów | TAK |  |
|  | Oprogramowanie panoramiczne w trybie 2D oraz w trybie Dopplera kolorowego w czasie rzeczywistym z możliwością wykonania pomiarów, dostępne na głowicach liniowych i convex. Minimalna długość skanu 60 cm | TAK/Podać |  |
|  | Specjalne oprogramowanie zwiększające dokładność, eliminujące szumy i cienie obrazu | TAK |  |
|  | Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod różnymi kątami i z różnymi częstotliwościami min. 15 linii tworzących obraz (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) | TAK/Podać |  |
|  | Obrazowanie do wizualizacji bardzo wolnych przepływów poniżej 1 cm/sek. w mikro naczyniach pozwalające na obrazowanie bez artefaktów ruchowych | TAK |  |
|  | Oprogramowanie wraz z pakietem obliczeniowym do badań: - Naczyniowych - Transkranialnych - Mięśniowo – szkieletowych - Małych narządów - Urologicznych - Jamy brzusznej - Kardiologicznych - Neonatalnych - Pediatrycznych - Kardiologicznych pediatrycznych | TAK |  |
|  | Aplikacja dedykowana do badań piersi w trybie B-Mode, umożliwiająca analizę morfologiczną oraz możliwości klasyfikacji nowotworowej według BI-RADS. Aplikacja zawierająca dodatkowy raport z badania piersi. | TAK |  |
|  | Aplikacja dedykowana do badań tarczycy w trybie B- Mode, umożliwiająca analizę morfologiczną oraz możliwości klasyfikacji nowotworowej według TI-RADS. Aplikacja zawierająca dodatkowy raport z badania tarczycy. | TAK |  |
|  | Moduł wzmocnienia wizualizacji igły na ekranie | TAK |  |
|  | Oprogramowanie pomiarowe do automatycznej analizy i pomiaru kompleksu intima-media w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem częstotliwości radiowych (RF) dla uzyskania bardzo precyzyjnego pomiaru, przedstawienie wyniku w formie wykresu z zaznaczona linią trendu oraz SD dla pomiaru | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do badań kardiologicznych, pakiet obliczeniowy i raporty, przebieg EKG na ekranie + kable EKG | TAK |  |
|  | Kolorowy oraz spektralny Doppler Tkankowy | TAK |  |
|  | Anatomiczny M-Mode na obrazach rzeczywistych - możliwość ustawienia min. 3 linii prostych w różnych miejscach (linie nie połączone ze sobą) | TAK/Podać |  |
|  | Moduł wykonujący automatyczną detekcję, obrys, segmentację oraz automatycznie wyliczający: objętość lewej komory (w skurczu i rozkurczu) oraz ocenę czynności skurczowej LV frakcję wyrzutową wspomagany algorytmem sztucznej inteligencji | TAK |  |
|  | FUNKCJE UŻYTKOWE | TAK |  |
|  | Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów i kalkulacji | TAK |  |
|  | Ustawienia wstępne użytkownika dostępne dla aplikacji i głowic - min. 400 presetów | TAK/Podać |  |
|  | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów - Cine Loop min. 41 000 obrazów | TAK/Podać |  |
|  | Archiwizacja sekwencji w czasie rzeczywistym (podczas badania) min. 500 sekund |  |  |
|  | Możliwość dołączenia obrazu do raportu z badania | TAK |  |
|  | Wbudowana baza danych pacjentów z możliwością wyszukiwania badań poprzez filtrowanie min.: imię, nazwisko, wiek, płeć, data badania, aplikacja | TAK/Podać |  |
|  | Możliwość ustawienia konta wymagającego logowania z podaniem nazwy użytkownika i hasła dla każdego użytkownika, oraz niezależnego konta dla administratora | TAK |  |
|  | Zapis obrazów w formatach: BMP, JPEG, PNG, TIFF oraz zapis pętli obrazowych w formacie AVI z możliwością włączenia oraz wyłączenia kompresji danych | TAK |  |
|  | Możliwość eksportu raportu z badania na nośniki zewnętrzne w formacie: PDF, XLM, HTML | TAK |  |
|  | Eksport zapisanych obrazów, pętli obrazowych oraz raportów na nośniki zewnętrzne typu PenDrive | TAK |  |
|  | System aparatu zainstalowany na wewnętrzny dysku twardym SSD | TAK |  |
|  | Pamięć wewnętrzna aparatu przeznaczona do archiwizacji badań - min. 1 TB | TAK/Podać |  |
|  | Min. 4 porty USB wbudowanych w aparat umożliwiających zapis obrazów na Pen-Drive oraz podłączenie dodatkowych zewnętrznych urządzeń: w tym co najmniej 2 porty USB 3.0 umieszczone bezpośrednio obok siebie na konsoli operatorskiej | TAK/Podać |  |
|  | Wyjście DisplayPort do podłączenia dodatkowego monitora | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia drukarki komputerowej do drukowania raportów z badań w formacie A4, za pomocą dedykowanego fizycznego przycisku umieszczonego na konsoli operatora | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do przesyłania obrazów i danych zgodnych ze standardem DICOM 3 (min. worklist, send, print, raporty strukturalne) | TAK/Podać |  |
|  | Cyfrowa drukarka termiczna (video- printer) czarno-biała | TAK |  |
|  | Wbudowana fabrycznie, zintegrowana z aparatem bateria pozwalająca na pracę aparatu bez zasilania sieciowego min. 80 minut oraz pozwalająca na przejście w tryb Stand-by | TAK/Podać |  |
|  | Funkcja szybkiego startu - funkcja szybkiego przejścia ze stanu czuwania do trybu pracy max. 25 sekund | TAK/Podać |  |
|  | Czas uruchamiania aparatu ze stanu całkowitego wyłączenia do stanu gotowości do pracy max. 45 sekund | TAK/Podać |  |
|  | Poziom natężenia dźwięku wydawany przez aparat max. 29 dBA w odległości max 160 cm do aparatu | TAK/Podać |  |
|  | Zintegrowany podgrzewacz butelki z żelem | TAK/NIE Podać |  |
| GŁOWICE ULTRADŻWIĘKOWE |  |  |  |
|  | Głowica liniowa do badań naczyniowych i małych narządów Zakres częstotliwości pracy głowicy min. 3-15 MHz Szerokość pola obrazowego (FOV) max. 46mm Praca w trybie 2D min. 6 wybieranych częstotliwości pracy Praca w trybie II harmonicznej min. 7 wybieranych częstotliwości pracy Praca w trybie Dopplera Kolorowego min. 8 wybieranych częstotliwości pracy | TAK/Podać |  |
|  | Głowica liniowa do badań ortopedycznych, reumatologicznych, naczyniowych Zakres częstotliwości pracy głowicy min. 8-24 MHz Szerokość pola obrazowego (FOV) max. 38mm Praca w trybie 2D min. 3 wybierane częstotliwości pracy Praca w trybie II harmonicznej min. 3 wybierane częstotliwości pracy Praca w trybie Dopplera Kolorowego min. 3 wybierane częstotliwości pracy | TAK/Podać |  |
|  | Głowica typu „phased array” do badań kardiologicznych i transkranialnych Zakres częstotliwości pracy min. 1-5 MHz Pole widzenia min. 90° Praca w trybie 2D min. 4 wybierane częstotliwości pracy Praca w trybie II harmonicznej min. 4 wybierane częstotliwości pracy Praca w trybie Dopplera Kolorowego min. 4 wybierane częstotliwości pracy | TAK/Podać |  |
|  | Głowica convex do badań ogólnodiagnostycznych, w tym jamy brzusznej Liczba elementów min. 192 Kąt pola skanowania (widzenia) min. 100° Zakres częstotliwości pracy głowicy min. 1-8 MHz Praca w trybie 2D min. 4 wybierane częstotliwości pracy Praca w trybie II harmonicznej min. 6 wybieranych częstotliwości pracy Praca w trybie Dopplera Kolorowego min. 4 wybieranych częstotliwości pracy Głębokość obrazowania min. 44cm | TAK/Podać |  |

|  | Możliwość rozbudowy | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę przezprzełykową dla dorosłych Zakres częstotliwości pracy min. 3-7 MHz Pole widzenia min. 90° | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o opcję automatycznego ustawiania bramki dopplerowskiej w naczyniu. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o specjalistyczne narzędzie do wyznaczenia i analizy ilościowej krzywej perfuzji oraz hemodynamiki dla trybów CD i Power Doppler (PD). Wyniki wyświetlane w formie graficznej w stosunku czas/intensywność napływu. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do oceny stanu sztywności tętnic (pomiary, raport). Analiza właściwości ścian naczyń krwionośnych. Pomiar miejscowej podatności (sztywności) tętnic z wykorzystaniem częstotliwości radiowych (RF) | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o dedykowane oprogramowanie do badania przepływów wewnątrzsercowych | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję elastografii (Shear Wave) kodowanej kolorem | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie pozwalające „nakładać” obrazy ultrasonograficzne w trybie B-mode z obrazami uzyskiwanych z CT, MR lub PET tzw. Fuzia obrazów w czasie rzeczywistym. Możliwość zastosowania fuzji obrazów na głowicy convex, linia, sektorowej oraz rektalnej dwupłaszczyznowej | TAK |  |

| WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Szkolenie z obsługi sprzętu dla lekarzy/radiologów itd. w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym po uruchomieniu przedmiotu zamówienia przez okres 1dnia roboczego trwające 8 godzin, przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego. | Tak |  |
|  | Wykonawca sporządzi protokół z przeprowadzonych szkoleń bezpośrednio po ich przeprowadzeniu. | Tak |  |
|  | Wykonawca powinien zapewnić co najmniej 36 miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanego urządzenia oraz wszystkich elementów peryferyjnych, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) oraz przeglądy okresowe – kryterium punktowane. Gwarancja min. 36 miesiące na urządzenie od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru 36 miesięcy – 0 pkt 42 miesięcy – 10 pkt 48 miesięcy – 20 pkt | Tak/Podać |  |
|  | Wszystkie licencje potrzebne do prawidłowego działania urządzenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu. Licencje muszą być bezterminowe. | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu przez zamawiającego w serwisie Wykonawcy części zamiennych, peryferyjnych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty przekazania urządzenia do eksploatacji, z wyjątkiem sprzętu komputerowego, dla którego ten okres powinien wynosić minimum 5 lat. | Tak |  |
|  | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji od chwili zgłoszenia awarii czyli pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii lub diagnostyka zdalna w dni robocze max 24 godziny. Czas skutecznej naprawy sprzętu do 5 dni kalendarzowych. | Tak |  |
|  | Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym wymagającej importu części spoza Polski – maksimum 14 dni kalendarzowych. | Tak |  |
|  | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni kalendarzowych Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy o parametrach niegorszych niż oferowany. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta oraz wykonywania obowiązkowych testów specjalistycznych. Koszty przeglądów wliczone w cenę oferty. | Tak |  |
|  | Certyfikat ISO 13485 dla producenta | Tak |  |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta | Tak |  |
|  | Bezpłatne przeglądy okresowe przez cały okres gwarancji, niezależnie od zaleceń producenta, na koszt Wykonawcy | Tak |  |
|  | Zagwarantowana dostępność części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty zainstalowania | Tak |  |
|  | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę (serwis na terenie Polski) gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak |  |
|  | Świadectwo rejestracji, świadectwo dopuszczenia do obrotu, świadectwo jakości w języku polskim, kserokopie aktualnych certyfikatów dopuszczających dostarczony sprzęt do stosowania w jednostkach służby zdrowia (dołączyć kopie) | Tak |  |
|  | Materiały informacyjne na temat oferowanego sprzętu w języku polskim | Tak |  |
|  | Instrukcja do sprzętu w języku polskim (wraz z dostawą aparatu) | Tak |  |
|  | Dostawa i uruchomienie (zrealizowanie przedmiotu umowy): 30 listopad 2025 rok | Tak |  |
|  | Kompleksowa integracja urządzenia z systemem HIS/RIS Szpitala (poprzez WorkList i przekazywanie linków do badań do HIS itd. ) oraz pełna integracja z systemem PACS (węzeł DICOM itd. ) wykorzystywanym przez Zamawiającego (oprogramowanie firmy Radpoint). Wszelkie koszty związane z licencjami, kolejkami, wdrożeniem i wszelkim pracami związanymi z pełną integracją urządzenia z systemami Szpitala obciążają Wykonawcę. | Tak |  |
|  | Zamawiający oczekuje, że wszystkie dokumenty załączone do oferty (elektroniczne) zostaną opisane nazwą informującą o zawartości. Zamawiający oczekuje, że plik będzie zawierał tylko jeden dokument. | Tak |  |

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

1.     Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

2.     Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

………………………………………

Wykonawca