| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Automatyczny system do izolacji kwasów nukleinowych z certyfikatem CE IVD | 1 komplet |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Dostawa, montaż, instalacja, uruchomienie, szkolenie, serwis |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUMA POZ. 1 I POZ. 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*(jeżeli dotyczy) W przypadku zastosowania mieszanej stawki VAT - poniżej tabeli należy przedstawić sposób wyliczenia ceny jedn. brutto w uwzględnieniem dwóch różnych stawek VAT, tj. wskazać od jakiej kwoty jednostkowej netto został wyliczony podatek 8 %/ 23%.

Z uwagi na zapisy konkursowe Wykonawca jest zobowiązany do wyceny oddzielenie poz. 1 i oddzielnie poz. 2.  Do kosztów zakupu sprzętu nie wlicza się kosztów dostawy, zainstalowania sprzętu, serwisowania sprzętu, dostosowania infrastruktury ( o ile dotyczy) i przeszkolenia personelu w zakresie obsługi sprzętu.

Parametry techniczne

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
| - 10 | Stacja robotyczna pozwalająca na zautomatyzowane uzyskiwanie materiału DNA oraz RNA z różnego materiału biologicznego. | TAK |  |
|  | Urządzenie nablatowe. | TAK |  |
|  | Zautomatyzowany aparat do izolacji DNA, RNA (w tym jednoczesna izolacja DNA i RNA z bloczków parafinowych w formacie RUO). | TAK |  |
| - MA | Dowolna liczba izolowanych próbek w jednym cyklu w zakresie minimum od 1 do 16 przy użyciu fabrycznie zamkniętych kartridży, bez strat odczynników przy niepełnym załadowaniu próbek w cyklu izolacji. | TAK |  |
|  | Czas izolacji w zależności od rodzaju protokołu w zakresie minimum od 25 do 70 minut. | TAK |  |
|  | System zamknięty oparty na jednokierunkowym transporcie kulek magnetycznych w obrębie kartridża, bez transferu cieczy (non-liquid handler), minimalizując możliwość kontaminacji krzyżowej. | TAK |  |
|  | Możliwość aplikowania różnych objętości buforu elucyjnego dla różnych próbek podczas jednego cyklu izolacji, w zakresie minimum od 30 do 200µl. | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w port USB. | TAK |  |
|  | Waga urządzenia maksymalnie 12kg. | TAK |  |
|  | Wymiary maksymalnie: 350mm × 350mm × 300mm. | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230V. | TAK |  |
|  | Drzwi aparatu z szybą pozwalającą na obserwację kolejnych etapów procesu izolacji. | TAK |  |
|  | Podgrzewany blok elucyjny. Równomierne rozprowadzanie ciepła dla wszystkich próbek w zestawie. | TAK |  |
|  | Sterowanie urządzeniem poprzez ekran dotykowy przystosowany do obsługi w rękawiczkach laboratoryjnych. | TAK |  |
|  | W trakcie izolacji na ekranie sterującym informacje o aktualnie przebiegającym etapie. | TAK |  |
|  | Lampa UV z możliwością automatycznego i manualnego uruchamiania na wybrany czas dekontaminacji. | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w czytnik kodów kreskowych. | TAK |  |
|  | Możliwość bezpośredniego podłączenia drukarki. | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji bezpłatna aktualizacja nowych protokołów oraz aktualizacji systemu. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do śledzenia próbek, generujące raport z procesu izolacji. | TAK |  |
|  | System działający w trybie dual mode – możliwość użycia zestawów IVD oraz RUO w oddzielnych trybach. | TAK |  |
|  | Automatyczne uruchomienie protokołu izolacji poprzez zeskanowanie kodu kreskowego zestawu dedykowanych odczynników. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do obsługi aparatu oraz menu aparatu w języku polskim. | TAK |  |
|  | Możliwa izolacja z różnego materiału wyjściowego w jednym cyklu izolacji. | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa dostarczona wraz dostawą). | TAK |  |
|  | Certyfikat CE IVD. | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów. | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania instalacji we wskazanym miejscu przez zamawiającego, - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące - maksymalnie 60 miesięcy. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. | TAK |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 7 dni kalendarzowych) liczony od momentu podjęcia naprawy. | TAK |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 7 dni kalendarzowych) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach. | TAK |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach. | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązany jest do wykonania obowiązkowych przeglądów technicznych w okresie obowiązywania gwarancji bez dodatkowej zapłaty, zgodnie z harmonogramem wymaganym przez producenta, ostatni z tych przeglądów w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. | TAK |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji. | TAK |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3). | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia. | TAK |  |