ZADANIE 1

| Lp. | Nazwa sprzętu |  | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Procesor tkankowy próżniowy | 2 komplety |  |  |  |  |  |  |
| 2 | # Dostawa, montaż, instalacja, szkolenie, serwis |  |  |  |  |  |  |  |
| SUMA POZYCJI 1 i 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

*(jeżeli dotyczy) W przypadku zastosowania mieszanej stawki VAT w powyższej tabeli, należy przedstawić sposób wyliczenia ceny jedn. brutto w uwzględnieniem dwóch różnych stawek VAT, tj. wskazać od jakiej kwoty jednostkowej netto został wyliczony podatek 8 % lub 23%.

Z uwagi na zapisy konkursowe Wykonawca jest zobowiązany do wyceny oddzielenie poz. 1 i oddzielnie poz. 2. Do kosztów zakupu sprzętu nie wlicza się kosztów dostawy, zainstalowania sprzętu, serwisowania sprzętu, dostosowania infrastruktury (o ile dotyczy) i przeszkolenia personelu w zakresie obsługi sprzętu.

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne: |  |  |  |
|  | Pojemność 300 kasetek. | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w jedną komorę reakcyjną pozwalającą na kompleksowe przeprowadzanie kasetek histopatologicznych we wszystkich krokach i odczynnikach danego programu – bez konieczności przenoszenia kasetek do indywidualnej stacji/komory parafinowej. | Tak |  |
|  | Procesor wyposażony w komorę umożliwiająca jej automatyczne czyszczenie po procesie. | Tak |  |
|  | Pojemność butli odczynnikowych 5 litrów. | Tak, podać |  |
|  | Trzy stacje parafinowe podgrzewane z niezależnie programowaną temperaturą od 45 do 65°C o pojemności 5,6 litrów każda. | Tak, podać |  |
|  | Stacje parafinowe wyposażone w miejsce na pojemnik jednorazowego użytku na zużytą parafinę. | Tak |  |
|  | Komora w kształcie cylindrycznym zamykana pokrywą. | Tak |  |
|  | Pokrywa komory wyposażona w szklane okno umożliwiające wizualną kontrolę przebiegu procesu. | Tak |  |
|  | Komora reakcyjna wyposażona w optyczne czujniki poziomu cieczy umożliwiająca napełnianie komory w trzech poziomach odczynnika w zależności od ilości próbek. | Tak |  |
|  | Komora wyposażona w czujnik przepełnienia. | Tak |  |
|  | Komora wyposażona w system odciągu oparów wraz z filtrem, uruchamiający się automatycznie po otwarciu pokrywy. | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w system mechanicznego obrotowego ruchu kosza na kasetki. | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w system mieszania odczynników bez konieczności stosowania dodatkowych elementów mieszających – np. mieszadła magnetyczne. | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w zestaw koszy do układania uporządkowanego i kosz do luźnego układania kasetek mogącego pomieścić kasetki typu Super Mega o wymiarach 75x54x19 mm | Tak, podać |  |
|  | Urządzenie wyposażone w kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 28 cm | Tak, podać |  |
|  | Ekran z interfejsem użytkownika w języku polskim. | Tak |  |
|  | Kontrola stężenia alkoholu bazująca na pomiarze jego ciężaru właściwego w pierwszej butli z alkoholem. | Tak |  |
|  | Możliwość dowolnego definiowania wymiany odczynników w cyklu tygodniowym lub ilościowym niezależnie dla każdej grupy odczynników. | Tak |  |
|  | Wstępne podgrzewanie odczynników do 35°C. | Tak |  |
|  | System automatycznej rotacji odczynników odbywający się w trakcie trwania programu, nie zaburzający jego działania. | Tak |  |
|  | Wbudowane na stałe 9 butli na odczynniki, w tym 6 na alkohol i 3 na ksylen (lub odczynniki do procesu bezksylenowego) niedostępnych dla użytkownika. | Tak, opisać |  |
|  | System automatycznej wymiany odczynnika na nowy w trakcie trwania procesu bez konieczności przerywania rozpoczętego programu. | Tak |  |
|  | Dwa stanowiska na formalinę (lub inny utrwalacz) wyposażone w dostępne dla użytkownika butle odczynnikowe z możliwością stosowania 5 litrowych ogólnodostępnych kanistrów, w których dostarczane są odczynniki co eliminuje konieczność przelewania odczynników. | Tak, opisać |  |
|  | Trzy stanowiska na odczynniki płuczące wyposażone w 5 litrowe butle z możliwością stosowania dwóch 5 litrowych ogólnodostępnych kanistrów, w których dostarczane są odczynniki co eliminuje konieczność przelewania odczynników. | Tak, opisać |  |
|  | Miejsce przechowywania odczynników w urządzeniu wyposażone w odciąg oparów wraz z filtrami z możliwością podłączenia do zewnętrznego odciągu. | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w złącze USB w celu archiwizacji programów i ustawień użytkownika. | Tak |  |
|  | Możliwość zaprogramowania czasu infiltracji w zakresie od 1 min. do 99 godzin 59 min. | Tak |  |
|  | Możliwość zaprogramowania włączenia próżni w komorze niezależnie dla każdego odczynnika. | Tak |  |
|  | Możliwość zaprogramowania czasu odsączania niezależnie dla każdego odczynnika. | Tak |  |
|  | Możliwość zaprogramowania temperatury w komorze niezależnie dla każdego odczynnika. | Tak |  |
|  | Graficzne odwzorowanie temperatury, ciśnienia, jakości alkoholu oraz poziomu zapełnienia komory na ekranie. | Tak |  |
|  | Możliwość dołożenia kasetek do już rozpoczętego programu na każdym etapie. | Tak |  |
|  | Wbudowany zasilacz awaryjny UPS umożliwiający normalną pracę urządzenia w chwili przerwy w dostawie energii elektrycznej w trakcie rozpoczętego programu umożliwiający utrzymanie parafiny w stanie ciekłym w stacjach parafinowych. | Tak |  |
|  | System awaryjnego otwarcia pokrywy w przypadku awarii urządzenia. | Tak |  |
|  | Układ kontroli filtrów. | Tak |  |
|  | W zestawie: koszyk do układania zorganizowanego na 222 kasetki, koszyk do układania luźnego na 300 kasetek, koszyk do układania zorganizowanego na 300 kasetek. | Tak, wymienić |  |
|  | Urządzenie wyposażone w kółka umożliwiające jego przemieszczanie. | Tak |  |
|  | Wymiary maksymalne 710 x 580 x 1370 mm (szer. x gł. x wys.). | Tak, podać |  |
|  | Waga maksymalna urządzenia bez odczynników 125 kg. | Tak, podać |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji 2025. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa lub w wersji elektronicznej – płyta CD lub pendrive - dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.; 1 szt. w wersji elektronicznej (np.pdf) dołączyć do oferty przedmiotu zamówienia). | TAK |  |
|  | Wyrób oznaczony znakiem CE Załączyć do oferty przedmiotu zamówienia deklarację zgodności CE (WE) | TAK |  |
|  | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania aparatu i termin następnego przeglądu Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania instalacji we wskazanym przez zamawiającego miejscu - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia [Szkolenie personelu w wymiarze min. 2 godziny]. Zamawiający zastrzega sobie możliwość drugiego szkolenia na żądanie w trakcie użytkowania sprzętu. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące maksymalnie 60 miesięcy | TAK podać |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji; obejmującej przeglądy, w tym przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji, naprawy gwarancyjne i aktualizację oprogramowania; zawarty w cenie przedmiotu zamówienia. Podać zalecaną przez producenta częstość przeglądów w okresie gwarancji i po gwarancji. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK Podać |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | TAK Podać |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii codziennie przez 24 h/dobę w ciągu 365 dni w roku. | TAK |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji | TAK Podać |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia | TAK Podać |  |

KWALIFIKOWANY PODPIS WYKONAWCY