ZADANIE 3

| Lp. | Nazwa sprzętu |  | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Barwiarka liniowa | 2 komplety |  |  |  |  |  |  |
| 2 | # Dostawa, montaż, instalacja, szkolenie, serwis |  |  |  |  |  |  |  |
| # SUMA POZYCJI 1 i 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

*(jeżeli dotyczy) W przypadku zastosowania mieszanej stawki VAT w powyższej tabeli, należy przedstawić sposób wyliczenia ceny jedn. brutto w uwzględnieniem dwóch różnych stawek VAT, tj. wskazać od jakiej kwoty jednostkowej netto został wyliczony podatek 8 % lub 23%.

Z uwagi na zapisy konkursowe Wykonawca jest zobowiązany do wyceny oddzielenie poz. 1 i oddzielnie poz. 2. Do kosztów zakupu sprzętu nie wlicza się kosztów dostawy, zainstalowania sprzętu, serwisowania sprzętu, dostosowania infrastruktury (o ile dotyczy) i przeszkolenia personelu w zakresie obsługi sprzętu.

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne: |  |  |  |
|  | napięcie znamionowe 100-240 V ± 10%. | Tak, podać |  |
|  | maksymalne wymiary urządzenia: 1080 x 720 x 650 (szerokość x głębokość x wysokość mm). | Tak, podać |  |
|  | waga: minimum 125 kg dla zachowania stabilności pracy ramienia transportowego. | Tak, podać |  |
|  | pojemność koszyczka na szkiełka: minimum 30 szkiełek mikroskopowych. | Tak, podać |  |
|  | maksymalna liczba koszyków obsługiwanych w tym samym czasie – minimum 11 koszyków jednocześnie. | Tak, podać |  |
|  | możliwość barwienia różnymi protokołami w tym samym czasie. | Tak |  |
|  | możliwość zdefiniowania programu domyślnego uruchamianego automatycznie po włożeniu koszyka do stacji załadowczej po zadanym czasie w przypadku braku wyboru innego programu. | Tak |  |
|  | całkowita liczba stacji: maksymalnie 26. | Tak, podać |  |
|  | możliwość ustanowienia stacji płuczących dowolnie w zakresie od 0 do 4. | Tak |  |
|  | możliwość zdefiniowania 22 stacji jako odczynnikowe w trybie pracy z zaklejarką i 23 w trybie bez połącznia z zaklejarką. | Tak, podać |  |
|  | liczba stacji załadowczo-wyładowczych 4 (3 stacje załadowcze, jedna stacja wyładowcza). | Tak |  |
|  | możliwość zmiany z poziomu menu stacji załadowczej na wyładowczą. | Tak |  |
|  | możliwość ustawienia jednej ze stacji załadowczo-wyładowczych jako stacji „buforowej” w przypadku pracy z systemem automatycznego nakrywania szkiełek mikroskopowych. | Tak |  |
|  | możliwość załadunku i wyładunku koszyków bez konieczności otwierania pokrywy ochronnej. | Tak |  |
|  | wszystkie stacje umieszczone na jednym poziomie w celu ułatwienia obsługi urządzenia (barwiarka liniowa). | Tak |  |
|  | automatyczny transfer koszyka z preparatami do stacji buforowej w przypadku zapełnienia stacji tranzytowej. | Tak |  |
|  | pojemność zbiornika na odczynniki: 480 ml ± 20 ml. | Tak, podać |  |
|  | pojemność pamięci urządzenia min. 100 programów (każdy program może mieć 40 kroków). | Tak, podać |  |
|  | regulacja temperatury stacji grzewczej: od temp. pokojowej do minimum 75 °C. | Tak, podać |  |
|  | dotykowy, kolorowy ekran LCD o przekątnej minimum 10”. | Tak, podać |  |
|  | system automatycznego, stopniowego wydłużania czasu barwienia wraz ze zużyciem barwnika z możliwością jego włączenia/wyłączenia w zależności od potrzeby w dwóch trybach: - dobowy – wydłużanie czasu barwienia co zadaną liczbę dni - wydajnościowy – wydłużanie czasu barwienia co konkretną zadaną ilość przeprowadzonych koszyków. | Tak, opisać |  |
|  | pomiar stopnia aktualnego zanieczyszczenie oparów podawany w jednostkach ppm | Tak |  |
|  | zabezpieczenie programowe blokujące uruchomienie programu przy niepasującym do programu układzie kuwet z odczynnikami | Tak |  |
|  | wydajność urządzenia rzędu ≥350 szkiełek / godzinę przy barwieniu rutynowym | Tak, podać |  |
|  | system informujący o konieczności wymiany odczynników | Tak |  |
|  | możliwość dodawania programów i korygowania czasów kroków z poziomu menu dostępnego dla użytkownika | Tak |  |
|  | możliwość wyświetlenia danych historycznych dot. procesów barwienia (możliwe prześledzenia statusu wymiany odczynnika, historii programów, szczegółów dotyczących odczynników itp.) | Tak, opisać |  |
|  | możliwość przerywania i anulowania uruchomionych procesów | Tak |  |
|  | automatyczne wykrywanie obecności koszyka w stacji załadowczej/wyładowczej | Tak |  |
|  | system automatycznej optymalizacji czasu uruchomienia kolejnego zleconego programu barwienia dla zapewnienia ciągłości pracy | Tak |  |
|  | możliwość eksportu danych statystycznych z barwiarki poprzez złącze USB | Tak |  |
|  | system inteligentnego zarządzania odczynnikami (możliwość sprawdzenia typów odczynników, czasów wymiany, łącznej objętość zużycia odczynników, możliwość prognozowania zużycia odczynników w laboratorium) | Tak, opisać |  |
|  | możliwość zdalnego sprawdzenia statusu urządzenia poprzez opcjonalną aplikację dla urządzeń mobilnych | Tak |  |
|  | możliwość włączenia agitacji | Tak |  |
|  | możliwość włączenia funkcji ociekania w celu zapobiegania mieszania się odczynników | Tak |  |
|  | możliwość ustawienia zwiększonej szybkości ruchu pionowego ramienia podnoszącego koszyk w celu zwiększenia szybkości i wydajności urządzenia | Tak |  |
|  | alarmy: głosowe (słowne), akustyczne oraz świetlne | Tak, wymienić |  |
|  | urządzenie wyposażone w oświetlenie LED informujący Użytkownika o statusie pracy: -kolor zielony – praca prawidłowa -kolor czerwony – sygnalizacja błędu | Tak, opisać |  |
|  | możliwość regulacji czasu inkubacji w każdej kuwecie w zakresie: od 1 sekundy do 59 min. 59 s w pełnym zakresie | Tak, podać |  |
|  | urządzenie wyposażone w filtr z aktywnym węglem z możliwością podłączenia do zewnętrznego systemu wentylacji | Tak |  |
|  | inteligentny system odprowadzania oparów : wentylator włącza się automatycznie, gdy stężenie zanieczyszczeń w komorze będzie wyższe niż 40 ppm | Tak, opisać |  |
|  | automatycznie zwiększona moc wentylatora powietrza przy otwartej pokrywie w stosunku do pokrywy zamkniętej | Tak |  |
|  | możliwość współpracy z kartami kodów RFID | Tak |  |
|  | możliwość dodawania użytkowników do urządzenia i zabezpieczenia kont hasłem | Tak |  |
|  | pełna automatyczna integracja mechaniczna oraz elektryczna z systemem automatycznego nakrywania szkiełek mikroskopowych bez konieczności użycia łącznika transferowego oraz narzędzi | Tak |  |
|  | możliwość automatycznego przetransferowania szkiełek do modułu nakrywającego ze stacji załadowczej bez przechodzenia przez proces standardowych barwień | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji 2025. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa lub w wersji elektronicznej – płyta CD lub pendrive - dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.; 1 szt. w wersji elektronicznej (np.pdf) dołączyć do oferty przedmiotu zamówienia). | TAK |  |
|  | Wyrób oznaczony znakiem CE Załączyć do oferty przedmiotu zamówienia deklarację zgodności CE (WE) | TAK |  |
|  | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania aparatu i termin następnego przeglądu Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania instalacji we wskazanym przez zamawiającego miejscu - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia [Szkolenie personelu w wymiarze min. 2 godziny]. Zamawiający zastrzega sobie możliwość drugiego szkolenia na żądanie w trakcie użytkowania sprzętu. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące maksymalnie 60 miesięcy | TAK podać |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji; obejmującej przeglądy, w tym przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji, naprawy gwarancyjne i aktualizację oprogramowania; zawarty w cenie przedmiotu zamówienia. Podać zalecaną przez producenta częstość przeglądów w okresie gwarancji i po gwarancji. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK Podać |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | TAK Podać |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii codziennie przez 24 h/dobę w ciągu 365 dni w roku. | TAK |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji | TAK Podać |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia | TAK Podać |  |

KWALIFIKOWANY PODPIS WYKONAWCY