ZADANIE 6

| Lp. | Nazwa sprzętu |  | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Półautomatyczny mikrotom rotacyjny | 3 komplety |  |  |  |  |  |  |
| 2 | # Dostawa, montaż, instalacja, szkolenie, serwis |  |  |  |  |  |  |  |
| SUMA POZYCJI 1 i 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

*(jeżeli dotyczy) W przypadku zastosowania mieszanej stawki VAT w powyższej tabeli, należy przedstawić sposób wyliczenia ceny jedn. brutto w uwzględnieniem dwóch różnych stawek VAT, tj. wskazać od jakiej kwoty jednostkowej netto został wyliczony podatek 8 % lub 23%.

Z uwagi na zapisy konkursowe Wykonawca jest zobowiązany do wyceny oddzielenie poz. 1 i oddzielnie poz. 2. Do kosztów zakupu sprzętu nie wlicza się kosztów dostawy, zainstalowania sprzętu, serwisowania sprzętu, dostosowania infrastruktury (o ile dotyczy) i przeszkolenia personelu w zakresie obsługi sprzętu.

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne: |  |  |  |
|  | Interfejs użytkownika dostępny na kolorowym wyświetlaczu TFT 7” z ekranem dotykowym PCAD (rzutowany pojemnościowy) | Tak |  |
|  | Funkcja Memory Button (MEM) do pobierania poprzednich ustawień cięcia | Tak |  |
|  | Ergonomiczna konstrukcja obejmująca powierzchnię pod podłokietnik | Tak |  |
|  | Zdejmowana dźwignia do blokowania kąta nachylenia noża | Tak |  |
|  | Możliwość przesuwania na boki uchwytu ostrza, zarówno w prawo, jak i w lewo, w celu optymalnego wykorzystania krawędzi tnącej | Tak |  |
|  | Głowica orientującą preparat, która współpracuje z różnymi typami zacisków preparatów | Tak |  |
|  | Cięcie w zakresie: 0,5–100µm | Tak, podać |  |
|  | - Ustawienia grubości cięcia: - 0,5–5 µm w krokach co 0,5 µm; - 5-20 µm w krokach co 1 µm; - 20–60 µm w krokach co 5 µm; - 60-100 µm w odstępach co 10 µm | Tak, podać |  |
|  | Trymowanie w zakresie: 1 – 600 µm | Tak |  |
|  | Ustawienia trymowania: - 1–10 µm w krokach co 1µm; - 10-20 µm w krokach co 2µm; - 20–50 µm w krokach co 5µm; - 50–100 µm w krokach co 10µm; - 100-600 µm w krokach co 50µm | Tak, podać |  |
|  | Wysuw pionowy głowicy: 72±1 mm do cięcia mega- kasetek | Tak, podać |  |
|  | Wysuw poziomy: 28 ± 1 mm | Tak |  |
|  | Wyświetlacz pozwalający na kontrolowanie następujących parametrów i funkcji: grubość skrawania, grubość trymowania, licznik skrawków, suma grubości skrawków, pozostały przesuw do pozycji końcowej, funkcja pamięci, data i godzina, tryb cięcia, retrakcja i przesuw zgrubny | Tak, opisać |  |
|  | Tryby pracy: rotacyjny lub kołysanie (do wyboru) | Tak |  |
|  | Retrakcja – całkowity zakres 5-250 µm (do wyboru w przyrostach 1 µm) | Tak, podać |  |
|  | 6 predefiniowanych wartości retrakcji 20, 30, 40, 60, 80 i wartość pomiędzy 5 a 250 µm | Tak, podać |  |
|  | Dodatkowa funkcja dla przesuwu zgrubnego do przodu/do tyłu w trybie krokowym | Tak |  |
|  | Zmotoryzowany przesuw zgrubny (µm/s): - 300 (niska prędkość do przodu); - 800 (duża prędkość do przodu); - 1800(ultraszybka prędkość wstecz) | Tak, podać |  |
|  | Uchwyt ostrza dwa w jednym do noży o wysokim i niskim profilu | Tak |  |
|  | Maksymalny rozmiar próbki (mm) 50 x 60 x 40 (szer. x wys. x gł.) | Tak, podać |  |
|  | Orientacja próbki ± 8º w poziomie i w pionie | Tak, podać |  |
|  | Możliwość obrotu próbki o 360º | Tak |  |
|  | Wskazanie pozycji „0” za pomocą kliknięcia w kierunkach x i y | Tak |  |
|  | Zasilanie 100–240 V/50–60 Hz | Tak, podać |  |
|  | Wymiary maksymalne (mm): 465 x 540 x 298 (szer. x gł. z tacką x wys.) | Tak, podać |  |
|  | Waga maksymalnie 35 kg | Tak, podać |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji 2025. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa lub w wersji elektronicznej – płyta CD lub pendrive - dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.; 1 szt. w wersji elektronicznej (np.pdf) dołączyć do oferty przedmiotu zamówienia). | TAK |  |
|  | Wyrób oznaczony znakiem CE Załączyć do oferty przedmiotu zamówienia deklarację zgodności CE (WE) | TAK |  |
|  | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania aparatu i termin następnego przeglądu Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania instalacji we wskazanym przez zamawiającego miejscu - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia [Szkolenie personelu w wymiarze min. 2 godziny]. Zamawiający zastrzega sobie możliwość drugiego szkolenia na żądanie w trakcie użytkowania sprzętu. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące maksymalnie 60 miesięcy | TAK podać |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji; obejmującej przeglądy, w tym przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji, naprawy gwarancyjne i aktualizację oprogramowania; zawarty w cenie przedmiotu zamówienia. Podać zalecaną przez producenta częstość przeglądów w okresie gwarancji i po gwarancji. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK Podać |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | TAK Podać |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii codziennie przez 24 h/dobę w ciągu 365 dni w roku. | TAK |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji | TAK Podać |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia | TAK Podać |  |

KWALIFIKOWANY PODPIS WYKONAWCY