ZADANIE 7

| Lp. | Nazwa sprzętu |  | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Kriostat | 1 komplet |  |  |  |  |  |  |
| 2 | # Dostawa, montaż, instalacja, szkolenie, serwis |  |  |  |  |  |  |  |
| SUMA POZYCJI 1 i 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

*(jeżeli dotyczy) W przypadku zastosowania mieszanej stawki VAT w powyższej tabeli, należy przedstawić sposób wyliczenia ceny jedn. brutto w uwzględnieniem dwóch różnych stawek VAT, tj. wskazać od jakiej kwoty jednostkowej netto został wyliczony podatek 8 % lub 23%.

Z uwagi na zapisy konkursowe Wykonawca jest zobowiązany do wyceny oddzielenie poz. 1 i oddzielnie poz. 2. Do kosztów zakupu sprzętu nie wlicza się kosztów dostawy, zainstalowania sprzętu, serwisowania sprzętu, dostosowania infrastruktury (o ile dotyczy) i przeszkolenia personelu w zakresie obsługi sprzętu.

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne: |  |  |  |
|  | kriostat rotacyjny umożliwiający cięcie ręczne przy użyciu koła napędowego. | Tak |  |
|  | co najmniej 12” kolorowy ekran dotykowy do kontroli parametrów pracy kriostatu. | Tak, podać |  |
|  | dodatkowy , niezależny od ekranu dotykowego, wbudowany panel z przyciskami do przełączania między cięciem a trymowaniem, zmiany odległości noża od próbki, zmiany grubości cię. | Tak |  |
|  | wydajny system chłodzenia – Gotowość do pracy po 1,5h chłodzenia od temperatury pokojowej. | Tak, podać |  |
|  | dostępne 3 predefiniowane łatwo dostępne zestawy ustawień temperatur do najczęściej ciętych tkanek. Możliwość samodzielnej zmiany ustawień domyślnych na wybrane przez użytkownika. | Tak, opisać |  |
|  | komora kriostatu o pojemności minimum 50 L. | Tak, podać |  |
|  | 2 pozycje blokady koła obrotowego. | Tak |  |
|  | funkcja zapamiętywania położenia głowicy i możliwości automatycznego powrotu do tej pozycji. | Tak |  |
|  | programowalny i manualnie uruchamiany tryb odszraniania. | Tak |  |
|  | programowalny i manualnie uruchamiany tryb dezynfekcji UV. | Tak |  |
|  | programowalny i manualnie uruchamiany tryb usypiania w celu oszczędzania energii. | Tak |  |
|  | dwie prędkości ruchu zgrubnego: 300 μm/s i 900 μm/s. | Tak, podać |  |
|  | zakres ruchu pionowego: 62+/-1mm | Tak, podać |  |
|  | zakres ruchu poziomego: 30+/-1mm. | Tak, podać |  |
|  | zakres zmiany kąta ustawienia próbki ±8º. | Tak, podać |  |
|  | możliwość regulacji chłodzenia: komory, głowicy na próbki, uchwytu noża. | Tak |  |
|  | łączna liczba miejsc na próbki na półce chłodzącej: 20. | Tak, podać |  |
|  | liczba punktów z systemem szybkiego schładzania Peltiera: 2. | Tak, podać |  |
|  | zakres schładzania dla punktu Peltiera: do -60ºC +3ºC. | Tak, podać |  |
|  | zakres schładzania dla komory: -15 do -30ºC +/- 5ºC | Tak, podać |  |
|  | zakres schładzania głowicy na próbki: -10ºC do -50ºC +/- 5ºC. | Tak, podać |  |
|  | zakres schładzania uchwytu noża: 15ºC do -30ºC +/- 5ºC. | Tak, podać |  |
|  | zakres grubości trymowania: 5 - 600 μm od 5 - 50 μm w odstępach co 5 μm od 50 - 100 μm w odstępach co 10 μm od 100 - 600 μm w odstępach co 20 μm. | Tak, podać |  |
|  | zakres grubości cięcia: 1 - 100 μm od 0,5 - 5 μm w odstępach co 0,5 μm od 5 - 20 μm w odstępach co 1 μm od 20 - 50 μm w odstępach co 2 μm od 50 - 100 w odstępach co 5 μm | Tak, podać |  |
|  | posiada powłokę antybakteryjną zapobiegającą zakażeniom krzyżowym | Tak |  |
|  | regulowana intensywność oświetlenia komory | Tak |  |
|  | retrakcja, regulowana od 0 do 100 μm, w krokach co 5 μm | Tak, podać |  |
|  | butla na kondensat dostępna od frontu urządzenia | Tak |  |
|  | kriostat wyposażony we wbudowany układ 2 kompresorów | Tak |  |
|  | możliwość zapisywania logów pracy i ich eksportu | Tak |  |
|  | poziom głośności ≤ 60 dB | Tak, podać |  |
|  | waga mikrotomu 185 +/- 2 kg | Tak, podać |  |
|  | Wymiary maksymalne: 830 × 910 × 1300 mm (szerokość x głębokość x wysokość / mm) | Tak, podać |  |
|  | deklaracja zgodności CE/IVD | Tak |  |
|  | zasilanie: 230V 50/60Hz | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji 2025. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa lub w wersji elektronicznej – płyta CD lub pendrive - dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.; 1 szt. w wersji elektronicznej (np.pdf) dołączyć do oferty przedmiotu zamówienia). | TAK |  |
|  | Wyrób oznaczony znakiem CE Załączyć do oferty przedmiotu zamówienia deklarację zgodności CE (WE) | TAK |  |
|  | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania aparatu i termin następnego przeglądu Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania instalacji we wskazanym przez zamawiającego miejscu - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia [Szkolenie personelu w wymiarze min. 2 godziny]. Zamawiający zastrzega sobie możliwość drugiego szkolenia na żądanie w trakcie użytkowania sprzętu. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące maksymalnie 60 miesięcy | TAK podać |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji; obejmującej przeglądy, w tym przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji, naprawy gwarancyjne i aktualizację oprogramowania; zawarty w cenie przedmiotu zamówienia. Podać zalecaną przez producenta częstość przeglądów w okresie gwarancji i po gwarancji. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK Podać |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | TAK Podać |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii codziennie przez 24 h/dobę w ciągu 365 dni w roku. | TAK |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji | TAK Podać |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia | TAK Podać |  |

KWALIFIKOWANY PODPIS WYKONAWCY