Załącznik nr 2

Opis przedmiotu zamówienia

Stół optyczny

Opis sytuacyjny

Zgodnie z założeniami w projekcie, optyczny stół pomiarowy miał zostać wyposażony w system aktywnego tłumienia drgań. Wymaganie to wynikało z naszych doświadczeń w prowadzeniu pomiarów w tym samym laboratorium na drugim stole, gdzie użycie aktywnego tłumienia drgań satysfakcjonująco zniwelowało artefakty pojawiające się bez tego narzędzia.

Posiadaczem patentu na takie rozwiązania jest firma Table Stable ze Szwajcarii i to jej moduły AVI-200 zostaną użyte do tłumienia drgań.

Rozmiary blatu stołu dopasowaliśmy do potrzeb i rozmiarów laboratorium na 3000x1500 mm. Przy tej wielkości rekomendowana jest grubość 300 mm. Górna powierzchnia blatu powinna leżeć na wysokości 1000 mm (20 mm) nad podłogą (tak jak drugiego, sąsiadującego stołu).

Zastosowanie aktywnego tłumienia wymaga użycia sztywnej ramy pozostawiającej pod blatem miejsce na jednostki AVI-200 (112.5 mm). Rama nie powinna zawierać żadnych dodatkowych elementów tłumiących i powinna wytrzymać łączny nacisk blatu i aparatury na nim umieszczonej (ok. 1000 kg). Konieczne jest zastosowanie nóżek o regulowanej wysokości celem dokładnego wypoziomowania ramy i zgrania wysokości stołów.

Opis techniczny:

Blat:

- Wymiary: 3000 x 1500 x 300 mm

- Płyta górna: nierdzewna stal magnetyczna typu 1.4016

- Płaskość: 0.1 mm/600 mm

- Powierzchnia górna wykończona matowo z pokryciem antyodbiciowym (płyta górna o grubości 3+2 mm)

- W górnej powierzchni blatu otwory na śruby M6 w siatce 25 mm

- głębokość gwintu: 25 mm

- szerokość przy brzegu blatu wolna od otworów: 50 mm

- Precyzyjny rdzeń stalowy

- Dolna płyta z 3mm stali

- Boczne ścianki wyczernione

- Brzegi blatu zaokrąglone

Rama:

- Wymiar ok. 2600 x 1100 x 600 mm (dł x szer x wys)

- Sztywna konstrukcja stalowa z elementów do samodzielnego skręcenia na miejscu

- Górne elementy (belki) ramy powinny mieć szerokość nie mniejszą niż szerokość jednostek AVI-200 (130 mm)

- Nóżki z regulacją wysokości

Transport blatu:

- Spodziewany ciężar to ~750 kg bez opakowania.

- Wyładunek przy rampie na poziomie parteru z płaskim dostępem do klatki schodowej (ok. 140 m do klatki schodowej korytarzem we wnętrzu budynku)

- Konieczność wniesienia blatu na II piętro klatką schodową (z opakowaniem drewnianym)

Gwarancja min: 24 miesiące

Okres realizacji max. 100 dni.