Bydgoszcz dnia: 2025-09-02

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 6762/2025

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawy sukcesywne wyrobów medycznych do witrektomii, hemostatyków i płynów do irygacji na okres 12 miesięcy. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 91/2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 1. Czy w celu miarkowania kar umownych Kupujący dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1 pkt. 2,3,5: 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 2) 0,5% wartości brutto niedostarczonej partii towaru - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 2. 3) 0,5% wartości brutto reklamowanej partii towaru - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wymianie towaru na wolny od wad w stosunku do terminu określonego w § 8 ust.5; 5) 125,00 zł brutto za każde uchybienie obowiązku umownego w przypadku nieprzekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę wymaganych dokumentów wskazanych w § 3 ust 8 umowy w chwili przekazywania dostawy produktów do Zamawiającego lub naruszeniu terminu określonego w § 3 ust. 11 Umowy. Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian.

Pytanie nr 2 - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 2 pozycja nr 1 olej silikonowy 1000 mPas, w ampułkostrzykawkach 10 ml o następujących parametrach: lepkość 1000 mPas, gęstość 0.967 - 0.975 g/cm3, wskaźnik refrakcji w temp 25 stopni: 1.40, Wskaźnik kwasowości: ? 0.15 ml NaOH 0.01 N, metale ciężkie: ? 5 ppm, związki fenolowe: ? 0.20 (250 - 270 nm), zmienność (10g/24h/150°C): ? 0.10 %w/w, endotoksyny: < 0.2 EU/ml, niecytotoksyczny zgodnie z ISO 10993-5,test kontaktu bezpośredniego przeprowadzony na dwóch liniach komórkowych: komórki nabłonka barwnikowego siatkówki (ARPE-19), komórki broblastów mysich (klon BALB 3T3 A31) Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 2 pozycja nr 2 olej silikonowy 5000 mPas, w ampułkostrzykawkach 10 ml o następujących parametrach: lepkość 5000 mPas, gęstość 0.967 - 0.975 g/cm3, wskaźnik refrakcji w temp 25 stopni: 1.40, Wskaźnik kwasowości: ? 0.15 ml NaOH 0.01 N, metale ciężkie: ? 5 ppm, związki fenolowe: ? 0.20 (250 - 270 nm), zmienność (10g/24h/150°C): ? 0.10 %w/w, endotoksyny: < 0.2 EU/ml, niecytotoksyczny zgodnie z ISO 10993-5,test kontaktu bezpośredniego przeprowadzony na dwóch liniach komórkowych: komórki nabłonka barwnikowego siatkówki (ARPE-19), komórki broblastów mysich (klon BALB 3T3 A31) Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 2 pozycja nr 3 dekalinę w fiolkach 7 ml o następujących parametrach: Własności fizyczne (przy 25 °C): gęstość [g/cm3]: 1.91 - 1.93 g/cm3; lepkość [mPas]: 6.2 - 4.4 mPas; napięcie pary wodnej: 13 mmHg, endotoksyny: < 0.2 EU/ml, wskaźnik refrakcji: 1.32 - 1.30, temperatura wrzenia: 140 - 142°C, niecytotoksyczny zgodnie z ISO 10993-5,test kontaktu bezpośredniego przeprowadzony na dwóch liniach komórkowych: komórki nabłonka barwnikowego siatkówki (ARPE-19), komórki broblastów mysich (klon BALB 3T3 A31) Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 4 pozycja nr 1 barwnik tkankowy przeznaczony do wybarwiania błon epiretinalnych oraz błony granicznej wewnętrznej (ILM+ERM) o składzie 0,18% trypan blue + 0,03% blue life (C48H50N3NaO7S) rozpuszczony w soli fizjologicznej buforowany fosforanami, ampułkostrzykawka 0.7 ml, pH 7.0-7.4, osmolarność 270 - 330 mOsm/kg? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 4 pozycja nr 2 błękit trypanu o stężeniu 0.05% w fiolce 1.5 ml z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 3 - dotyczy zadania nr 2 poz. 1 Czy zamawiający dopuści preparat o lepkości w zakresie 950-1050mPas? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - dotyczy zadania nr 2 poz. 2 Czy zamawiający dopuści olej o lepkości w zakresie 4500-5550mPas i wskaźniku refrakcji 1.400-1.405? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - dotyczy zadania nr 2 poz. 3 Prosimy o dopuszczenie preparatu o poniższym opisie: Perfluorowęglowodór dziesięciowęglowy C10F18, apirogenny, jałowy, bezbarwny, wysoce oczyszczony czysty płyn, w 100% fluorowany, bez konserwantów, chemicznie obojętny, nietoksyczny, • ciężar właściwy (w temp. 25°C ± 2°C ) 1,91 ± 0,02 • współczynnik refrakcji (w temp. 25°C) 1.3100 – 1.3150 • lepkość (w temp. 25°C) 2.66 - 3.00 cSt • napięcie powierzchniowe (w temp. 25°C) od 17 do 27 mN/m • temperatura wrzenia 142 st. C • szklana fiolka 5 ml Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - dotyczy zadania nr 3 Czy zamawiający dopuści strzałki pakowane w blistrach po 5 szt.? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów pakowanych po 5 szt. pod warunkiem przeliczenia zapotrzebowanych przez Zamawiającego ilości. - dotyczy pakietu nr 4 poz. 1 Prosimy o dopuszczenie roztworu błękitu trypanu o stężeniu 0,15% oraz brillant blue G o stężeniu 0,025%, polietylenoglikol o stężeniu 4% rozcieńczonych w fizjologicznym roztworze chlorku sodowego stosowany do barwienia i wizualizacji błon epiretinalnych i błony granicznej wewnętrznej, pH roztworu w zakresie od 6.5 do 8.0, osmolarność 270-400 mOsm/kg, pakowany w szklane ampułko-strzykawki o pojemności 0.5ml, sterylny, opakowanie 1 sztuka. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - dotyczy zadania nr 4 poz. 2 Czy zamawiający dopuści roztwór błękit trypanu rozcieńczony w fizjologicznym roztworze chlorku sodowego do wybarwiania przedniej torebki soczewki, o stężeniu 0,06% (0.6 mg/ml) w opakowaniach zawierających 10 szt. szklanych fiolek o objętości 1 ml? Odpowiedź: Zamawiający oczekuje roztworu buforowego.

Pytanie nr 4 - Czy Zamawiający w Zadaniu 4 poz. 1 wymaga barwnika o czystości co najmniej 97% potwierdzona badaniami zgodnie z ISO-10993? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. - Czy Zamawiający w Zadaniu 4 poz. 2 dopuści barwnik pakowany 10 szt. X 1ml? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktu w opakowaniu zawierających barwnik pakowany po 10 szt. pod warunkiem przeliczenia zapotrzebowanych przez Zamawiającego ilości.

Pytanie nr 5 - Dotyczy zadania nr 4 poz. 1 Czy zamawiający dopuści w zadaniu nr 4 poz. 1: Nietoksyczny barwnik do wybarwiania błony granicznej wewnętrznej ILM (kolor niebieski): 0,125mg Brilliant Blue G (trifenylometan, stężenie 0,25 g/l) oraz do wybarwiania błon nasiatkówkowych ERM i ciała szklistego (kolor fioletowy): 0,65mg Bromphenol Blue (stężenie 1,3 g/l); Gęstość 1,03 g/cm3; medium D2O (tlenek deuteru); ampułkostrzykawka 0,5ml? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dotyczy zadania nr 4 poz. 2 Czy zamawiający dopuści w zadaniu nr 4 poz. 2: Barwnik do przedniego odcinka oka (torebka przednia soczewki) o składzie 0,06% trypan blue, w fiolce o pojemności 1ml? Odpowiedź: Zamawiający oczekuje roztworu buforowego.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 2 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – uczestnicy postępowania ( platforma e-propublico.pl); SZPubl. T 2612 B5

Wyk. Barbara Baranowska – tel. 261 417 364, e-mail: baranowska1486@10wsk.mil.pl

Data: 2025-09-02