Poznań dnia: 2025-09-03

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Specjalistyczny jednorazowy sprzęt medyczny - Pracownia Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Elektrostymulacji. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | SZW/DZP/89/2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający obniży łączny maksymalny limit kar umownych do poziomu w granicach pomiędzy 10 a 30%? Zamawiający, ustalając górny limit kar umownych winien mieć na uwadze, że wysokość kary umownej nie powinna prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia Zamawiającego czy naruszenia zasady proporcjonalności, określonej w art. 16 ustawy Pzp. Limit kar na poziomie 10-30% jest standardem rynkowym stosowanym w praktyce udzielania zamówień publicznych, a zasadność ustalenia limitu kar na takim poziomie potwierdza stanowisko Krajowej Izby odwoławczej w wyroku KIO 2327/23.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z treścią zmodyfikowanego wzoru umowy

Pytanie nr 2

Czy w celu umiarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7:

1.	W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Kupujący ma prawo do naliczenia następujących kar w wysokości:

1)	0,05 % wartości netto zamówionej partii Wyrobów, za każdą dzień zwłoki w jej dostawie, nie mniej jednak niż 50,00 zł; i nie więcej niż 10 % wartości netto zamówionej a niedostarczonej partii wyrobów.

7)	10% niezrealizowanej części wartości netto Umowy, wskazanej w § 4 ust. 1– w przypadku odstąpienia od Umowy

przez Zamawiającego lub Wykonawcę, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z treścią zmodyfikowanego wzoru umowy

Pytanie nr 3 – dot. pakiet nr 46

Czy zgodnie z Dyrektywą Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącej wyrobów medycznych elektrody do czasowej stymulacji serca powinny posiadać kod długości umożliwiający kontrolę głębokości wprowadzenia?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 4 – dot. pakiet nr 46

Czy zgodnie z Dyrektywą Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącej wyrobów medycznych elektrody do czasowej stymulacji serca powinny być przeznaczone do ciągłego używania przez okres powyżej 24 godzin i nie dłużej niż 30 dni?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 5 – dot. pakiet nr 46

Proszę o podanie typów kardiostymulatorów posiadanych przez Zamawiającego, z którymi powinien być kompatybilny przedmiot zamówienia.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 6 – dot. pakiet nr 46

Czy w oparciu o polską normę PN-EN 60601-1 „Medyczne urządzenie elektryczne. Część 1: Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego” Zamawiający oczekuje elektrod do czasowej stymulacji serca spełniających te wymogi, czyli posiadających zabezpieczenie elementów łączących z aparaturą (kardiostymulatorem) przed przypadkowym wyładowaniem elektrycznym?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 7 – dot. pakiet nr 46

Czy elektrody do czasowej stymulacji serca będą używane w celu:

- utrzymania lub zabezpieczenia rytmu serca w stanach kardiologicznych przebiegających z bradykardią objawową, ostrych zespołach wieńcowych i innych stanach kardiologicznych przebiegających z asystolią, bradykardią zatokową i/lub zaburzeniami przewodzenia, obejmującymi blok przedsionkowo-komorowy drugiego stopnia lub całkowity blok przedsionkowo-komorowy stopnia trzeciego;

- eliminacji rzutu serca w zabiegach kardiologicznych tj.: walwuloplastyka zastawki aortalnej, przezcewnikowe wszczepienie protezy aortalnej (TAVI) oraz innych procedur przezcewnikowych wymagających szybkiej stymulacji serca (160÷200/min);

- zabezpieczenia przed konsekwencjami wystąpienia podwyższonego ryzyka zaburzeń przewodzenia przedsionkowo-komorowego lub ciężkiej bradykardii w trakcie planowych zabiegów kardiologicznych lub w trakcie wymiany implantowanych urządzeń do elektroterapii serca?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 52. „CEWNIK DO ODSYSANIA ŚWIERZYCH SKRZEPLIN” dopuści do zaoferowania cewniki o poniższych parametrach:

- Cewnik przeznaczony do użycia w systemie krążenia wieńcowego i obwodowego, łącznie z pomostami aortalno-wieńcowymi

- Cewnik przeznaczony do pobierania i aspiracji materiału zatorowego (np. skrzeplin) w trakcie przezskórnej angioplastyki wieńcowej, innejprzezskórnej angioplastyki i w czasie implantacji stentu, a także do selektywnego, donaczyniowego podawania środków diagnostycznych lubterapeutycznych, z okluzją naczyniową lub bez niej

- Cewnik typu monorail; z końcówką typu Luer-lock położoną proksymalnie

- Marker na dystalnym końcu cewnika

- Hydrofilne pokrycie na dystalnych min. 38 cm cewnika aspiracyjnego kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 6F.

- Obecność w ofercie dwóch zestawów: o średnicy zewnętrznej max. 0,068” kompatybilnych z cewnikiem prowadzącym 6F (0,070")

- Światło aspiracyjne min. 0,043” dla systemu kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 6F

- Wskaźnik przepływu aspiracji min. 52 cc/min

- Długość cewnika aspiracyjnego kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 6F – 140 cm

- Typu Rapid Exchange współpracujące z prowadnikiem 0,014”

- Systemy kompatybilne z cewnikiem prowadzącym: 6F

- Obecność w ofercie cewników z markerami rozlokowanymi na szafcie cewnika na jego 90 cm i 100 cm długości.

- W komplecie powinien znajdować się: 6F - cewnik aspiracyjny, dwie strzykawki 30 cc, jeden koszyczek, przedłużacz z kranikiem

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, zamawiający dopuszcza także.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 44 prowadnika hydrofilnego o dostępnych końcówkach prosta i zagięta? Pozostałe parametry bez zmian.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 68 cewnika przedłużającego o następujących parametrach:

• Dostępne średnice 6F i 7F,

• Światło wewnętrzne:

6F - 0,061’’ (1,54 mm) dla cewników prowadzących ≥ 0.070 in (1.78 mm),

7F - 0,071’’ (1,80 mm) dla cewników prowadzących ≥ 0.080 in (2.03 mm),

• Długość robocza cewnika wraz z szaftem 150 cm,

• Grubość ściany cewnika 0,0030’’,

• 2 markery w części proksymalnej na szafcie cewnika w odległości 95 cm i 105 cm od końcówki dystalnej ,

• Długość cewnika przedłużającego RX - 15 cm,

• Cewnik przedłużający zbrojony oplotem stalowym z powłoką sylikonową,

• Tip cewnika o długości 0,75 mm bez oplotu,

• Szaft wykonany ze stali nierdzewnej,

• Zwiększona odporność na załamania,

• Atraumatyczna końcówka,

• Rozmiary kodowane kolorami?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 11 – dot. Zadanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stymulatora jednojamowego z czułością przedsionkową i komorową w zakresie 0,5-7,5 mV? Parametr różni się minimalnie od wymagań SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie)  Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 12 – dot. Zadanie 5

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie ilości kabli do analizatora umożliwiającego pomiary śródzabiegowe

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający określa liczbę kabli do analizatora na 10 szt

Pytanie nr 13 – dot. Zadanie 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby stymulator resynchronizujący (CRT_P) posiadał wagę 31,2 g, amplitudę impulsu w zakresie 0,5-7,5V oraz czułość komorową w zakresie 0,5-7,5mV? Parametry nieznacznie odbiegają od wymagań SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 14 – dot. Zadanie 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na introducerów typu „peel away” do implantacji elektrod, zawierającego koszulki introduktora o dł.15 cm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę,  pozostałe parametry zgodne z SWZ

Pytanie nr 15 – dot. Zadanie 10 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie introducerów o średnicach w zakresie 6-10 F? Parametr nieznacznie różni się odwymagań SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę,  pozostałe parametry zgodne z SWZ

Pytanie nr 16 – dot. Zadanie 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie również kardiowerterów ze złączem DF-1 charakteryzujących się maksymalnąwagą: 82 g, grubością: 11 mm, żywotnością: min. 9 lat oraz MRI dla 3,0 T ze strefą wykluczenia?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę,  pozostałe parametry zgodne z SWZ

Pytanie nr 17 – dot. Zadanie 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby urządzenia ze złączem DF-1 posiadały wagę: 82 g, grubość: 11 mm, żywotność min. 10 lat orazMRI dla 3,0 T ze strefą wykluczenia lub czy Zamawiający odstąpi od wymogu zaoferowania urządzeń ze złączem DF-1? Pozostałe urządzenia, zezłączem DF-4 będą spełniały wszystkie pierwotne wymagania graniczne zgodnie z SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę,  pozostałe parametry zgodne z SWZ

Pytanie nr 18 – dot. Zadanie 18

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie ilości introducerów o dł. 150-160 mm oraz introducerów o min. długości 230 mm zdodatkowym portem bocznym.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający określa ilość introducerów dł 150/160 cm na 2 szt.

Zamawiający określa ilość introducerów o min. dł. 230 mm z dodatkowym portem bocznym na 1 szt.

Pytanie nr 19 – dot. Zadanie 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby urządzenia ze złączem DF-1 posiadały wagę: 86 g, grubość: 11 mm, żywotność min. 6 lat orazMRI dla 3,0 T ze strefą wykluczenia lub czy Zamawiający odstąpi od wymogu zaoferowania urządzeń ze złączem DF-1? Pozostałe urządzenia, zezłączem DF-4 będą spełniały wszystkie pierwotne wymagania graniczne zgodnie z SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane urządzenie przy zachowaniu w ofercie  złącza DF/! pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Pytanie nr 20 – dot. Zadanie 25

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie ilości kabli do analizy śródzabiegowej.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający określa ilość kabli do analizy śródzabiegowej na 10 szt.

Pytanie nr 21 – dot. Zadanie 25

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie elektrod stymulacyjnych o max. średnicy 5,9 F (współpracujących z introducerem 6F)oraz dostępnych w dwóch długościach: 53 oraz 60 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę,  pozostałe parametry zgodne z SWZ

Pytanie nr 22 – dot. Zadanie nr 10

INTRODUCERY TYPU „PEEL AWAY” DO IMPLANTACJI ELEKTROD

Prosimy o dopuszczenie Introducerów Typu "Pell Away" do implantacji bez strzykawki 10 ml typ Luer Lock. Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 23 – dot. zad. nr 24

Y –KONEKTORY Z ZASTAWKĄ HEMOSTATYCZNĄ I PRZEDŁUŻKĄ ZAOPATRZONE W KRANIK TRÓJDROŻNY

Czy zamawiający wymaga w zadaniu nr 24 Y-konektory z zastawką hemostayczną i przedłużką zaopatrzoną w kranik trójdrożny zastawki bezstopniowej (otwarte- zamknięte) typu push-pull. Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 24 – dot. zad. nr 24

Y -KONEKTORY Z ZASTAWKĄ HEMOSTATYCZNĄ I PRZEDŁUŻKĄ ZAOPATRZONE W KRANIK TRÓJDROŻNY

Prosimy o dopuszczenie w zdaniu nr 24 Y-konektory z zastawką hemostayczną i przedłużką zaopatrzoną w kranik trójdrożny zintegrowanego drenu o długości 15 cm i kranikiem trójdrożnym. Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 25 –Dotyczy: Zadanie 58, poz. 2 – Cewnik do OCT

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nowszego, ulepszonego cewnika do OCT gdzie:

- Długość odcinka Rx wynosi 17 mm;

- Sensor umieszczony jest 23mm od wierzchołka dystalnego.

Zmiany te pozwalają na lepsze obrazowanie zmian dystalnych

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 26 - Dotyczy: Zadanie 58, poz. 2 – Cewnik do OCT

Zwracamy się z wnioskiem o rezygnację z wymagania utworzenia depozytu na korzyść dostaw sukcesywnych.

Sondy do OCT występują w jednym rozmiarze, co ułatwia bezproblemowe zabezpieczenie oddziału zakupami na fakturę, oraz nie obciąża obu

stron czasochłonną kontrolą depozytu i kosztami jego utrzymania

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: nie rezygnujemy z depozytu

Pytanie nr 27 - Dotyczy: Zadanie 54 - PROWADNIKI DO FFR

Zwracamy się z wnioskiem o rezygnację z wymagania utworzenia depozytu na korzyść dostaw sukcesywnych.

Prowadniki do FFR występują w jednym rozmiarze, oraz są pakowane i dystrybuowane po 5 szt., co ułatwia bezproblemowe zabezpieczenie

oddziału zakupami na fakturę, oraz nie obciąża obu stron czasochłonną kontrolą depozytu i kosztami jego utrzymania.

Ponadto tworzenie, oraz utrzymywanie depozytów na produkty sprzedawane w opakowaniach zbiorczych jest niezgodne z polityką komisową

wykonawcy

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: nie rezygnujemy z depozytu

Pytanie nr 28 - Dotyczy: Zadanie 35 - PROWADNIKI DO ZMIAN ZŁOŻONYCH ORAZ DO PRZEWLEKLE ZAMKNIĘTYCH TĘTNIC

Czy Zamawiający dopuści prowadniki o długościach 190 i 300 cm – brak długości 180 cm, oraz spełniające pozostałe wymogi Zamawiającego?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, zamawiający dopuszcza także.

Pytanie nr 29 – dot. pakietu 10

Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie produktu konkurencyjnego prezentowanego w pracowni o poniższych parametrach:

Zestaw zawiera:

1. Introduktor o długości 13,5cm składający się z rozszerzacza (dylatatora) wykonanego z HDPE (z dodatkiem 15% siarczanu baru) umieszczonego w koszulce wykonanej z PTFE (z dodatkiem 9% tlenku bizmutu).

2. Prowadnik ø 0,38”, długość 50 cm, zakończony z jednej strony końcówką prostą, z drugiej strony końcówką „J” (promień 3 mm), wykonany ze stali nierdzewnej, z umieszczonym w środku drutem zabezpieczającym. Prowadnik umieszczony jest w osłonie z tworzywa sztucznego z elementem prostującym do umieszczania końcówki

„J” w igle.

3. Igła introduktora, rozmiar 18 G, długość 7 cm.

4. Strzykawka LUER LOCK, pojemność 10 ml.

5. Dostępne 6-11 F

.

Introduktory do łatwego umieszczania elektrod do stymulacji lub cewników przez żyłę podobojczykową z blokadą koszulka-rozszerzacz (dylatator). Po wprowadzeniu koszulka może zostać wyciągnięta i rozerwana na dwie części. Sterylne i dostępne w różnych rozmiarach. Rozmiar oznaczony jest na uchwycie, który posiada również oznaczenie kolorystyczne.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę,  pozostałe parametry zgodne z SWZ

Pytanie nr 30 – dot. pakietu 19

Czy Zamawiający dopuści introducery udowe o poniższych parametrach:

- introducer udowy z kranikiem do przepłukiwania 4Fr-10Fr

• koszulka z mechanizmem typu „click” wyposażona w ucho szewne przy główce

• w zestawie teleskopowy dylatator, prowadnik stalowy oraz igła angiograficzna

• prowadnik o długości 45cm/70cm o średnicy 0.035”/0.038”, dla 4 F prowadnik 0,021’’

• igła angiograficzna 18Ga/20Ga o długości 7.0cm

• identyfikacja kolorystyczna na główce introducera

• możliwość wyboru kształtu główki introducera

• długości koszulek 11cm/23cm , dla 4 F długość 9 cm

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę,  pozostałe parametry zgodne z SWZ

Pytanie nr 31

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 dopuści cewniki balonowe powlekane paclitaxelem, system OTW o nieznacznie zmienionych parametrach:

- dla prowadnika 0,035” – średnice 4.0-6.0 w długościach od 40, 60, 80, 120, 150mm i średnica 7.0-8.0 w długościach 40, 60mm (długość rdzenia 75cm); średnice 4.0-6.0 w długościach od 40, 60, 80, 120, 150mm (długość rdzenia 130cm);

- dla prowadnika 018” - średnice 3.5-6.0 w długościach od 40,80,120mm (długość rdzenia 75cm); średnice 2.0-6.0 w długościach od 40, 80, 120mm (długość rdzenia 130cm);

- dla prowadnika 014” - średnice 1.5-3.0 w długościach od 40,80,120,150mm (długość rdzenia 130cm);

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Jednocześnie pragniemy dodać, że oferowane przez naszą firmę cewniki posiadają udokumentowaną skuteczność w badaniach klinicznych i w rejestrze ALL COMERS CONSeQuent REGISTRY.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: pytanie jest źle sformułowane przez pytającego.

Pytanie nr 32

Dotyczy: Pakietu nr 45 Opisu przedmiotu zamówienia – zestaw zawierający:

1. Y-konektor 11F, regulowany przyciskiem, obsługa jedną ręką, łączący mechanizmy push-pull i screw w jednym, szczelność zastawki 400kPa 2. Strzykawka inflacyjna 20 ml / 30 atm z uchwytem pistoletowym Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie rozwiązania równoważnego w postaci: 1. Y-konektora push-klik – średnica zastawki 8F (zamiast 11F), spełniającego pozostałe wymagania: regulacja przyciskiem, możliwość obsługi jedną ręką, połączenie typu push-pull o bezstopniowej zastawce typu otwarta-zamknięta, szczelność zastawki 1200kPa, 2. Strzykawki inflacyjnej 20 ml / 30 atm o klasycznej budowie (bez uchwytu pistoletowego), spełniającej wszystkie pozostałe parametry wymagane w SWZ. Uzasadnienie: Zaproponowane rozwiązanie spełnia wszystkie kluczowe funkcjonalne i techniczne wymagania określone w SWZ, a różnice w konstrukcji nie wpływają negatywnie na jakość ani bezpieczeństwo użytkowania zestawu. W szczególności: • Y-konektor o średnicy 8F jest rozwiązaniem powszechnie stosowanym klinicznie, zapewniającym kompatybilność z większością dostępnych na rynku systemów zabiegowych. Różnica w średnicy nie wpływa na szczelność układu ani bezpieczeństwo procedur. • Strzykawka inflacyjna bez uchwytu pistoletowego z jednym przyciskiem na korpusie również zapewnia pełną kontrolę nad procesem inflacji, a jej ergonomia jest oceniana wysoko przez użytkowników – wielu operatorów preferuje klasyczną konstrukcję z uwagi na większą precyzję w aplikacji. Dopuszczenie zaproponowanego rozwiązania zwiększy konkurencyjność postępowania i może przełożyć się na korzystniejsze warunki cenowe dla Zamawiającego, bez kompromisów w zakresie jakości i funkcjonalności. W naszej ocenie jest to rozwiązanie co najmniej równoważne, a dla niektórych użytkowników – preferowane. Prosimy zatem o potwierdzenie możliwości zaoferowania wyżej opisanego zestawu jako rozwiązania równoważnego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ

Pytanie 33

Czy Zamawiający w pakiecie nr 33 „STENTY WIEŃCOWE KOBALTOWO-CHROMOWE DO ZMIAN OBWODOWYCH I TRUDNODOSTĘPNYCH POKRYTE SUBSTANCJĄ ANTYMITOTYCZNĄ BEZ POLIMERU” dopuści stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe pokryte substancją antymitotyczną bez polimeru o nieznacznie zmienionych parametrach:

- w pozycji 5 zamiast grubość ściany stentu max.  0,0025” dla wszystkich rozmiarów oferujemy grubość ściany stentu od śr. 2.00-3.00 - 0,0022” a dla śr. 3.50-4.00 - 0,0026”?

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza także

Pytanie 34
Czy Zamawiający w Zadaniu nr 41. „CEWNIK BALONOWY DO ZMIAN CIASNYCH, TRUDNODOSTĘPNYCH, W NACZYNIACH KRĘTYCH” wymaga aby cewnik balonowy o średnicy 1,25 mm charakteryzował sie ciśnieniem nominalnym (NP) równym ciśnieniu rozrywającemu (RBP) ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak wymagamy aby cewnik balonowy o średnicy 1,25 mm charakteryzował się ciśnieniem nominalnym (NP) równym ciśnieniu rozrywającemu (RBP)

Pytanie 35 dot. pakietu nr 66
Czy Zamawiający dopuści balon lekowy uwalniający sirolimus, kompatybilny z cewnikiem 5F oraz 6F dla średnic balonów od 4mm do 5mm, i ciśnieniu RBP 14 atm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Zamawiający

/-/ Z-ca Dyrektora ds. Medycznych

dr hab. n. med. Ilona Idasiak-Piechocka