Poznań dnia: 2025-09-04

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Odczynniki do oznaczeń hemoglobiny glikowanej oraz do wykonywania tzw. analiz krytycznych wraz z dzierżawą analizatorów. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | SZW/DZP/94/2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 2 Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie sformułowania „zestawy odczynnikowe”. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów odczynnikowych w rozumieniu: odpowiedniej ilości odczynników, kolumn, materiałów zużywalnych niezbędnych do wykonania deklarowanej ilości oznaczeń, ale konfekcjonowanych pojedynczo, niezależnie od siebie? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie 1 Dotyczy: Zał. Nr 2, Zadanie nr 1, Wymagania dodatkowe, pkt 7. Prosimy o informację czy Zamawiający zapewni konfigurację sieci do realizacji wymaganej funkcjonalności za pomocą usługi IoT i zdalnego dostępu zgodnie z podanymi poniżej wytycznymi. Jeśli nie, to czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył zewnętrzne łącze SafeConnect zapewniające bezpieczne podłączenie we własnym zakresie? Aplikacja aparatu zawiera zintegrowany VPN ProxyPro SSL. Ze względu na wbudowaną ochronę systemu operacyjnego, nie ma możliwości instalacji VPN innych dostawców. Rodzaj rozwiązania; Nazwa usługi/serwera; Adresy URL (FQDN); Porty; Adresy IP. Pomoc zdalna; Pomoc zdalna (globalna); Remotedk.radiometer.net Remotedk4.radiometer.net Remotedk5.radiometer.net Remotedk6.radiometer.net Remotedk7.radiometer.net Remotedk8.radiometer.net Remotedk10.radiometer.net Remotedk11.radiometer.net Remotedk12.radiometer.net; TLS (https) TCP/443; 195.41.216.184 195.41.216.193 195.41.216.196 195.41.216.195 195.41.216.197 195.41.216.194 195.41.216.188 195.41.216.131 195.41.216.210. Pomoc zdalna; Pomoc zdalna (CN); Remotecn.radiometer.net; TLS (https) TCP/443; 58.247.178.253. Analizy danych (RadCon); Device Insights (RadCon/gen. 1); heimdall.radiometer.net; TLS (https) TCP/443; 195.41.216.173. Analizy danych; Device Insights (IoT gen. 2) ¦ Serwer udostępniania urządzeń; global.azure-devices-provisioning.net; TLS (https) TCP/443; Różne adresy IP. Analizy danych; Device Insights (IoT gen. 2) ¦ Microsoft Azure IOT Hub; lc-westeurope-iothub.azure-devices.net; TLS (https) TCP/443; 40.113.176.171. Analizy danych; Device Insights (IoT gen. 2) ¦ Usługi Microsoft Azure API Management; lc-westeurope-iotgw-apim.azure-api.net; TLS (https) TCP/443; 52.142.194.244. Analizy danych; Device Insights (IoT gen. 2) ¦ Usługa analityczna Microsoft Cloud Log; 185db0bb-4ac1-4449-9920-d85ee8b30bc2.ods.opinsights.azure.com; TLS (https) TCP/443; Różne adresy IP. Analizy danych; Device Insights (IoT gen. 2) ¦ Microsoft Device Code Authentication (MFA); login.microsoftonline.com; TLS (https) TCP/443; Różne adresy IP. Odpowiedź: Tak Pytanie 2 Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy Zadanie nr 1 Wymagania dotyczące systemu nadzoru nad POCT A) Czy Zamawiający udostępni zasoby serwerowe spełniającej min. wymogi techniczne na potrzeby instalacji systemu nadzoru: - CPU: Quad core 3 GHz lub większy - RAM: 16 GB lub więcej - Dysk: 100 GB lub więcej - Sieć: 100 Mbps lub więcej Jeśli nie, to Wykonawca dostarczył serwer fizyczny z w/w wymaganiami technicznymi do dodania w infrastrukturę szpitalną, który to serwer posłuży do instalacji systemu nadzoru nad aparatami POCT. Odpowiedź: Nie B) Czy Zamawiający udostępni system operacyjny do serwera z pytania A): Microsoft Windows Server 2025 lub 2022/2019, Standard lub Datacenter? Odpowiedź: Nie Jeśli nie, to Wykonawca dostarczy licencję Microsoft Windows Server 2025 dla potrzeb instalacji systemu nadzoru nad aparatami POCT, dla serwera o fizycznych parametrach jak w pyt A) tj. dla CPU Quad core 3 GHz (do 16 core). C) Czy Zamawiający udostępni zdalny dostęp (VPN) do sieci Zamawiającego w zakresie potrzebnym do instalacji, wdrożenia i sprawowania serwisu systemu nadzoru POCT dla wskazanych przez Wykonawcę pracowników w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy? Odpowiedź: Tak D) Aby spełnić wymóg 30 dniowego terminu realizacji prosimy o zaakceptowanie harmonogramu prac, który pozwoli na realizację wdrożenia we wskazanym przez Zamawiającego czasie: Działanie; Odpowiedzialna strona; Termin realizacji. Dostęp do VPN dla wskazanych pracowników Wykonawcy; Szpital; 1-7 dni od podpisania umowy. Przygotowanie maszyny fizyczne/wirtualnej; Szpital lub Wykonawca (ad. Pytanie A); 1-7 dni od podpisania umowy. Instalacja systemu POCT wraz z konfiguracją; Wykonawca; 7-16 dni od podpisania umowy. Podłączenie analizatorów do systemu POCT; Wykonawca; 12-16 dni od podpisania umowy. Integracja z systemem HIS/LIS; Firma zewnętrzna od HIS/LIS + Wykonawca; 12-30 dni od podpisania umowy. Przekazanie dostępu do systemu nadzoru wraz ze szkoleniem dla personelu; Wykonawca; 19-28 dni od podpisania umowy. Odpowiedź: Zamawiający akceptuje. Pytania dotyczące formularza asortymentowo-cenowego dla Zadania nr 2 Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację formularza asortymentowo-cenowego poprzez dodanie wierszy zawierających wszystkie niezbędne składowe do wykonania oznaczeń HbA1c? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający

/-/ Z-ca Dyrektora ds. Medycznych

Dr hab. n. med. Ilona Idasiak-Piechocka