Bydgoszcz dnia: 2025-09-09

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 6895/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | "Zakup sprzętu do diagnostyki patomorfologicznej" w 2025 r.. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 93/2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE NR 1 Pytanie nr 1 - dotyczy Załącznik nr 2 A do SWZ, zadanie 1, pozycja 5 Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie procesora wyposażonego w cztery stacje parafinowe, w tym trzy stacje robocze o pojemności 4,2 litra każda oraz jedną stację buforową o pojemności 5,6 litra z niezależnie programowalną temperaturą od 55oC do 65oC Proponowane przez nas rozwiązanie w przypadku zbyt małej objętości parafiny w stacjach roboczych pobierze brakującą objętość ze stacji buforowej. Operator zyskuje dzięki temu gwarancję każdorazowej pewności pełnej poprawności przeprocesowania materiału tkankowego. Dodatkowo tego typu rozwiązanie poprawia jakość parafiny w stacjach roboczych w sposób ciągły podczas bieżącej pracy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę Pytanie nr 2 -dotyczy Załącznik nr 2 A do SWZ, zadanie 1, pozycja 6 Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie procesora wyposażonego w stacje parafinowe bez konieczności stosowania dodatkowego pojemnika jednorazowego na zużytą parafinę. W proponowanym przez nas rozwiązaniu retorty parafinowe o konstrukcji wygodnych szuflad można wyjąć całkowicie poza urządzenie w celu ich opróżnienia lub wyczyszczenia. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę Pytanie nr 3 -dotyczy Załącznik nr 2 A do SWZ, zadanie 1, pozycja 7 Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia wyposażonego w prostopadłościenną komorę reakcyjną. Kształt komory nie ma wpływu na jakość procesowanego materiału tkankowego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę Pytanie nr 4 -dotyczy Załącznik nr 2 A do SWZ, zadanie 1, pozycja 8 Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia posiadającego pokrywę komory bez szklanego okna, a z podgrzewaniem zabezpieczającym przed krzepnięciem parafiny. Proces przeprowadzania materiału tkankowego odbywa się w większości przypadków w nocy zatem Operatorowi możliwość wizualnej kontroli nie przynosi żadnych korzyści użytkowych. Dodatkowo proponowane przez nas urządzenie posiada bardzo dokładny i precyzyjny układ kontroli procesu, zatem nie wymaga ono dodatkowej kontroli wizualnej. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę Pytanie nr 5 -dotyczy Załącznik nr 2 A do SWZ, zadanie 1, pozycja 9 Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie procesora wyposażonego w trzy czujniki -w tym dwa ultradźwiękowe - poziomu odczynnika w komorze reakcyjnej pozwalające na napełnienie komory w dwóch poziomach odczynnika w zależności od ilości próbek. Zaproponowane rozwiązanie pozwala na przeprowadzenie materiału tkankowego w dwóch wariantach - pełny wsad (do 300 kasetek); ½ wsadu (do 150 kasetek) Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę Pytanie nr 6 -dotyczy Załącznik nr 2 A do SWZ, zadanie 1, pozycja 11 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie procesora, który ze względu na swoją konstrukcję nie wymaga systemu odciągu oparów włączającego się automatycznie po otwarciu pokrywy. Proponowany przez nas procesor w wydajny sposób usuwa szkodliwe opary odczynnikowe poprzez innowacyjny system kondensacji oparów oraz odprowadzanie ich do dedykowanej butli na kondensat. Urządzenie dodatkowo wyposażone jest w filtr węglowy dedykowany do oparów formalinowych Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę Pytanie nr 7 -dotyczy Załącznik nr 2 A do SWZ, zadanie 1, pozycja 12 Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie rozwiązania równoważnego, wyposażonego w system mieszania (agitacji) odczynnika polegający na ruchu płynu wewnątrz komory reakcyjnej Ruch obrotowy kosza ma na celu wyrównanie stężenia odczynnika bezpośrednio w komorze reakcyjnej - jest to sposób realizacji tzw. "agitacji". Realizowanie tego samego zadania za pomocą ruchu samego płynu w komorze reakcyjnej jest rozwiązaniem równoważnym spełniającym tą samą funkcję a dodatkowo ogranicza ryzyko wystąpienia zbyt dużego tarcia pomiędzy odczynnikiem a materiałem tkankowym. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę Pytanie nr 8 -dotyczy Załącznik nr 2 A do SWZ, zadanie 1, pozycja 17 Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie procesora, z tożsamą funkcjonalnością -czujnik stężenia alkoholu - bez wskazywania technicznego sposobu realizacji tej funkcji, która dla różnych producentów może być odmienna. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę Pytanie nr 9 -dotyczy Załącznik nr 2 A do SWZ, zadanie 1, pozycja 17 Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie procesora bez funkcji kontroli stężenia alkoholu. W praktyce laboratoryjnej Użytkownicy ustawiają progi wymiany odczynnika na podstawie liczby przeprowadzonych kasetek, a nie stężeniu alkoholu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę Pytanie nr 10 -dotyczy Załącznik nr 2 A do SWZ, zadanie 1, pozycja 20 Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie procesora wyposażonego w system automatycznej rotacji odczynników w obrębie poszczególnych zdefiniowanych grup odczynnikowych, który odbywa się pomiędzy procesami. Wymieniony odczynnik automatycznie staje się ostatnim krokiem w obrębie swojej grupy. Jest to zarówno z punktu widzenia wygody pracy, bezpieczeństwa Użytkownika jak i jakości procesowania materiału tkankowego najlepsze rozwiązanie. Wymiana odczynników zachodzi zawsze pomiędzy procesami, po przekroczeniu ustawionych limitów zdefiniowanych indywidualnie przez Użytkownika. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę Pytanie nr 11 -dotyczy Załącznik nr 2 A do SWZ, zadanie 1, pozycja 21 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie procesora wyposażonego w 10 łatwo dostępnych butli odczynnikowych z bezpośrednim, wygodnym dostępem od frontu urządzenia. Zaproponowane przez nas rozwiązanie jest dużo korzystniejsze od wymaganego, ponieważ umożliwia Użytkownikowi wizualną ocenę czystości butli. Możliwość ta pozwala Użytkownikowi na samodzielne usunięcie zabrudzeń w przypadku zanieczyszczenia butli oraz łatwą wymianę butli w przypadku ich zużycia (bez konieczności interwencji serwisowej) Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę Pytanie nr 12 -dotyczy Załącznik nr 2 A do SWZ, zadanie 1, pozycja 22 Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie procesora wyposażonego w system automatycznej rotacji odczynników w obrębie poszczególnych zdefiniowanych grup odczynnikowych polegający na manualnej wymianie tylko najbardziej zużytego odczynnika bez konieczności stosowania wymiany odczynnika w trakcie trwania procesu. Wymieniony odczynnik automatycznie staje się ostatnim krokiem w obrębie swojej grupy. Jest to zarówno z punktu widzenia wygody pracy, bezpieczeństwa Użytkownika jak i jakości procesowanie najlepsze rozwiązanie. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę Pytanie nr 13 -dotyczy Załącznik nr 2 A do SWZ, zadanie 1, pozycja 23 Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie procesora z możliwością wyboru liczby stacji formalinowych spośród dostępnych, fabrycznych butli odczynnikowych o pojemności 5 litrów bez konieczności stosowania 5-litrowych ogólnodostępnych kanistrów. Jest to zarówno z punktu widzenia wygody pracy, bezpieczeństwa Użytkownika jak i jakości procesowania materiału tkankowego rozwiązanie równoważne do wymaganego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę Pytanie nr 14 -dotyczy Załącznik nr 2 A do SWZ, zadanie 1, pozycja 24 Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie procesora wyposażonego w trzy fabryczne butle na odczynniki płuczące bez konieczności stosowania 5-litrowych ogólnodostępnych kanistrów. Jest to zarówno z punktu widzenia wygody pracy, bezpieczeństwa Użytkownika jak i jakości procesowania materiału tkankowego, rozwiązanie równoważne do wymaganego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy SWZ bez zmian ze względu na posiadanie przez Zamawiającego kanistrów o pojemności 5 L Pytanie nr 15 -dotyczy Załącznik nr 2 A do SWZ, zadanie 1, pozycja 25 Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie procesora wyposażonego w system zamknięty obiegu odczynników w oparciu o szczelnie zamknięte butle odczynnikowe oraz płuczące. Butle wyposażone są w szybko-złączki, które są wykonane z wysokogatunkowego metalu co eliminuje konieczność stosowania wyciągu oraz filtracji bezpośrednio z miejsca przechowywania odczynników. Proponowany przez nas system filtruje opary na etapie ich kondensacji po czym odprowadza je do dedykowanej butli na kondensat. Jest to najnowocześniejsze rozwiązanie z punktu widzenia technologicznego, co bezpośrednio przekłada się na pełne zabezpieczenie personelu obsługującego urządzenie przed szkodliwymi oparami odczynnikowymi. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę Pytanie nr 16 -dotyczy Załącznik nr 2 A do SWZ, zadanie 1, pozycja 27 Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie procesora z możliwością zaprogramowania czasu infiltracji w zakresie od 0 do 23 godzin 59 minut, dla każdego kroku programu. W praktyce laboratoryjnej nie stosuje się dłuższych czasów przeprowadzania ze względu na bezpieczeństwo materiału tkankowego oraz standaryzację procedur histopatologicznych. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę Pytanie nr 17 -dotyczy Załącznik nr 2 A do SWZ, zadanie 1, pozycja 29 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie procesora wyposażonego w automatyczny system kontroli przepływu i odprowadzania odczynnika z komory reakcyjnej, który zapewnia bardzo wydajne osuszenie komory przed ponownym napełnieniem kolejnym odczynnikiem. Dodatkowo, zaproponowane rozwiązanie zapobiega mieszaniu się występujących po sobie odczynników w procesie przeprowadzania materiału tkankowego. Jest to zarówno z punktu widzenia wygody pracy oraz jakości procesowania materiału tkankowego rozwiązanie równoważne do wymaganego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie Pytanie nr 17 -dotyczy Załącznik nr 2 A do SWZ, zadanie 1, pozycja 31 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie procesora bez graficznego odwzorowania jakości alkoholu, reszta parametrów bez zmian. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy specyfikacji technicznej i SWZ bez zmian Pytanie nr 18 -dotyczy Załącznik nr 2 A do SWZ, zadanie 1, pozycja 33 Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie rozwiązania równoważnego, procesora z zasilaczem awaryjnym UPS umożliwiającym normalną pracę urządzenia w chwili przerwy w dostawie energii elektrycznej oraz utrzymanie parafiny w stanie ciekłym w stacjach parafinowych umiejscowionym na zewnątrz procesora tkankowego. Nie wpływa to w żaden sposób na wartości użytkowego całego systemu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy specyfikacji technicznej i SWZ bez zmian Pytanie nr 19 -dotyczy Załącznik nr 2 A do SWZ, zadanie 1, pozycja 35 Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie czy Zamawiający poprzez układ kontroli filtrów rozumie i wymaga: układ kontroli filtrów oraz system automatycznego sprawdzania kluczowych parametrów procesu oraz ostrzegania przed startem w przypadku dysfunkcji któregokolwiek z nich (system wyświetla na ekranie podejmowane działania w trakcie jego działania) Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z równoczesnym dopuszczeniem innych rozwiązań technicznych układów kontroli filtrów Pytanie nr 20 -dotyczy Załącznik nr 2 A do SWZ, zadanie 1, pozycja 36 Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie procesora posiadającego w zestawie dwa koszyki do uporządkowanego układania kasetek o pojemności 150 sztuk każdy - jednocześnie procesować można dwa takie koszyki (300 szt.) koszyk do przeprowadzenia kasetek w sposób zorganizowany, po wyjęciu separatorów może służyć do kasetek układanych luzem. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę Pytanie nr 21 -dotyczy Załącznik nr 2 A do SWZ, zadanie 1, pozycja 38 Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie procesora o wymiarach zewnętrznych 620 x 640 x 1170 mm ( szer. x gł. x wys.) Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę Pytanie nr 22 -dotyczy Załącznik nr 2 A do SWZ, zadanie 1, pozycja 39 Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia o wadze 180 kg. Wyższa waga, proponowanego rozwiązania, od wymaganej wynika bezpośrednio z innowacyjnego rozwiązania polegającego na pokryciu komory reakcyjnej konglomeratem marmurowym, który w wydajny sposób stabilizuje temperaturę procesu co pozwala na uzyskanie najwyższej jakości procesowanego materiału tkankowego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy specyfikacji technicznej i SWZ bez zmian ZADANIE 2 - ZATAPIARKA Pytanie nr 23 -dotyczy Załącznik nr 2 B do SWZ, zadanie 2, pozycja 3 Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga aby zaproponowane rozwiązanie posiadało oświetlenie realizowane przez zestaw złożony z min sześciu diod LED, w tym min trzy z możliwością regulacji kąta padania światła. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę Pytanie nr 24 -dotyczy Załącznik nr 2 B do SWZ, zadanie 2, pozycja 4 Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga aby zaproponowane urządzenie wyposażone było w punkt chłodzący o wymiarach 50 x 50 mm +/- 5 % w celu zapewnienia optymalnej przestrzeni do schładzania. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę Pytanie nr 25 -dotyczy Załącznik nr 2 B do SWZ, zadanie 2, pozycja 6 Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga aby zaproponowane urządzenie wyposażone było w min dwa montowane magnetycznie uchwyty -każdy mieszczący min. cztery pincety -podgrzewane metodą konwekcji z powierzchni roboczej. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga zaproponowanej zmiany Pytanie nr 26 -dotyczy Załącznik nr 2 B do SWZ, zadanie 2, pozycja 7 Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga, aby poza możliwością programowania godzin pracy w cyklu tygodniowym, urządzenie umożliwiało również zaprogramowanie min 3 cykli dobowych bezpośrednio w panelu kontrolnym modułu zatapiającego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga zaproponowanej zmiany Pytanie nr 27 -dotyczy Załącznik nr 2 B do SWZ, zadanie 2, pozycja 8 Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie rozwiązania wyposażonego w moduł grzewczy, ze zbiornikiem o większej niż wymagana pojemności, mieszczącego odpowiednio 300 kasetek i 500 foremek. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie Pytanie nr 28 -dotyczy Załącznik nr 2 B do SWZ, zadanie 2, pozycja 10 Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga, zaproponowania urządzenia w którym każdy moduł - zatapiający, podgrzewający i chłodzący- posiada własny, intuicyjny panel kontrolny i był niezależny elektro-mechanicznie od pozostałych modułów. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga zaproponowanego rozwiązania Pytanie nr 29 -dotyczy Załącznik nr 2 B do SWZ, zadanie 2, pozycja 11 Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga, aby poza możliwością programowania godzin pracy w cyklu tygodniowym, zaproponowane rozwiązanie umożliwiało również zaprogramowanie min. 3 cykli dobowych bezpośrednio w panelu kontrolnym modułu grzewczego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga zaproponowanego rozwiązania Pytanie nr 30 -dotyczy Załącznik nr 2 B do SWZ, zadanie 2, pozycja 14 Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga, aby poza możliwością programowania godzin pracy w cyklu tygodniowym, zaproponowane rozwiązanie umożliwiało również zaprogramowanie min 3 cykli dobowych, bezpośrednio w panelu kontrolnym płyty chłodzącej. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga zaproponowanej zmiany ZADANIE 5 - NAKRYWARKA Pytanie nr 31 -dotyczy Załącznik nr 2 E do SWZ, zadanie 5, pozycja 4 Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia wyposażonego w pięć zasobników na szkiełka nakrywkowe, każdy o pojemności 100 sztuk. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę Pytanie nr 32 -dotyczy Załącznik nr 2 E do SWZ, zadanie 5, pozycja 5 Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie rozwiązania równoważnego, oferującego możliwość używania szkiełek nakrywkowych w trzech rozmiarach: 24 x 50, 24 x 55, 24 x 60 (mm) Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie Pytanie nr 33 -dotyczy Załącznik nr 2 E do SWZ, zadanie 5, pozycja 6 Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia w którym preparaty po nakryciu szkiełkiem, powracają do koszyczka skąd były pobierane. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę Pytanie nr 34 -dotyczy Załącznik nr 2 E do SWZ, zadanie 5, pozycja 7 Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie rozwiązania równoważnego, które wykorzystuje te same koszyczki co barwiarka i nie wymaga stosowania dodatkowych tac do odbioru szkiełek, ponieważ bezpośrednio po nakryciu, wracają one na swoje miejsce w koszyku. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę Pytanie nr 34 -dotyczy Załącznik nr 2 E do SWZ, zadanie 5, pozycja 7 Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie czy w celu zapewnienia najwyższej jakości nakrywanych preparatów Zamawiający wymaga, aby: -miejsce odbioru preparatów (tace lub koszyki) posiadały możliwość suszenia przez urządzenia w temperaturze do min. 50 st. C Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga zaproponowanego rozwiązania Pytanie nr 35 -dotyczy Załącznik nr 2 E do SWZ, zadanie 5, pozycja 11 Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie rozwiązania równoważnego, o wydajności większej od wymaganej, tj. 400 nakrytych szkiełek w ciągu godziny. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę Pytanie nr 36 -dotyczy Załącznik nr 2 E do SWZ, zadanie 5, pozycja 12 Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie rozwiązania równoważnego, wykorzystującego butlę z medium do nakrywania szkiełek o pojemności 250 ml. Zaproponowane rozwiązanie oferuje wydajność na poziomie 400 nakrytych szkiełek w ciągu godziny. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy specyfikacji technicznej i SWZ bez zmian. Zamawiający posiada butle o pojemności 500 ml. Pytanie nr 37 -dotyczy Załącznik nr 2 E do SWZ, zadanie 5, pozycja 13 Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia o wymiarach 700 x 650 x 665 (szerokość x głębokość x wysokość / mm) Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę Pytanie nr 37 -dotyczy Załącznik nr 2 E do SWZ, zadanie 5, pozycja 14 Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia o wadze 89 kg. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy specyfikacji technicznej i SWZ bez zmian ZANDANIE NR 6 - MIKROTOMY Pytanie nr 38 -dotyczy Załącznik nr 2 F do SWZ, zadanie 6, pozycja 1 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia równoważnego, wyposażonego w 5" ekran dotykowy, bez definiowanej przez producenta technologii wykonania. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy specyfikacji technicznej i SWZ bez zmian Pytanie nr 38 -dotyczy Załącznik nr 2 F do SWZ, zadanie 6, pozycja 2 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia bez funkcjonalności pobierania poprzednich ustawień cięcia (MEM). Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę Pytanie nr 39 -dotyczy Załącznik nr 2 F do SWZ, zadanie 6, pozycja 11 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia o zakresie ruchu wysuwu pionowego głowicy 70±1 mm Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę Pytanie nr 40 -dotyczy Załącznik nr 2 F do SWZ, zadanie 6, pozycja 12 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia o zakresie ruchu wysuwu poziomego głowicy 25±1 mm Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę Pytanie nr 41 -dotyczy Załącznik nr 2 F do SWZ, zadanie 6, pozycja 13 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia umożliwiającego wyświetlanie na bieżąco następujących parametrów pracy - wartość grubości cięcia oraz trymowania, tryb pracy (cięcie / trymowanie), status blokady koła napędowego, aktualny czas, godzina i data. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę Pytanie nr 42 -dotyczy Załącznik nr 2 F do SWZ, zadanie 6, pozycja 15 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia o retrakcji regulowanej w zakresie: od 0,0 do 100,0 ?m w odstępach co 5,0 ?m Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę Pytanie nr 43 -dotyczy Załącznik nr 2 F do SWZ, zadanie 6, pozycja 16 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o odstąpienie od wymogu i wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia nie posiadającego predefiniowanych wartości retrakcji Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy specyfikacji technicznej i SWZ bez zmian. Pytanie nr 44 -dotyczy Załącznik nr 2 F do SWZ, zadanie 6, pozycja 20 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia o maksymalnym rozmiarze próbki 55×50×30 mm (szer. x wys. x gł.) Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy specyfikacji technicznej i SWZ bez zmian. Pytanie nr 45 -dotyczy Załącznik nr 2 F do SWZ, zadanie 6, pozycja 25 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia o wymiarach: 490×570×306 mm mm (szerokość x głębokość x wysokość / mm) Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę Pytanie nr 46 -dotyczy Załącznik nr 2 F do SWZ, zadanie 6, pozycja 26 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia o wadze: 38 +/- 2 kg Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę ZADANIE NR 7 - KRIOSTAT Pytanie nr 47 -dotyczy Załącznik nr 2 G do SWZ, zadanie 7, pozycja 12 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia o parametrze lepszym, od wymaganego, oferującego dwie prędkości ruchu zgrubnego - 900µm/s i 1800 µm/s Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę Pytanie nr 48 -dotyczy Załącznik nr 2 G do SWZ, zadanie 7, pozycja 18 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający miał na myśli zakres schładzania dla punktu Peltiera w zakresie od -60oC do +3oC Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Pozycja 18 Specyfikacji Technicznej nie dotyczy zakresu schładzania, który Zamawiający określił w punkcie 19 Pytanie nr 49 -dotyczy Załącznik nr 2 G do SWZ, zadanie 7, pozycja 22 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający miał na myśli zakres schładzania uchwytu noża w zakresie od -15oC do -30oC +/- 5oC Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający taki zapis umieścił w punkcie 22 ZADANIE NR 8 - DRUKARKA DO KASETEK Pytanie nr 47 -dotyczy Załącznik nr 2 H do SWZ, zadanie nr 8, pozycja nr 3 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia o ekranie 8 cali, który zapewnia komfort pracy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy specyfikacji technicznej i SWZ bez zmian Pytanie nr 48 -dotyczy Załącznik nr 2 H do SWZ, zadanie nr 8, pozycja nr 4 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia o rozdzielczości ekranu dotykowego 800x1280 Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę Pytanie nr 49 -dotyczy Załącznik nr 2 H do SWZ, zadanie nr 8, pozycja nr 7 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia z łatwo dostępnym włącznikiem bez podświetlenia. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę Pytanie nr 50 -dotyczy Załącznik nr 2 H do SWZ, zadanie nr 8, pozycja nr 10 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia z 6 magazynkami na podajniku karuzelowym. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy specyfikacji technicznej i SWZ bez zmian Pytanie nr 51 -dotyczy Załącznik nr 2 H do SWZ, zadanie nr 8, pozycja nr 11 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia z 6 magazynkami każdy na 75 kasetek. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę Pytanie nr 52 -dotyczy Załącznik nr 2 H do SWZ, zadanie nr 8, pozycja nr 12 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia z 6 magazynkami na mechanizmie karuzelowym pozwalającym na szybką zamianę podajników, z których drukowane są kasetki. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy specyfikacji technicznej i SWZ bez zmian Pytanie nr 53 -dotyczy Załącznik nr 2 H do SWZ, zadanie nr 8, pozycja nr 13, 14, 15, 16 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia z jedną tacą do odbioru kasetek o pojemności 100 sztuk. Taca we frontowej części urządzenia. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę Pytanie nr 54 -dotyczy Załącznik nr 2 H do SWZ, zadanie nr 8, pozycja nr 17 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia organizacja kasetek w odbiorniku głównym zgodnie z LIFO Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy specyfikacji technicznej i SWZ bez zmian Pytanie nr 55 -dotyczy Załącznik nr 2 H do SWZ, zadanie nr 8, pozycja nr 18,19 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia, które wznowi pracę opróżnieniu tacy po naciśnięciu odpowiednich przycisków. Urządzenie zatrzyma pracę, gdy czujnik wykryje zapełnienie tacy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę Pytanie nr 56 -dotyczy Załącznik nr 2 H do SWZ, zadanie nr 8, pozycja nr 30 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia z wbudowanym czytnikiem kodów bez konieczności podpinania rozwiązań zewnętrznych. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę Pytanie nr 57 -dotyczy Załącznik nr 2 H do SWZ, zadanie nr 8, pozycja nr 31 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia, którego obudowa zewnętrzna w różnych kolorach, głównie kolorze białym. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę Pytanie nr 58 -dotyczy Załącznik nr 2 H do SWZ, zadanie nr 8, pozycja nr 35 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia bez złączy VGA oraz DP. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy specyfikacji technicznej i SWZ bez zmian Pytanie nr 59 -dotyczy Załącznik nr 2 H do SWZ, zadanie nr 8, pozycja nr 36 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie drukarki o wymiarach 420x380 mm (szerokość x głębokość) - są to niewielkie rozmiary umożliwiające umiejscowienie drukarki obok stanowiska do pobierania materiału tkankowego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę Pytanie nr 60 -dotyczy Załącznik nr 2 H do SWZ, zadanie nr 8, pozycja nr 37 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia o wadze 28 kg. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę ZADANIE NR 9 - DRUKARKA DO SZKIEŁEK Pytanie nr 61 -dotyczy Załącznik nr 2 i do SWZ, zadanie nr 9, pozycja nr 2 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie dotykowego ekranu z wyświetlaczem LCD o przekątnej minimum 3 cale, co wystarcza do rutynowej pracy z urządzeniem. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy specyfikacji technicznej i SWZ bez zmian Pytanie nr 62 -dotyczy Załącznik nr 2 i do SWZ, zadanie nr 9, pozycja nr 4 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia z taśmą o wydajności 5000 nadruków Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na taśmę o wydajności 8000 – 9000 szkiełek Pytanie nr 63 -dotyczy Załącznik nr 2 i do SWZ, zadanie nr 9, pozycja nr 10 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia z portami USB A, B, C oraz złączem Ethernet. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę Pytanie nr 64 -dotyczy Załącznik nr 2 i do SWZ, zadanie nr 9, pozycja nr 13 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia z 4 wymiennymi zasobnikami na szkiełka podstawowe, każdy po 100 sztuk. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę Pytanie nr 65 -dotyczy Załącznik nr 2 i do SWZ, zadanie nr 9, pozycja nr 14 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia z zabudowanymi podajnikami oraz z informacją o stanie zapełnienia podajników na ekranie urządzenia. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę Pytanie nr 66 -dotyczy Załącznik nr 2 i do SWZ, zadanie nr 9, pozycja nr 17 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie o wymiarach zewnętrznych 120 mm (Szer.) x 240 mm (gł.) x 247 mm (wys.) Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę Pytanie nr 67- Załącznik nr 9 do SWZ Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancji nie podlegają materiały eksploatacyjne, takie jak np. filtry węglowe (o ile występują)? Oczekiwanie gwarancji bez wyłączeń skutkuje brakiem możliwości rzetelnej kalkulacji oferty. Oferent nie jest w stanie określić ewentualnych kosztów dodatkowych, które mogą się pojawić w czasie eksploatacji. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający potwierdza powyższe. Pytanie nr 68- Załącznik nr 9 do SWZ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 8 projektu umowy - zał. 9 do SWZ w następujący sposób: - 9,5% wartości umowy brutto, o której mowa w §1 ust. 4za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 2) 0,4 % wartości umowy brutto, o której mowa w § 1 ust. 4zakażdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 umowy, 3) 0,4 % wartości brutto umowy, o której mowa w § 1 ust. 4za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi ponad termin wskazany przez Zamawiającego na usunięcie wad, 4) 0,4 % wartości brutto umowy, o której mowa w § 1 ust. 4za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przypadku braku terminowego wykonania przeglądu technicznego w okresie gwarancji. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian Pytanie nr 69- Załącznik nr 9 do SWZ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 8- załącznik nr 9 do SWZ w taki sposób, aby kary umowne były naliczane za zwłokę w dostawie towaru od kwoty niezrealizowanej lub niewłaściwie, nieterminowo zrealizowanej wartości umowy, a nie całkowitej kwoty zamówienia. Uważamy za niesprawiedliwe nałożenie kary na Wykonawcę za już zrealizowaną terminowo część umowy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Do każdego zadania będzie wystawiona odrębna umowa, co w konsekwencji nie doprowadzi do opisanej powyżej sytuacji. Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian Pytanie nr 70- Załącznik nr 9 do SWZ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 8- załącznik nr 9 do SWZ w taki sposób, aby wysokość kary umownej była naliczana na podstawie wartości netto, a nie brutto? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy projektu umowy bez mian

PYTANIE NR 2 ZADANIE 4 Barwiarka automatyczna Pozycja 5 Czy zamawiający dopuści urządzanie w którym stacja płucząca wyposażona jest w zbiornik dozujący wodę o pojemności 2,5L oraz zbiornik na zużytą wodę o pojemności 2,5L. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę Pozycja 6 Czy zamawiający dopuści kuwety barwiące o pojemności 75 ml. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę Pozycja 9 Czy zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach: 200 x 200 x 220 mm (szer.x gł.x wys.) Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę ZADANIE 9 Automatyczna drukarka do szkiełek Pozycja 2 Czy zamawiający dopuści urządzenie o przekątnej 7". Ta wielkość ekranu pozwala na wypełni komfortową pracę i nie odbiega znacząco od podanych przez Państwa rozmiarów. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę Pozycja 4 Prosimy o dopuszczenie urządzenia z wydajnością taśmy na nadruk 8000 -9000 szkiełek ( ilość uzależniona od wielkości pola opisowego na szkiełku, oraz ilości nadrukowywanej treści) Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę Pozycja 10 Czy zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w 4 porty USB typu A, oraz 1 USB typu B,. Większa ilość portów USB pozwala na bardziej komfortową i elastyczną pracę. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę Pozycja 13. Czy zamawiający dopuści urządzenie posiadające 2 wbudowane magazynki załadowcze umożliwiające pracę z różnymi typami szkiełek w podajnikach o pojemności łącznej 200 szkiełek. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę Pozycja 17 Czy zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach całkowitych 110 x 300 x 309 mm (sz x gł x wys). Małe gabaryty umożliwiające ustawienie urządzenia bezpośrednio przy mikrotomie (szerokość urządzenia nie większa niż 11cm). Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę Pozycja 18 Czy zamawiający dopuści urządzenie o wadze 8,55 kg. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę ZADANIE 8 Drukarka do kasetek histopatologicznych Pozycja 36 Prosimy o dopuszczenie drukarki o wymiarach 313 x 477 x 509 mm Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę Pozycja 37 Prosimy o dopuszczenie drukarki o wadze 25 kg Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę Część 1,4,6,8,9 Specyfikacja techniczna, Wymagania techniczne, Warunki gwarancji i serwisu Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o wydłużenie czasu naprawy bez użycia część do 7 dni roboczych. Wydłużenie czasu pozwoli na dokładne zidentyfikowanie problemu i tym samym szybszą i skuteczną naprawę urządzenia. Wydłużenie terminu może pomóc również w lepszym zarządzaniu zasobami serwisowymi u Wykonawcy jak również u Zamawiającego, co pozwoli na bardziej efektywne zaplanowanie pracy nie powodujące zakłóceń i zachowujące ciągłość pracy szpitala. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy specyfikacji technicznej i SWZ bez zmian Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o wydłużenie czasu naprawy z użyciem części zamiennych do 21 dni roboczych. Czasami naprawa wymaga specjalistycznych części, które mogą być trudne do zdobycia. Dłuższy czas przystąpienia do naprawy umożliwi ich zamówienie i dostarczenie, co zapewni wysoką jakość serwisu. Wykonawca chce mieć pewność, że części niezbędne do skutecznej naprawy są dostępne i dotrą na czas, ponieważ procedury importowe i celne wymagają czasu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy specyfikacji technicznej i SWZ bez zmian Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o skrócenie okresu dostępności części zamiennych do 7 lat. W obecnych standardach rynkowych producenci nie deklarują tak długiej dostępności części, z związku z czym wykonawcy również nie są w stanie zaoferować takiej dostępności. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy specyfikacji technicznej i SWZ bez zmian Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o modyfikację zapisu „Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji” na „ Czas naprawy gwarancyjnej trwającej ponad 7 dni kalendarzowych przedłuża gwarancję o czas przerwy w eksploatacji” Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy specyfikacji technicznej i SWZ bez zmian

PYTANIE NR 3 Pytanie nr 1 Zamawiający wymaga z ofertą Instrukcji obsługi przedmiotu zamówienia w języku polskim Instrukcja obsługi przedmiotu zamówienia sporządzona w języku polskim dla wszystkich zadań w forme elektroniczną na etapie składania ofert oraz w formie papierowej wraz z dostawą urządzeń. Zwracamy się z wnioskiem o odstąpienie od wymogu złożenia instrukcji na etapie postępowania, tylko pozostawienie wymogu wraz z dostawą. Jest to dokument nie udostępniany na tym etapie. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy specyfikacji technicznej i SWZ bez zmian Pytanie nr 2 Prosimy o modyfikację zapisów § 8 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy projektu umowy bez mian Pytanie nr 3 W związku z tym iż zgodnie art. 431 ustawy PZP zarówno wykonawca jak i Zamawiający obowiązani są współdziałać przy wykonywaniu umowy w celu należytej realizacji zamówienia Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów projektu umowy w § 8, mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą o poniższej treści: Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za: odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10 % niezrealizowanej wartości netto umowy. Wskazany zapis jest istotny dla należytej realizacji zamówienia publicznego oraz współpracy pomiędzy Zamawiający a Wykonawcą. W stosunkach cywilnoprawnych bardzo ważna jest równowaga pomiędzy obiema stronami umowy oraz wzajemne kształtowanie jej postanowień w granicach zasady swobody umów (art. 3531 KC), pozwalające na uznanie wykonawcy za partnera, szanujące jego podstawowe prawa i pozwalające na zrównoważone i partnerskie relacje między zamawiającym i wykonawcą. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy projektu umowy bez mian

ZAMAWIAJĄCY

##### Wykonano w 2 egz. na 7 ark.

##### Egz. 1 – a/a kancelaria

##### Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B10

##### Wyk. Barbara Choroszyńska – tel. 261 417 449, e-mail: choroszynska3292@10wsk.mil.pl

##### Data: 9.09.2025 r.