Załącznik nr 2
Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa i instalacja systemu do rozdziału i podawania próbek cieczowych do komory ekspozycyjnej bioSAXS w stacji końcowej linii badawczej SAXS

Zakup jest realizowany w ramach projektu inwestycyjnego Budowa linii pomiarowej do badań z użyciem małokątowego rozpraszania promieniowania rentgenowskiego finansowanego przez MEiN (IA/SP/564156/2023

Przedmiot zamówienia:

System do rozdziału i podawania próbek cieczowych do komory ekspozycyjnej bioSAXS w stacji końcowej linii badawczej SAXS obejmujący: moduł pomp, jednostkę sterującą z detekcją rozdzielanych próbek z oprogramowaniem do analizy chromatogramów, kolektor frakcji, oraz dodatkowe akcesoria do rozdziału chromatograficznego (pętla załadowcza tzw. „superloop”-superpętla, pętle o objętości 2ml i mniejszej, zawór kolumnowy, 6 kolumn do filtracji żelowej). System musi być zdolny do podłączenia do modułu ekspozycyjnego stacji końcowej SAXS 
Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia:
1. System będący przedmiotem zamówienia musi pracować przy maks. ciśnieniu roboczym 20 MPa, umożliwiać zakres przepływu roztworów roboczych od 0,001 do 25 ml/min, oraz maksymalnie do 50 ml/min przy czynnościach związanych z pakowaniem kolumny.
2. System powinien umożliwiać kontrolowane programowo podawanie próbki w zakresie 10μl – 150 ml przy użyciu superpętli lub analogicznego rozwiązania. 

3. System musi być wyposażony w monitor UV z możliwością wielofalowej detekcji w zakresie UV oraz światła widzialnego w zakresie długości fali od 190 nm do 700 nm z jednoczesną możliwością monitorowania co najmniej trzech długości. Monitor UV powinien być skonstruowany z zastosowaniem technologii światłowodowej oraz lampy ksenonowej o żywotności co najmniej 4500 godzin. Parametry konstrukcyjne powinny gwarantować, że kapilara przepływowa monitora UV nie nagrzewa się oraz powinny gwarantować niski poziom szumów tła. 
4. System musi gwarantować pomiary przewodności zapewniające bezpieczną 
i kontrolowaną separację metodą wymiany jonowej (zakres przewodności od 0,01 mS/cm do 999,99 mS/cm). Powinna istnieć możliwość prowadzenia pomiarów gradientów w roztworach organicznych.
5. System musi zawierać całkowicie obojętne biologicznie oraz niereagujące z próbką kanały przepływu, które nie indukują degradacji białek. 
6. System musi być wyposażony w ciśnieniowy monitor przepływu automatycznie redukujący przepływ w przypadku przekroczenia zadanego limitu ciśnienia, pozwalający na bezobsługowe przeprowadzanie długotrwałych aplikacji z zastosowaniem dużej ilości próbki (np. przez noc).
7. System musi zawierać zawór do podawania buforów z możliwością podłączenia do 4 roztworów oraz umożliwiający automatyczną wymianę pomiędzy buforami i roztworami czyszczącymi oraz wykorzystywany do tworzenia gradientu.
8. System musi być wyposażony w dodatkowy czujnik pęcherzyków powietrza na linii zasilania buforów.
9. System musi posiadać zawór do iniekcji próbki, umożliwiający automatyczną aplikację do 7 próbek. Zawór powinien być wyposażony w zintegrowany czujnik powietrza.
10. System powinien być wyposażony w moduł dwugłowicowej pompy do podawania próbki. Pompa powinna być wyposażona w czujnik ciśnienia, umożliwiająca podanie próbki z przepływem na poziomie 50 ml/min.
11. W systemie powinien znaleźć się zawór kolumny zawierający wewnętrzne obejście wbudowane w zawór kolumn, które pozwala na szybką zmianę buforów lub przemycie systemu w celu ochrony kolumny przed zbyt wysokim ciśnieniem bez odłączania kolumny. Powinien umożliwiać również zmianę kierunku przepływu (góra-dół, dół-góra) przez kolumnę umożliwiając załadowanie kolumny od góry i zbieranie próbki z dołu kolumny dla zwiększenia koncentracji w eluatach. Zawór musi posiadać możliwość podłączenia do 5 kolumn oraz umożliwiać monitorowanie ciśnienia przed i po kolumnie.

12. System powinien mieć możliwość bezpośredniego podłączenia do modułu ekspozycyjnego stacji końcowej linii SAXS, którym jest układ XEUSS 3.0 (XENOCS, Francja). 
13. Zestaw musi zawierać kolektor frakcji pozwalający na zbieranie do 576 frakcji. Umożliwiający zbieranie próbek do płytek głęboko dołkowych (deep-well plates) - 24, 48 lub 96 dołkowych, probówek 3, 8, 15ml oraz 50ml oraz powinien umożliwiać lub zawierać:
a. automatyczne rozpoznawanie typu użytego statywu w celu zapobiegnięciu przepełnienia 
b. zbieranie frakcji w trybie rząd za rzędem, kolumna za kolumną lub w trybie ciągłym
c. system kontroli kropel zapewniający pracę bez zachlapań 
d. kolektor musi pracować w zamkniętej obudowie umożliwiać ochronę przed czynnikami zewnętrznymi takimi jak kurz i ciecze oraz umożliwiać postawienia pompy zewnętrznej na kolektorze  
e. na wyposażeniu kolektora powinny znajdować się co najmniej cztery kasety na płytki typu deep-well, cztery kasety na probówki 3ml oraz dwie kasety na probówki 50ml
14. System powinien zawierać mieszadło o objętości 1,4 ml zapewniające wysoką dokładność oraz precyzję w formowaniu gradientów 

15. Zestaw musi zawierać system ciągłego mycia pomp typu ,,backwash" pozwalający na ciągłą pracę z roztworami o wysokim zasoleniu (>1M soli) 

16. System powinien cechować obniżonym poziomem poboru energii, wykazywać się konsumpcją energii na poziomie nie wyższym niż 30W przy włączonej opcji oszczędzania energii (ECO) w stanie czuwania. 

17. System powinien mieć możliwość rozbudowy o dodatkowe zawory i czujniki. Np. zawór pH, zawór miksera (pozwalający na obejście miksera), czujniki pęcherzy powietrza itp.
18.  System powinien mieć możliwość programowalnego ustawiania objętości opóźnienia pomiędzy monitorem UV a wyjściem kolektora frakcji pozwalający na płynną korelację piku do frakcji w zależności od użytych wężyków i kolumn frakcji.
19. System powinien być wyposażony we wbudowany czujnik temperatury korygujący zmiany w przewodności.
20.  Zestaw powinien umożliwiać opcjonalną instalacje w sieci, zapisywanie, drukowanie oraz pracę w środowisku sieciowym oraz umożliwiać także bezpośredni dostęp do analizatora z każdego komputera w sieci. 

21. System powinien umożliwiać przeprowadzanie pomiarów, programowanie nowych pomiarów oraz analizowanie zakończonych w tym samym czasie. 

22. Oprogramowaniu powinno zawierać narzędzia do profesjonalnej analizy chromatogramu włączając detekcję piku, integrację, nakładki chromatogramów itp. Oraz powinno współpracować z bazą danych SQL, pozwalając na łatwe programowanie przebiegów z poszczególnych faz oraz gotowych wzorców dotyczących metod oczyszczania. 
23. System powinno dawać możliwość łączenia oraz rozdzielania technik oczyszczania za pomocą „kolejkowania metod".
24. Zestaw powinien zawierać co najmniej jedną licencję 1-dno stanowiskową umożliwiającą bezproblemową analizę oraz obsługę wbudowanej bazy danych. 

25. Zestaw musi być wyposażony w jednostkę sterującą pracująca w oparciu o system Windows 10 lub Windows 11 wyposażoną w monitor i niezbędne narzędzia peryferyjne, w pełni kompatybilną z oprogramowaniem i umożliwiającą pełnosprawną obsługę urządzenia. 
26. Zestaw powinien zawierać: 

a. Zestaw typu „Micro” umożliwiający modyfikację ścieżki przepływu dostosowując ją do analizy próbek o mikro objętościach; redukując objętość opóźnioną systemu; kompletny zestaw zawierający monitor przewodnictwa, zawory, komorę mieszania, uchwyty, przewody i złącza 
b. Zestaw iniekcyjny do precyzyjnego, ręcznego podawania próbek do 2ml na pętle próbki
c. Zestaw pętli próbek o pojemnościach 100ul, 1ml oraz 2ml (co najmniej po 1 sztuce)
d. Super-pętlę próbki o pojemności nie mniejszej niż 10ml
e. Zestaw klamer (minimum 5 sztuk) do mocowania kolumn o średnicach 10-50mm. 
f. Zestaw 6 kolumn chromatograficznych do oczyszczania i analizy białek metodą chromatografii żelowej (FPLC), kompatybilne z systemami chromatograficznymi, przeznaczone do rozdziału białek w zakresie mas cząsteczkowych od 3 000 do 600 000 Da. W zestawie kolumny typu HiLoad 16/600 Superdex 75 pg i 200 pg do zastosowań preparatywnych oraz kolumny typu Superdex 75 i 200 Increase (10/300 GL oraz 5/150 GL) do zastosowań analitycznych i półpreparatywnych. Kolumny muszą być fabrycznie nowe, gotowe do użycia, wypełnione odpowiednią żywicą separacyjną, zapewniającą wysoką rozdzielczość i powtarzalność wyników.
27. Wymagana jest pełna gwarancja producenta na 2 lata (24 miesiące), serwis na miejscu instalacji.
