załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 2 do umowy

MODYFIKACJA z dnia 11.09.2025 r.

Endoskop ultrasonograficzny o skanowaniu liniowym

| L.p. | Wymagania Zamawiającego (warunek) | Parametr wymagany | Parametr oferowany/podać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | TAK/Podać |  |
|  | Model/Typ (pełna symbolika) | Tak/Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Tak/Podać |  |
|  | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2025 r., sprzęt fabrycznie nowy) nie rekondycjonowany, nie powystawowy. | Tak/Podać |  |
|  | Rodzaj obrazu wideo - Chip typu CCD | Tak |  |
|  | Pole Widzenia wideo - 100° | Tak |  |
|  | Kierunek widzenia - Boczny 55° | Tak |  |
|  | Głębia ostrości w zakresie od 3 do 100 mm | Tak, podać |  |
|  | Średnica zewnętrzna końcówki - 14,6 mm | Tak, podać |  |
|  | Średnica zewnętrzna sondy - 12,6 mm | Tak, podać |  |
|  | Zakres odchylenia końcówki - Góra:130o Dół: 90o Prawo:90o Lewo: 90o | Tak, podać |  |
|  | Długość robocza sondy - 1250 mm | Tak, podać |  |
|  | Średnica wewnętrzna kanału biopsyjnego - 3,7 mm | Tak, podać |  |
|  | Ilość przycisków do sterowania funkcjami procesora: - 4 przyciski | Tak, podać |  |
|  | Funkcja obrazowania w wąskim paśmie światła, między innymi poprzez fizyczne wycięcie widma pasma czerwonego, poprzez umieszczenie filtra optycznego w źródle światła. | Tak |  |
|  | Funkcja Kontrastowania Echo Harmonicznego z funkcją wykrywania sygnałów szerokopasmowych | Tak |  |
|  | Zakres skanowania endoskopu ultrasonograficznego – liniowe 180o | Tak |  |
|  | Podłączenie endoskopu zarówno do zewnętrznych central ultrasonograficznych jak i małych central modułowych mieszczących się na wózku endoskopowym | Tak |  |
|  | Pełna współpraca z myjnią do endoskopów ETD posiadaną przez Zamawiającego poprzez chip RFID do sczytywania informacji o endoskopie przez system ENDOSKAN posiadany przez Zamawiającego, monitorujący i raportujący poprawność procesów mycia i dezynfekcji. Współpraca z posiadaną przez Zamawiającego szafą do suszenia i przechowywania endoskopów model EDC. | Tak |  |
|  | Funkcje ultrasonograficzne : B-mode, M-mode, D-mode, Flow-mode, Powerflow-mode | Tak |  |
|  | Częstotliwości pracy endoskopu ultrasonograficznego między innymi : 5 / 6 / 7,5 / 10 MHz | Tak, podać |  |
|  | Odłączany od endoskopu przewód łączący endoskop z USG | Tak |  |
|  | Pełna współpraca z torem wizyjnym Evis Exera III, posiadanym przez Zamawiającego. | Tak |  |
|  | Przewód łączący endoskop z centralą USG | Tak |  |
|  | Rodzaj obrazu wideo - Chip typu CCD | Tak |  |
|  | Zamawiający wymaga, aby gwarancją zostały objęte uszkodzenia powstałe z winy użytkownika m.in. z tytułu niewłaściwego użytkowania i dekontaminacji sprzętu niezgodnego z instrukcją obsługi dot. Endoskop ultrasonograficzny o skanowaniu liniowym. Długość gwarancji zgodna z zaoferowaną przez Wykonawcę w pkt. 113 |  |  |

Aparat USG

|  | Producent | TAK/Podać |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Model/Typ (pełna symbolika) | Tak/Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Tak/Podać |  |
|  | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2025 r., sprzęt fabrycznie nowy) nie rekondycjonowany, nie powystawowy. | Tak/Podać |  |
|  | Kliniczny, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny klasy Premium z kolorowym Dopplerem. | TAK |  |
|  | Przetwornik cyfrowy Min. 12-bitowy | Tak/Podać |  |
|  | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej. | TAK |  |
|  | Ilość niezależnych aktywnych kanałów cyfrowych Min. 4 000 000 | Tak/Podać |  |
|  | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych Min. 4 | Tak/Podać |  |
|  | Ilość gniazd parkingowych Min. 2 | Tak/Podać |  |
|  | Dynamika systemu Min. 310 dB | Tak/Podać |  |
|  | Monitor z matrycą OLED/LCD o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu z możliwością regulacja w 3 płaszczyznach. Przekątna ekranu min. 21 cala | Tak/Podać |  |
|  | Konsola aparatu ruchoma w dwóch płaszczyznach: góra-dół, lewo-prawo | TAK |  |
|  | Uchwyty na głowice umiejscowione po obu stronach konsoli aparatu | TAK |  |
|  | Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę Przekątna min. 10 cali | Tak/Podać |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy Min. od 1 MHz do 20 MHz. | Tak/Podać |  |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop) Min. 69 000 obrazów | Tak/Podać |  |
|  | Możliwość uzyskania sekwencji Cineloop w trybie 4B tj. 4 niezależnych sekwencji Cineloop jednocześnie na jednym obrazie | TAK |  |
|  | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode Min. 800 s | Tak/Podać |  |
|  | Regulacja głębokości pola obrazowania Min. 1 - 35 cm | Tak/Podać |  |
|  | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika Min. 70 | Tak/Podać |  |
|  | Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z kół oraz blokadą kierunku jazdy | TAK |  |
| Obrazowanie i prezentacja obrazu |  |  |  |
|  | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min. - B, B + B, 4 B - M - B + M - D - B + D - B + C (Color Doppler) - B + PD (Power Doppler) - 4 B (Color Doppler) - 4 B (Power Doppler) - B + Color + M | TAK |  |
|  | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B Min. 3500 obrazów/s | Tak/Podać |  |
|  | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD) Min. 650 obrazów/s | Tak/Podać |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne Min. 8 pasm częstotliwości | Tak/Podać |  |
|  | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) | TAK |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) Min.: +/- 4,0 m/s | Tak/Podać |  |
|  | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Kolorowego Min.0,5 do 20 kHz | Tak/Podać |  |
|  | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy | TAK |  |
|  | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD oraz HPRF PWD (o wysokiej częstotliwości powtarzania) | TAK |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) (przy zerowym kącie bramki) Min.: +/- 6,0 m/s | Tak/Podać |  |
|  | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Pulsacyjnego Min.0,1 do 30 kHz | Tak/Podać |  |
|  | Regulacja bramki dopplerowskiej w zakresie Min. 0,5 mm do 20 mm | Tak/Podać |  |
|  | Obrazowanie w trybie Kolorowy i Spektralny Doppler Tkankowy | TAK |  |
|  | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej w zakresie Min. +/- 30 stopni | Tak/Podać |  |
|  | Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej w zakresie Min. +/- 80 stopni | Tak/Podać |  |
|  | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie Min. +/- 80 stopni | Tak/Podać |  |
|  | Możliwość jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania dwóch spectrów przepływu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich | TAK |  |
|  | Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) pracujący jednocześnie z obrazowaniem trapezowym | TAK |  |
|  | Liczba wiązek tworzących obraz w obrazowaniu typu „Compound” Min. 5 | Tak/Podać |  |
|  | System obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe – dostępny na wszystkich głowicach | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) | TAK |  |
|  | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu B, spektrum dopplerowskiego i współczynnika prędkości ultradźwięków za pomocą jednego przycisku | TAK |  |
|  | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 15 map | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK |  |
|  | Możliwość jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania spectrum przepływu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich (tzn dual doppler) możliwe kombinacje PW/PW TDI/TDI , PW/TDI | TAK |  |
| Archiwizacja obrazów |  |  |  |
|  | Wewnętrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje)z dyskiem twardym Min. 320 GB | Tak/Podać |  |
|  | Zainstalowany moduł DICOM 3.0 umożliwiający zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM | TAK |  |
|  | Zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrvie lub płyty CD/DVD | TAK |  |
|  | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku | TAK |  |
|  | Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki | TAK |  |
|  | Videoprinter czarno-biały | TAK |  |
|  | Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive | TAK |  |
|  | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC kablem sieciowych 100 Mbps w celu wysyłania danych (obrazy, raporty) | TAK |  |
| Funkcje użytkowe |  |  |  |
|  | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym Min. x20 | Tak/Podać |  |
|  | Powiększenie obrazu po zamrożeniu Min. x20 | Tak/Podać |  |
|  | Ilość pomiarów możliwych na jednym obrazie Min. 10 | Tak/Podać |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK |  |
|  | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie | TAK |  |
|  | Pełne oprogramowanie do badań: - Kardiologicznych - Pediatrycznych - Małych narządów - Naczyniowych - Śródoperacyjnych - Brzusznych - Mięśniowo-szkieletowych - Ortopedycznych | TAK |  |
|  | Tkankowe obrazowanie elastograficzne w czasie rzeczywistym umożliwiające zobrazowanie różnic sztywności tkanki (Elastografia Strain) | TAK |  |
|  | Kontrastowe obrazowanie harmoniczne | TAK |  |

| WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Szkolenie z obsługi sprzętu dla lekarzy i pielęgniarek w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym po uruchomieniu przedmiotu zamówienia przez okres 2 dni roboczych trwające po 8 godzin dziennie, przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego. | Tak |  |
|  | Wykonawca sporządzi protokół z przeprowadzonych szkoleń bezpośrednio po ich przeprowadzeniu. | Tak |  |
|  | Wszystkie licencje potrzebne do prawidłowego działania urządzenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu. Licencje muszą być bezterminowe. | Tak |  |
|  | Kompleksowa integracja urządzenia w standardzie HL7 CDA z systemem HIS/RIS Szpitala (poprzez WorkList i przekazywanie linków do badań do HIS itd. ) oraz pełna integracja standardzie HL7 CDA z systemem PACS (węzeł DICOM itd. ) wykorzystywanym przez Zamawiającego (oprogramowanie firmy Radpoint). Wszelkie koszty związane z licencjami, kolejkami, wdrożeniem i wszelkim pracami związanymi z pełną integracją urządzenia z systemami Szpitala obciążają Wykonawcę. Integracja dostarczonego urządzenia medycznego z aktualnie funkcjonującym w infrastrukturze Szpitala urządzeniem medycznym (współpracującym z wykorzystywanym przez Szpital systemem archiwizacji badań endoskopowych). Dostarczone urządzenie medyczne, które będzie współpracowało z aktualnie wykorzystywanym przez Szpital systemem archiwizacji badań endoskopowych, musi być przez ten system zintegrowane w standardzie HL7 ze szpitalnym systemem HIS oraz w standardzie DICOM ze szpitalnym systemem PACS (węzeł DICOM, przekazywanie linków do badań do HIS) wykorzystywanym przez Zamawiającego (oprogramowanie firmy Radpoint). Wszelkie koszty związane z licencjami, wdrożeniem i wszelkim pracami związanymi z wykonaniem w/w integracji ponosi Wykonawcę | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu przez zamawiającego w serwisie Wykonawcy części zamiennych, peryferyjnych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 8 lat od daty przekazania urządzenia do eksploatacji, z wyjątkiem sprzętu komputerowego, dla którego ten okres powinien wynosić minimum 5 lat. | Tak |  |
|  | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji od chwili zgłoszenia awarii czyli pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii lub diagnostyka zdalna w dni robocze max 48 godzin. Czas skutecznej naprawy do 5 dni kalendarzowych. | Tak |  |
|  | Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym wymagającej importu części spoza Polski – maksimum 14 dni kalendarzowych. | Tak |  |
|  | - W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni kalendarzowych Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy o parametrach niegorszych niż oferowany. - W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 14 dni kalendarzowych (import części spoza Polski) Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy o parametrach niegorszych niż oferowany. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta oraz wykonywania obowiązkowych testów specjalistycznych. Koszty przeglądów wliczone w cenę oferty. | Tak |  |
|  | Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485 dla producenta | Tak |  |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta | Tak |  |
|  | Bezpłatne przeglądy okresowe przez cały okres gwarancji, niezależnie od zaleceń producenta, na koszt Wykonawcy | Tak |  |
|  | Zagwarantowana dostępność części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty zainstalowania | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | Tak |  |
|  | Świadectwo rejestracji, świadectwo dopuszczenia do obrotu, świadectwo jakości w języku polskim, kserokopie aktualnych certyfikatów dopuszczających dostarczony sprzęt do stosowania w jednostkach służby zdrowia (dołączyć kopie) | Tak |  |
|  | Materiały informacyjne na temat oferowanego sprzętu w języku polskim | Tak |  |
|  | Instrukcja do sprzętu w języku polskim (wraz z dostawą aparatu) | Tak |  |
|  | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego | Tak |  |
|  | Dostawa, instalacja i uruchomienie (zrealizowanie przedmiotu umowy/termin realizacji): do 15 listopada 2025 roku | Tak/Podać |  |
|  | Wykonawca powinien zapewnić co najmniej 24 miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanego urządzenia oraz wszystkich elementów peryferyjnych, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) oraz przeglądy okresowe. Gwarancja min. 24 miesiące na urządzenie od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru 24 miesięcy – 0 pkt 36 miesięcy – 7 pkt 48 miesięcy – 15 pkt | Tak/Podać |  |

| Nazwa towaru - asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| System ultrasonografii endoskopowej | zestaw. | 1 |  |  |  |  |  |

UWAGA: Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto:

Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto

Wartość netto + stawka podatku Vat = wartość brutto

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

1.	Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

2.	Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy