Poznań dnia: 2025-09-11

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawa rękawic chirurgicznych oraz rękawic niejałowych wraz z dyspenserami do rękawic. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | SZW/DZP/110/2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 1 poz 1

Zwracamy się do zamawiającego o dopuszczenie rękawicy alternatywnej o poniższych

parametrach:

Rękawice diagnostyczno - ochronne, nitrylowe bezpudrowe. AQL 1,0, grubość na palcu

0,10+/-0,0 1mm, dł min.240 mm. Pakowane w całkowicie zautomatyzowanym procesie (każda sztuka), płasko warstwami (rękawice układana jedna na drugiej) co zapewnia pobieranie zakażdym razem pojedynczych rękawic.

Zarejestrowane podwójnie (jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III).

Odporne na penetrację wirusów, bakterii i grzybów. Przebadane na przenikalność substancji

chemicznych oraz min. 50 cytostatyków, oraz fentanylu (informacja na opakowaniu),

przebadane na przenikanie wirusów oraz krwi syntetycznej z informacją na opakowaniu.

Zgodne z normami : EN 455 (1-2-3-4); EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Typ B; EN 21420:2020;

EN 16604:2004; EN 16523-1:2015+A1:2018; EN 374-2:2019; EN 374-4:2019; EN ISO 374-

5:2016; EN ISO 15223-1:2021; EN ISO 21420; ISO 13485; ISO 9001. Instrukcja

zdejmowania rękawic fabrycznie nadrukowana na opakowaniu. Rozmiary XS – XL. Fabrycznie naniesiona na opakowaniu informacja o akceleratorach użytych w procesie produkcji oraz piktogram dotyczący ryzyka alergi typu IV. Otwór dozujący ułatwiający bezpieczne i łatwe wyjmowanie rękawic z opakowania. Pakowane po 100 szt.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 1 poz 1

1.Zwracamy się do zamawiającego o dopuszczenie rękawic ułożonych w opakowaniu jedna na drugiej z otworem dopasowanym do swobodnego pobierania rękawic.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

2. Zwracamy się do zamawiającego o odstąpienie wymogu posiadania dodatkowej „folią

chroniącą zawartość opakowania przed kontaminacją z zewnątrz oraz wydaniem rękawic „,

zastosowanie takiego rozwiązania zostało wycofane przez wielu producentów ze względu na

zbyt duże gromadzenie się drobnoustrojów , pozostawianych podczas wyjmowania rękawicy

oraz szybkiego namnażania się ich na tej folii, a następnie przenoszących się na innych

użytkowników, jednocześnie swobodne wyjmowanie rękawicy z opakowania bez tej folii

zapobiega przenoszeniu drobnoustrojów na kolejnych użytkowników . Jednocześnie chcemy

zaznaczyć iż takie rozwiązanie stosuje znikoma ilość producentów co ogranicza konkurencję.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

3.Zwracamy się do zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania rękawic w standardowym

opakowaniu a’100 szt zie zależnie od rozmiaru z stosownym przeliczeniem ilości.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pakiet 2 poz 1

1. Zwracamy się do zamawiającego o dopuszczenie rękawic z lepszym współczynnikiem

jakości AQL -1.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Zadanie 1

1. Proszę o zgodę na zaoferowanie rękawic diagnostyczno - ochronnych, nitrylowych bezpudrowych. AQL 1,0, grubość na palcu 0,10-0,11 mm, dł max 240 mm. Pakowane w zautomatyzowanym procesie, co zostanie potwierdzone oświadczeniem producenta.

Zarejestrowane podwójnie (jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III). Odporne na penetrację wirusów, bakterii i grzybów. Przebadane na unikalność substancji chemicznych oraz cytostatyków. Instrukcja zdejmowania rękawic fabrycznie nadrukowana na opakowaniu. Rozmiary XS – XL. Potwierdzony badaniami z niezależnego laboratorium brak wykrycia w rękawicy szkodliwych ftalanów i akceleratorów chemicznych. Pakowane po 100 szt.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Zadanie 3

- Proszę o odstąpienie od wymogu zgodności z normą PN-EN 420+A1:2012, która została wycofana i zastąpiona normą EN ISO 21420.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Zadanie nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę rękawic za opakowanie a’200 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

Odp. Dopuszcza

Zadanie nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający ma na myśli rękawice o długości min. 240mm a nie max. 240mm?

Odp. Tak min

Zadanie nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane mechanicznie, warstwami, w sposób uporządkowany – potwierdzone informacją na opakowaniu?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Zadanie nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice dla których informacja o akceleratorach będzie potwierdzona raportem z badania jednostki niezależnej?

Odp. Tak dopuszcza

Zadanie nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dodatkowej folii zabezpieczającej otwór dozujący?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Zadanie nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę rękawic za opakowanie a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

Odp. Tak dopuszcza

Zadanie nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę rękawic za opakowanie a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

Odp. Tak dopuszcza

Zadanie nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,11mm+/-0,02, na dłoni 0,10mm+/-0,02, na mankiecie 0,07mm+/-0,01?

Odp .Tak dopuszcza

Pytanie nr 1 Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuści:

Rękawice diagnostyczno - ochronne, nitrylowe bezpudrowe pakowane po 100 szt. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odp. Tak dopuszcza

Pakiet 1,2,3

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania uchwytów na rękawice diagnostyczne typu koszyk, pojedynczych, wykonany z drutu stalowego, malowanych szarą farbą o podwyższonej odporności.

Odp. Tak dopuszcza

Pakiet 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w treści zapytania nie wystąpiła omyłka pisarska. Wskazano bowiem długość maks. 240 mm, podczas gdy – zgodnie z normą EN 455-2 dotyczącą wyrobów medycznych – rękawica medyczna nie może być krótsza niż 240 mm, a zatem powinna mieć długość min. 240 mm.

Odp. Tak dopuszcza

Pakiet 2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje, aby na opakowaniu rękawic fabrycznie nadrukowana była instrukcja zakładania i zdejmowania rękawic?

Odp. Nie wymaga

Pakiet 3

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania rękawic lateksowych bezpudrowych o grubości na palcach 0,12 +/- 0,02 mm, dłoni 0,10 +/- 0,02 mm i na mankiecie 0,07 +/- 0,02 mm.

Odp. Tak dopuszcza

Pakiet 3

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje, aby dyspenser oraz otwór dozujący opakowania rękawic diagnostycznych posiadał dodatkową folię chroniącą zawartość przed kontaminacją?

Odp. Tak dopuszcza

Zadanie nr 1 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na podanie ceny jednostkowej netto za pełne opakowanie handlowe a’200 sztuk z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości.

Odp. Tak dopuszcza

Alternatywnie prosimy o zgodę na podanie ceny jednostkowej netto z dokładnością do czterech miejsc po przecinku przy jednoczesnym podaniu wartości z dokładnością do dwóch miejsc.

Odp. Nie dopuszcza

Zadanie nr 1 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zgodę na zaoferowanie rękawic o długości 242 mm. Pakowane warstwowo, w 100% automatycznie – potwierdzone za pośrednictwem zamieszczonego na opakowaniu QR kodu (w miejsce opisanego wymogu pakowania). Informacja o akceleratorach użytych w procesie produkcji oraz informacja dotycząca ryzyka alergii typu IV potwierdzona za pośrednictwem zamieszczonego na opakowaniu QR kodu. Opakowanie wyposażone w 3 pionowe załamania w okienku perforacji służącym do wyjmowania rękawic – umożliwiające „uchylenie” okienka, bez konieczności otwarcia go w całości, nie wpływające na łatwość otwierania opakowania – rozwiązanie wpływające na ograniczenie zjawiska kontaminacji (w miejsce wymogu otworu zabezpieczonego folią). Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Zadanie nr 2 poz. 1 oraz Zadanie nr 3 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na podanie ceny jednostkowej netto za pełne opakowanie handlowe a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości.

Odp. Tak dopuszcza

Alternatywnie prosimy o zgodę na podanie ceny jednostkowej netto z dokładnością do czterech miejsc po przecinku przy jednoczesnym podaniu wartości z dokładnością do dwóch miejsc.

Odp. Nie dopuszcza

Zamawiający