Załącznik A do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Opis techniczny spektrometr FTIR z przystawką mikroskopową

| Zakres spektralny | min. 350 – 7800 cm-1 |
| --- | --- |
| Detektor | DLaTGS na zakres min. 350-7800 cm-1 z okienkiem KRS-5,termostatowany peltier |
| Beamsplitter | Ge/KBr zakres min. 350-7800 cm-1 |
| Rozdzielczość | min. 0.4 cm-1 |
| Precyzja liczby falowej: | 0.0005 cm-1 |
| Stosunek sygnału do szumu | większy niż 35 000:1 |
| Dokładność fotometryczna | min. 0.1 % T |
| Komora pomiarowa | Komora pomiarowa z wyposażeniem umożliwiającym mocowanie standardowych akcesoriów transmisyjnych 2x3”; o wymiarach nie mniejszych niż: 200x185x150 mm (szer x dł x wysokość). W zestawie uchy magnetyczny do pastylek i folii. Komora pomiarowa bez okienek, z układem przedmuchu. |
| Interferometr | Interferometr oparty na lustrach kubicznych, z funkcją DSP i możliwością automatycznej optymalizacji na maksimum sygnału. Komora interferometru, szczelna, osuszana przez wymienne wkłady osuszające i trwale odizolowana od układu pomiarowego i reszty optyki przez demontowane okienko/ka KRS5. Wkłady osuszające z możliwością regeneracji. |
| Laser | Spektrometr musi być wyposażony w laser diodowy klasy VCSEL o przedłużonej żywotności. |
| Źródło IR | Źródło IR o długim okresie żywotności, ceramiczne |
| Walidacja | Spektrometr wyposażony w wewnętrzne koło walidacyjne z odpowiednimi filtrami zapewniające całkowicie automatyczne wykonywanie testów sprawdzających min: stosunek sygnału do szumu, powtarzalność pomiarową, kalibracje spektrometru. Koło walidacyjne wyposażone w certyfikowany wzorzec polistyrenowy. |
| System antywibracyjny | System zapewniający odporność na wibracje i wstrząsy oparty na nóżkach antywibracyjnyc spektromeru. |
| Inne | - możliwość rozbudowy spektrometru o min. jeden dodatkowy detektor MCT - możliwość rozbudowy o funkcję RapidScan możliwość rozbudowy o układ z mikroskop IR wyposażonego we własny układ detektorów (przynajmniej trzy), umożliwiający pomiary transmisyjne, refleksyjne, ATR, obrazowanie i mapowanie (w zależności od konfiguracji) |
| Komputer PC | W zestawie komputer PC o parametrach nie gorszych niż: • procesor min 4,5 GHz w trybie Turbo Boost, 10 rdzeni/20 wątków, • dysk: 256 GB SSD + 1 TB HDD, • pamięć operacyjna min. 8 GB, • system operacyjny w pełni kompatybilny z oprogramowaniem spektrofotometru, • klawiatura, mysz. 2. dwa monitory o przekątnej min. 23” i rozdzielczości FullHD |
| Przystawka mikroskopowa | Przystawka mikroskopowa umieszczana w komorze pomiarowej o parametrach nie gorszych niż: - tryby pomiarowe transmisja, refleksja i ATR - obiektyw IR 7.45X Schwartzschild, N.A. 0.64 - obiektyw ATR Ge, 100 um, - stolik ręczny ruchomy w płaszczyznach X-Y-Z. Zakres ruchu stolika X-Y 20x50 mm -pomiar IR/obraz VIS: optyka dichroiczna zapewniająca pomiar próbki bez konieczności przełączania się między IR/Vis. Obraz widzialny dostępny ciągle w trakcie pomiaru próbki. - obszar pomiarowy: zmienna przysłona szklana X, Y, θ do pomiarów próbek w transmisji, przysłona typu pinhole do pomiarów odbiciowych. - oświetlenie VIS: typu Köhler, o zmiennej intensywności, min. 50 wat - triokular: z podłączeniem do kamery VIS oraz z podwójnym okularem min. 10x, kamera USB - obszar obserwacji 1600 um - kontrast obszaru VIS lepiej niż 1 um - wyposażenie do przedmuchu |
| Wymagane oprogramowanie | Program obsługi spektrometru zapewniający min.: - przechowywanie parametrów, wyświetlanie widma w czasie rzeczywistym, obsługa wielozadaniowa, funkcje powiększania, funkcje śledzenia, wygładzanie, korektę linii bazowej, kompensację pasma CO2 i pary wodnej, korekta ATR, wyszukiwanie pików, wysokość piku, całkowanie, operacje arytmetyczne, pochodne, konwersja % T/Abs, konwersja KM i KK, automatyczne odejmowanie widma, konwersja JCAMP i ASCII; edycję formatu raportu. - tworzenie procedur pomiarowych umożliwiając automatyzację pomiarów, analiz ilościowych, porównawczych i przeszukiwania bibliotek - moduł przeszukiwania biblioteki zapewniający min. innymi analizę grup funkcyjnych, rysowanie struktur chemicznych, generowania raportów - bibliotekę lub biblioteki z min. 16500 widm substancji chemicznych w tym dedykowana biblioteka typu Dyes, Pigments and Stains z min. 3500 widm. |
| Inne wymagania | - Przyrząd fabrycznie nowy - Urządzenie posiadające certyfikat CE - Minimum 24 miesięcy pełnej gwarancji na całość systemu, - Minimum 5 lat gwarancji na ruchome części interferometru, - Minimum 5 lat gwarancji na laser, - Minimum 5 lat gwarancji na źródło IR, - Wymagany montaż i uruchomienie przyrządu wraz ze sprawdzeniem działania urządzeń oraz instruktaż z obsługi sprzętu dla pracowników - Czas reakcji serwisu – 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii; - Czas naprawy – do 14 dni od momentu zgłoszenia awarii, do 30 dni w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy. |

- Opis techniczny Spektrometr UV-VIS-IR

Spektrofotometr:

- Zakres spektralny nie mniejszym niż 195-2600 nm,

- Układ optyczny dwuwiązkowy,

- Źródło promieniowania: lampa deuterowa dla zakresu UV i halogenowa dla zakresu VIS i NIR,

- Możliwość wyboru z poziomu oprogramowania długości fali, przy której następuje automatyczna zmiana lampy w zakresie nie mniejszym niż: 335 – 345 nm,

- Przynajmniej dwa typy detektorów: fotopowielacz dla zakresu UV i VIS oraz PbS chłodzony elementem Peltiera dla zakresu NIR,

- Możliwość wyboru z poziomu oprogramowania długości fali, przy której następuje automatyczna zmiana detektora i siatki dyfrakcyjnej w zakresie nie mniejszym niż: 760 - 860 nm,

- Regulowana szerokość szczeliny spektrofotometru:

- UV-VIS w zakresie nie mniejszym niż 0,2-10 nm,

- NIR w zakresie nie mniejszym niż 0,8-40 nm,

- Specjalne tryby szczelin do pomiarów w trybie niskiego rozproszenia światła,

- Zakres fotometryczny nie gorszy niż: -4 do 4 AU (zakres UV/VIS) oraz -3 do 3 AU (zakres NIR),

- Dokładność fotometryczna nie gorsza niż: ±0,0025 AU (0 do 1 AU),

- Powtarzalność fotometryczna nie gorsza niż: ±0,0005 AU (0 do 0,5 AU), ±0,0005 AU (0,5 do 1 AU),

- Dokładność długości fali nie gorsza niż:

  - ±0,3 nm (mierzona dla piku 656,1 nm),

  - ±1,5 nm (mierzona dla piku 1312,2 nm),

- Powtarzalność długości fali nie gorsza niż: ±0,1 nm (zakres UV/VIS), ±0,2 nm (zakres NIR),

- Prędkość przechodzenia do wybranej długości fali nie mniejsza niż: 12 000 nm/min dla zakresu UV/VIS oraz 40 000 nm/min dla zakresu NIR,

- Szybkość skanowania regulowana w zakresie nie mniejszym niż: 10-4000 nm/min,

- Stabilność linii podstawowej nie gorsza niż: ±0,0004 AU/h,

- Światło rozproszone nie większe niż:  0,005% przy 220 nm,

- Funkcja automatycznego rozpoznawania zainstalowanych akcesoriów,

- Spektrofotometr wyposażony w dedykowany przycisk do szybkich pomiarów seryjnych,

- Certyfikaty ISO oraz CE,

- Instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim,

- Wymagany montaż i uruchomienie urządzenia wraz ze sprawdzeniem działania urządzeń oraz instruktarz z obsługi sprzętu dla pracowników

- Minimum 24 miesiące gwarancji

- Autoryzowany serwis producenta na terenie kraju.

- Czas reakcji serwisu – 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii;

Czas naprawy – do 14 dni od momentu zgłoszenia awarii, do 30 dni w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy.

Przenośna sfera całkująca:

- Przenośna sfera całkująca pokryta siarczanem baru do pomiarów próbek stałych z wbudowanymi dwoma detektorami: fotopowielaczem dla zakresu UV i VIS oraz detektorem PbS dla zakresu NIR, umożliwiająca pomiary poza komorą pomiarową.

- Zakres pracy kuli całkującej nie mniej niż: 255-1900 nm,

- Średnica kuli całkującej nie mniejsza niż: 55 mm i nie większa niż 80 mm,

- Światłowód do podłączenia sfery całkującej ze spektrofotometrem o długości w zakresie 90-110 cm.

Jednostka sterująca:

- komputer klasy PC o parametrach nie gorszych niż:

  - procesor min 4,5 GHz w trybie Turbo Boost, 10 rdzeni/20 wątków,

  - dysk: 256 GB SSD + 1 TB HDD,

  - pamięć operacyjna min. 8 GB,

  - system operacyjny w pełni kompatybilny z oprogramowaniem spektrofotometru,

  - klawiatura, mysz.

- monitor o przekątnej min. 23” i rozdzielczości FullHD

Oprogramowanie sterujące i analityczne o następujących funkcjach:

- sterowanie spektrofotometrem, testowanie aparatu, funkcje kalibracyjne,

- wykonywanie pomiarów transmitancji, absorbancji, reflektancji,

- wykonywanie pomiarów analizy ilościowej z wykorzystaniem krzywej kalibracyjnej,

- skanowanie widma próbki w dowolnie wybranym zakresie spektralnym,

- pomiar jednej próbki przy kilku wybranych długościach fali (minimum 8),

- zintegrowany system wyszukiwania i podglądu zapisanych widm,

- analiza danych - obróbka widm (wyszukiwanie pików, funkcje matematyczne, liczenie pochodnych, korekcja linii bazowej),

- zintegrowany moduł do tworzenia prezentacji zapisanych danych,

- licencja producenta upoważniająca do korzystania z oprogramowania analitycznego na wielu stanowiskach,

- program walidacyjny umożliwiający szybkie sprawdzanie najważniejszych parametrów pomiarowych spektrofotometru (dokładność długości fali, dokładność fotometryczna, stabilność, poziom szumów itp.),

- Kompatybilność z programami pracującymi na plikach o rozszerzeniu JWS.