PARAMETRY TECHNICZNO - UŻYTKOWE

Respirator – 1 szt.

| Pełna nazwa oferowanych urządzeń / model, typ, nr katalogowy/ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Producent |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |
| Rok produkcji |  |  |

Uwaga: - Parametry z wpisanym słowem ‘Tak’ w kolumnie „Wartość wymagana” są wymogiem granicznym. Jeżeli w tej kolumnie pod słowem ‘Tak’ podana jest wartość lub zakres wartości, to te dane są również wymogiem granicznym. - Oferty które nie spełniają wymagań Zamawiającego zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

| Lp. | Opis wymaganych parametrów | Wymagana wartość graniczna | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, | TAK |  |
|  | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Respirator do wentylacji okresowej i ciągłej (24 godz na dobę dla dorosłych i dzieci o wadze od 2,5 kg | TAK |  |
|  | Waga jednostki głównej poniżej: 15kg bez wózka, | TAK |  |
|  | Wyświetlacz: min. 15 calowy ekran dotykowy TFT | TAK |  |
|  | Rozdzielczość wyświetlacza: 1280*800 pikseli | TAK |  |
|  | Ciśnienie wejściowe: 200-600 kpa (2.8-6.0 mbar) | TAK |  |
|  | Typ wentylacji: IV & NIV | TAK |  |
|  | Tryby wentylacji: VCV (Kontrola objętości), AC-V (Wspomaganie kontrolą objętości), SIMV-V (Synchronizowana przerywana wentylacja obowiązkowa - objętościowa), PA-VC (Automatyczna kontrola objętości - ciśnienie), PCV (Kontrola ciśnienia), AC-P (Wspomaganie kontrolą ciśnienia), SIMV-P (Synchronizowana przerywana wentylacja obowiązkowa - ciśnienie), PSV (Wspomaganie ciśnieniem), CPAP (Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych), BIPAP (Dwu-poziomowe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych), APNEA, APRV (Wydzielanie ciśnienia dróg oddechowych) Opcjonalne | TAK |  |
|  | Nebulizacja: Terapia asystująca | TAK |  |
|  | Terapia tlenowa: Stężenie tlenu 21%-100%, Przepływ 3-75L/min | TAK |  |
|  | Wyświetlanie fal i pętli: Możliwość jednoczesnego wyświetlania 3 fal i 3 pętli | TAK |  |
|  | VT: 2-2000 mL | TAK |  |
|  | MV: 250-15000 mL/min | TAK |  |
|  | Min Tinsp/Texp: 150-2000 ms | TAK |  |
|  | Częstotliwość oddechów: 1-100 bpm | TAK |  |
|  | PEEP: 0-40 cmH₂O | TAK |  |
|  | Maksymalne ciśnienie wdechu: 90 cmH₂O | TAK |  |
|  | FiO₂: 21-100 Vol% | TAK |  |
|  | Wyzwalacz przepływu: 0.2-20 L/min | TAK |  |
|  | Wyzwalacz ciśnienia: -20-20 cm H₂O | TAK |  |
|  | Westchnienie: Wł./Wył., liczba westchnień 1-5, interwał 10-200 oddechów, amplituda 5-50% | TAK |  |
|  | Czas wdechu: 0.20 do 10.00 sek | TAK |  |
|  | System z wbudowanym zapasowym zasilaniem powietrzem: Maksymalny przepływ wyjściowy nie mniej niż 200 L / min | TAK |  |
|  | Parametry monitorowania: VT mandat, VTe spon, VT mandat, VTi spon, MV mandat, MVe spon, MVmand, MVi spon, MVe total, RR mandat, RR spon, Tinsp, Texp, Ppeak, Pplat, PEEP, Pmean, FiO₂, Vleak, Flowpeak_insp, Flowpeak_exp, Pmin, RSBI, P0.1, C, R, RCinsp, RCexp, WOB | TAK |  |
|  | Długość trendu: 72 godziny monitorowania parametrów | TAK |  |
|  | Rejestr wydarzeń: min 3000 logów | TAK |  |
|  | Interfejs komunikacyjny: HDMI, Ethernet, USB, CO₂, Złącze modułu Opcjonalne | TAK |  |

| Lp. | PARAMETR | WARUNEK GRANICZNY | WARUNEK OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| B | OKRES GWARANCJI |  |  |
| 1 | Okres pełnej bezpłatnej gwarancji (miesiące). | Min. 24 miesiące |  |
| 2 | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (godziny, dni robocze). | max 48 godzin od zgłoszenia |  |
| 3 | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas naprawy. | TAK |  |
| 4 | Liczba bezpłatnych przeglądów w czasie gwarancji. | Zgodnie z zaleceniem producenta |  |
| 5 | Koszt transportu uszkodzonego elementu urządzenia lub urządzenia podlegającego naprawie lub wymianie do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca. | TAK |  |
| C | SERWIS POGWARANCYJNY |  |  |
| 1 | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych od daty podpisania protokołu odbioru technicznego (w latach). | min. 10 lat |  |
| 2 | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie. | min. 6 miesięcy |  |
| C | SZKOLENIA |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z aparatem). | TAK |  |
| 2 | Personel medyczny w zakresie obsługi i eksploatacji zakupionego sprzętu: - przy uruchomieniu zestawu - odświeżające bezpośrednio w ramach przeglądu okresowego oraz przed ukończeniem okresu gwarancji. | TAK |  |