## Arkusz1
Lp | opis asortymentu | rozmiar/ wielkość | pełen kod towaru dla każdego rozmiaru!* | jm | ilość | cena jedn. netto | % VAT | cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Uwaga
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Zadanie 1
1 | Stent samorozprężalny, żółciowy, nitinolowy pokrywany. Długość stentu- 40 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm, średnica 10 mm. Możliwość wielokrotnego chowania do osłonki i ponownego wysuwania częściowo rozprężonego stentu podczas jego uwalniania. Markery RTG na obu końcach. Osłonka aplikatora zbrojona wewnętrznie, cześć dystalna całkowicie przezierna w celu obserwacji uwalnianego stentu. Zestaw do aplikacji o długości 175 cm, średnicy 9 fr, z prowadnikiem 0,035. |  |  | szt | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0
2 | Szczoteczka cytologiczna do dróg żółciowych, dwukanałowa, średnica 2,6-2,8 mm, długość 180-190 cm, rękojeść z funkcją rotacji |  |  | szt. | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0
3 | Klipsownica endoskopowa jednorazowego użytku, długość 230 cm, średnica otwarcia klipsa 11 mm / 13 mm / 16 mm, średnica cewnika 2,5 mm, możliwość wielokrotnego otwarcia/zamknięcia klipsa przed jego uwolnieniem. Cewnik pokryty teflonem. |  |  | szt | 600 |  | 8% | 0 | 0 | 0
4 | Ustnik endoskopowy jednorazowego użytku z gumką. |  |  | szt | 600 |  | 8% | 0 | 0 | 0
5 | Pętla do polipektomii, jednorazowego użytku obrotowa, owalna, śr. 10; 15; 25; 32; 35 mm, śr. cewnika 2,3-2,4 mm, dł. 230-240 cm |  |  | szt | 200 |  | 8% | 0 | 0 | 0
6 | Sonda argonowa jednorazowa, śr. 2.3 mm /220 cm |  |  | szt. | 200 |  | 8% | 0 | 0 | 0
7 | Cewnik do poszerzania dróg żółciowych, długość narzędzia 200 cm ze znacznikiem na końcówce. Średnica części wprowadzającej 5 Fr, średnica cewnika 7 Fr, łącznik typu Y z uszczelką pozwalającą na podanie kontrastu bez usuwania prowadnika |  |  | szt | 8 |  | 8% | 0 | 0 | 0
8 | Cewnik do poszerzania dróg żółciowych, długość narzędzia 200 cm ze znacznikiem na końcówce. Średnica części wprowadzającej 5 Fr, średnica cewnika 8,5 Fr, łącznik typu Y z uszczelką pozwalającą na podanie kontrastu bez usuwania prowadnika |  |  | szt | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0
9 | Cewnik do poszerzania dróg żółciowych, długość narzędzia 200 cm ze znacznikiem na końcówce. Średnica części wprowadzającej 5Fr, średnica cewnika 10 Fr, łącznik typu Y z uszczelką pozwalającą na podanie kontrastu bez usuwania prowadnika |  |  | szt | 8 |  | 8% | 0 | 0 | 0
10 | Cewnik do poszerzania dróg żółciowych, długość narzędzia 200 cm ze znacznikiem na końcówce. Średnica części wprowadzającej 7Fr, średnica cewnika 12 Fr, łącznik typu Y z uszczelką pozwalającą na podanie kontrastu bez usuwania prowadnika |  |  | szt | 8 |  | 8% | 0 | 0 | 0
11 | Igła do ostrzykiwania, jednorazowego użytku, śr. ostrza igły 0,7mm, dł. ostrza 5mm, dł. narzędzia 230 cm, osłonka śr. 2,3 mm, mechanizm długopisowy zapobiegający niekontrolowanemu wysuwaniu i chowaniu się ostrza, obsługiwany jednym kciukiem. Osłonka teflonowa odporna na załamania, u wyjścia ostrza wzmocniona atraumatycznym metalowym kołnierzem. |  |  | szt. | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0
12 | Zestaw szczotek czyszczących jednorazowych: |  |  | szt | 1000 |  | 8% | 0 | 0 | 0
a) Szczotka do czyszczenia kanałów roboczych, dwustronna, dł. 230cm, śr. każdej z główek 7mm, śr. teflonowego cewnika 1,8mm;
b) Szczotka dwustronna do czyszczenia gniazd zaworów , główki o śr. 5mm oraz 12mm
13 | Dreny nosowo-żółciowe, alfa, alfa-pigtail oraz pigtail, śr. 5 Fr, 7 Fr, 10 Fr długość robocza cewnika 250cm, zestaw kompletny z kranikiem i przyłączami |  |  | kpl | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
14 | Zestaw z załadowaną protezą dróg żółciowych prostą , jednorazowego użytku, jednofazowy, składający się ze złożonego wstępnie cewnika i popychacza, z portem bocznym, średnice 8,5 Fr; 10 Fr. Długość 220 cm, możliwość podawania kontrastu bez usuwania prowadnika. Dostępny z protezami o długościach 5, 7, 9, 12, 15 cm po jednym markerze RTG w odciku dystralnym cewnika oraz popychacza |  |  | szt | 110 |  | 8% | 0 | 0 | 0
15 | Zestaw do protezowania dróg żółciowych, jednorazowego użytku, jednofazowy, składający się ze złożonego wstępnie cewnika i popychacza, z portem bocznym, dla protez o średnicy 8,5 Fr oraz 10 Fr. Długość 220cm, możliwość podawania kontrastu bez usuwania prowadnika. Po jednym markerze RTG w odcinku dystalnym cewnika oraz popychacza. |  |  | szt. | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0
16 | Koszyk do ekstrakcji, jednorazowego użytku, na prowadnik 0,035”, 4-drutowy, z drutu typ.: basket. Długości koszyków: 50mm; 60mm. Szerokości kosza po otwraciu: 20mm lub 25mm; funkcja rotacji, port Luer do podania kontrastu |  |  | szt | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
17 | Endoskopowy zestaw do przezżołądkowej cystostomii, jednorazowego użytku, składający się z igły oraz cewnika wewnętrznego i zewnętrznego. Cewnik zewnętrzny posiadający w części dystalnej metalową końcówkę służącą do koagulacji. Rękojeść posiadająca dwa standardowe przyłącza HF. Średnice zestawu: 8,5Fr. Dł. narzędzia 180cm. Akceptujący prowadnik 0,025” |  |  | szt | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0
18 | Proteza dróg żółciowych, wykonana z PE, podwójny PIGTAIL, posiadający 2 zaczepy mocujące, średnicy 8,5 Fr i 10 FR, długości 5 cm – 9 cm. W opakowaniu plastikowy pozycjoner ułatwiający wprowadzanie protezy do kanału roboczego |  |  | szt | 15 |  | 8% | 0 | 0 | 0
19 | Zestaw do opaskowania żylaków przełyku, 6-gumkowy, przedostatnia gumka odróżniająca się kolorem od pozostałych, potwierdzeniem zrzucenia gumki jest słyszalne oraz wyczuwalne kliknięcie, zestaw wstępnie złożony, nić nawleczona na rękojeść, przeciągnięta przez teflonowy cewnik, rękojeść wyposażona w port Luer do irygacji |  |  | szt | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0
20 | Papillotom igłowy, dwukanałowy, z igłą długości 3 mm oraz 6 mm, długość robocza 200 cm, średnica cewnika 2,55 mm, zwężana do 2,1 mm, łącznik typu Y z uszczelką pozwalającą na podanie kontrastu bez usuwania prowadnika. |  |  | szt | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0
21 | Papilotom trójkanałowy , z rotacją, cięciwa 25mm, nosek o dł. 3mm, dł. 200 cm , z rotacją, śr. cewnika 2,55 mm, zwężana do 2,1 mm, na prowadnik 0,035mm. |  |  | szt | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0
22 | Prowadnik nitinolowy do zabiegów na drogach żółciowych, jednorazowego użytku, czarna hydrofilna końcówka prosta 5 cm, średnica 0,035”, długość 450 cm |  |  | szt | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0
23 | Koszyk do ekstrakcji, jednorazowego użytku, 4-drutowy, z plecionego drutu. Długości koszyków: 50mm; 60mm. Średnica osłonki 2,6 mm, funkcja rotacji, port Luer do podania kontrastu, skalowana rękojeść |  |  | szt | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0
24 | Koszyk do ekstrakcji, jednorazowego użytku, na prowadnik 0,035”, 4-drutowy, z plecionego drutu typ.: basket. Długości koszyków: 50mm; 60mm. Kosz po otwarciu: 20mm; 25mm; funkcja rotacji, port Luer do podania kontrastu |  |  | szt. | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0
25 | Koszyk do ekstrakcji, jednorazowego użytku,, 6-drutowy, z plecionego drutu typ.: Dormia ;Długości koszyków: 50mm; Kosz po otwarciu: 20mm; funkcja rotacji, port Luer do podania kontrastu spiralny |  |  | szt. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
26 | "Stent przełykowy przeznaczony do tamowania krwawień z żylaków przełyku. Stent pokrywany całkowicie, o długości 135mm, średnicy wewnętrznej (korpus) 25mm i średnicy kołnierza 30mm. Zestaw wyposażony w balon służący do zakotwiczenia zestawu we wpuście na czas rozprężania stentu. W pojedynczym opakowaniu prowadnik sztywny, zestaw wprowadzający z załadowanym stentem, strzykawka 60 ml z portem Luer |  |  | szt. | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0
27 | Zestaw do usuwania stentu do tamowania krwawień z żylaków przełyku, jednorazowego użytku, składający się z metalowej prowadnicy zakończonej chowanym haczykiem, cewnika wewnętrznego oraz cewnika zewnętrznego o długości 100 cm i średnicy 28 Fr. |  |  | szt | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| wartość razem: | [7 empty] | 0 | 0
Zadanie 2
1 | Samorozprężalny stent nitinolowy - TTS(through – the -scope)–stenty jelitowo-odbytnicze,,znaczniki,śr na prowadnik 0,035 |  |  | szt | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0
2 | Samorozprężalny stent nitinolowy - standardowy stent przełykowy, całkowicie pokryty, częściowo pokryty , niepokryty, znaczniki, śr.24mm/30mm 0,035. Długość stentu od 60 do 12 cm; średnica rozwarcia protezy 20 mm ; 24 mm ; 28mm |  |  | szt | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0
3 | Prowadnik nitinolowy j.u., proste hydrof. zakończenie min. 60 mm dł. znaczniki, powłoka, Ø 0,035", dł. 4500 mm |  |  | szt | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0
4 | Papilotom igłowy j.u. 3-kanałowy, stożkowe zakończenie o śr. 7 Fr, dł. igły 7 mm, izolowany, bez załadowanego prowadnika, śr. kanału rob. 2,8 mm, dł. części roboczej 200 cm |  |  | szt | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0
5 | Zestawy do protezowania dróg żółciowych. System wstępnie złożony zawiera zestaw fabrycznie zmontowany zawierający cewnik prowadzący, cewnik popychający i stent prosty lub z zagięciem centralnym. Zestaw przystosowany do pracy z systemami długiego prowadnika o średnicy 0,035”. Dostępne średnice zestawu 8.5, 10 FR. Długość systemu wprowadzania 220cm. Dł. protezy:5-7-9-11cm |  |  | szt | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0
6 | Igły aspiracyjne do pobrania próbek histologicznych EUS- FNB Trident pod kontrola USG w zestawie strzykawka 20ml i zawór odcinający. | 22G |  | kpl | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
7 | Igły aspiracyjne do pobrania próbek histologicznych EUS- FNB Trident pod kontrola USG w zestawie strzykawka 20ml i zawór odcinający. | 25G |  | kpl | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
8 | kleszczyk biopsyjny "TechBite" powleczony j.u. bez igły,standard, owalna łyżeczka, śr.2,3 mm, dł. 230cm |  |  | szt | 500 |  | 8% | 0 | 0 | 0
9 | Samorozprężalny stent nitinolowy -Cardia Umbrella- stent przełykowy,częsciowo pokryty, znaczniki, śr.24mm/30mm dł.100mm lub 120mm, całk.pokr; syst. dł.700mm,0,035 |  |  | szt | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| wartość razem: | [7 empty] | 0 | 0
Zadanie 3
1 | Sonda Sengstaken- Blakemoore wykonana z silikonu z prowadnikiem ( 18Fr ) |  |  | szt | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Zadanie 4
1 | Łączniki z końcówką lateksową do połączenia worka na mocz np.: AK3300 |  |  | szt | 40 |  | 8% | 0 | 0 | 0
ZADANIE 5 (P)
1 | Jednorazowy zestaw do nebulizacji z ustnikiem |  |  | kpl | 150 |  | 8% | 0 | 0 | 0
ZADANIE 6 (P)
1. | NOX kaniula z filtrem, jednorazowa, op. 40 szt. |  |  | op. | 6 |  | 8% | 0 | 0 | 0
2. | Pasy NOX RIP jednorazowe, duże L, po 20 szt. w op. |  |  | op. | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0
3. | Pasy NOX RIP jednorazowe, średnie M, po 20 szt. w op. |  |  | op. | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0
4. | NOX przewód brzuszny |  |  | op. | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0
5. | Średni miękki czujnik do pulsoksymetru NONIN |  |  | op. | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0
6. | Elektrody do EMG brody Ambu neuroline 715, 22x30 mm, 50 cm, op. - 12 szt. |  |  | op. | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0
7. | NOX A1 5-odprowadzeniowy przewód EEG ze złotymi elektrodami |  |  | op. | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0
8. | NOX A1 EEG przewód głowowy dla dorosłych |  |  | op. | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0
9. | Maska ustno podnosowa F40 "M" "L" "SW" rozm do wyboru w zalezności od potrzeb |  |  | szt. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
10. | Maski F20 i N20 W ROZMIARACH M, L do wyboru przez Zamawiającego |  |  | szt. | 250 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| Dzierżawa dwóch polisomnografów i czterech aparatów CPAP na 12 m-ce |  |  | miesiecy | 12 |  | 23% | 0 | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM: | 0 | 0
ZADANIE 7 (P)
1 | Koszyk do usuwania ciał obcych (spiralny czterodrutowy do bronchoskopii śr. 1,8mm dł.1200, śr.koszyla 20mm |  |  | szt. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
ZADANIE 8 (P)
1 | Łącznik z kontrolą odsysania "FINGERTIP" a100szt. np..: nr kat 760000010 |  |  | op. | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0
2 | Łącznik niebieski a 100szt. np.: nr kat 760000000 |  |  | op. | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0
[8 empty] | razem | 0 | 0
[6 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0
KWALIFIKOWANY PODPIS WYKONAWCY