Poznań dnia: 2025-10-03

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Zakup aparatów USG w ramach realizacji zadań: "Zakup niezbędnego sprzętu medycznego i wyposażenia na potrzeby Oddziału Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu" oraz "Zakup aparatów USG na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu" - powtórka. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | SZW/DZP/107/2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1. dotyczy załącznika nr 2b do SWZ, Zadanie 2 Punkt 5

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny klasy premium o wadze 120 kg? Aparat został wyposażony w specjalnie zaprojektowany układ jezdny, dzięki czemu może być swobodnie i bezpiecznie przemieszczany w każdych warunkach użytkowych.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2. dotyczy załącznika nr 2b do SWZ, Zadanie 2 Punkt 10

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie aparatu ultrasonograficznego klasy premium z ekranem dotykowym bez regulacji nachylenia. Brak tej funkcji nie ma znaczenia klinicznego, gdyż ekran dotykowy służy jedynie do obsługi aparatu, natomiast obraz diagnostyczny prezentowany jest na głównym, regulowanym monitorze.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3. dotyczy załącznika nr 2b do SWZ, Zadanie 2 Punkt 101

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie aparatu ultrasonograficznego klasy premium bez wbudowanej baterii. Brak tego elementu nie ma wpływu na funkcjonalność kliniczną urządzenia, a aparat zasilany sieciowo w pełni spełnia wymagania pracy w warunkach szpitalnych.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 4. dotyczy załącznika nr 2b do SWZ, Zadanie 2 Punkt 104

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie aparatu ultrasonograficznego klasy premium emitującego hałas na poziomie 37 dBA. Poziom ten nie ma wpływu na komfort pracy klinicznej i mieści się w normach dla pracy w pomieszczeniach medycznych.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytania dotyczące załącznik nr 2a do SWZ - USG nr I

1. Dot. Pkt 8 Czy dopuścicie Państwo ultrasonograf renomowanego producenta posiadający

4 niezależne równoważne gniazda głowic obrazowych przełączane elektroniczne ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

2. Dot. Pkt 9 Czy dopuścicie Państwo ultrasonograf renomowanego producenta posiadający

dotykowy wyświetlacz do sterowania wybranymi funkcjami aparatu o przekątnej 14 cali,

rozdzielczości min. 1920 x 1080 pikseli z możliwością obsługi jak na tablecie,

konfigurowania bez zdublowania obrazu diagnostycznego?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

3. Dot. Pkt 12 Czy dopuścicie Państwo ultrasonograf renomowanego producenta o

Głośność pracy aparatu 26,5 dB?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

4. Dot. Pkt 13 Czy dopuścicie Państwo ultrasonograf renomowanego producenta bez menu

w języku polskim?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

5. Dot. Pkt 17 Czy dopuścicie Państwo ultrasonograf renomowanego producenta z 4

gniazdami USB i bez portu USB -C?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

6. Dot pkt 19 Czy dopuścicie Państwo ultrasonograf renomowanego producenta z

możliwość regulacji podstawowych parametrów na zatrzymanym obrazie. Min.:

TGC,wzmocnienie (2D, tryby dopplerowskie), zakres dynamiki, mapy szarości, mapy

koloru, linia bazowa, odwrócenie spektrum i koloru (invert) bez LGC?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

7. Dot pkt .27 Czy dopuścicie Państwo ultrasonograf renomowanego producenta z Czasem

uruchomienia aparatu ze stanu całkowitego wyłączenia do stanu gotowości do pracy 90

sek.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

8. Dot pkt .28 Czy dopuścicie Państwo ultrasonograf renomowanego producenta z bez trybu

uśpienia?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

9. Dot. Pkt. 30 Czy dopuścicie Państwo ultrasonograf renomowanego producenta z

wbudowanym w aparat akumulatorem zapewniający 45 min. ciągłej pracy dla

akumulatora w pełni naładowanego?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

10. Dot. Pkt. 34 Czy dopuścicie Państwo ultrasonograf renomowanego producenta bez t

Możliwość powiększenia obrazu diagnostycznego na pełny ekran?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

11. Dot. Pkt. 38 Czy dopuścicie Państwo ultrasonograf renomowanego producenta bez

strefowego pionowego wzmocnienie obrazu (LGC) dostępne na panelu dotykowym min.

8 stref?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

12. Dot. Pkt. 44 Czy dopuścicie Państwo ultrasonograf renomowanego producenta z

prędkość odświeżania w trybie 2D 2468 obr./sek.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

13. Dot. Pkt. 48 Czy dopuścicie Państwo ultrasonograf renomowanego producenta z

anatomicznym M-modem z 1 linii i krzywo liniowym M-modem?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

14. Dot. Pkt. 51 Czy dopuścicie Państwo ultrasonograf renomowanego producenta z

Regulacja wielkości bramki dopplerowskiej min. 0,5 - 20 mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

15. Dot. Pkt. 55 Czy dopuścicie Państwo ultrasonograf renomowanego producenta

Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy kącie korekcji 0⁰ 13 m/s?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

16. Dot. Pkt. 57 Czy dopuścicie Państwo ultrasonograf renomowanego producenta

Maksymalna prędkość odświeżania obrazu dla Dopplera kolorowgo 640 obr./sek?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

17. Dot. Pkt. 57 Czy dopuścicie Państwo ultrasonograf renomowanego producenta z

regulacją uchylności pola Dopplera Kolorowego min. +/-20 stopni

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

18. Dot. Pkt. 63 Czy dopuścicie Państwo ultrasonograf renomowanego producenta bez

oprogramowania do procentowego określenia unaczynienia tkanki w badanym obszarze?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

19. Dot. Pkt.64 Czy dopuścicie Państwo ultrasonograf renomowanego producenta bez

wysokoczułego obrazowania przepływów z wektorowym lub podobnym zobrazowaniem

przepływu (zobrazowanie kierunku oraz przybliżonej prędkości wektorami) m.in. dla

dokładnego lokalizowania słabo widocznych blaszek miażdżycowych?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

20. Dot. Pkt. 66 Czy dopuścicie Państwo ultrasonograf renomowanego producenta z

oprogramowaniem do automatycznej detekcji i pomiaru kompleksu Intima – Media na

obrazach zatrzymanych nie bazujące na danych RF?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

21. Dot. Pkt. 67 Czy dopuścicie Państwo ultrasonograf renomowanego producenta bez ocena

elastyczności ścian naczyń realizowana w oparciu o automatyczne śledzenie ruchów

górnej i dolnej ściany naczynia bazujące na danych RF, z wykorzystaniem częstotliwości

radiowych, z wyświetleniem krzywej ruchu ścian naczyń w czasie rzeczywistym oraz

wyświetleniem przesunięcia i średnicy naczynia w polu wyników?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

22. Dot. Pkt. 71 Czy dopuścicie Państwo ultrasonograf renomowanego producenta z

automatyczną optymalizacjaą obrazu za pomocą jednego przycisku w trybie B- Mode i

Dopplera spektralnego. Automatycznym umiejscowienie pola Dopplera kolorowego oraz

bramki Dopplera PW odpowiednio do naczynia bez automatycznej optymalizacji

wzmocnienia Dopplera kolorowego?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

23. Dot. Pkt. 72 Czy dopuścicie Państwo ultrasonograf renomowanego producenta bez

automatyczne podążanie pola Dopplera kolorowego i bramki Dopplera PW za naczyniem

w dopplerowskich badaniach naczyniowych z automatycznym ustawieniem kąta ugięcia

oraz wielkości i kąta korekcji bramki PW?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

24. Dot. Pkt. 79 Czy dopuścicie Państwo ultrasonograf renomowanego producenta bez

obrazowanie z użyciem ultrasonograficznego środka kontrastującego do oceny lewej

komory serca LVO i z niskim MI do oceny mięśnia sercowego?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

25. Dot. Pkt. 85 Czy dopuścicie Państwo ultrasonograf renomowanego producenta bez

oprogramowania do automatycznego rozpoznawania wątroby i kory nerek,

automatycznego obliczania współczynnika jasności wątroby i kory nerkowej na

podstawie obrazu 2D oraz określenia indeksu wątrobowo-nerkowego dla oceny

stłuszczenia wątroby?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

26. Dot. Pkt. 103 Czy dopuścicie Państwo ultrasonograf renomowanego producenta z

głowicą liniową o zakresie częstotliwości pracy przetwornika od 5,0 do 15,0 MHz?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

27. Dot. Pkt. 110 Czy dopuścicie Państwo ultrasonograf renomowanego producenta z

głowicą liniową o głębokości obrazowania 12 cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

28. Dot. Pkt. 113 Czy dopuścicie Państwo ultrasonograf renomowanego producenta bez

możliwości rozbudowy o obrazowanie 3D z tzw. „wolnej ręki”?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

29. Dot. Pkt. 115 Czy dopuścicie Państwo ultrasonograf renomowanego producenta bez

automatycznej detekcja twarzy płodu oraz jej zobrazowanie pod odpowiednim kątem?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

30. Dot. Pkt. 118 Czy dopuścicie Państwo ultrasonograf renomowanego producenta bez

gotowych scenariuszy badań dla poszczególnych struktur anatomicznych płodu (np.

kręgosłup, twarz itp.) i innych w obrazowaniu 4D?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

31. Dot. Pkt. 119 Czy dopuścicie Państwo ultrasonograf renomowanego producenta

możliwości rozbudowy o głowicę laparoskopową?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytania dotyczące załącznik nr 2a do SWZ - USG nr II

32. Dot. Pkt 127 Czy dopuścicie Państwo ultrasonograf renomowanego producenta

posiadający 4 niezależne równoważne gniazda głowic obrazowych przełączane

elektroniczne ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

33. Dot. Pkt 128 Czy dopuścicie Państwo ultrasonograf renomowanego producenta

posiadający dotykowy wyświetlacz do sterowania wybranymi funkcjami aparatu o

przekątnej 14 cali, rozdzielczości min. 1920 x 1080 pikseli z możliwością obsługi jak na

tablecie, konfigurowania bez zdublowania obrazu diagnostycznego?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

34. Dot. Pkt 131 Czy dopuścicie Państwo ultrasonograf renomowanego producenta o

głośność pracy aparatu 26,5 dB?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

35. Dot. Pkt 132 Czy dopuścicie Państwo ultrasonograf renomowanego producenta bez menu

w języku polskim?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

36. Dot. Pkt 136 Czy dopuścicie Państwo ultrasonograf renomowanego producenta z 4

gniazdami USB i bez portu USB -C?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

37. Dot pkt 138 Czy dopuścicie Państwo ultrasonograf renomowanego producenta z

możliwość regulacji podstawowych parametrów na zatrzymanym obrazie. Min.:

TGC,wzmocnienie (2D, tryby dopplerowskie), zakres dynamiki, mapy szarości, mapy

koloru, linia bazowa, odwrócenie spektrum i koloru (invert) bez LGC?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

38. Dot pkt . 146 Czy dopuścicie Państwo ultrasonograf renomowanego producenta z

Czasem uruchomienia aparatu ze stanu całkowitego wyłączenia do stanu gotowości do

pracy 90 sek.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

39. Dot pkt . 147 Czy dopuścicie Państwo ultrasonograf renomowanego producenta z bez

trybu uśpienia?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

40. Dot. Pkt. 149 Czy dopuścicie Państwo ultrasonograf renomowanego producenta z

wbudowanym w aparat akumulatorem zapewniający 45 min. ciągłej pracy dla

akumulatora w pełni naładowanego?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

41. Dot. Pkt. 153 Czy dopuścicie Państwo ultrasonograf renomowanego producenta bez

Możliwość powiększenia obrazu diagnostycznego na pełny ekran?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

42. Dot. Pkt. 157 Czy dopuścicie Państwo ultrasonograf renomowanego producenta bez

strefowego pionowego wzmocnienie obrazu (LGC) dostępne na panelu dotykowym min.

8 stref?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

43. Dot. Pkt. 163 Czy dopuścicie Państwo ultrasonograf renomowanego producenta z

prędkość odświeżania w trybie 2D 2468 obr./sek.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

44. Dot. Pkt. 167 Czy dopuścicie Państwo ultrasonograf renomowanego producenta z

anatomicznym M-modem z 1 linii i krzywo liniowym M-modem?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

45. Dot. Pkt. 170 Czy dopuścicie Państwo ultrasonograf renomowanego producenta z

Regulacja wielkości bramki dopplerowskiej min. 0,5 - 20 mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

46. Dot. Pkt. 174 Czy dopuścicie Państwo ultrasonograf renomowanego producenta

Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy kącie korekcji 0⁰ - 13 m/s?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

47. Dot. Pkt. 176 Czy dopuścicie Państwo ultrasonograf renomowanego producenta

Maksymalna prędkość odświeżania obrazu dla Dopplera kolorowgo 640 obr./sek?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

48. Dot. Pkt. 177 Czy dopuścicie Państwo ultrasonograf renomowanego producenta z

regulacją uchylności pola Dopplera Kolorowego min. +/-20 stopni

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

49. Dot. Pkt. 182 Czy dopuścicie Państwo ultrasonograf renomowanego producenta bez

oprogramowania do procentowego określenia unaczynienia tkanki w badanym obszarze? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

50. Dot. Pkt.184 Czy dopuścicie Państwo ultrasonograf renomowanego producenta bez

wysokoczułego obrazowania przepływów z wektorowym lub podobnym zobrazowaniem

przepływu (zobrazowanie kierunku oraz przybliżonej prędkości wektorami) m.in. dla

dokładnego lokalizowania słabo widocznych blaszek miażdżycowych?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

51. Dot. Pkt. 185 Czy dopuścicie Państwo ultrasonograf renomowanego producenta z

oprogramowaniem do automatycznej detekcji i pomiaru kompleksu Intima – Media na

obrazach zatrzymanych nie bazujące na danych RF?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

52. Dot. Pkt. 186 Czy dopuścicie Państwo ultrasonograf renomowanego producenta bez

oceny elastyczności ścian naczyń realizowana w oparciu o automatyczne śledzenie

ruchów górnej i dolnej ściany naczynia bazujące na danych RF, z wykorzystaniem

częstotliwości radiowych, z wyświetleniem krzywej ruchu ścian naczyń w czasie

rzeczywistym oraz wyświetleniem przesunięcia i średnicy naczynia w polu wyników? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

53. Dot. Pkt. 190 Czy dopuścicie Państwo ultrasonograf renomowanego producenta z

automatyczną optymalizacjaą obrazu za pomocą jednego przycisku w trybie B- Mode i

Dopplera spektralnego. Automatycznym umiejscowienie pola Dopplera kolorowego oraz

bramki Dopplera PW odpowiednio do naczynia bez automatycznej optymalizacji

wzmocnienia Dopplera kolorowego?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

54. Dot. Pkt. 191 Czy dopuścicie Państwo ultrasonograf renomowanego producenta bez

automatyczne podążanie pola Dopplera kolorowego i bramki Dopplera PW za naczyniem

w dopplerowskich badaniach naczyniowych z automatycznym ustawieniem kąta ugięcia

oraz wielkości i kąta korekcji bramki PW?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

55. Dot. Pkt. 198 Czy dopuścicie Państwo ultrasonograf renomowanego producenta bez

obrazowanie z użyciem ultrasonograficznego środka kontrastującego do oceny lewej

komory serca LVO i z niskim MI do oceny mięśnia sercowego?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

56. Dot. Pkt. 204 Czy dopuścicie Państwo ultrasonograf renomowanego producenta bez

oprogramowania do automatycznego rozpoznawania wątroby i kory nerek,

automatycznego obliczania współczynnika jasności wątroby i kory nerkowej na

podstawie obrazu 2D oraz określenia indeksu wątrobowo-nerkowego dla oceny

stłuszczenia wątroby?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

57. Dot. Pkt. 222 Czy dopuścicie Państwo ultrasonograf renomowanego producenta z

głowicą liniową o zakresie częstotliwości pracy przetwornika od 5,0 do 15,0 MHz? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

58. Dot. Pkt. 229 Czy dopuścicie Państwo ultrasonograf renomowanego producenta z

głowicą liniową o głębokości obrazowania 12 cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

59. Dot. Pkt. 231 Czy dopuścicie Państwo ultrasonograf renomowanego producenta z

głowicą liniową o zakresie częstotliwości pracy przetwornika 3,6– 9,0 MHz?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

60. Dot. Pkt. 238 Czy dopuścicie Państwo ultrasonograf renomowanego producenta z

głowicą liniową o głębokości obrazowania 20 cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

61. Dot. Pkt. 241 Czy dopuścicie Państwo ultrasonograf renomowanego producenta bez

możliwości rozbudowy o obrazowanie 3D z tzw. „wolnej ręki”?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

62. Dot. Pkt. 243 Czy dopuścicie Państwo ultrasonograf renomowanego producenta bez

automatycznej detekcja twarzy płodu oraz jej zobrazowanie pod odpowiednim kątem?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

63. Dot. Pkt. 246 Czy dopuścicie Państwo ultrasonograf renomowanego producenta bez

gotowych scenariuszy badań dla poszczególnych struktur anatomicznych płodu (np.

kręgosłup, twarz itp.) i innych w obrazowaniu 4D?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

64. Dot. Pkt. 247 Czy dopuścicie Państwo ultrasonograf renomowanego producenta

możliwości rozbudowy o głowicę laparoskopową?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytania dotyczące załącznik nr 2b do SWZ - USG nr I

65. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG o niżej wymienionych

parametrach:

- OGÓLNE

| I. OGÓ | LNE |
| --- | --- |
| 1 | Aparat ultrasonograficzny o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze, ze zintegrowaną stacją roboczą i systemem do archiwizacji. |
| 2 | Aparat wyposażony w monitor kolorowy o rozdzielczości min. 1920 x 1080 pikseli i przekątnej ekranu minimum 19", umieszczony na przegubowym ramieniu, z możliwością regulacji położenia w trzech płaszczyznach |
| 3 | Aparat wyposażony w programowalny ekran dotykowy służący do sterowania niektórymi funkcjami aparatu o przekątnej minimum 12” |
| 4 | Aparat wyposażony w klawiatura alfanumeryczną dostępną na ekranie dotykowym oraz wysuwaną spod pulpitu operatora |

| 5 | Aparat umożliwiający obrót i zmianę wysokości pulpitu operatora wraz z monitorem |
| --- | --- |
| 6 | Aparat wyposażony w uchwyty na głowice diagnostyczne umiejscowione po obu stronach pulpitu aparatu oraz podgrzewacz żelu zintegrowany z urządzeniem |
| 7 | Aparat wyposażony w 4-skrętne koła wyposażone w hamulec oraz blokadę skrętu |
| 8 | Ciężar konsoli (bez peryferiów i głowic) poniżej 75kg |
| 9 | Aparat posiadający całkowicie cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej. Wymagany zakres częstotliwości pracy minimum 2 - 22 MHz |
| 10 | Aparat umożliwiający maksymalna głębokość obrazowania minimum 40 cm |
| 11 | Aparat umożliwiający częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w obrazowaniu 2D – minimum 2000 obrazów/s |
| 12 | Aparat posiadający dynamikę systemu na poziomie minimum 420 dB |
| 13 | Aparat umożliwiający powiększenie obrazu w stosunku do jego rzeczywistej wielkości o minimum 12 razy |
| 14 | Aparat umożliwiający przełączanie głowic z klawiatury/pulpitu oraz przypisanie głowic do poszczególnych presetów |
| 15 | Aparat posiadający funkcję opartą na sztucznej inteligencji za pomocą której system dobiera odpowiedni preset na podstawie rozpoznanego na ekranie badanego organu |
| 16 | Aparat posiadający minimum 4 wbudowane atywne gniazda do podłączenia głowic obrazowych |
| 17 | Aparat wyposażony we wbudowany videoprinter monochromatyczny |
| 18 | Aparat umożliwiający eksport obrazów i pętli obrazowych w formatach zgodnych z systemami WINDOWS i DICOM a także nieobrobionych danych – RAW DATA |
| 19 | Aparat umożliwiający archiwizację danych pacjentów, raportów, obrazów i pętli na lokalnym SSD o pojemności minimum 512 GB i napędzie DVD |

| 20 | Aparat umożliwiający zapis obrazów na płytach DVD w formatach minimum: jpg, avi, DICOM. System automatycznie dogrywający do płyty przeglądarkę umożliwiającą odtworzenie na komputerach PC bez konieczności instalowania specjalizowanego programu |
| --- | --- |
| 21 | Aparat umożliwiający zapis obrazów na pamięci USB PenDrive w formatach minimum AVI, JPEG, DICOM. Gniazda USB minimum klasy 2.0 dostępne na konsoli aparatu w ilości minimum 2 sztuk |
| 22 | Aparat wyposażony w interfejs komunikacyjny zgodny ze standardem DICOM oraz w złącze HDMI lub DVI umożliwiające podłączenie dodatkowego monitora. |
| II. OBRAZOWANIE |  |
| 1 | Aparat umożliwiający tryby obrazowania minimum: - B-mode - B+B - M-mode i anatomiczny M-Mode - B+M-mode - CD - Doppler kolorowy - PW - Doppler spektralny - CW - doppler spketralny fali ciągłej - PD - Power Doppler - B+CD - B+PD - B+CD+PW (triplex) - Obrazowanie harmoniczne z kodowaniem wiązki |
| 2 | Aparat posiadający możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu obrazu |
| 3 | Aparat umożliwiający obrazowanie typu „Compound” ze złożonym skanowaniem wielokierunkowym (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) w trakcie nadawania i odbioru, współpracujące” na żywo” z trybami kolor i Power Doppler. Maksymalna liczba wiązek ultradźwiękowych tworzących obraz w obrazowaniu „compound” – minimum 8 |
| 4 | Aparat umożliwiający powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym oraz po zamrożeniu |
| 5 | Aparat umożliwiający dynamiczne ciągłe ogniskowanie w całym zakresie głębokości |
| 6 | Aparat umożliwiający obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych |

| 7 | Aparat umożliwiający obrazowanie panoramiczne, minimalna długość skanu 50 cm |
| --- | --- |
| 8 | Aparat umożliwiający obrazowanie w trybie kolor doppler. Zakres regulacji uchylności pola w tym trybie mininimum +/-20° |
| 9 | Aparat umożliwiający wyłączenie bramki kolorowego Dopplera na obrazach z pamięci |
| 10 | Aparat umożliwiający obrazowanie mikroprzepływów w wysokiej rozdzielczości |
| 11 | Aparat umożliwiający obrazowanie wolnych przepływów bez wykorzystania zjawiska dopplera, oparte na śledzeniu „plamek” (speckle tracking) |
| 12 | Aparat umożliwiający wyświetlanie na podzielonym ekranie w czasie rzeczywistym obrazu w trybie B i w trybie B+kolor doppler |
| 13 | Aparat umożliwiający obrazowanie w trybie dopplera spektralnego z falą pulsacyjną, dostępny zakres regulacji bramki dopplerowskiej minimum 1,0-18 mm, możliwość korekty kąta bramki dopplerowskiej minimum ± 89° |
| 14 | Aparat posiadający funkcję: - automatycznego obrysu spektrum Dopplera i automatyczne wyznaczenie parametrów przepływu - przesunięcia linii bazowej - korekcję kąta dla trybu Dopplera spektralnego Dostępne zarówno w czasie rzeczywistym jak i po zamrożeniu |
| 15 | Aparat umożliwiający zapis danych obrazowych w archiwum aparatu w formacie RAW DATA, pozwalający na późniejszą obróbkę w takim samym zakresie jak w czasie badania, w tym minimum: - możliwość zmiany wzmocnienia obrazu 2D - możliwość zmiany wzmocnienia i wyłączenia trybu Dopplera kolorowego na obrazach zatrzymanych i zapisanych w archiwum - możliwość zmiany mapy Color Doppler na obrazach zatrzymanych i zapisanych w archiwum - możliwość zmiany położenia linii bazowej i korekcji kąta dla trybu Dopplera spektralnego dla obrazów zapisanych w archiwum - możliwość wykonywania pomiarów na obrazach zapisanych w archiwum w takim samym zakresie jak podczas wykonywanego badania |
| 16 | Aparat posiadający możliwość obrazowania w trybie dopplera ciągłego, ilość pomiarów możliwych na jednym obrazie – minimum 8, w zakresie pomiaru: odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości |

| 19 | Aparat posiadający funkcję automatycznego pomiaru kompleksu intima media z minimum 100 punktów pomiarowych |
| --- | --- |
| 20 | Aparat posadający możliwość rozbudowy na dzień składania ofert o funkcję nałożenia (fuzji) obrazu na zaimportowane obrazy z innych modalności (minimum CT, MR, PET/CT) oraz nawigacji przestrzennej |
| III. GŁOWICA LINIOWA |  |
| 1 | Szerokopasmowa głowica wykonana w technologii pojedynczego, spolaryzowanego kryształu (np. Pure Cristal, Single Cristal) lub matrycowej, z możliwością zmiany częstotliwości pracy |
| 2 | Głowica posiadająca minimum 192 elementy piezoelektryczne |
| 3 | Głowica umożliwiająca skanowanie obszaru pod kątem minimum 80º |
| 4 | Głowica umożliwiająca obrazowanie harmoniczne dla minumum 5 różnych par częstotliwości |
| 5 | Głowica umożliwiająca obrazowanie w trybie kolor doppler dla minimum 5 różnych częstotliwości |
| 6 | Głowica umożliwiająca obrazowanie w trybie dopplera pulsacyjnego (pw-D) dla minimum 4 różnych częstotliwości |
| IV. GŁOWICA CONVEX |  |
| 1 | Szerokopasmowa głowica z możliwą zmianą częstotliwości pracy w zakresie minimum 4,0 – 9,0 MHz |
| 2 | Głowica posiadająca minimum 192 elementy piezoelektryczne |
| 3 | Głowica umożliwiająca skanowanie obszaru z zakresie 40 - 45 mm |
| 4 | Głowica umożliwiająca obrazowanie harmoniczne dla minumum 5 różnych par częstotliwości |
| 5 | Głowica umożliwiająca obrazowanie w trybie kolor doppler dla minimum 5 różnych częstotliwości |
| 6 | Głowica umożliwiająca obrazowanie w trybie dopplera pulsacyjnego (pw-D) dla minimum 4 różnych częstotliwości |
| 7 | Głowica umożliwiająca obrazowanie trapezowe |
| V. GŁOWICA LINIOWA |  |
| 1 | Szerokopasmowa głowica wysokiej rozdzielczości, ze zmianą częstotliwości pracy w zakresie minimum 9,0 – 24,0 MHz |
| 2 | Głowica posiadająca minimum 192elementów piezoelektryczne |
| 3 | Głowica umożliwiająca skanowanie obszaru z zakresie max 26 mm |
| 4 | Głowica umożliwiająca obrazowanie harmoniczne dla minumum 4 różnych par częstotliwości |
| 5 | Głowica umożliwiająca obrazowanie w trybie kolor doppler dla minimum 3 różnych częstotliwości |
| 6 | Głowica umożliwiająca obrazowanie w trybie dopplera pulsacyjnego (pw-D) dla minimum 3 różnych częstotliwości |
| 7 | Głowica umożliwiająca obrazowanie trapezowe |
| VI. GŁOWICA SEKTOROWA |  |
| 1 | Szerokopasmowa głowica wysokiej rozdzielczości o konstrukcji matrycowej, ze zmianą częstotliwości pracy w zakresie minimum 2,0 – 4,0 MHz |
| 2 | Głowica posiadająca minimum 192 elementy piezoelektryczne |
| 3 | Głowica umożliwiająca skanowanie obszaru pod kątem minimum 100º |
| 4 | Głowica umożliwiająca obrazowanie harmoniczne dla minumum 4 różnych par częstotliwości |

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Dotyczy zadania 1

1. §7 ust. 5 umowy – Wnosimy o korektę zapisu, gdyż jest on sprzeczny z pkt. 253 oraz 254

załącznika Załącznik nr 2a do SWZ / Załącznik nr 1 do umowy.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający modyfikuje wzór umowy.

2. §7 ust. 8 umowy - Wnosimy o korektę zapisu, gdyż jest on sprzeczny z pkt. 255 załącznika

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający modyfikuje wzór umowy.

Załącznik nr 2a do SWZ / Załącznik nr 1 do umowy.

3. §7 ust. 9 umowy – Wnosimy o korektę zapisu, gdyż jest on sprzeczny z pkt. 253 oraz 254

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający modyfikuje wzór umowy.

załącznika Załącznik nr 2a do SWZ / Załącznik nr 1 do umowy.

4. Prosimy o wyjaśnienie, że jako dni robocze Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku?

Odpowiedź zamawiającego: Zamawiający potwierdza.

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu do 48 godzin w dni

robocze?

Odpowiedź zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby czas naprawy liczony był w dniach roboczych?

Odpowiedź zamawiającego: Zgodnie z SWZ

7. Dotyczy zadania 1 pkt 266 Opisu Przedmiotu Zamówienia:

Czy Zamawiający zrezygnuje z punktu 266 jako warunku koniecznego? Koszty licencji

pozwalających na integrację po stronie systemu HIS/RIS oraz systemu PACS znacznie podniesie cenę zakupu aparatów. Czy w przypadku pozostawienia tego warunku jako konieczny, Zamawiający zgodzi się, aby koszt zakupu licencji potrzebnych dla systemów HIS/RIS oraz PACS był po stronie Zamawiającego?

Jednocześnie informujemy, że zaoferowane przez nas aparaty będą wyposażone w opcje DICOM potrzebne do takiej integracji.

Odpowiedź zamawiającego: Zamawiający rezygnuje z wymagania opisanego w pkt 266 załącznika 2a.

PONADTO:

Załącznik nr 2b do SWZ: Zamawiający rezygnuje z wymogu opisanego w punkcie 136 OPZ: Kompleksowa integracja urządzenia z systemem HIS/RIS Szpitala (poprzez WorkList i przekazywanie linków do badań do HIS itd. ) oraz pełna integracja z systemem PACS (węzeł DICOM itd. ) wykorzystywanym przez Zamawiającego (oprogramowanie firmy Radpoint).
Wszelkie koszty związane z licencjami, kolejkami, wdrożeniem i wszelkim pracami związanymi z pełną integracją urządzenia z systemami Szpitala obciążają Wykonawcę.

Zamawiający