ZADANIE 1

| Lp. | Nazwa sprzętu |  | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Nakrywarka szkiełkowa | 2 komplety |  |  |  |  |  |  |
| 2 | # Dostawa, montaż, instalacja, szkolenia, serwis |  |  |  |  |  |  |  |

*(jeżeli dotyczy) W przypadku zastosowania mieszanej stawki VAT w powyższej tabeli, należy przedstawić sposób wyliczenia ceny jedn. brutto w uwzględnieniem dwóch różnych stawek VAT, tj. wskazać od jakiej kwoty jednostkowej netto został wyliczony podatek 8 % lub 23%.

Z uwagi na zapisy konkursowe Wykonawca jest zobowiązany do wyceny oddzielenie poz. 1 i oddzielnie poz. 2. Do kosztów zakupu sprzętu nie wlicza się kosztów dostawy, zainstalowania sprzętu, serwisowania sprzętu, dostosowania infrastruktury (o ile dotyczy) i przeszkolenia personelu w zakresie obsługi sprzętu.

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne: |  |  |  |
|  | W trybie autonomicznym urządzenie obsługuje ciągłe ładowanie stojaków. Nowy stojak może być załadowany podczas przetwarzania poprzedniego | Tak |  |
|  | Wydajność zaklejania min. 400 szkiełek na godzinę | Tak, podać |  |
|  | Czujnik do automatycznego wykrywanie otwarcia i zamknięcia drzwi obserwacyjnych. W przypadku otwarcia urządzenie automatycznie się zatrzymuje w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika | Tak |  |
|  | Przezroczyste drzwi obserwacyjne we frontowej części urządzenia umożliwiające swobodną obserwację i kontrolę wzrokową procesu nakrywania pojedynczego szkiełka oraz szybki dostęp do preparatów w przypadku awarii | Tak |  |
|  | W przypadku awarii system uruchamia potrójny alarm: komunikat głosowy, sygnał dźwiękowy i światło ostrzegawcze | Tak |  |
|  | W przypadku awarii urządzanie automatycznie udziela wskazówek dotyczących rozwiązywania problemów na ekranie dotykowym | Tak |  |
|  | Przycisk zasilania wyposażony w mechanizm bezpieczeństwa, zapobiegający przypadkowemu wyłączeniu urządzenia | Tak |  |
|  | Odkładanie zaklejonych preparatów mikroskopowych bezpośrednio do koszyka z kompatybilnej barwiarki | Tak |  |
|  | Szkiełka po nakryciu wracają na pierwotne pozycje w stojaku, co zapewnia identyfikowalność i zapobiega pomyłkom informacyjnym | Tak |  |
|  | Precyzyjne i regulowane dozowanie medium montażowego, odpowiednie do różnych zastosowań – możliwość zmiany wartości dozowanego medium z poziomu ekranu dotykowego | Tak |  |
|  | Dostępnych 5 programów zaklejania (różna objętość i sposób dozowania medium) | Tak, podać |  |
|  | W przypadku podłączenia z barwiarką urządzenie automatycznie monitoruje jego stan i powiadamia w przypadku utraty połączenia | Tak |  |
|  | Dysza jest automatycznie czyszczona środkiem czyszczącym, gdy urządzenie pozostaje bezczynne przez pewien czas – zapobiega to jej zatkaniu i zapewnia jednolite dozowanie na każdym szkiełku | Tak |  |
|  | Automatyczne wykrywanie i obsługa sklejonych oraz pękniętych szkiełek nakrywkowych. Wykrycie szkiełka sklejonego, z defektem powoduje automatyczne jego odłożenie przez urządzenie na specjalną tackę i kontynuację pracę | Tak |  |
|  | Możliwość osobnego ustawienia poziomu czułości wykrywania dla: - sklejonych szkiełek nakrywkowych - pękniętych/uszkodzonych szkiełek | Tak, podać |  |
|  | Monitorowanie materiałów eksploatacyjnych w czasie rzeczywistym z wieloma komunikatami (np. pozostały poziom, brak, konieczność uzupełnienia) ułatwiające pracę bez stałego nadzoru przy dużej przepustowości | Tak, podać |  |
|  | Pojemność gniazd wyładowczych nie mniej niż: 300 szkiełek (do 10 koszyków po 30 szkiełek) | Tak, podać |  |
|  | Wbudowany system dosuszania preparatów po zaklejeniu ( podgrzewana i wentylowana komora) | Tak |  |
|  | Temperatura podgrzewania komory suszącej: 50o C | Tak, podać |  |
|  | Trzy demontowane bez użycia narzędzi pojemniki na: ksylen, medium zaklejające, resztki płynów | Tak, podać |  |
|  | Prezentacja graficzna na ekranie dotykowym stopnia zapełnienia pojemników na: medium zaklejające, odczynnik czyszczący oraz resztki płynów | Tak, podać |  |
|  | Prezentacja na ekranie dotykowym informacji o stanie zapełnienia gniazd na koszyki z preparatami oraz informacji o pozostałym czasie suszenia | Tak, podać |  |
|  | System szybkiego ustawiania ilości dozowanego medium (µL) dostępny dla użytkownika z poziomu menu ekranu dotykowego | Tak |  |
|  | Tacka na resztki uszkodzonych i sklejonych szkiełek nakrywkowych | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w oświetlenie LED informujące Użytkownika o statusie pracy: - kolor zielony – praca prawidłowa - kolor czerwony – sygnalizacja błędu pracy | Tak, podać |  |
|  | Urządzenie wyposażone w filtr z aktywnym węglem z możliwością podłączenia do zewnętrznego wyciągu | Tak |  |
|  | Obsługiwane wymiary szkiełek: (24.8-26.2) x (74.8 - 76.2) mm | Tak, podać |  |
|  | Pojemność magazynowa szkiełek nakrywkowych nie mniej niż: 500 szt. w 5 magazynkach | Tak, podać |  |
|  | Kompatybilność z różnymi rozmiarami szkiełek nakrywkowych: - standardowy magazyn na szkiełka nakrywkowe obsługuje rozmiar 24 × 50 mm, - dostępne opcjonalne magazyny dla rozmiarów 24 × 55 mm i 24 × 60 mm | Tak, podać |  |
|  | System pobierania szkiełek nakrywkowych z zasobnika działający w oparciu o zestaw 2 przyssawek dla lepszej precyzji i minimalizacji ryzyka upuszczenia szkiełka | Tak |  |
|  | Możliwa pełna integracja z systemem liniowego barwienia szkiełek mikroskopowych umożliwiająca automatyczny transfer szkiełek z barwiarki do za klejarki bez zmiany koszyka i stosowania dodatkowych modułów/urządzeń pośredniczących | Tak |  |
|  | W przypadku podłączenia do kompatybilnej barwiarki urządzenie automatycznie odbiera z barwiarki koszyk z preparatami i przeprowadza proces nakrywania szkiełek nakrywkowych i suszenia zaklejonych szkiełek po nakryciu | Tak |  |
|  | Wyposażony w kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 10” | Tak, podać |  |
|  | Panel dotykowy nie wystający z obudowy uszkodzenia w celu minimalizacji ryzyka przypadkowego uszkodzenia | Tak |  |
|  | Możliwość włączania i wyłączania ostrzeżeń oraz określania progu ich występowania | Tak |  |
|  | Automatyczne informowanie o konieczności dołożenia szkiełek nakrywkowych | Tak |  |
|  | Możliwość eksportu danych statystycznych dotyczących pracy nakrywarki (wymiana odczynników, statystyki zaklejania) | Tak |  |
|  | Gniazdo do podłączenia zewnętrznego systemu wentylacji (średnica 100 mm) | Tak |  |
|  | Możliwość definiowania użytkowników o różnych poziomach uprawnień obsługi systemu | Tak |  |
|  | Poziom hałasu ≤ 65dB | Tak, podać |  |
|  | Napięcie znamionowe 100-240 V ± 10% | Tak, podać |  |
|  | Wymiary urządzenia: 700 × 650 × 665 (szerokość x głębokość x wysokość / mm) +/- 10 mm | Tak, podać |  |
|  | Waga maksymalna: 90 kg | Tak, podać |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji 2025. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa lub w wersji elektronicznej – płyta CD lub pendrive - dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.; 1 szt. w wersji elektronicznej (np.pdf) dołączyć do oferty przedmiotu zamówienia). | TAK |  |
|  | Wyrób oznaczony znakiem CE Załączyć do oferty przedmiotu zamówienia deklarację zgodności CE (WE) | TAK |  |
|  | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania aparatu i termin następnego przeglądu Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania instalacji we wskazanym przez zamawiającego miejscu - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia [Szkolenie personelu w wymiarze min. 2 godziny]. Zamawiający zastrzega sobie możliwość drugiego szkolenia na żądanie w trakcie użytkowania sprzętu. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące maksymalnie 60 miesięcy | TAK podać |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji; obejmującej przeglądy, w tym przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji, naprawy gwarancyjne i aktualizację oprogramowania; zawarty w cenie przedmiotu zamówienia. Podać zalecaną przez producenta częstość przeglądów w okresie gwarancji i po gwarancji. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK Podać |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | TAK Podać |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii codziennie przez 24 h/dobę w ciągu 365 dni w roku. | TAK |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji | TAK Podać |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia | TAK Podać |  |

KWALIFIKOWANY PODPIS WYKONAWCY