Poznań dnia: 2025-10-09

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Zakup aparatów USG w ramach realizacji zadań: "Zakup niezbędnego sprzętu medycznego i wyposażenia na potrzeby Oddziału Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu" oraz "Zakup aparatów USG na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu" - powtórka. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | SZW/DZP/107/2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytania dotyczące załącznik nr 2a do SWZ: - Poz. 35 oraz 154 - Czy dopuścicie Państwo ultrasonografy renomowanego producenta posiadające dynamikę systemu 431 dB, z wyświetlaną na ekranie dynamiką obrazu 2D w zakresie 36-96dB? Odpowiedz Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza Pytanie 1. dotyczy załącznika nr 2b do SWZ, Zadanie 2 Punkt 16 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie aparatu ultrasonograficznego klasy premium posiadającego 5 aktywnych gniazd głowic obrazowych, ale bez gniazd parkingowych. Pragniemy zaznaczyć, że Zamawiający wymaga, aby aparat był dostarczony z 4 głowicami, więc wszystkie głowice mogą być równocześnie podłączone, a gniazda parkingowe przy tej ilości głowic i tak będą nieużywane. Ponadto oferowane rozwiązanie zapewnia dodatkowe 5 aktywne gniazdo, co jest korzystniejszym rozwiązaniem. Odpowiedz Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Zamawiający