Załącznik A do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Parametr | Opis |
| --- | --- |
| Parametry ogólne | -Mikroskop świetlny w układzie prostym (nieodwróconym) skonfigurowany do obserwacji w świetle przechodzącym -Optyka wykonana ze szkła odprężonego, dostosowana do obserwacji polaryzacji ilościowych i jakościowych -Dedykowana stacja robocza |
| Połączenie z PC | -Kodowane parametry oświetlenia oraz przysłon -Kodowane parametry uchwytu rewolwerowego |
| Okulary | -Okulary o powiększeniu 10x i polu widzenia co najmniej 22 mm, szerokopolowe z regulacją dioptryjną (w zakresie +/- 5D), wykonane ze szkła odprężonego -Oznaczanie obiektywów grawerowanymi znakami -Krzyż/siatka na jednym z okularów |
| Techniki badawcze | -Mikroskop w świetle przechodzącym umożliwia pracę z następującymi technikami badawczymi: pole jasne, światło spolaryzowane - System polaryzacji światła przechodzącego składający się ze stałego polaryzatora i obracającego się o 180° analizatora -Przysłona polowa światła przechodzącego z kodem kolorystycznym do ustawiania właściwej pozycji w zależności od używanego obiektywu |
| Kąt pochylenia okularów | Ergonomiczny kat nachylenia 30o |
| Regulacja rozstawu źrenic | 55-75mm |
| Konstrukcja mikroskopu | -Mikroskop świetlny w układzie prostym (nieodwróconym) -Jednobryłowa budowa -Kalibrowana do nieskończoności -Konstrukcja umożliwia w pełni symetryczną obsługę mikroskopu -Obustronnie regulowana wysokość śrub ostrzących -Przyciski zmiany trybu oświetlenia: światło odbite, światło przechodzące -Przycisk wykonywania zdjęć (tryb pracy z PC) -Przyciski sterowania fluorescencją (załączanie kanałów oświetlenia) -Sterowanie intensywnością światła oraz przysłonami |
| Tubus | -Trinokularowy, ze szkła odprężonego -Kąt nachylenia 30° -Zmienne, 3-pozycyjne, rozdzielenie wiązki : 100% okulary, 50% okulary, 50% kamera, 100% kamera, |
| System ostrzący | Współosiowy, 3 stopniowy układ ogniskowania z pokrętłami po obu stronach mikroskopu; skalowany, funkcja blokady pokrętła ostrzącego Regulacja wysokości położenia śrub ostrzących dla zwiększonej ergonomii pracy |
| Stolik | -Mechaniczny -Obrotowy, 360° z możliwością blokady położenia, podziałka 0,1° -Uchwyt do preparatów, z możliwością przesuwu w osiach X i Y -Zaokrąglone brzegi stolika -Powierzchnia odporna za zarysowania i uszkodzenia, pokryta ultra twardą powłoką ceramiczną |
| Uchwyt rewolwerowy | Rewolwer obiektywowy minimum 5-pozycyjny, kodowany |
| Obiektywy | Obiektywy jasnego pola achromatyczne, o długości optycznej 45 mm, wykonane ze szkła odprężonego: - Powiększenie 2.5x, apertura numeryczna 0,07, odległość robocza 11,2 mm - Powiększenie 5x, apertura numeryczna 0,12, odległość robocza 14,0 mm - Powiększenie 10x, apertura numeryczna 0,25, odległość robocza 17,6 mm |
| Oświetlenie | -Oświetlacz światła przechodzącego typu LED -Podgląd próbki w stałej temperaturze barwowej przy dowolnym ustawieniu mikroskopu -Czas życia minimum 20000 godzin. |
| Zasilanie | 230V/50Hz |
| Kamera cyfrowa i oprogramowanie | -Matryca o wielkości przynajmniej 12 MPix, 1/2.3” CMOS -Kolorowa kamera, min. 8 bit/kanał -Możliwość pracy z monitorem (bez komputera), komputerem, tabletem i/lub telefonem z systemem Android/iOS -Możliwość porównywania zdjęcia z obrazem na żywo w różnych trybach – nakładanie, nakładanie negatywu, zdjęcie obok obrazu na żywo -Licencja na dowolną ilość urządzeń -Możliwość tworzenia linii tolerancji wymiarowych wraz z barwnym oznaczaniem poprawności wymiaru -Możliwość tworzenia dowolnych siatek cyfrowych nakładanych na obrazy -Możliwość tworzenia użytkowników oraz zarządzania ich uprawnieniami -Możliwość zapisu zdjęć oraz filmów -Możliwość wprowadzenia i zapisu kalibracji wszystkich obiektywów Praca z PC: -Odczyt kodowanych parametrów mikroskopu (intensywność oświetlenia, wybrany obiektyw, technika kontrastowa) -Automatyczny dobór skali podczas zmiany obiektywu -Automatyczne dostosowywanie intensywności oświetlenia na żywo -Generowanie raportów w formacie programu Excel Praca bez PC (tryb HDMI): -Zapis danych na pendrive wraz z możliwością tworzenia kopii zapasowej na dysku sieciowym -Udostępnianie zdjęć na adres e-mail bezpośrednio przy użyciu oprogramowania w trybie pracy HDMI |
| Możliwość doposażenia | -Rozbudowanie oprogramowania o moduły do automatycznego pomiaru grubości warstwy, tworzenie zdjęć o poszerzonej głębi ostrości (z-stack), tworzenie zdjęć mozaikowych (składanki XY) -Reflektor Smitha zwiększający kontrast podczas obserwacji w odbitym świetle spolaryzowanym -Doposażenie o moduły ergonomiczne -Oświetlenie do światła odbitego -Oświetlenie LED do fluorescencji -Obiektywy 5-100x -Obiektywy do badania węgla oraz azbestu -Kompensatory do noska oraz kondensora -Moduł Bertanda oraz zaawansowanej konoskopii |