Załącznik nr 2 do SWZ / Załącznik nr 2 do umowy

Formularz asortymentowo – cenowy / Opis przedmiotu zamówienia

| Zadanie nr 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zautomatyzowany system dozowania formaliny dla próbek biologicznych/histopatologicznych |  |  |  |
| LP | Wymagania Zamawiającego (warunek) | Parametr wymagany | Parametr oferowany/podać |  |
|  | Producent | Tak/Podać |  |  |
|  | Model/Typ (pełna symbolika) | Tak/Podać |  |  |
|  | Kraj pochodzenia | Tak/Podać |  |  |
|  | Rok produkcji (nie wcześniej 2025 r., sprzęt fabrycznie nowy) nie rekondycjonowany, nie powystawowy | Tak/Podać |  |  |
|  | Urządzenie medyczne in-vitro do użytku wyłącznie przez wykwalifikowany personel, zgodne z rozporządzeniem (EU) 2017/745 (MDR) | Tak |  |  |
|  | Wymiary: - Szerokość: max. 750 mm |  |  |  |
|  | - Wysokość: max. 1910 mm | Tak/Podać |  |  |
|  | - Głębokość: max. 885 mm Tolerancja +-5%. |  |  |  |
|  | Waga max. 210 kg - waga bez pojemników z formaliną Tolerancja+- 5% |  |  |  |
|  | Stal nierdzewna lub aluminium malowane farbą z proszkiem antybakteryjnym hamującym rozwój mikroorganizmów, opracowanym w technologii jonów srebra lub antybakteryjną farbą proszkową | Tak |  |  |
|  | Wodoszczelne zamknięcie na wypadek wycieków lub awarii pompy | Tak |  |  |
|  | Konstrukcja bez ostrych krawędzi | Tak |  |  |
|  | Urządzenie może stać w strefie czystej bloku operacyjnego – potwierdzone oficjalnym dokumentem producenta | Tak |  |  |
|  | Komora dozowania utrwalacza z wbudowanym systemem wyciągowym. | Tak |  |  |
|  | W fazie dozowania utrwalacza drzwi komory są zaryglowane, uniemożliwiając tym samym przypadkowe ich otwarcie przez personel. | TAK |  |  |
|  | Podwójna wentylacja, jedna w obszarze dozowania i jedna w obszarze przestrzenie na odczynniki lub wspólna wentylacja dla obu obszarów | Tak |  |  |
|  | Dodatkowa wentylacja umieszczona w obszarze dozowania podczas fazy napełniania pojemnika | Tak |  |  |
|  | Przestrzeń w części przedniej zapewniająca łatwy dostęp do zbiorników przechowujących utrwalacze | Tak |  |  |
|  | Przestrzeń na formalinę dostępna dla 4 zbiorników (maks. 20 litrów każdy) z możliwością wyboru wykorzystywanego zbiornika, co pozwala na jednoczesne stosowanie różnych utrwalaczy i/lub roztworów konserwujących. |  |  |  |
|  |  | Tak |  |  |
|  | Pojemniki 500 ml , 1 L, 3 L, 5 L – dostępne w wersji transparentnej lub nietransparentnej, 10-11 L dostępne w wersji nietransparentnej, kompatybilne z urządzeniem. Wszystkie pokrywy pojemników z niepowtarzalnym kodem kreskowym 2D umożliwiającym identyfikację pojemności pojemnika i zapewniającym identyfikowalność próbek oraz wyposażone w zawór jednokierunkowy ze zintegrowanym zamknięciem uszczelniającym. | Tak |  |  |
|  | Pojemniki z widocznym oznaczeniem pojemności | Tak/Nie |  |  |
|  | System centrowania pojemnika z czujnikiem obecności | Tak |  |  |
|  | Wbudowana waga w komorze dozowania utrwalacza | Tak |  |  |
|  | Czujnik prawidłowego umieszczenia dozownika w pojemniku | Tak |  |  |
|  | Czujnik pełnego pojemnika | Tak |  |  |
|  | Zawór zapobiegający kapaniu z dyszy | Tak |  |  |
|  | Czujniki do kontroli wycieku odczynników w komorze roboczej oraz w obszarze pompy | Tak |  |  |
|  | Procedura „tryb bezpieczeństwa” w przypadku wycieków wewnętrznych | Tak |  |  |
|  | Wbudowana lampa bakteriobójcza UVC z cyklem ręcznym i automatycznym, działająca w trzech trybach 15 min, 30 min oraz 45 min. | Tak |  |  |
|  | Filtr Hepa i filtr z węglem aktywnym - minimum jeden wkład | Tak |  |  |
|  | Dwa wkłady węglowe o łącznej wadze min. 25kg. | Tak/Podać |  |  |
|  | Kolorowy wyświetlacz panoramiczny | Tak |  |  |
|  | Rozdzielczość min 1280x800 | Tak/Podać |  |  |
|  | Pojemnościowy ekran dotykowy | Tak |  |  |
|  | Pamięć wewnętrzna min 4 GB | Tak/Podać |  |  |
|  | Dwurdzeniowy procesor min. 1,33 GHz | Tak/Podać |  |  |
|  | Windows min. 11 IoT Enterprise LTSB 64-bitowy | Tak/Podać |  |  |
|  | Oprogramowanie z interfejsem graficznym i ikonami | Tak |  |  |
|  | Obsługa urządzenia z możliwością wyboru języka (w tym język polski) | Tak |  |  |
|  | Możliwość integracji z systemem LIS za pomocą połączenia dedykowanego oprogramowania | Tak |  |  |
|  | Min 1x port USB 2.0 | Tak/Podać |  |  |
|  | Min 1x port LAN Ethernet 10/100/1000 Mbps RJ45 | Tak/Podać |  |  |
|  | Urządzenie posiadające drukarkę do drukowania etykiet po zakończonym procesie zalewania | Tak |  |  |
|  | Drukarka wbudowana w obudowę/bryłę urządzenia. | Tak/Nie |  |  |
|  | Pojemniki dedykowane do urządzenia o pojemnościach (wymagania minimalne): |  |  |  |
|  | 0,5L, transparentny lub nietransparentny | Tak/Podać |  |  |
|  | 1L, transparentny lub nietransparentny |  |  |  |
|  | 3L, transparentny lub nietransparentny |  |  |  |
|  | 5L, transparentny lub nietransparentny |  |  |  |
|  | 10L-11L, nietransparentny |  |  |  |
|  | Zamawiający oczekuje dostarczenia od wykonawcy pakietu startowego zawierającego: - Pojemnik 500 ml - 140 sztuk - 4 op., - Pojemnik transp. 1l - 120 sztuk - 2 op., - pojemnik transp. 3l - 40 sztuk - 1 op., - pojemnik transp. 5 l - 25 sztuk - 1 op., - pojemnik 10l - 12 sztuk - 1 op., - FormalinB pH 7.2-7.4 10% poj. 10L - 60 szt | Tak |  |  |
|  | Pojemniki z widocznym oznaczeniem pojemności | Tak |  |  |
|  | Pokrywy pojemników wyposażone w zawór jednokierunkowy ze zintegrowanym zamknięciem uszczelniającym służący do napełnienia pojemników formaliną. | Tak |  |  |
|  | Pokrywy pojemników oznaczone kodem kreskowym 2D do rozpoznawania pojemności i śledzenia próbek. | Tak |  |  |
|  | Formalina w zbiornikach dedykowanych do urządzenia (wymagania minimalne): |  |  |  |
|  | - zbiornik wypełniony 10% zbuforowaną formaliną o pH mieszczącym się w zakresie 7.2-7.4 - zgodnie ze standardami Polskiego Towarzystwa Patologów potwierdzone wynikami z Laboratorium akredytowanego na terenie Polski |  |  |  |
|  | - ilość formaliny w zbiorniku 10000ml lub 20000ml | Tak |  |  |
|  | - kompatybilność z urządzeniem, potwierdzona oficjalnym dokumentem, przez producenta urządzenia |  |  |  |

| Wymagania dodatkowe dot. wszystkich zestawów |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagania Zamawiającego (warunek) | Parametr/ilość wymagana | Parametr/ podać |
|  | Szkolenie z obsługi narzędzi dla lekarzy w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego. | Tak |  |
|  | Wykonawca sporządzi protokół z przeprowadzonych szkoleń bezpośrednio po ich przeprowadzeniu. | Tak |  |
|  | Wykonawca powinien zapewnić co najmniej 24 miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanych urządzeń oraz wszystkich elementów peryferyjnych, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) oraz przeglądy okresowe – kryterium punktowane. Gwarancja min. 24 miesiące na urządzenie od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru 24 miesięcy – 0 pkt 36 miesięcy – 10 pkt 48 miesięcy – 20 pkt | Tak/Podać |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu przez zamawiającego w serwisie Wykonawcy części zamiennych, peryferyjnych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty przekazania przedmiotu przetargu do eksploatacji. | Tak |  |
|  | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji od chwili zgłoszenia awarii czyli pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii w dni robocze max 48 godzin. Czas skutecznej naprawy maksimum 7 dni kalendarzowych. Czas skutecznej naprawy, wymagającej importu części spoza terenu Polski, maksimum 14 dni kalendarzowych. | Tak |  |
|  | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 7 dni kalendarzowych Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy o parametrach niegorszych niż oferowany. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta oraz wykonywania obowiązkowych testów specjalistycznych. Koszty przeglądów wliczone w cenę oferty. | Tak |  |
|  | Certyfikat ISO 13485 dla producenta | Tak |  |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta | Tak |  |
|  | Bezpłatne przeglądy okresowe przez cały okres gwarancji, niezależnie od zaleceń producenta, na koszt Wykonawcy | Tak |  |
|  | Zagwarantowana dostępność części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty zainstalowania | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | Tak |  |
|  | Materiały informacyjne na temat oferowanego sprzętu w języku polskim | Tak |  |
|  | Instrukcja do sprzętu w języku polskim (wraz z dostawą przedmiotu postępowania) | Tak |  |
|  | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego | Tak |  |
|  | Dostawa do 30 listopada 2025 roku | Tak/Podać |  |

| Nazwa towaru - asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zautomatyzowany system dozowania formaliny dla próbek | szt. | 1 |  |  |  |  |  |

UWAGA: Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto:

Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto

Wartość netto + stawka podatku Vat = wartość brutto

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

1.	Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

2.	Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy