załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy

Formularz asortymentowo – cenowy / Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 3

Lampa szczelinowa dla Poradni Okulistycznej

| LP | Wymagania Zamawiającego (warunek) | Parametr wymagany | Parametr oferowany/podać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Tak/Podać |  |
|  | Model/Typ (pełna symbolika) | Tak/Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Tak/Podać |  |
|  | Rok produkcji (nie wcześniej 2025 r., sprzęt fabrycznie nowy) nie rekondycjonowany, nie powystawowy | Tak/Podać |  |
|  | Lampa szczelinowa w układzie typu Zeiss | Tak |  |
|  | Długość szczeliny 1 – 14 mm | Tak |  |
|  | Szerokość szczeliny od 0 – 14 mm (regulowana płynnie) | Tak |  |
|  | Wysokość szczeliny: 14; 10; 5; 1; 0,2 mm | Tak |  |
|  | Filtry: błękit kobaltowy, bezczerwienny, amber i absorbujący ciepło | Tak |  |
|  | Powiększenie minimum 3-stopniowe: 10x, 16x, 25x | Tak |  |
|  | Okulary o powiększeniu 12,5 x | Tak |  |
|  | Rotacja szczeliny: 00 – 1800 regulowana płynnie | Tak |  |
|  | Płynna regulacja natężenia światła potencjometrem umieszczonym w bezpośrednim sąsiedztwie joysticka, tak by obsługa joysticka oraz potencjometru mogła być wykonywana jedną ręką | Tak |  |
|  | Ramię nośne mikroskopu posiadające kanał do prowadzenia przewodów -umożliwiających poprowadzenie przewodów przystawki rejestratora obrazu wewnątrz korpusu ramienia nośnego mikroskopu, tak by przewody nie przeszkadzały podczas pracy przy urządzeniu | Tak |  |
|  | Odległość od oka pacjenta / powierzchni pryzmy: 90 mm | Tak |  |
|  | Regulacja PD: 55- 78 mm | Tak |  |
|  | Oświetlenie halogenowe | Tak |  |
|  | Podstawa pod lampę szczelinową zintegrowaną z podbródkiem. | Tak |  |
|  | Lampa wyposażona w cyfrową przystawkę o następujących parametrach: Wiązka dzielona przez rozdzielacz optyczny Odległość ogniskowania Od strony operatora: 50%, od strony rejestratora: 50% (oko prawe) Typ sensora ½.5 cali CMOS, 5.04 Mpikseli Rozmiar piksela 2.2 x 2.2 um Rozmiar obrazu 2592 x 1944 Wielkość filmu 1294 x 970 Częstotliwość wyświetlania klatek 24 fps Rozdzielczość 125 linii/mm (40X) Filtr odcinający podczerwień Gniazda zasilające 12V DC, 2.4W Wyjście LAN (GigE) (Cat6) | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do obsługi przystawki cyfrowej | Tak |  |
|  | Stolik elektryczny pod lampę | Tak |  |
|  | Komputer PC | Tak |  |
|  | Cyfrowy przetwornik do lamp szczelinowych, połączony z komputerem poprzez port LAN. Umożliwiający wykonywanie i rejestrację wysokiej jakości zdjęć cyfrowych o rozdzielczości min 5 Mpix, filmów oraz podglądu na żywo. | Tak/Podać |  |
|  | Szkolenie z obsługi sprzętu dla lekarzy i pielęgniarek w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym po uruchomieniu przedmiotu zamówienia przez okres 1 dnia roboczego trwające 8 godzin, przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego. | Tak |  |
|  | Wykonawca sporządzi protokół z przeprowadzonych szkoleń bezpośrednio po ich przeprowadzeniu. | Tak |  |
|  | Wszystkie licencje potrzebne do prawidłowego działania urządzenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu. Licencje muszą być bezterminowe. | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu przez zamawiającego w serwisie Wykonawcy części zamiennych, peryferyjnych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty przekazania urządzenia do eksploatacji, z wyjątkiem sprzętu komputerowego, dla którego ten okres powinien wynosić minimum 5 lat. | Tak |  |
|  | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji od chwili zgłoszenia awarii czyli pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii lub diagnostyka zdalna w dni robocze max 24 godziny. Czas skutecznej naprawy sprzętu do 5 dni roboczych. | Tak |  |
|  | Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym wymagającej importu części spoza Polski – maksimum 14 dni roboczych. | Tak |  |
|  | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż oferowany. W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 14 dni roboczych (import części spoza Polski) Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż oferowany. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta oraz wykonywania obowiązkowych testów specjalistycznych. Koszty przeglądów wliczone w cenę oferty. | Tak |  |
|  | Certyfikat I ISO 13485 dla producenta | Tak |  |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta | Tak |  |
|  | Bezpłatne przeglądy okresowe przez cały okres gwarancji, niezależnie od zaleceń producenta, na koszt Wykonawcy | Tak |  |
|  | Bezpłatny przegląd gwarancyjny na miesiąc przed końcem gwarancji | Tak |  |
|  | Zagwarantowana dostępność części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty zainstalowania | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Świadectwo rejestracji, świadectwo dopuszczenia do obrotu, świadectwo jakości w języku polskim, kserokopie aktualnych certyfikatów dopuszczających dostarczony sprzęt do stosowania w jednostkach służby zdrowia | Tak |  |
|  | Materiały informacyjne na temat oferowanego sprzętu w języku polskim | Tak |  |
|  | Instrukcja do sprzętu w języku polskim (wraz z dostawą aparatu) | Tak |  |
|  | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 36 miesiące na urządzenie od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru 36 miesięcy – 0 pkt 37 - 42 miesięcy – 10 pkt > 42 miesięcy – 20 pkt | 36 miesięcy – 0 pkt 37 - 42 miesięcy – 10 pkt > 42 miesięcy – 20 pkt PODAĆ |  |
|  | Dostawa i uruchomienie (zrealizowanie przedmiotu umowy): do 30 listopada 2025 roku | Tak |  |
|  | Integracja z posiadanym przez Zamawiającego systemem do przechowywania zdjęć - System ImageNet6 | Tak |  |

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

1.	Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

2.	Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

| Nazwa towaru - asortyment; J.m.; Ilość; Cena jednostkowa netto; Wartość netto; Stawka podatku VAT; Cena jednostkowa brutto; Wartość brutto. Lampa szczelinowa; szt.; 1. Razem:. UWAGA: Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto: Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto Wartość netto + stawka podatku Vat = wartość brutto Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp. |
| --- |
|  |  | ……………………………. |
|  |  | Podpis Wykonawcy |