Bydgoszcz dnia: 2025-10-27

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr:  8181/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawa sprzętu medycznego. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 122/2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE NR 1 Zadanie nr.3 Ssak medyczny - Pkt. 3, 5 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania najwyższej klasy ssak medyczny wytwarzający podciśnienie max. 92 kPa +/- 5 kPa o maksymalnym przepływie 40 l/min. +/- 5l/min.? Oferowany ssak jest jednym z najbardziej wydajnych urządzeń na rynku przy zachowaniu głośności pracy na poziomie poniżej 40dB/ Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian. - Pkt. 7- Czy Zamawiający dopuści do postępowania najwyższej klasy ssak medyczny posiadający przełącznik na butle obsługiwany poza panelem przednim? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian - Pkt. 8- Czy Zamawiający dopuści do postępowania najwyższej klasy ssak medyczny bez dedykowanej funkcji pracy ciągłej i przerywanej? Oferowany ssak wyposażony jest w regulator podciśnienia pozwalający na regulację siły ssania oraz zawór membranowy zatrzymujący ssanie. W ten sposób użytkownik posiada pełną kontrolę nad siłą oraz częstotliwością odsysania wydzielin, ponieważ sam decyduje, kiedy ssanie ma być dostępne, a kiedy nie. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian - Pkt. 9- Czy Zamawiający dopuści do postępowania najwyższej klasy ssak medyczny wyposażony w bezolejową pompę membranową, która nie wymaga konserwacji dzięki czemu użytkownik otrzymuje wysoką wydajność ssania przy wysokiej kulturze pracy, nie generującej zbyt wysokiego poziomu głośności. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian - Pkt.14- Czy Zamawiający dopuści do postępowania najwyższej klasy ssak medyczny posiadający metalowy dren z możliwością montażu z obu stron ssaka lub podstawy jezdnej do szyny euro? Jest to rozwiązanie dużo bardziej żywotniejsze niż uchwyt wykonany z PCV montowany na przyssawki. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian 6. Pkt.29- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zgłaszanie awarii telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 oraz e-mailowo 24h/dobę w ciągu 365 dni w roku? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian - Pkt. 31- Czy Zamawiający zrezygnuje z przedłużenia gwarancji urządzenia o 3 krotny czas przerwy w eksploatacji w przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego na czas naprawy przekraczający 5 dni kalendarzowych ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian

PYTANIE NR 2 Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr o wadze 258g? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę

PYTANIE NR 3 Pytanie nr 1 dot. Zadania nr 6, Załącznik nr 3F do SWZ, pkt. 4 Czy Zamawiający dopuści pulsoskymetr z zasilaniem: 4 baterie alkaliczne AA (w zestawie)? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę Pytanie nr 2 dot. Zadania nr 6, Załącznik nr 3F do SWZ, pkt. 5 Czy Zamawiający dopuści pulsoskymetr o wymiarach: 15,8 x 7,6 x 3,6 cm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę Pytanie nr 3 dot. Zadania nr 6, Załącznik nr 3F do SWZ, pkt. 6 Czy Zamawiający dopuści pulsoskymetr o wadze urządzenie z osłona 320 g Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę Pytanie nr 4 dot. Zadania nr 6 Czy Zamawiający dopuści pulsoskymetr z sondą czujnikiem na przedłużaczu przy spełnianiu innych parametrów? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę Pytanie nr 5 dot. Zadania nr 6 Czy Zamawiający będzie wymagał urządzenie pracujące w technologii Masimo SET - pomiar pomimo ruchu i przy niskiej perfuzji dzięki eliminacji sygnału z krwi żylnej? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

ZAMAWIAJĄCY

##### Wykonano w 2 egz. na 1 ark.

##### Egz. 1 – a/a kancelaria

##### Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

##### Wyk. Barbara Choroszyńska – tel. 261 417 449, e-mail: choroszynska3292@10wsk.mil.pl

##### Data: 27.10.2025 r.