Załącznik A do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 1

Mikroskop cyfrowy charakteryzujący się wysoką głębią ostrości oraz szerokim zakresem powiększeń, pozwalający na wykonywanie pomiarów trójwymiarowych i pochylanie obiektywu do min. 90 stopni, wyposażony w moduł do laserowej analizy pierwiastkowej zintegrowany z mikroskopem.

Kamera:

- Wyposażona w matryce CMOS o rozmiarze min.1/1,7 cala

- Umożliwiająca rejestrację obrazu min. 30 kl/s

- O rozdzielczości sensora min. 12 Mpix

- Zintegrowana z motorem pozwalającym na automatyczną zmianę obiektywów

- Posiadająca wbudowane oświetlenie LED

- Obsługująca min. 3 tryby pracy o zmiennej rozdzielczości

Jednostka centralna mikroskopu:

- Wyposażona w wyświetlacz LCD o rozmiarze min. 27 cali, o liczbie pikseli 3840 x 2160

- Pojemności dysku twardego min. 1TB SSD

- Pamięci RAM min. 32 GB

- Procesorze min. 12 generacji Intel

- Min. 1 wyjściach USB 3.0-A

- Min. 1 wyjście DisplayPort

- Wspierający sygnał o rozdzielczości 4K

- Działająca na 64-bitowym systemie operacyjnym

- Posiadająca wyjście LAN typu RJ-45

Oprogramowanie mikroskopu:

- W języku polskim

- Pozwalające na wykonanie operacji autofocusu

- Pozwalające na pracę ze zdjęciami na dowolnym komputerze bez ograniczeń licencyjnych

- Posiadające funkcję porównywania modeli 3D, korekty pochylenia oraz sferyczności/cylindryczności modelu

- Posiada funkcje usuwania odblasków

- Posiada funkcję nagrywania obrazu w ruchu w formacie .avi w rozdzielczości Full HD

- Posiada możliwość wyświetlania wielu obrazów naraz w tym jednego na żywo

- Posiada funkcje do pomiarów planimetrycznych (odległość, kąt, średnica) przy użyciu automatycznego wykrywania krawędzi

- Posiada funkcję automatycznego przywrócenia ustawień wykonanych wcześniej zdjęć w celu ponownego ich użycia (ustawienia typu oświetlenia, ustawienia natężenia, czasu naświetlania)

- Posiada funkcję automatycznego zliczania na podstawie kontrastu i/lub koloru

- Posiada funkcję automatycznego łączenia zdjęć z wykorzystaniem motoryzacji w XYZ

- Posiada funkcję zestawienia min. 4 lub 9 zdjęć lub modeli 3D

Zestaw ma być wyposażony w obiektywy:

O powiększeniach:

- 5x do 20x

- 20x do 100x

- 100x do 500x

- 500x do 2000x

- 2000x do 5000x

Obiektywy montowane na zestawie mikroskopowym (lub dedykowanym automatycznym rewolwerze), wyposażony w automatyczne dopasowanie skali powiększenia z możliwością obserwacji w polu ciemnym i jasnym. Pozwalające na dołączenie akcesoriów takich jak: dyfuzory oświetleniowe, pryzmaty DIC (kontrast Nomarskiego), polaryzatory. Wspomniane wyżej akcesoria mają znajdować się w zestawie mikroskopowym.

Stolik mikroskopowy:

- W pełni zmotoryzowany stolik w osiach XYZ

- O kroku w osi Z min. 0,1 mikrometra

- Posiada wbudowane źródło światła pozwalające na obserwacje obiektów w świetle przechodzącym

- Zakres ruchu stolika w osiach XY min. 100 x 100 mm

- Zakres ruchu stolika w osi Z min. 40 mm

Analizator pierwiastkowy:

- Zestaw musi zawierać moduł LIBS (ang. Laser Induced Breakdown Spectroscopy) umożliwiający analizę pierwiastkową materiałów, w zależności od tego czy moduł analizy laserowej jest integralną częścią zestawu mikroskopowego czy nie przyznajemy dodatkowe punkty, według zasady:

Moduł jest osobnym urządzeniem – 0%
Moduł analiz pierwiastkowej jest zintegrowany/montowaną częścią mikroskopu – 10%

- Analizator ma być wyposażony w obiektyw z kamerą w celu prowadzenia nawigacji po próbce

Gwarancja i serwis:

- Okres gwarancji min. 12 miesięcy, dłuższy okres gwarancji punktowany dodatkowo według poniższego wzoru:
12 miesięcy – 0%
24 miesiące – 10%
36 miesięcy – 20%

- Oferta obejmuje serwis w okresie gwarancyjnym oraz serwis po gwarancyjny

- Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii - do 48 h

- Czas naprawy od momentu powiadomienia o awarii – do 14 dni

Termin i warunki dostawy:

- Dostawa do miejsca wskazanego przez Zamawiającego do 8 tygodni od momentu zawarcia umowy, krótszy termin realizacji dodatkowo punktowany według poniższego wzoru:
8 tygodni – 0%
6 tygodni – 5%
4 tygodnie – 10 %

- Montaż, instalacja oraz uruchomienie mikroskopu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego

- Przygotowanie co najmniej dwóch pracowników Zamawiającego w zakresie eksploatacji mikroskopu.

Część 2

Stolik grzewczo-mrożeniowy kompatybilny z zestawem mikroskopowym umożliwiający poddawanie obiektów działaniu szerokiego spektrum temperatur.

Ogólny zakres temperatur:

- Stolik powinien w pełni operować w zakresie temperaturowym od -196°C do 420°C

- Musi być wyposażony w elektryczny kontroler temperatury wraz z oprogramowaniem sterującym, dodatkowo punktowana jest możliwość wydzielania konkretnych sekcji stolika do osiągnięcia konkretnych parametrów temperaturowych:
Brak możliwości kontroli temperatury konkretnych kompartmentów stolika – 0%
Możliwość kontroli temperatury konkretnych kompartmentów stolika – 10%

- Musi posiadać system chłodzenia wyposażony w Dewar na ciekły azot oraz układ podawania medium chłodzącego

- Musi posiadać adapter pozwalający zamontować system stolika grzewczo-mrożeniowego na zmotoryzowanym stoliku mikroskopowym

Gwarancja i serwis:

- Okres gwarancji min. 12 miesięcy, dłuższy okres gwarancji punktowany dodatkowo według poniższego wzoru:
12 miesięcy – 0%
24 miesiące – 10%
36 miesięcy – 20%

- Oferta obejmuje serwis w okresie gwarancyjnym oraz serwis po gwarancyjny

- Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii - do 48 h

- Czas naprawy od momentu powiadomienia o awarii – do 14 dni

Termin i warunki dostawy:

- Dostawa do miejsca wskazanego przez Zamawiającego do 8 tygodni od momentu zawarcia umowy, krótszy termin realizacji dodatkowo punktowany według poniższego wzoru:
8 tygodni – 0%
6 tygodni – 5%
4 tygodnie – 10 %

- Montaż, instalacja oraz uruchomienie stolika w miejscu wskazanym przez Zamawiającego

- Przygotowanie co najmniej dwóch pracowników Zamawiającego w zakresie eksploatacji stolika.