Załącznik A do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Parametry Aparat GCMS

| 1. System | - chromatograf gazowy dwukanałowy z dozownikiem split/splitless oraz z kwadrupolowym analizatorem mas |
| --- | --- |
| 2. Piec | - minimum 20 ramp temperaturowych podczas analizy - zakres temperatur od +8°C powyżej temp. otoczenia do 425°C - maksymalna szybkość grzania minimum 75 °C/min - dokładność ustawień temperatury 0,1°C - ekran dotykowy pozwalający na dostęp do podstawowych danych aparatu w czasie rzeczywistym. |
| 3. Elektroniczna Kontrola Pneumatyki | - pełna elektroniczna kontrola z możliwością programowania przepływów i ciśnień gazów - możliwość precyzyjnego odtworzenia chromatograficznych czasów retencji poprzez dostrajanie ciśnienia na czole kolumny z wykorzystaniem modułu kontroli pneumatyki - ustawienia zapisane w metodzie chromatograficznej bez wykorzystania mieszaniny n-alkanów |
| 4. Dozownik split/splitless | - maksymalna temperatura pracy dozownika 400°C - zakres ciśnienia 0 – 100 psi - stosunek podziału 12500:1 |
| 5. Detektor masowy | - kwadrupolowy analizator mas - jonizacja elektronowa - kwadrupol z możliwością wygrzewania do 200°C. Kwadrupol z kwarcu pokrytego metalem szlachetnym np. złotem - maksymalna temperatura źródła jonów nie mniej niż 350°C - zakres masowy detektora 0.6 – 1 091 u - szybkość skanowania nie mniej niż 12 500 amu/sec - limit detekcji nie gorszy niż 40 fg OFN dla nastrzyku 1µL mieszaniny wzorcowej OFN o stężeniu 100 fg - pompa dyfuzyjna 65 l/s |
| 6. Autosampler próbek ciekłych | - płukanie strzykawki przed i po dozowaniu - wieża nastrzykowa na 16 fiolek 2 ml do nastrzyku próbek ciekłych - możliwość oszczędzania rozpuszczalnika - minimalna objętość dozowania 10 nl (z wykorzystaniem strzykawki 0,5 µL lub 1 µl) - maksymalna objętość dozowania 50 µl (z wykorzystaniem strzykawki 100 µl) - kompatybilny ze strzykawkami 1, 2, 5, 10, 25, 50 i 100 µL |
| 7. Oprogramowanie | - oprogramowanie sterujące przyrządem z zewnętrznego komputera, umożliwiające pełną kontrolę zestawu, analizę ilościową i jakościową zbierające dane, służące do ich opracowania i generowania raportów - w zestawie minimum 5 dodatkowych licencji do obróbki danych |
| 8. Wymagania dodatkowe | - aparat instalowany przez autoryzowany serwis, który ma siedzibę w Polsce - instrukcja obsługi urządzenia, w języku polskim i angielskim, dołączona do dostawy - przeprowadzenie instruktażu z obsługi aparatu dla użytkowników - zestaw komputerowy (komputer stacjonarny :Procesor Intel Core Ultra 5 235 (NPU z 13 TOPS, 14 rdzeni, do 5,0 GHz), 16GB RAM, 1000GB SSD z monitorem: Przekątna:24,1" Rozdzielczość:1920 x 1200; Matryca:LED, IPS, myszką bezprzewodową i klawiaturą bezprzewodową ) do obsługi aparatu oraz oprogramowania - komunikacja PC - Chromatograf w oparciu o interface Ethernet (LAN) - biblioteka NIST - kolumna HP-5ms 30 m, 0.25 mm, 0.25 µm lub równoważna - zestaw podłączeniowy między innymi z filtrem He, trójnikami i złączkami |
| 9. Gwarancja | - Wykonawca udzieli minimum 24-miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia. - serwis gwarancyjny realizowany przez autoryzowany serwis, - W okresie gwarancyjnym wykonawca zobowiązuje się zapewnić ciągłość pracy urządzenia: - Czas reakcji serwisu – 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii; - - Czas naprawy – do 7 dni od momentu zgłoszenia awarii, do 21 dni w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy; |