| Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz cenowy Zadanie nr 1: odczynniki do elektroforezy, immunofiksacji oraz izoelektroogniskowania białek płynów ustrojowych wraz z dzierżawą sprzętu niezbędnego do wykonania tych badań Wykonawca dostarczy odczynniki, materiały kalibracyjne i kontrolne oraz inne niezbędne akcesoria do wykonania następującej liczby oznaczeń: - rozdziału białek surowicy metodą elektroforezy kapilarnej - 7000 - rozdziału białek płynu mózgowo-rdzeniowego w kierunku białek oligoklonalnych – 700 - immunofiksacji w kierunku białka monoklonalnego w surowicy – 3900 - immunofiksacji w kierunku białka monoklonalnego w moczu – 160 L.p.; Nazwa asortymentu; Ilość oznaczeń; Ilość opak.; Cena jedn. opak. netto; Wartość netto (kol.4x5); Stawka podatku VAT (%); Kwota podatku VAT (kol.6x7); Wartość brutto (kol.6+kol.8); Nr katalogowy/ producent. 1.; 2.; 3.; 4.; 5.; 6.; 7.; 8.; 9.; 10.. …. Wartość dzierżawy za 24 m-cy. Razem. L.p.; Wymagania; Parametry wymagane- warunek graniczny; Potwierdzenie spełnienia warunku granicznego (TAK, NIE). Parametry wymagane dotyczące odczynników. Analizator/analizatory do wykonywania elektroforezy kapilarnej – fabrycznie nowy; TAK (należy podać rok produkcji i nazwę analizatorów). Zestawy odczynnikowe do rozdziału elektroforetycznego białek muszą być wyposażone kompletnie we wszystkie niezbędne odczynniki (kapilary, odbarwiacz, bufor i pozostałe odczynniki).; TAK. Wszystkie dostarczone odczynniki muszą być gotowe do bezpośredniego użycia.; TAK. Odczynniki nie mogą zawierać metanolu.; TAK. Ważność odczynników nie mniej niż 3 miesiące od momentu dostarczenia do laboratorium.; TAK. Parametry wymagane odnośnie kompletu aparatury:. Wykonawca zainstaluje na własny koszt komplet aparatury zapewniający rozdział białek surowicy metodą elektroforezy kapilarnej oraz rozdział białek w różnych płynach ustrojowych z użyciem metody immunofiksacji i izoelektroogniskowania (bez immunoblottingu). Komplet aparatury powinien mieć również możliwość obliczania bezwzględnej wartości frakcji białkowych po wprowadzeniu stężenia białka całkowitego;; TAK. Możliwość stosowania materiału z probówek pierwotnych, dowolnego rodzaju; TAK. Możliwość dokładania nowych próbek podczas pracy aparatury; TAK. Graficzny zapis elektroforegramów; TAK. Wykonawca zapewni bezpłatną instalację kompletu aparatury wraz z niezbędnymi przyłączami oraz bezpłatne szkolenie wskazanego przez kierownika laboratorium personelu w zakresie obsługi i bieżącej konserwacji; TAK. Wykonawca zapewni bezpłatną aktualizację oprogramowania w trakcie trwania umowy; TAK. Z kompletem aparatury zostanie dostarczone urządzenie typu UPS o charakterystyce odpowiedniej dla aparatury i zapewniające podtrzymanie zasilania przez co najmniej ½ godziny.; TAK. Z kompletem aparatury Wykonawca dostarczy nieodpłatnie fabrycznie nowy zestaw komputerowy o parametrach nie gorszych niż: - procesor min. Intel i5 - pamięć RAM 8 GB DDR - dysk twardy min. 240 GB SSD - karta sieciowa 10/100/1000 Mb - system operacyjny Windows 10 PROFESIONAL PL 64bit. (najbardziej aktualny) - opcjonalnie MS Office 2016 z Outlookiem - monitor LCD 24" - Klawiatura i mysz firmy Logitech wersja OEM; TAK. Wykonawca udzieli gwarancji na dzierżawiony komplet aparatury na cały okres trwania umowy (przeglądy gwarancyjne i naprawy wraz z częściami zamiennymi – na koszt oferenta); czas reakcji serwisu – do 48 h; serwis gwarantowany bezpośrednio przez Wykonawcę, bez podwykonawców.; TAK. Wykonawca zapewni demontaż i odbiór kompletu aparatury w czasie nie dłuższym niż 4 tygodnie od zakończenia obowiązywania umowy; TAK. Wykonawca zapewni dwustronną komunikacje kompletu aparatury ze szpitalnym systemem informatycznym, w terminie do 2 tygodni od instalacji urządzenia, własnym staraniem i kosztem; TAK. Wykonawca wymieni wadliwą aparaturę na nową w razie 3-krotnej awarii w ciągu roku tego samego podzespołu; TAK. Wykonawca dostarczy w formie elektronicznej lub pisemnej karty charakterystyk substancji niebezpiecznych, spełniające wymagania rozporządzenia 2020/878/UE; TAK. Dodatkowo oferent umożliwi własnym staraniem i kosztem możliwość uczestnictwa (w okresie obowiązywania umowy, z częstotliwością co 6 miesięcy) w programie zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości w zakresie badania elektroforezy białek w surowicy oraz immunofiksacji.; TAK. Przeszkoli wskazanych przez kierownictwo ZDL pracowników w zakresie obsługi analizatorów; TAK. Instrukcja obsługi w j. polskim na etapie zawarcia umowy; TAK. ………………….. dnia ………………………. ………………………………………….. podpis Zadanie nr 2: odczynniki i akcesoria do wykonywania badań z zakresu koagulologii wraz z dzierżawą analizatorów Wykonawca dostarczy odczynniki, surowice kalibracyjne i kontrolne oraz inne niezbędne akcesoria oraz wydzierżawi dwa automatyczne analizatory (w tym jeden fabrycznie nowy) umożliwiające oznaczenie: INR; 65 000. APTT; 51 500. Fibrynogen; 12 000. Czas trombinowy; 1 000. Antytrombina; 500. Białko C; 300. Wolne białko S; 300. Antykoagulant toczniowy – test przesiewowy + test potwierdzenia; 400. D-Dimer; 13 000. Dabigatran; 100. Aktywność antyXa (Rivaroksaban); 200. |
| --- |
| L.p. | Nazwa asortymentu | Ilość oznaczeń | Wielkość opak. | Ilość opak. | Cena jedn. opak. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT(%) | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy/ producent |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
|  | Wartość za 24 m-ce dzierżawy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem (suma pozycji odczynnikowych oraz wartości czynszu dzierżawy za cały okres trwania umowy) |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |

Wykonawca zaproponuje materiały do kontroli wewnątrzlaboratoryjnej w ilości zapewniającej przeprowadzenie badań kontrolnych dla 100% powyższych analiz, z wyjątkiem: INR, APTT, fibrynogen, antytrombina, D-dimer – dla których zaproponuje materiały kontrolne obejmujące 30% badań, przy założeniu, że badania kontrolne wykonywane są 1x dziennie na 2 poziomach.

| L.p. | Wymagania | Parametry wymagane- warunek graniczny | Potwierdzenie spełnienia warunku granicznego (TAK, NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Odczynniki i analizatory pochodzące od jednego producenta | TAK, podać nazwę i rok produkcji obu analizatorów |  |
|  | Oba analizatory muszą mieć możliwość wykonywania wszystkich powyższych badań; badania koagulologiczne muszą być prowadzone w oparciu o odczyt optyczny. Oba analizatory pracować będą w oparciu o te same odczynniki, kalibratory i materiały kontrolne. | TAK |  |
|  | Systemy zapewnią automatyczny transfer kuwet do bloku reakcyjnego i ich usuwanie z bloku pomiarowego bez konieczności przerywania pracy analizatorów | TAK |  |
|  | Wyposażenie w czujniki poziomu cieczy dla próbek i odczynników | TAK |  |
|  | Analizatory wyposażone w wewnętrzne czytniki kodów paskowych dla próbek i odczynników (bez konieczności ręcznego skanowania) | TAK |  |
|  | Odczynniki i analizatory pochodzące od jednego producenta | TAK |  |
|  | Oddzielne systemy pipetujące dla odczynników i prób badanych | TAK |  |
|  | W analizatorach umożliwione będzie automatyczne przebijanie korków systemu zamkniętego pobierania krwi, niezależnie od trybu pracy analizatora (standard, cito) | TAK |  |
|  | System umożliwiający wykrywanie interferencji związanych z hiperbilirubinemią, hemolizą, lipemią i obecnością mikroskrzepów w próbce | TAK |  |
|  | Szybkość pracy dla PT i APTT nie mniejsza niż 100/h | TAK |  |
|  | Termin przydatności odczynników – co najmniej 3 miesiące od daty dostarczenia do Zamawiającego | TAK |  |
|  | Odczynniki do PT oparte na rekombinowanej ludzkiej tromboplastynie z ISI 1+/- 0,05 | TAK |  |
|  | Załączenie kserokopii certyfikatu FDA i/lub europejskiej jednostki notyfikowanej o uznaniu przydatności odczynnika do D-dimeru do wykluczania żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej | TAK |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim | TAK |  |
|  | Oprogramowanie sterujące w języku polskim | TAK |  |
|  | Wykonawca udzieli gwarancji na dzierżawione analizatory na cały okres trwania umowy (przeglądy gwarancyjne i naprawy wraz z częściami zamiennymi – na koszt Wykonawcy). Czas reakcji serwisu: do 24h od zgłoszenia. Serwis gwarantowany przez Wykonawcę (bez podwykonawców). | TAK |  |
|  | Wykonawca zapewni bezpłatną instalację analizatorów wraz z niezbędnymi przyłączami, do 14 dni od daty zawarcia umowy | TAK |  |
|  | Wykonawca zapewni własnym staraniem i kosztem przyłączenie analizatorów do informatycznej sieci szpitala, umożliwiające tzw. dwustronną komunikację oraz możliwość przekazywania danych kontroli wewnątrzlaboratoryjnej z analizatorów do programu kontroli badań użytkowanego w szpitalnym laboratorium zamawiającego (do 14 dni od daty zawarcia umowy). | TAK |  |
|  | Analizatory będą zaopatrzone w systemy podtrzymywania napięcia UPS przez co najmniej 20 minut od zaniku zasilania | TAK |  |
|  | Wykonawca zapewni demontaż i odbiór urządzeń w czasie nie dłuższym niż 4 tygodnie od zakończenia obowiązywania umowy | TAK |  |
|  | Wykonawca przeprowadzi szkolenie w pełnym zakresie niezbędnym do poprawnej obsługi analizatorów dla osób wskazanych przez kierownika Laboratorium | TAK |  |
|  | Wykonawca dostarczy w formie elektronicznej lub pisemnej karty charakterystyk substancji niebezpiecznych, spełniające wymagania rozporządzenia 2020/878/UE | TAK |  |
|  | Wykonawca dostarczy dodatkowo: 1. Dwa zestawy komputerowe o minimalnych wymaganiach: - procesor Intel i-5 3,3 GHz - płyta główna oparta na chipsecie Intel - architektura 64-bitowa - pamięć RAM 4 GB - dysk twardy SATA II 200 GB - karta sieciowa 10/100/1000 Mbps - minimum 2 złącza RS-232 9 pin (np. w postaci dodatkowej karty rozszerzeń PCI) - dla komputerów do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej. - system operacyjny Windows 7 Professional PL z wykonaną aktywacją systemu. - monitor LCD 19 " - Klawiatura i mysz firmy Logitech wersja OEM - MS Office 2010 BOX PL 2. Stół pod analizator i biurko dla stacji roboczej 3. Pipetę ośmiokanałową, nastawna, o pojemności 0,03 – 0,3 ml, zrzucającą końcówki, typu Eppendorf 4. mieszadło hematologiczne rotacyjne 5. urządzenie biurowe trzyfunkcyjne: drukarka, skaner, kopiarka | TAK |  |

………………….. dnia ……………………….								…………………………………………..

podpis