## Pakiet nr 1
Załącznik nr 2 do SWZ/załącznik nr 1 do umowy
Pakiet nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Lp. | Przedmiot i opis | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Producent/nazwa własna/ nr katalogowy
1 | Wanna kontenera, bezszwowa wykonana z aluminium. Górna krawędź wanny wyprofilowana do środka kontenera w celu szczelnego dopasowania pokrywy. Kontener zamykany podwójną pokrywą (wewnętrzną i zewnętrzną) obie wykonane z aluminium. Pokrywa zewnętrzna zintegrowana z wewnętrzną za pomocą zamka ze stali nierdzewnej — zdejmowanie obu pokryw jednocześnie. Pokrywa zewnętrzna pełna (bez otworów i perforacji). Pokrywa zewnętrzna kontenera nie wystająca poza obrys wanny. Bariera biologiczna kontenera - zawór ciśnieniowo — próżniowy wykonany ze stali nierdzewnej. Bariera biologiczna bez konieczności rejestracji cykli sterylizacyjnych. Bariera biologiczna nie wymagająca demontażu na czas mycia i dezynfekcji. Mocowanie osłony bariery biologicznej bez użycia śrub. Wyposażenie w system automatycznego plombowania stanowiący jednocześnie wskaźnik poddania kontenera procesowi sterylizacji. Dwie autoplomby będące jednocześnie wskaźnikiem sterylizacji znajdujące się obu stronach kontenera. Zamknięcia (zatrzaski), rączki, zawory wykonane ze stali nierdzewnej. Zabezpieczenie rączek silikonem w różnych kolorach ( do wyboru na etapie realizacji). Uchwyty kontenera (rączki) blokujące się ergonomicznie pod kątem 180 stopni. Po jednej ze stron kontenera 2 uchwyty (gniazda) na tabliczki identyfikacyjne wykonane ze stali nierdzewnej, umieszczone symetrycznie po obu stronach zamka. Rozmiar gniazda tabliczki minimum 60.x40 mm każdy. Gniazda wyposażone w tabliczkę identyfikacyjną ( kolor tabliczki i treść nadruku do wyboru na etapie realizacji). Dno wanny kontenera profilowane i pochylone symetrycznie z czterech stron w kierunku środka dna wanny i zaworu kondensatu. Zawór do odprowadzenia nadmiaru kondensatu o średnicy min. 65 mm umiejscowiony na środku dna wanny kontenera. Zawór wykonany ze stali nierdzewnej z elastycznym uszczelnieniem. Rozmiar 596 x 275 x 230 mm | szt | 15
2 | Kosz siatkowy, narzędziowy wykonany z siatki ze stali nierdzewnej, wyposażony w chowane do środka uchwyty. Rozmiar 515 x 245 x 60 mm | szt | 9
Suma |  | xxx | xxx | [5 empty] | xxx
l . Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia folderów, fotografii, opisu technicznego, danych katalogowych jednoznacznie potwierdzających właściwości techniczno-użytkowe oferowanego asortymentu.
2. Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka winna znajdować się na opakowaniu zbiorczym.
3. Gwarancja minimum 24 miesiące
Uprzedzenie o dostawie na minimum dwa dni przed pod nr tel. 618212503
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

## Pakiet nr 2
Załącznik nr 2 do SWZ/załącznik nr 1 do umowy
Pakiet nr 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Lp. | Przedmiot i opis | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Producent/nazwa własna/ nr katalogowy
1 | Wanna kontenera wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokującymi się pod kątem 90 stopni. wyposażona w gniazda na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera. Gniazda wyposażone w tabliczkę identyfikacyjną ( kolor tabliczki i treść nadruku do wyboru na etapie realizacji). Rozmiar: 592x274x187mm | szt | 7
2 | Pokrywa kontenera wykonana z grubego aluminium min. 2 mm grubości, z dwoma filtrami zwalidowanymi na minimum 5000 cykli sterylizacyjnych. Filtr pracujący w systemie otwartym, filtr stanowi barierę mikrobiologiczną. Zewnętrzna osłona filtra dla zapewnienia ochrony wykonana ze stopu stali. Kolor pokrywy do wyboru przez Zamawiającego na etapie realizacji | szt | 7
3 | Kosz stalowy perforowany z uchwytami i nóżkami . Rozmiar 537x250x80mm | szt | 14
4 | Mata silikonowa. Rozmiar 536mm x 250 mm | szt | 14
Suma |  | xxx | xxx | [5 empty] | xxx
I . Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia folderów, fotografii, opisu technicznego, danych katalogowych jednoznacznie potwierdzających właściwości techniczno-użytkowe oferowanego asortymentu.
2. Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka winna znajdować się na opakowaniu zbiorczym.
3. Gwarancja minimum 24 miesiące
Uprzedzenie o dostawie na minimum dwa dni przed pod nr tel. 618212503
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.