Aparat do fakoemulsyfikacji zaćmy i witrektomii przedniej

| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Wymagania Warunek graniczny | Oferowana wartość (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| - WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1 | Producent / Firma: | Podać |  |
| 2 | Kraj: | Podać |  |
| 3 | Urządzenie typ | Podać |  |
| 4 | Rok produkcji: | Nie starszy niż 2020r |  |
| KONFIGURACJA STANDARDOWA |  |  |  |
| 5 | Konsola aparatu | 1 sztuka |  |
| 6 | Pilot zdalnego sterowania | 1sztuka |  |
| 7 | Taca narzędziowa | 1sztuka |  |
| 8 | Pedał sterujący | 1sztuka |  |
| 9 | Pokrowiec | 1sztuka |  |
| 10 | Kabel zasilający | 1sztuka |  |
| 11 | Głowica do fakoemulsyfikacji z możliwością pracy oscylacyjnej | 4 sztuk |  |
| 13 | Kluczyk do odkręcania tipów | 2 sztuki |  |
| 14 | Komplet końcówek bimanualnych | 4 kompletów |  |
| 15 | Pęseta diatermiczna z przewodem | 2 sztuki |  |
| 17 | instrukcja | 1 sztuka |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |  |
| 17 | Pompa perystaltyczna | TAK |  |
| 18 | Zakres przepływu aspiracyjnego 0-60 ml/min | TAK |  |
| 19 | Zakres regulacji podciśnienia 0-650 mmHg | TAK |  |
| 20 | Przepływ zwrotny - reflux | TAK |  |
| 21 | Zamknięty system płynowy | TAK |  |
| 22 | Aktywny system płynowy z możliwością ustalenia docelowej wartości ciśnienia w gałce ocznej w czasie zabiegu i możliwość zaprogramowania parametrów dla operatorów | TAK |  |
| 23 | Głowica z min. 4-kryształowym elementem piezoelaktrycznym | TAK |  |
| 24 | Głowica fakoemulsyfikatora z funkcją ultradźwięków skrętnych lub oscylacji poprzecznych wraz z możliwością niezależnego regulowania ruchów podłużnych i poprzecznych tipa głowicy | TAK |  |
| 25 | Możliwość podłączenia głowicy do fakoemulsyfikacji wyposażonej w czujnik ciśnienia płynów, który daje możliwość szybkiego reagowania, zapewniającego zmniejszenie wahnięcia głębokości komory. | Tak |  |
| 26 | Częstotliwość cięcia witrektomu powyżej 3000 cięć / min | TAK |  |
| 27 | Możliwość stosowania tipów o średnicy poniżej 0.9 mm z łukowatym zagięciem obwodowym nie schodzącym poniżej osi długiej tipa | TAK |  |
| 28 | Możliwość podłączenia automatycznego systemu do wszczepiania sztucznej soczewki sterowanego z pedału nożnego | TAK |  |
| 29 | Pulsacyjny tryb fakoemulsygfikacji | TAK |  |
| 30 | Tryb pracy Faco-burst | TAK |  |
| 31 | Diatermia zintegrowana z urządzeniem, ze sterowaniem z przełącznika nożnego | TAK |  |
| 32 | Wodoszczelny bezprzewodowy przełącznik nożny | TAK |  |
| 33 | Sygnalizacja parametrów pracy i stanów alarmowych | TAK |  |
| 34 | Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania | TAK |  |
| 35 | Zintegrowana taca o regulowanej wysokości | TAK |  |
| 36 | Zintegrowany statyw kroplówki i podstawa jezdna | TAK |  |
| 37 | Standardowe zasilanie z sieci | TAK |  |
| 38 | Gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy z kosztem napraw, wymiany podzespołów i okresowymi przeglądami serwisowymi | TAK |  |
| 39 | Czas przystąpienia do naprawy do 48 godzin | TAK |  |
| 40 | Czas wykonania naprawy do 5 dni roboczych | TAK |  |