Załącznik nr 2 do SWZ

Angiograf – 1 szt. do Pracowni angiografii nr 2

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany, nie powystawowy, rok produkcji  2025

MODYFIKACJA z dnia 14.11.2025 r.

| Lp. | Wymagania Zamawiającego (warunek) | Parametr wymagany | Parametr oferowany/ podać | Ocena jakości (zakres punktacji) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | Cyfrowy system do badań angiograficznych – rok prod. 2025 |  |  |  |
| 1. | System składający się z: - pozycjonera - stołu zabiegowego - generatora RTG - lampy RTG - rentgenowskiego toru obrazowania - cyfrowego systemu rejestracji obrazów | Tak |  | Bez Punktacji |
| 2. | Angiograf wyposażony w płaski detektor cyfrowy, rodzaj materiału detektora: krystaliczny, ze wzmacniaczami bezpośrednio na pikselach dla redukcji poziomu szumu elektronicznego (stosunek sygnału do szumu elektronicznego SENR detektora przy maks. 5 nGy min. 23 dB) i obrazowania dawką poniżej 20 nGy/impuls lub Angiograf wyposażony w system redukcji dawki w stosunku do opisanego powyżej, działający niezależnie od zmian ustawień przesłon, klatkowania, aktywnego pola obrazowania detektora lub odległości SID, obniżający poziom kermy w powietrzu o co najmniej 50% w stosunku do systemu bez tej funkcjonalności przy zachowaniu wartości diagnostycznej otrzymywanego obrazu. Należy dołączyć na potwierdzenie wyniki minimum 3 niezależnych badań klinicznych opublikowanych nie wcześniej niż w 2015 roku | Tak, opisać |  | Bez Punktacji |
| B. | Pozycjoner – rok prod. 2025 |  |  |  |
| 1. | Pozycjoner jednopłaszczyznowy, o zmotoryzowanych ruchach we wszystkich 3 osiach. | Tak |  | Bez Punktacji |
| 2. | Podłogowe mocowanie pozycjonera. | Tak, |  | Bez Punktacji |
| 3. | Możliwość ustawiania statywu prostopadle do osi długiej stołu po obu stronach pacjenta bez konieczności obracania stołu | Tak |  | Bez Punktacji |
| 4. | Zakres ruchu dla projekcji LAO/RAO mierzony w pozycji pozycjonera za głową pacjenta nie mniejszy niż 220° | Tak, podać |  | Bez Punktacji |
| 5. | Prędkość pozycjonera dla projekcji LAO / RAO mierzony w pozycji pozycjonera za głową pacjenta (z wyłączeniem angiografii rotacyjnej) nie mniejsza niż 18°/s | Tak, podać |  | Bez Punktacji |
| 6. | Zakres ruchu dla projekcji CRANIAL / CAUDAL mierzony w pozycji pozycjonera za głową pacjenta nie mniejszy niż 90° | Tak, podać |  | Bez Punktacji |
| 7. | Prędkość pozycjonera dla projekcji CRANIAL / CAUDAL mierzona w pozycji pozycjonera za głową pacjenta (z wyłączeniem angiografii rotacyjnej) nie mniejsza niż 18°/s | Tak, podać |  | Bez Punktacji |
| 8. | Sterowanie ruchami pozycjonera z pulpitu przy stole angiograficznym | Tak |  | Bez Punktacji |
| 9. | Moduły sterujące wykonane w klasie szczelności min. IPX4 | Tak/Nie, opisać |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 10. | Systemy antykolizyjne | Tak, podać |  | Programowy – 0 pkt Mechaniczny – 5 pkt Pojemnościowy (bezdotykowy) – 15 pkt (punkty się sumują) |
| 11. | Wyświetlacz danych systemowych w sali badań (minimalny zakres: LAO/RAO, CRANIAL / CAUDAL, SID) oraz wyświetlanie bieżącej dawki sumarycznie | Tak, podać |  | Bez Punktacji |
| 12. | Automatyczne ustawianie statywu do uprzednio zapamiętanej pozycji. Możliwość zapisania min 50 ustawień statywu | Tak, podać |  | Bez Punktacji |
| 13. | Silnikowe ustawianie statywu do pozycji odpowiadającej wybranemu obrazowi referencyjnemu lub sekwencji | Tak |  | Bez Punktacji |
| C. | Stół pacjenta – rok prod. 2025 |  |  |  |
| 1. | Mocowanie stołu na podłodze. | Tak |  | Bez Punktacji |
| 2. | Obciążenie stołu statyczne nie mniejsze niż 200 kg | Tak, podać |  | Bez Punktacji |
| 3. | Dodatkowe obciążenie stołu podczas akcji reanimacyjnej nie mniejsze niż 50 kg W przypadku uszkodzenia blatu stołu, niezależnie od jego pozycji, poprzez konieczność zastosowania większej siły nacisku w trakcie akcji reanimacyjnej, dostawca wymieni blat na swój koszt. | Tak, podać |  | Bez Punktacji |
| 4. | Brak piktogramu wymuszającego przesuniecie blatu na stopę stołu w przypadku wykonania akcji reanimacyjnej | Tak/Nie |  | Tak – 15 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 5. | Szerokość płyty pacjenta nie mniejsza niż 45 cm | Tak, podać |  | Bez Punktacji |
| 6. | Zakres ruchu poprzecznego płyty pacjenta nie mniejszy niż 27 cm | Tak, podać |  | Bez Punktacji |
| 7. | Zakres zmotoryzowanego ruchu pionowego stołu nie mniejszy niż 25 cm | Tak, podać |  | Bez Punktacji |
| 8. | Wyposażenie stołu min: - materac termoplastyczny 2 szt, - podkładka pod ramię i przedramię pacjenta umożliwiająca wykonanie badań z dostępu radialnego, - statyw na płyny infuzyjne (anestetyczny), - podkładki podtrzymujące ręce pacjenta wzdłuż tułowia przepuszczalne dla promieniowania | Tak |  | Bez Punktacji |
| 9. | Sterowanie wszystkimi ruchami ramienia C, stołu i kolimatora możliwe bezpośrednio przy stole pacjenta. | Tak |  | Bez Punktacji |
| 10. | Moduły sterowania ruchami ramienia C, stołu i kolimatora wykonane w klasie szczelności min. IPX4. | Tak/Nie, opisać |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 11. | Sterowanie wszystkimi trybami fluoroskopii i akwizycji możliwe bezpośrednio przy stole pacjenta. | Tak |  | Bez Punktacji |
| 12. | Sterowanie zapisem obrazów fluoroskopowych możliwe bezpośrednio przy stole pacjenta. | Tak |  | Bez Punktacji |
| 13. | Sterowanie funkcjami angiografu z panelu dotykowego obejmującym sterowanie systemem rejestracji obrazów. | Tak |  | Bez Punktacji |
| 14. | Moduł sterowania funkcjami angiografu z panelu dotykowego obejmującym sterowanie systemem rejestracji obrazów wykonany w standardzie klasie szczelności min. IPX4. | Tak/Nie, opisać |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 15. | Panel dotykowy typu "tablet" z możliwością mocowania zarówno po stronie operatora jak i po przeciwnej stronie stołu nad pacjentem | Tak |  | Bez Punktacji |
| 16. | Mocowanie przy stole badań paneli sterowania po trzech stronach stołu. Szyny (relingi) do mocowanie urządzeń sterujących po lewej, prawej i na brzegu skrajnym od strony nóg | Tak |  | Bez Punktacji |
| 17. | Zakres badania bez konieczności przemieszczania pacjenta na stole i obrotu stołu | ≥ 120 cm, podać |  | Zakres ≥ 180 cm – 5 pkt; Zakres < 180 cm – 0 pkt |
| 18. | Zakres obrotu stołu wokół osi pionowej [°] | ≥ 240°, podać |  | < 260°- 0 pkt, ≥ 260° - 5 pkt |
| 19. | Możliwość zatrzymania blatu stołu w dowolnym momencie obrotu | Tak/Nie, opisać |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 20. | Długość blatu | ≥ 315 cm, podać |  | < 315 - 0 pkt, ≥ 315 - 5 pkt |
| D. | Generator RTG – rok prod. 2025 |  |  |  |
| 1. | Generator RTG | Tak, podać producenta i model |  | Bez Punktacji |
| 2. | Moc wyjściowa generatora nie mniejsza niż 100 kW | Tak, podać |  | Bez Punktacji |
| 3. | Moc ciągła generatora bez ograniczeń czasowych | ≥1,5 kW, podać |  | Bez Punktacji |
| 4. | Zakres napięcia kV dla radiografii min. 50 - 125 kV | Tak, podać |  | Bez Punktacji |
| 5. | Zakres napięcia kV dla fluoroskopii min. 60 - 120 kV | Tak, podać |  | Bez Punktacji |
| 6. | Włącznik ekspozycji w sali badań wykonany w technologii bezprzewodowej. | Tak |  | Bez Punktacji |
| 7. | Zabezpieczenie generatora przed przypadkowym wyzwoleniem promieniowania | Tak |  | Bez Punktacji |
| 8. | Minimalny czas ekspozycji ≤ 2ms | Tak, podać |  | Bez Punktacji |
| E. | Lampa RTG – rok prod. 2025 |  |  |  |
| 1. | Lampa rentgenowska z wirująca anodą | Tak, podać producenta i model |  | Bez Punktacji |
| 2. | Lampa rentgenowska min. 2-ogniskowa | Tak, podać |  | Bez Punktacji |
| 3. | Lampa sterowana siatką | Tak |  | Bez Punktacji |
| 4. | Anoda z łożyskiem z ciekłego metalu celem szybkiego odprowadzania ciepła z lampy | Tak/Nie |  | Tak - 15 pkt Nie - 0pkt |
| 5. | Moc największego ogniska lampy, zgodnie z normą IEC 60613 | ≥ 65 kW, podać |  | Bez Punktacji |
| 6. | Obroty anody [obr/min] | ≥ 4000 obr/min, podać |  | Bez Punktacji |
| 7. | Najmniejsze ognisko lampy RTG | ≤ 0,5 mm podać |  | 0,5 - 0 pkt, > 0,3 - < 0,5 - 2 pkt, ≤ 0,3 - 5 pkt |
| 8. | Największe ognisko lampy RTG | ≤ 1,0 mm podać |  | 1,0 - 0 pkt, > 0,8 - < 1,0 - 5 pkt, ≤ 0,8 - 10 pkt |
| 9. | Max obciążenie lampy mocą ciągłą w czasie prześwietlania [kW] dla minimum 10 minut | ≥ 2,5 kW, podać |  | Bez Punktacji |
| 10. | Pojemność cieplna anody | ≥ 5 MHU, podać |  | > 5 MHU – 10 pkt, ≤ 5 MHU - 0 pkt. |
| 11. | Pojemność cieplna kołpaka | ≥ 7 MHU, podać |  | > 7 MHU – 10 pkt, ≤ 7 MHU - 0 pkt. |
| 12. | Sterowanie kolimatorem z pulpitu przy stole angiograficznym | Tak |  | Bez Punktacji |
| 13. | Przesłony prostokątne | Tak |  | Bez Punktacji |
| 14. | Przesłona półprzepuszczalna | Tak |  | Bez Punktacji |
| 15. | Ustawianie przesłon poprzez przesuw palcem na obrazie wyświetlanym na panelu dotykowym angiografu w sali badań | Tak/Nie |  | Tak -15 pkt Nie - 0pkt |
| 16. | Dodatkowa filtracja (np. filtry miedziowe, tantalowe) przy prześwietlaniu z wyłączeniem filtracji inherentnej lampy o współczynniku filtracji nie mniejszym niż 0,3 mm Cu. (w wypadku filtracji innej niż miedziowa podać w przeliczeniu na mm Cu) | Tak, podać |  | <0,8 mm – 0 pkt 0,8 - < 1,0 - 5 pkt ≥ 1,0 – 10 pkt |
| 17. | Max. prąd anody przy prześwietleniu pulsacyjnym z wykorzystaniem małego ogniska ≤ 140 mA Max. prąd anody przy prześwietleniu pulsacyjnym z wykorzystaniem małego ogniska ≥ (większy lub równy) 140 mA | Tak, podać |  | < 150mA – 0 pkt. ≥ 150mA – 10 pkt |
| F. | Rentgenowski tor obrazowania – rok prod. 2025 |  |  |  |
| 1. | Rodzaj rejestratora obrazu - płaski panel cyfrowy | Tak, podać producenta i model |  | Bez Punktacji |
| 2. | Płaski detektor cyfrowy o przekątnej nie mniejszej niż 43 cm | Tak, podać oba boki rejestratora (wielkości dla trybu obrazowania) |  | Detektor do procedur kardiologicznych – 0 pkt. Detektor do procedur kardiologiczny oraz spełniający wymogi procedur wzorcowych z zakresu angiografii peryferyjnej – 10 pkt. |
| 3. | Rozmiar pixela detektora | Tak, Podać |  | > 180 um – 0 pkt, 180 - 160um -10 pkt, ≤160 um – 20 pkt |
| 4. | Kształt płaskiego panelu cyfrowego | Tak, podać |  | Bez Punktacji |
| 5. | DQE przy 0 lp/mm [%] | ≥ 70%, podać |  | Bez Punktacji |
| 6. | Liczba pól obrazowych (FOV) nie mniejsza niż 3 | Tak, podać |  | Bez Punktacji |
| 7. | Pojemność dysku twardego (bez kompresji) w obrazach w matrycy 1024x1024, 12 bitów, nie mniejsza niż 50 000 obrazów | Tak, podać |  | Bez Punktacji |
| 8. | Minimum 8 pól widzenia (FOV) | Tak |  | Bez Punktacji |
| G. | Aplikacje kliniczne i cyfrowy system rejestracji obrazów |  |  |  |
| 1. | Cyfrowa fluoroskopia pulsacyjna z częstotliwością między 20-30 obrazów/s oraz 10-15 obrazów/s oraz nie mniej niż jedna wartość poniżej 10 obrazów/s. | Tak, podać |  | Bez Punktacji |
| 2. | Cyfrowa fluoroskopia pulsacyjna - nie mniej niż jedna częstotliwość poniżej 5 obrazów/s. | Tak, podać |  | Bez Punktacji |
| 3. | LIH (last image hold) | Tak |  | Bez Punktacji |
| 4. | Cyfrowa angiografia subtrakcyjna DSA z automatycznym pixel shiftem w zakresie min 0.5-6kl/s | Tak |  | Bez Punktacji |
| 5. | Cyfrowa angiografia subtrakcyjna DSA z automatycznym pixel shiftem w zakresie min 8-12kl/s | Tak/Nie |  | Tak -5 pkt Nie - 0pkt |
| 6. | Roadmapping 2D z możliwością niezależnej regulacji poziomu widoczności naczyń, prowadników oraz tła anatomicznego | Tak |  | Bez Punktacji |
| 7. | Narzędzie do obrysowywania konturów naczyń na obrazie wyświetlanym na panelu dotykowym angiografu w sali badań z wykorzystaniem wykonanego obrysu jako roadmappingu 2D z śledzeniem pozycji stołu, statywu, powiększenia detektora oraz odległości SID | Tak/Nie, opisać |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 8. | Specjalistyczne oprogramowanie umożliwiające segmentację struktur serca na badaniach CT/MR wraz z wykorzystaniem takiej segmentacji jako roadmappingu 3D z śledzeniem pozycji stołu statywu oraz kąta ramienia C | Tak |  | Bez Punktacji |
| 9. | Oprogramowanie do analizy klinicznej naczyń wieńcowych (min.: automatyczne rozpoznawanie kształtów; określanie stopnia stenozy: automatyczna i manualna kalibracja, | Tak |  | Bez Punktacji |
| 10. | Dwuosiowa angiografia rotacyjna umożliwiająca jednoczesne poruszanie się ramienia w osi rao lao oraz CRAN- CAUD z możliwością wyboru min. 5 trajektorii | Tak/Nie |  | Tak – 15 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 11. | Angiografia rotacyjna | Tak, opisać |  | Bez Punktacji |
| 12. | Przeznaczony do zabiegów elektrofizjologicznych skan rotacyjny 3D w zakresie max 59° RAO - 100°LAO umożliwiający wykonywanie rekonstrukcji 3D struktur serca | Tak/Nie |  | Tak – 15 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 13. | Oprogramowanie wzmacniające obraz stentu wieńcowego w czsie rzeczywistym (np. stentboost live, Clear stent live itp.) | Tak |  | Bez Punktacji |
| 14. | Dynamiczny Roadmap Wieńcowy- Nakładanie ruchomego obrazu tętnicy wieńcowej na fluoroskopię w czasie rzeczywistym | Tak/Nie |  | Tak – 15 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 15. | Pętla fluoroskopowa – podać maksymalną liczbę klatek przechowywanych w buforze | ≥ 400, Podać |  | Bez Punktacji |
| 16. | Wykonywanie pomiarów bezpośrednio na obrazie wyświetlanym na ekranie dotykowym angiografu w sali badań poprzez przesuw palcem | Tak |  | Bez Punktacji |
| 17. | Specjalizowane oprogramowanie do analizy klinicznej stenoz naczyń (QCA) | Tak |  | Bez Punktacji |
| 18. | Pojemność dysku twardego (bez kompresji) w obrazach w matrycy 1024x1024, 12 bitów, nie mniejsza niż 50 000 obrazów | Tak, podać |  | Bez Punktacji |
| 19. | Realizacja funkcji analiz i sterowanie aplikacjami (analiza stenoz) przy stole badań | Tak |  | Bez Punktacji |
| 20. | Ustawianie parametrów akwizycji i fluoroskopii z panelu dotykowego zainstalowanego w Sali badań przy stole pacjenta | Tak |  | Bez Punktacji |
| 21. | Panel dotykowy zainstalowany w sali badań wykonany w klasie szczelności IPX4 | Tak/Nie, opisać |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 22. | Możliwość samodzielnego przygotowywania interfejsu na panelu dotykowym zgodnie z preferencjami użytkowników. Wybór ilości i pozycji wybranych aplikacji | Tak/Nie, opisać |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
| H | Monitory obrazowe – rok prod. 2025 |  |  |  |
| 1. | Zawieszenie sufitowe w sali badań z wielkoformatowym monitorem typu LCD min. 55" Możliwość jednoczesnego wyświetlania min 8 obrazów i podłączenia min. 12 sygnałów | Tak, podać |  | ≥ 60" - 20 pkt < 60" – 0 pkt |
| 2. | Wielkoformatowy monitor medyczny chroniony przed uszkodzeniem mechaniczny. | Tak |  | Bez Punktacji |
| 3. | Możliwość podłączenia min. 3 zewnętrznych źródeł sygnału w formacie min. DVI w celu wyświetlenia na wielkoformatowym monitorze opisanym w punkcie H.1. | Tak |  | Bez Punktacji |
| 4. | Rodzaj zawieszenia monitorów w sali zabiegowej zgodne z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 września 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej DZ. U 2025 POZ 1288 Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 września 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej DZ. U 2025 POZ 1288 | Tak, podać |  | Bez Punktacji |
| I. | Angiograficzna, multimodalnościowa stacja robocza do przeglądu, postprocesingu oraz archiwizacji obrazów– rok prod. 2025 |  |  |  |
| 1. | Certyfikat CE dla oferowanej stacji lub wspólny z angiografem | Tak |  | Bez Punktacji |
| 2. | RAM | ≥ 16 GB, podać |  | Bez Punktacji |
| 3. | HDD | ≥1 TB, podać |  | Bez Punktacji |
| 4. | Rzeczywista ilość obrazów w rozdzielczości 1024x1024, 12 bit, którą system pozwala zapamiętać na HD stacji roboczej | ≥ 280 000, podać |  | Bez Punktacji |
| 5. | 2 monitory każdy o przekątnej min. 27” w sterowni z możliwością podziału każdego z nich na min. 4 pola i sterowaniem wszystkimi podłączonymi do monitorów aplikacjami za pomocą wspólnej klawiatury i myszy | Tak |  | Bez Punktacji |
| 6. | Nagrywarka CD lub DVD | Tak, podać |  | Bez Punktacji |
| 7. | Archiwizacja danych obrazowych na dyskach CD w formacie DICOM w sposób umożliwiający ich odtwarzanie na dowolnym komputerze PC bez żadnego dodatkowego oprogramowania klinicznego. Archiwizacja raportu dawki - wielkość dawki (w co najmniej mGy) wraz z czasem ekspozycji (co najmniej całkowitym). Dane obrazowe na komputerach zewnętrznych mają posiadać rzeczywisty czas wykonania pojedynczych akwizycji widoczny wraz z datą na pojedynczej akwizycji | Tak |  | Bez Punktacji |
| 8. | Odtwarzanie nagranych na nośnikach jednokrotnego zapisu CD/DVD-RW obrazów w standardzie DICOM 3.0, wcześniej lub na innych aparatach, przez system cyfrowy aparatu lub dodatkową, osobną stację roboczą, wraz z prezentacją | Tak |  | Bez Punktacji |
| 9. | System DICOM 3.0 lub nowszy | Tak |  | Bez Punktacji |
| J. | System monitorowania hemodynamicznego – rok prod. 2025 |  |  |  |
| 1. | Stacja badań hemodynamicznych | Podać typ i producenta |  | Bez Punktacji |
| 2. | Baza danych umożliwiająca przechowywanie wyników badań: danych demograficznych pacjentów wraz z zarejestrowanymi przynależnymi przebiegami EKG, ciśnień i innymi mierzonymi parametrami oraz z wyliczonymi wskaźnikami | Tak |  | Bez Punktacji |
| 3. | Konsola komputerowa z niemniej niż 1 kolorowym monitored obrazowym LCD o przekątnej min. 24” w sterowni. | Tak, podać |  | Bez Punktacji |
| 4. | Pomiar i jednoczesna prezentacja min. 12 kanałów EKG | Tak, podać |  | Bez Punktacji |
| 5. | Pomiar i prezentacja częstości akcji serca | Tak |  | Bez Punktacji |
| 6. | Pomiar i prezentacja cardiac output (CO) metodą termodilucji | Tak |  | Bez Punktacji |
| 7. | Pomiar i prezentacja Sp02 | Tak |  | Bez Punktacji |
| 8. | Pomiar i jednoczesna prezentacja min. 4 ciśnień inwazyjnych | Tak, podać |  | Bez Punktacji |
| 9. | Oprogramowanie do obliczania parametrów hemodynamicznych (lewe i prawe serce dla dorosłych i dzieci), gradienty ciśnień, powierzchnia otwarcia zastawek, przecieki międzykomorowe | Tak |  | Bez Punktacji |
| 10. | Analiza gradientów ciśnień, analiza przecieków | Tak |  | Bez Punktacji |
| 11. | Prezentacja krzywych, parametrów, danych demograficznych pacjentów i wyliczonych wskaźników na monitorze kontrolnym / monitorach kontrolnych w Sali badań | Tak |  | Bez Punktacji |
| 12. | Archiwizacja mierzonych przebiegów na CD lub DVD lub kartach SD i USB | Tak, podać |  | Bez Punktacji |
| 13. | UPS dla stacji badań hemodynamicznych umożliwiający w przypadku zaniku zasilania zapisanie w pamięci zmierzonych krzywych/ wyliczonych parametrów hemodynamicznych. UPS zabezpieczający całą część komputerową aparatu przed utratą danych w przypadku zaniku napięcia | Tak |  | Bez Punktacji |
| 14. | Wszystkie moduły pomiarowe i obliczeniowe winny stanowić integralną całość oferowanego cathlab’u – jeden system jednego producenta Moduł zintegrowany cathlabu zamocowany do angiografu | Tak, podać producenta |  | Bez Punktacji |
| K. | Akcesoria, wyposażenie dodatkowe – rok prod. 2025 |  |  |  |
| 1. | Osłona przed promieniowaniem na górne części ciała w postaci szyby ołowiowej mocowanej do sufitu | Tak |  | Bez Punktacji |
| 2. | Wstrzykiwacz kontrastu zintegrowany z angiografem umożliwiający ustawienie wzajemnego opóźnienia ekspozycji i podania kontrastu z poziomu angiografu. - Głowica strzykawki na wózku jezdnym ; - Ręczne i automatyczne napełnianie zbiornika kontrastu; - Możliwość przechowywania protokołów iniekcji w pamięci urządzenia; - Napełnianie wkładów ręczne i automatyczne; - Monitor ciekłokrystaliczny z panelem dotykowym (otuch screen), menu w języku polskim lub obsługą za pomocą czytelnych ikon (piktogramów) równoczesna iniekcja soli fizjologicznej i środka kontrastowego w celu uzyskania jednoczesnego, równomiernego zakontrastowania obu komór serca; | Tak |  | Bez Punktacji |
| 3. | Lampa mocowana na suficie do oświetlenia pola cewnikowania | Tak |  | Bez Punktacji |
| 4. | Interkom dwukierunkowy | Tak |  | Bez Punktacji |
| 5. | Osłona przed promieniowaniem na dolne partie ciała (dla personelu) w postaci fartucha z gumy ołowiowej mocowanego z boku stołu pacjenta. | Tak |  | Bez Punktacji |
| 6. | UPS umożliwiający zasilanie angigrafu z podtrzymaniem wszystkich jego funkcji przez min. 15 min. | Tak, opisać |  | Bez Punktacji |
| 6. | Wykonanie rozdzielni elektrycznej i doprowadzenie WLZ zaprojektowanego zgodnie z wytycznymi | Tak |  | Bez Punktacji |
| 7. | Wykonanie instalacji chłodzenia dla pomieszczenia technicznego dobranego w oparciu o zyski cieplne wskazane w wymaganiach | Tak |  | Bez Punktacji |
| 8. | Zainstalowanie płyt montażowych dla ramienia i stołu zgodnie z wymaganiami. Sprawdzona wytrzymałość stropu, ewentualne wzmocnienie. Konstultacja z konstruktorem | Tak |  | Bez Punktacji |
| 9. | Wykonanie konstrukcji nośnej sufitowej na podstawie projektu wykonanego w oparciu o wytyczne dla wózka monitora Angiografu | Tak |  | Bez Punktacji |
| 10. | Przygotowanie instalacji elektrycznej – zgodnie z wytycznymi (sterownia, pomieszczenie zabiegowe, pomieszczenie techniczne). | Tak |  | Bez Punktacji |
| 11. | Wykonanie koryt posadzkowych jak i sufitowych pod wykonanie instalacji okablowania angiografu zgodnie z wytycznymi | Tak |  | Bez Punktacji |
| 12. | Pomieszczenia wykończone i oddane do użytku. Gotowe osłony radiologiczne – stolarka drzwiowa jak i okno w sterowni. Wykładziny elektrostatyczne w pomieszczeniach pracowni. Wentylacja zgodna z wymogami sanepid. Wykonanie pomiaru krotnosci wentylacji | Tak |  | Bez Punktacji |

| L. | Wymagania dodatkowe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Osłona radiologiczna na głowę dla personelu – 15 szt. | Tak |  | Bez Punktacji |
|  | Osłony dla pacjenta miednicowe męskie i żeńskie – 2 szt. | Tak |  | Bez Punktacji |
|  | Fartuchy ultra lekkie i cienkie z opcją personalizacji dla użytkownika 0,25 mm Pb przód 0,5 mm Pb tyl – 10 szt. | Tak |  | Bez Punktacji |
|  | Ochrona radiologiczna – Okulary 0,75 mm Pb – 10 szt. | Tak |  | Bez Punktacji |
|  | Ochrona radiologiczna – Tarczyca 0,5 mm Pb – 10 szt. | Tak |  | Bez Punktacji |
|  | Zdalna diagnostyka serwisowa komputerowa z możliwością oceny technicznej poszczególnych modułów. Szpital udostępni niezbędny do tego celu tunel VPN | Tak |  | Bez Punktacji |
|  | Szkolenie z obsługi sprzętu dla lekarzy i techników w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym po uruchomieniu przedmiotu zamówienia przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego. | Tak |  | Bez Punktacji |
|  | Wykonawca sporządzi protokół z przeprowadzonych szkoleń bezpośrednio po ich przeprowadzeniu. | Tak |  | Bez Punktacji |
|  | Wykonanie testów akceptacyjnych, specjalistycznych zgodnie z polskim ustawodawstwem dla aparatu i monitorów, pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy pracowników oraz za osłonami | Tak |  | Bez Punktacji |
|  | Uzyskanie wszelkich przewidzianych prawem zgód i zezwoleń pozwalających Zamawiającemu prowadzenie działalności medycznej na urządzeniu będących przedmiotem niniejszego postępowania po dokonaniu odbioru końcowego. | TAK |  | Bez Punktacji |
|  | Wykonanie projektu ochrony radiologicznej (obliczeń osłon stałych dla pracowni RTG przeznaczonej do instalacji aparatu) i ich zatwierdzenie | Tak |  | Bez Punktacji |
|  | Wykonawca powinien zapewnić 24 miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanego urządzenia, obejmującą części zamienne, w tym lampę rtg i detektor cyfrowy oraz wszystkie elementy peryferyjne, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) oraz przeglądy okresowe. | Tak/Podać |  | Bez Punktacji |
|  | Wszystkie licencje potrzebne do prawidłowego działania urządzenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu. Licencje muszą być bezterminowe. | Tak |  | Bez Punktacji |
|  | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu przez zamawiającego w serwisie oferenta części zamiennych, peryferyjnych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 8 lat od daty przekazania urządzenia do eksploatacji. | Tak |  | 8 lat – 0 pkt 9 lat – 10 pkt 10 lat – 20 pkt |
|  | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu przez zamawiającego w serwisie oferenta części zamiennych, peryferyjnych oraz wyposażenia eksploatacyjnego sprzętu komputerowego minimum 5 lat, od daty przekazania urządzenia do eksploatacji. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji od chwili zgłoszenia awarii czyli pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii lub diagnostyka zdalna w dni robocze max 24 godziny. | Tak |  | Bez Punktacji |
|  | Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym – maksimum 5 dni roboczych. | Tak |  | Bez Punktacji |
|  | Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym wymagającej importu części spoza Polski – maksimum 10 dni roboczych. | Tak |  | Bez Punktacji |
|  | Karta katalogowa producenta lub oświadczenia oficjalnego dystrybutora na terenie Polski potwierdzające oferowane parametry | Tak |  | Bez Punktacji |
|  | Świadectwo rejestracji, świadectwo dopuszczenia do obrotu, świadectwo jakości w języku polskim, kserokopie aktualnych certyfikatów dopuszczających dostarczony sprzęt do stosowania w jednostkach służby zdrowia | Tak |  | Bez Punktacji |
|  | W okresie gwarancji Oferent zobowiązany jest do wykonywania przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta, oraz wykonywania obowiązkowych testów specjalistycznych. Koszty przeglądów wliczone w cenę oferty. | Tak |  | Bez Punktacji |
|  | Wyłącznik bezpieczeństwa w sterowni oraz sali badań | Tak |  | Bez Punktacji |
|  | Okulary ochronne wykonane z lekkiego tworzywa z ochroną czołowa o równoważniku minimum 0,75mm Pb | Tak, 3szt |  | Bez Punktacji |
|  | Drukarka laserowa kolorowa | Tak, 1szt |  | Bez Punktacji |
|  | Certyfikat ISO 13485 dla producenta | TAK |  | Bez Punktacji |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta | TAK |  | Bez Punktacji |
|  | Bezpłatne przeglądy okresowe przez cały okres gwarancji, niezależnie od zaleceń producenta, na koszt Wykonawcy | TAK |  | Bez Punktacji |
|  | Zagwarantowana dostępność części zamiennych przez co najmniej 8 lat od daty zainstalowania | TAK |  | Bez Punktacji |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | TAK |  | Bez Punktacji |
|  | Materiały informacyjne na temat oferowanego sprzętu w języku polskim. | TAK |  | Bez Punktacji |
|  | Instrukcja do sprzętu w języku polskim (wraz z dostawą aparatu) | TAK |  | Bez Punktacji |
|  | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego | TAK |  | Bez Punktacji |
|  | Kompleksowa integracja urządzenia w standardzie HL7 CDA z systemem HIS/RIS Szpitala (poprzez WorkList i przekazywanie linków do badań do HIS itd. ) oraz pełna integracja standardzie HL7 CDA z systemem PACS (węzeł DICOM itd. ) wykorzystywanym przez Zamawiającego (oprogramowanie firmy Radpoint). Wszelkie koszty związane z licencjami, kolejkami, wdrożeniem i wszelkim pracami związanymi z pełną integracją urządzenia z systemami Szpitala obciążają Wykonawcę. Podłączenie do modułu dawek. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. | TAK |  | Bez Punktacji |
|  | Dostawa i uruchomienie (zrealizowanie przedmiotu umowy): do 31 maja 2026 roku | Tak/Podać |  | Bez Punktacji |
|  | Zdalna diagnostyka serwisowa Kardioangiografu komputerowego z możliwością oceny technicznej poszczególnych modułów. Szpital udostępni niezbędny do tego celu tunel VPN | TAK |  | Bez Punktacji |
|  | Zestaw fantomów do kontroli jakości ANGIOGRAFU i monitorów, oprogramowanie do kontroli jakości. Zakres testów kontroli zgodnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12.12.2022 r. w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń́ radiologicznych i urządzeń́ pomocniczych (Dz.U. 27.12.2022 r. poz. 2759), Kalibrator zewnętrzny do monitorów wraz z oprogramowaniem i przeszkoleniem informatyków Fantom powinien składać się z elementów umożliwiających ocenę/pomiar: - rozdzielczość przestrzenna - progowy kontrast - zniekształcenie obrazu - powtarzalność ekspozycji | TAK |  | Bez Punktacji |
|  | Instalacja angiografu w sposób eliminujący konieczność umieszczenia jednostek komputerowych w sterowni – wszystkie sygnały wyprowadzone na monitory w sterowni lub sali badań, sterowanie za pomocą centralnej klawiatury i myszy. | TAK |  | Bez Punktacji |
| Ł | Wymagania związane z niewyrządzaniem znaczącej szkody środowisku |  |  |  |
|  | Wykonawca prowadzi selekcję odpadów (potwierdzone kartami katalogowymi) | Tak |  | Bez Punktacji |
|  | Wykonawca zamontuje urządzenia minimalizujące zużycie wody | Tak |  | Bez Punktacji |
|  | Wykonawca przeznaczy 70% masy odpadów do recyklingu | Tak/Nie |  | Bez Punktacji |
|  | Rejestracja odpadów w BDO | TAK |  | Bez Punktacji |
|  | Rejestracja Wykonawca w BDO | Tak |  | Bez Punktacji |
|  | Materiały budowlane wykorzystywane do pracy mogą emitować nie więcej niż 0,06 mg formaldehydu oraz mniej niż 0,001 mg innych rakotwórczych lotnych związków organicznych kategorii 1A i 1B na m3 materiału lub elementu | TAK |  | Bez Punktacji |
|  | Delkracja środowiskowa produktu (EPD) lub równoważnego dokumentu potwierdzająca niski ślad węglowy | TAK |  | Bez Punktacji |
|  | Oświadczenie potwierdzające zgodność z dyrektywą RoHS 2011/65/UE – brak substancji niebezpiecznych w komponentach urządzenia | TAK |  | Bez Punktacji |
|  | Oświadczenie o zgodności oferowanego sprzętu z zasadą DNSH | TAK |  | Bez Punktacji |

SUMA punktów 315.