załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy

Formularz asortymentowo – cenowy / Opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie nr 1

Respirator noworodkowy z funkcją oscylacji HFO – 3 szt

| # LP | # OPIS PARAMETRU, FUNKCJI | # Parametr wymagany | # Parametr proponowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | WARUNKI OGÓLNE |  |  |
|  | Certyfikat CE | TAK |  |
|  | Rok produkcji min. 2025 | TAK |  |
|  | Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego typu do stosowania na różnych oddziałach szpitalnych | TAK |  |
|  | Respirator dla noworodków i dzieci od minimum 0,3 kg do 30 kg | TAK |  |
|  | Respirator umieszczony na podstawie jezdnej | TAK |  |
|  | Możliwość późniejszego zamocowania respiratora na półce kolumny z możliwością odłączenia ekranu respiratora od jednostki głównej urządzenia i zamocowania oddzielnie, na szynie kolumny powyżej jednostki respiratora | TAK |  |
|  | ## ZASILANIE RESPIRATORA |  |  |
|  | Zasilanie w tlen i powietrze ze źródła sprężonych gazów o zakresie ciśnienia min. 2,0 – 6,0 bar | TAK |  |
|  | Przewody zasilania gazowego o dł. min. 3 m. do tlenu i powietrza ze złączami przystosowanymi do istniejącej instalacji gazowej | TAK |  |
|  | Układ mieszania gazów oddechowych elektroniczno - pneumatyczny z płynną regulacją | TAK |  |
|  | Automatyczna kompensacja braku jednego z gazów (tlenu lub powietrza) i praca tylko z jednym gazem | TAK |  |
|  | Zasilanie z wewnętrznego akumulatora na min. 50 minut pracy przy wszystkich trybach i parametrach | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy wewnętrznego zasilania akumulatorowego przez użytkownika w trakcie pracy urządzenia, bez użycia narzędzi, bez udziału serwisu – baterie w postaci wkładanych do respiratora modułów | TAK |  |
|  | Napięcie zasilania AC 230 V, tolerancja 10%, 50 Hz | TAK |  |
|  | Wbudowany port dla zewnętrznego zasilania 12 V w razie awarii zasilania głównego i wyczerpania akumulatorów | TAK |  |
|  | RODZAJE WENTYLACJI |  |  |
|  | Wentylacja z zadaną objętością | TAK |  |
|  | Wentylacja z zadanym ciśnieniem | TAK |  |
|  | Wentylacja ze wspomaganiem oddechu spontanicznego ciśnieniem | TAK |  |
|  | Wentylacja typu SIMV-VC oraz SIMV-PC oraz SIMV-PRVC i wspomaganiem ciśnieniowym | TAK |  |
|  | Wentylacja ciśnieniowa z gwarantowaną objętością typu AutoFlow lub APV lub VC+ lub PRVC | TAK |  |
|  | Wentylacja wspomagana objętościowo typu VS | TAK |  |
|  | Wentylacja automatyczna typu Automode | TAK |  |
|  | Wentylacja awaryjna przy niewydolnej wentylacji wspomaganej | TAK |  |
|  | Wentylacja nieinwazyjna przez maskę NIV ze wspomaganiem ciśnieniowym | TAK |  |
|  | Wentylacja nieinwazyjna przez maskę NIV ciśnieniowo kontrolowana | TAK |  |
|  | Wentylacja nieinwazyjna typu nosowy CPAP | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do wentylacji NAVA lub tryb wentylacji VPS (Variable Pressure Support) | TAK |  |
|  | Wbudowane oprogramowanie do wentylacji neuronalnie sterowanej NIV NAVA | TAK |  |
|  | Tryb wentylacji wysokim przepływem „High Flow” z płynnym ustawieniem przepływu min. od 1 do 30 l/min oraz regulacją stężenia tlenu, zapewniający podaż nawilżonego i ogrzanego gazu do pacjenta | TAK |  |
|  | Możliwość prowadzenia wentylacji z wysoką częstotliwością HFO | TAK |  |
|  | Częstość HFO w zakresie min. 5 - 20 Hz | TAK |  |
|  | Amplituda HFO w zakresie min. 1 – 80 cmH2O | TAK |  |
|  | Średnie ciśnienie w drogach oddechowych min. 5 – 40 cmH2O | TAK |  |
|  | Regulowane ręcznie wyzwalanie oddechu przepływem | TAK |  |
|  | Regulowane ręcznie wyzwalanie oddechu ciśnieniem | TAK |  |
|  | Regulowane ręcznie wyzwalanie oddechu ciśnieniem w szerokim zakresie min. -1 do -20 cmH2O | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do regulacji ręcznej wyzwalania oddechu bazującego na odczycie elektrycznej aktywności przepony konieczne dla zapewnienia lepszej synchronizacji u pacjentów mających trudności w odzwyczajaniu od respiratora oraz konieczne dla uniknięcia zafałszowań i artefaktów zdarzających się przy wyzwalaniu pneumatycznym | TAK |  |
|  | Urządzenia przeznaczone do odczytu elektrycznej aktywności przepony w postaci modułów sprzętowych montowanych bezpośrednio w respiratorze i pozwalających na prezentację krzywej dynamicznej ruchów przepony | TAK |  |
|  | Funkcja powrotu do poprzedniego trybu i ustawień wentylacji | TAK |  |
|  | Funkcja natlenowania | TAK |  |
|  | Funkcja wstrzymania na wdechu | TAK |  |
|  | Funkcja wstrzymania na wydechu | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznej kompensacji podatności układu oddechowego z możliwością włączania i wyłączania w trakcie wentylacji | TAK |  |
|  | Funkcja natlenowywania i automatycznego rozpoznawania odłączenia i podłączenia pacjenta przy czynności odsysania z dróg oddechowych z zatrzymaniem pracy respiratora | TAK |  |
|  | PARAMETRY NASTAWIANE |  |  |
|  | Częstość oddechów, minimalny zakres 5-150 oddechów./min | TAK |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu, zakres min. 2 - 350 ml | TAK |  |
|  | Regulowany stosunek wdechu do wydechu min. w zakresie 4:1 - 1:10 w trybie VC i PC | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji czasu wdechu lub stosunku wdechu do wydechu | TAK |  |
|  | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowanie płynnie w zakresie 21-100% | TAK |  |
|  | Ciśnienie wdechowe PCV (minimalny zakres 0-80 cmH2O) | TAK |  |
|  | Ciśnienie wspomagania PSV (minimalny zakres 0-80 cmH2O) | TAK |  |
|  | PEEP/CPAP minimalny zakres 0- 50 cmH2O | TAK |  |
|  | Programowalna przez użytkownika konfiguracja startowa respiratora lub ustawienia parametrów wentylacji na podstawie wprowadzonej wagi pacjenta | TAK |  |
|  | Programowalne przez użytkownika zakresy alarmowe | TAK |  |
|  | PARAMETRY WYŚWIETLANE | TAK |  |
|  | Monitor do obsługi respiratora przez ekran dotykowy i obrazowania parametrów wentylacji o przekątnej ekranu minimum 15 cali, z regulacją kąta nachylenia i możliwością obrotu monitora o 360 stopni | TAK |  |
|  | Obsługa respiratora i opisy w języku polskim | TAK |  |
|  | Monitor z automatyczną regulacją jasności w stosunku do zmieniającego się natężenia światła w pomieszczeniu | TAK |  |
|  | Integralny pomiar stężenia tlenu wykonywany przy pomocy ograniczającego koszty, nie wymagającego okresowej wymiany elektronicznego czujnika tlenu ( nie chemicznego/galwanicznego ) | TAK |  |
|  | Całkowita częstość oddychania (wartość cyfrowa) | TAK |  |
|  | Częstość i objętość minutowa oddechów własnych pacjenta (wartość cyfrowa) | TAK |  |
|  | Wdechowa i wydechowa objętość pojedynczego oddechu (wartość cyfrowa) | TAK |  |
|  | Wdechowa i wydechowa objętość całkowitej wentylacji minutowej (wartość cyfrowa) | TAK |  |
|  | Ciśnienie szczytowe (wartość cyfrowa) | TAK |  |
|  | Średnie ciśnienie w układzie oddechowym (wartość cyfrowa) | TAK |  |
|  | Ciśnienie pauzy (wartość cyfrowa) | TAK |  |
|  | Ciśnienie PEEP (wartość cyfrowa) | TAK |  |
|  | Ciśnienie PEEPcałkowity (wartość cyfrowa) | TAK |  |
|  | Indeks dyszenia (wartość cyfrowa) | TAK |  |
|  | Ciśnienie okluzji P 0,1 | TAK |  |
|  | Stała czasowa (wartość cyfrowa) | TAK |  |
|  | Praca oddechowa (wartość cyfrowa) | TAK |  |
|  | Podatność statyczna oraz podatność dynamiczna (wartości cyfrowe) | TAK |  |
|  | Opory wdechowe i opory wydechowe (wartości cyfrowe) | TAK |  |
|  | Graficzna prezentacja krzywych dynamicznych : | TAK |  |
|  | Ciśnienie / czas | TAK |  |
|  | Przepływ /czas | TAK |  |
|  | Objętość / czas | TAK |  |
|  | Pętle: | TAK |  |
|  | Ciśnienie/objętość | TAK |  |
|  | Przepływ/objętość | TAK |  |
|  | Możliwość jednoczesnej prezentacji przebiegów dynamicznych i pętli oddechowych | TAK |  |
|  | Automatyczne ustawianie skali przy zapisie krzywych na monitorze | TAK |  |
|  | Rejestracja zdarzeń i trendy monitorowanych wartości z min. 72 godz. | TAK |  |
|  | ALARMY |  |  |
|  | Braku zasilania w energię elektryczną | TAK |  |
|  | Braku zasilania w tlen | TAK |  |
|  | Braku zasilania w powietrze | TAK |  |
|  | Objętości minutowej (wysokiej i niskiej) | TAK |  |
|  | Wysokiego ciśnienia w układzie pacjenta | TAK |  |
|  | Niskiego i wysokiego ciśnienia PEEP | TAK |  |
|  | Wysokiej częstości oddechów | TAK |  |
|  | Bezdechu | TAK |  |
|  | Stężenia tlenu w gazach wdechowych | TAK |  |
|  | Niezdolności do pracy (uszkodzenia kontroli elektronicznej lub mechanicznej) | TAK |  |
|  | Kategorie alarmów według ważności | TAK |  |
|  | Rejestracja zdarzeń w pamięci respiratora – min. 2000 zdarzeń | TAK |  |
|  | WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |
|  | Główny układ pomiarowy przepływu wielokrotnego użytku wbudowany w respirator niwelujący tworzenie dodatkowej przestrzeni martwej odporny na uszkodzenia układ pomiarowy przepływu typu ultradźwiękowego | TAK |  |
|  | Dodatkowy moduł respiratora umożliwiający pomiar przepływu w sposób proksymalny (w zestawie min 5 czujników proksymalnych do każdego respiratora) | TAK |  |
|  | Ramie wieloprzegubowe do podtrzymywania układu oddechowego | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji | TAK |  |
|  | System nebulizacji sterowanej z pozycji ekranu respiratora | TAK |  |
|  | Autotest aparatu sprawdzający poprawność działania elementów pomiarowych, szczelność i podatność układu oddechowego | TAK |  |
|  | Układ pomiarowy przepływu umieszczony w obrębie obudowy respiratora (elektroniczny – wielorazowego użytku – możliwość wyjęcia zastawki wydechowej wraz z czujnikiem przepływu bez użycia narzędzi oraz możliwość czyszczenia zastawki wydechowej wraz z czujnikiem przepływu w myjce automatycznej) | TAK |  |
|  | Nawilżacz aktywny wraz z systemem mocowania do respiratora | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania jednorazowych układów oddechowych od różnych producentów | TAK |  |
|  | Płucko testowe wielokrotnego użytku na każdy aparat (autoklawowalne) | TAK |  |
|  | WYPOSAŻENIE DODATKOWE W MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (pakiet startowy) |  |  |
|  | Minimum 10 sztuk układów oddechowych z pułapką wodną kompatybilnych z respiratorem. | TAK Podać |  |
|  | Minimum 10 sztuk układów oddechowych z podwójnym podgrzewaniem kompatyblilnych z respiratorem. | TAK Podać |  |
|  | Minimum 10 sztuk układów oddechowych do HFO kompatyblinych z respiratorem. | TAK Podać |  |
|  | Minimum 20 sztuk ( w różnych rozmiarach) cewników Edi do monitorowania aktywności przepony noworodka NAVA kompatyblinych z respiratorem. | TAK Podać |  |
|  | Minimum 20 sztuk zstawów akcesoriów do nebulizacji kompatyblinych z układem oddechowym i respiratorem. | TAK Podać |  |
|  | Minimum 20 sztuk sensorów Y kompatyblinych z respiratorem. | TAK Podać |  |
|  | Minimum 20 sztuk zestawów akcesoriów n CPAP Miniflow kompatyblinych z układem oddechowym i respiratorem. | TAK Podać |  |
|  | Minimum 10 sztuk adapterów NIV kompatyblinych z układem oddechowym i respiratorem. | TAK Podać |  |
|  | Minimum 60 filtrów antybakteryjnych kompatyblinych z układem oddechowym i respiratorem. | TAK Podać |  |

|  | Wymagania dodatkowe |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Szkolenie z obsługi sprzętu dla personelu w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym po uruchomieniu przedmiotu zamówienia przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego. | TAK |  |
|  | Wykonawca sporządzi protokół z przeprowadzonych szkoleń bezpośrednio po ich przeprowadzeniu. | TAK |  |
|  | Wykonawca powinien zapewnić co najmniej 24 miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanego urządzenia oraz wszystkich elementów peryferyjnych, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) oraz przeglądy okresowe. Gwarancja min. 24 miesiące na urządzenie od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru 24 miesięcy - 0 pkt 36 miesięcy - 10 pkt 48 miesięcy - 20 pkt | TAK/Podać |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu przez zamawiającego w serwisie Wykonawcy części zamiennych, peryferyjnych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty przekazania urządzenia do eksploatacji, z wyjątkiem sprzętu komputerowego, dla którego ten okres powinien wynosić minimum 5 lat. | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji od chwili zgłoszenia awarii czyli pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii w dni robocze max 24 godziny. Czas skutecznej naprawy sprzętu do 5 dni roboczych. | TAK |  |
|  | Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym wymagającej importu części spoza Polski – maksimum 14 dni roboczych. | TAK |  |
|  | a. w przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż oferowany. b. w przypadku naprawy trwającej dłużej niż 14 dni roboczych (import części spoza Polski) Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż oferowany. | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta oraz wykonywania obowiązkowych testów specjalistycznych. Koszty przeglądów wliczone w cenę oferty. | TAK |  |
|  | Bezpłatny przegląd gwarancyjny na miesiąc przed końcem gwarancji | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | TAK/Podać |  |
|  | Świadectwo rejestracji, świadectwo dopuszczenia do obrotu, świadectwo jakości w języku polskim, kserokopie aktualnych certyfikatów dopuszczających dostarczony sprzęt do stosowania w jednostkach służby zdrowia (dołączyć kopie). Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta | TAK |  |
|  | Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485 dla producenta | TAK |  |
|  | Materiały informacyjne na temat oferowanego sprzętu w języku polskim | TAK |  |
|  | Instrukcja do sprzętu w języku polskim, paszport techniczny (wraz z dostawą aparatu) | TAK |  |
|  | Termin realizacji: 15 grudnia 2025 roku (zrealizowanie wszystkich postanowień umowy) |  |  |

| Nazwa towaru - asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Respirator noworodkowy z funkcją oscylacji HFO | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA: Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto:

Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto

Wartość netto + stawka podatku Vat = wartość brutto

…………………………

Podpis wykonawcy