Załącznik nr 2 do SWZ / Załącznik nr 1 do umowy

Formularz asortymentowo – cenowy

Zadanie nr 1

Lp.; Asortyment; j.m.; Ilość; Cena jednostkowa netto; Wartość netto; Stawka Vat; Cena jednostkowa brutto; Wartość brutto. I.; Echokardiograf; szt.; 1. RAZEM:; RAZEM:. UWAGA: Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto: Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto Wartość netto + stawka podatku Vat = wartość brutto Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp. UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

#### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Echokardiograf – 1 szt.

| lp. | Parametry wymagane aparatu | Parametr wymagany | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane do prezentacji, rok produkcji min. 2025, wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itd. | TAK |  |
|  | Nazwa oferowanego urządzenia: Producent: Typ: Kraj pochodzenia: | PODAĆ |  |
|  | Aparat stacjonarny na kołach z układem blokowania kół | TAK / PODAĆ |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy aparatu min. 1,5-18 MHz | TAK / PODAĆ |  |
|  | Regulacja głębokości pola obrazowania w zakresie min 2,0-42,0 cm | TAK / PODAĆ |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w obrazowaniu 2D ≥2800 | TAK / PODAĆ |  |
|  | Ciągłe, dynamiczne ogniskowanie wiązki odbieranej | TAK |  |
|  | Powiększenie obrazu minimum 8x w stosunku do jego rzeczywistej wielkości | TAK |  |
|  | Monitor wysokiej rozdzielczości typu LED lub OLED, o minimalnej przekątnej 21” oraz o minimalnej rozdzielczość 1920x1080 pikseli | TAK / PODAĆ |  |
|  | Możliwość podnoszenia i obniżania klawiatury wraz z monitorem | TAK |  |
|  | Możliwość obrotu klawiatury wraz z monitorem z blokadą ustawionego położenia | TAK |  |
|  | Wbudowany ekran dotykowy do sterowania aparatem o przekątnej min 12 cali | TAK / PODAĆ |  |
|  | Ilość czynnych gniazd dla głowic min. 3 | TAK / PODAĆ |  |
|  | Zasilanie sieciowe 220-240V/16A | TAK / PODAĆ |  |
| Tryb obrazowania i prezentacji |  |  |  |
|  | Tryb 2D | TAK / PODAĆ |  |
|  | Podział ekranu na min 2 niezależne obrazy | TAK / PODAĆ |  |
|  | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej | TAK / PODAĆ |  |
|  | Tryb 2D+M, M-mode | TAK / PODAĆ |  |
|  | Anatomiczny M-mode w czasie rzeczywistym | TAK / PODAĆ |  |
|  | Możliwość uzyskania prezentacji M-mode i anatomiczny M-mode na zapisanych pętlach obrazowych w trybie 2D | TAK / PODAĆ |  |
|  | Kolor M-mode | TAK / PODAĆ |  |
|  | M-mode „krzywoliniowy” współpracujący z obrazami w trybach kolorowego Dopplera tkankowego, Strain, Strain Rate | TAK / NIE |  |
|  | Doppler spektralny z falą pulsacyjną (PW-D) | TAK / PODAĆ |  |
|  | Automatyczna optymalizacja spektrum – przesunięcie linii bazowej i ustawienie skali – jednym przyciskiem | TAK |  |
|  | Automatyczna korekcja kąta – jednym przyciskiem | TAK |  |
|  | Regulacja linii bazowej i korekcji kąta na obrazach zapisanych w archiwum | TAK |  |
|  | Regulacja zakresu korekcji kąta min. ±89° | TAK / PODAĆ |  |
|  | Regulacja wielkości bramki min. 1-15 mm | TAK / PODAĆ |  |
|  | Doppler spektralny z falą ciągłą (CWD) | TAK |  |
|  | Sterowalny pod kontrolą obrazu 2D | TAK |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przy zerowym kącie ≥12 m/s | TAK / PODAĆ |  |
|  | Kolor Doppler | TAK |  |
|  | Możliwość niezależnej regulacji wzmocnienia 2D i koloru na obrazach odtwarzanych z dysku | TAK |  |
|  | Spektralny Doppler tkankowy | TAK |  |
|  | Kolorowy Doppler tkankowy | TAK |  |
|  | Obrazowanie odkształcenia i prędkości odkształcenia (Strain i Strain Rate) | TAK / PODAĆ |  |
|  | Obrazowanie do oceny synchroniczności skurczu – kodowanie jednym kolorem segmentów kurczących się synchronicznie i innym kolorem segmentów poruszających się asynchronicznie | TAK / PODAĆ |  |
|  | Obrazowanie do oceny funkcji skurczowej mięśnia sercowego – koloryzacja segmentów tkanki mięśniowej w czasie rzeczywistym w zależności od wielkości ich przemieszczenia w fazie skurczu | TAK / PODAĆ |  |
|  | W pełni zautomatyzowane narzędzie do analizy typu strain dla LV. Oprogramowanie bazujące na technologii „speckle tracking” | TAK / PODAĆ |  |
|  | Obrazowanie strain oparte na technice śledzenia plamek (Spackle tracking) uzyskane z pętli obrazowej w trybie 2D dla prawej komory oraz lewego przedsionka | TAK / PODAĆ |  |
|  | Oprogramowanie do wyznaczania globalnego odkształcenia podłużnego z uwzględnieniem ciśnienia krwi | TAK / PODAĆ |  |
|  | Oprogramowanie do stress echo | TAK / PODAĆ |  |
|  | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym dwóch ruchomych obrazów – jeden w trybie 2D, drugi w trybie kolorowego Dopplera | TAK / PODAĆ |  |
|  | Prezentacja na ekranie przebiegu EKG badanego pacjenta | TAK |  |
|  | Kabel EKG na elektrody samoprzylepne – 3 odprowadzeniowy | TAK / PODAĆ |  |
| Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym i raportami |  |  |  |
|  | Pomiary ogólne: odległości, powierzchni, objętości, % zwężenia | TAK |  |
|  | Pomiary kardiologiczne: w prezentacji 2D: LVEDV, LVESV, EF, CO, SVI w prezentacji M: EF, CO Pomiary w trybie dopplera spektralnego, tkankowego - kardiologiczne: MVA, VTI, Qp/Qs, E’, E/E’, S’, A’ | TAK / PODAĆ |  |
|  | Pomiary w trybie kolorowego Dopplera metodą typu PISA, minimum promień i ERO | TAK / PODAĆ |  |
|  | Raport z badania kardiologicznego | TAK |  |
|  | Możliwość załączenia obrazów do raportu | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznych pomiarów w obrazowaniu 2D oraz badaniach dopplerowskich. min. w badaniu 2D: IVS, LVID, LVPW. W badaniu PW/CW: AV Trace / AV Vmax / LVOT Trace / LVOT Vmax), (MV Trace / MV E/A Velocity), (TR Vmax), (PV Trace / PV Vmax / RVOT Trace | TAK / PODAĆ |  |
|  | Możliwość eksportu raportu z badania na zewnętrzny dysk w formacie min. pdf | TAK / PODAĆ |  |
|  | Oprogramowanie do tworzenia modelu oraz ilościowej analizy prawej komory w oparciu o dane 4D z badania TTE lub TEE | TAK / PODAĆ |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do tworzenia modelu oraz ilościowej analizy zastawki mitralnej w oparciu o dane 4D z badania TTE lub TEE | TAK / PODAĆ |  |
|  | Oprogramowanie wzbogacenia prezentacji obrazu 4D (na żywo i z odtworzenia) przez algorytm cieniowania oraz iluminacji kolorów w relacji do głębokości | TAK / PODAĆ |  |
|  | Możliwość rozbudowy oprogramowanie do wielowymiarowej analizy ilościowej lewej komory w oparciu o dane 4D pod kątem odkształcenia oraz wyznaczenie jej masy na podstawie obrazu objętościowego | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do obrazowania serca przy użyciu kontrastu LVO | TAK / PODAĆ |  |
| Głowice: |  |  |  |
| Sektorowa, elektroniczna, wieloczęstotliwościowa głowica do badań kardiologicznych o konstrukcji matrycowej |  |  |  |
|  | Zakres częstotliwości obrazowania obejmujący przedział min. 1,5 – 4,5 MHz | TAK / PODAĆ |  |
|  | Ilość kryształów/elementów tworzących obraz nie mniej niż 250 | TAK / PODAĆ |  |
|  | Głębokość obrazowania nie mniej niż 30 cm | TAK / PODAĆ |  |
|  | Kąt pola obrazowania nie mniej niż 110º | TAK / PODAĆ |  |
|  | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów 2D, Dopplera kolorowego i PW-dopplera (triplex) | TAK / PODAĆ |  |
|  | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów 2D, Dopplera kolorowego i CW-doppler (triplex) | TAK / PODAĆ |  |
| Sektorowa, elektroniczna, głowica objętościowa 2D/3D/4D do przezklatkowych badań kardiologicznych, wykonana w technice matrycowej do badań pacjentów dorosłych |  |  |  |
|  | Zakres częstotliwości obrazowania obejmujący przedział min. 1,7 – 3,6 MHz | TAK / PODAĆ |  |
|  | Ilość kryształów tworzących obraz min. 6000 | TAK / PODAĆ |  |
|  | Obrazowanie w trybach: 2D, kolor Doppler, PW-Doppler, CW-Doppler | TAK / PODAĆ |  |
|  | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej, min. 2 pary częstotliwości harmonicznych | TAK / PODAĆ |  |
|  | Obrazowanie trójwymiarowe w trybie kolor Doppler | TAK |  |
|  | Obrazowanie wielopłaszczyznowe w czasie rzeczywistym, minimum 3 płaszczyzny jednocześnie | TAK / PODAĆ |  |
| Głowica przezprzełykową matrycową 2D/3D/4D, wielopłaszczyznowa, wieloczęstotliwościowa |  |  |  |
|  | Zakres częstotliwości obrazowania obejmujący przedział min. 3,0 – 7,0 MHz | TAK / PODAĆ |  |
|  | Ilość kryształów tworzących obraz min. 2400 | TAK / PODAĆ |  |
|  | Kąt pola obrazowania min 90° | TAK / PODAĆ |  |
| Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa do badań naczyniowych |  |  |  |
|  | Zakres częstotliwości obrazowania obejmujący przedział min. 4,0 - 10,0 MHz | TAK / PODAĆ |  |
|  | Ilość kryształów tworzących obraz min. 192 | TAK / PODAĆ |  |
|  | Możliwość zmiany częstotliwości dopplera spektralnego min. 2 różne częstotliwości | TAK / PODAĆ |  |
| Głowica convexowa wieloczęstotliwościowa do badań radiologicznych |  |  |  |
|  | Zakres częstotliwości obrazowania obejmujący przedział min. 2,0 - 5,0 MHz | TAK / PODAĆ |  |
|  | Ilość kryształów tworzących obraz min. 192 | TAK / PODAĆ |  |
|  | Możliwość zmiany częstotliwości dopplera spektralnego min. 2 różne częstotliwości | TAK / PODAĆ |  |
| Archiwizacja obrazu |  |  |  |
|  | Pojemność pamięci CINE dla obrazów 2D nie mniejsza niż 2200 obrazów | TAK / PODAĆ |  |
|  | Pojemność pamięci CINE w trybie kolor Doppler nie mniejsza niż 2200 obrazów | TAK / PODAĆ |  |
|  | Pojemność pamięci CINE w prezentacji dopplera spektralnego nie mniejsza niż 300s | TAK / PODAĆ |  |
|  | Archiwizacja raportów z badań, obrazów i pętli obrazowych na wewnętrznym twardym dysku o pojemności min. 1TB | TAK / PODAĆ |  |
|  | Zainstalowany w ultrasonografie napęd dysków DVD do zapisu obrazów, pętli obrazowych i raportów z badania | TAK / PODAĆ |  |
|  | Możliwość zapisu obrazów i pętli obrazowych na dysku DVD w formatach typu jpeg, avi lub mpeg, DICOM | TAK / PODAĆ |  |
|  | Wideoprinter czarno-biały sterowany z klawiatury aparatu | TAK |  |
|  | Interfejs DICOM | TAK / PODAĆ |  |
|  | Wbudowany ekran dotykowy do sterowania aparatem o przekątnej min 12 cali | TAK / PODAĆ |  |
|  | M-mode „krzywoliniowy” współpracujący z obrazami w trybach kolorowego Dopplera tkankowego, Strain, Strain Rate | TAK |  |
|  | Archiwizacja raportów z badań, obrazów i pętli obrazowych na wewnętrznym twardym dysku o pojemności min. 1TB | TAK/PODAĆ |  |
|  | Oprogramowanie do analizy ilościowej i tworzenia wykresów czasowych przemieszczenia, prędkości ruchu, strain, strain rate wybranych punktów mięśnia sercowego | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznego wyznaczania frakcji wyrzutowej na obrazach 2D metodą śledzenia plamki | TAK |  |
| Wymagania dodatkowe |  |  |  |
|  | Wymagania Zamawiającego (warunek) | Parametr/ilość wymagana | Parametr/ podać |
|  | Szkolenie z obsługi dla personelu w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego. | Tak |  |
|  | Wykonawca sporządzi protokół z przeprowadzonych szkoleń (z podpisami osób przeszkolonych) bezpośrednio po ich przeprowadzeniu. | Tak |  |
|  | Wykonawca powinien zapewnić co najmniej 24 miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanych urządzeń oraz wszystkich elementów peryferyjnych, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) oraz przeglądy okresowe – kryterium punktowane. Gwarancja min. 24 miesięcy na urządzenie od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru 24 miesięcy – 0 pkt 36 miesięcy – 10 pkt 48 miesięcy – 20 pkt | Tak/Podać |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu przez zamawiającego w serwisie Wykonawcy części zamiennych, peryferyjnych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty przekazania przedmiotu przetargu do eksploatacji. | Tak |  |
|  | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji od chwili zgłoszenia awarii czyli pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii w dni robocze max 24 godzin. Czas skutecznej naprawy maksimum 7 dni kalendarzowych. Czas skutecznej naprawy, wymagającej importu części spoza terenu Polski, maksimum 14 dni kalendarzowych. | Tak |  |
|  | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 7 dni kalendarzowych Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy o parametrach niegorszych niż oferowany. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta oraz wykonywania obowiązkowych testów specjalistycznych. Koszty przeglądów wliczone w cenę oferty. | Tak |  |
|  | Certyfikat ISO 13485 dla producenta | Tak |  |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta | Tak |  |
|  | Świadectwo rejestracji, świadectwo dopuszczenia do obrotu, świadectwo jakości w języku polskim, kserokopie aktualnych certyfikatów dopuszczających dostarczony sprzęt do stosowania w jednostkach służby zdrowia lub równoważne | Tak |  |
|  | Bezpłatne przeglądy okresowe przez cały okres gwarancji, niezależnie od zaleceń producenta, na koszt Wykonawcy | Tak |  |
|  | Zagwarantowana dostępność części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty zainstalowania | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | Tak |  |
|  | Materiały informacyjne na temat oferowanego sprzętu w języku polskim | Tak |  |
|  | Instrukcja do sprzętu w języku polskim (wraz z dostawą przedmiotu postępowania) | Tak |  |
|  | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego | Tak |  |
|  | Wszystkie licencje potrzebne do prawidłowego działania urządzenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu. Licencje muszą być bezterminowe. | Tak |  |
|  | Dostawa 15 grudnia 2025 (zrealizowanie wszystkich postanowień umowy) | Tak |  |

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

1.	Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

2.	Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

……………………………………………………………

podpis