Załącznik nr 2 do SWZ / Załącznik nr 1 do umowy

Formularz asortymentowo – cenowy

Zadanie nr 2

Lp.; Asortyment; j.m.; Ilość; Cena jednostkowa netto; Wartość netto; Stawka Vat; Cena jednostkowa brutto; Wartość brutto. I.; Aparat USG; szt.; 1. RAZEM:; RAZEM:. UWAGA: Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto: Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto Wartość netto + stawka podatku Vat = wartość brutto Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp. UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Aparat USG – 1 szt.

| lp. | Parametry wymagane aparatu | Parametr wymagany | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pełna nazwa oferowanego urządzenia: Producent: Typ: Kraj pochodzenia | Tak, podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane do prezentacji, rok produkcji min. 2025, wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itd. | Tak, podać |  |
|  | Aparat USG dedykowany na blok operacyjny, oddziały intensywnej terapii, anestezjologii, medycyny ratunkowej | TAK |  |
|  | Aparat o czasie uruchamiania poniżej 60s od włączenia i poniżej 10s z trybu czuwania | TAK, podać |  |
|  | Dotykowy, płaski monitor obrazowy wysokiej rozdzielczości min. 1920x1024 pixeli, kolorowy, cyfrowy typu LCD, LED lub OLED o przekątnej ekranu min 15", służący do sterowania aparatem, bez wystających pokręteł i klawiszy, całkowicie zmywalny. | TAK, podać |  |
|  | Aparat wyposażony w czujnik natężenia oświetlenia pozwalający na automatyczne dostosowanie jasności obrazu do warunków otoczenia | TAK |  |
|  | Min. 3 aktywne, jednakowe gniazda do podłączenia głowic obrazowych | TAK, podać |  |
|  | Możliwość jednoczesnego podłączenia wszystkich oferowanych głowic | TAK |  |
|  | Zainstalowane w aparacie oprogramowanie do sprawdzania jakości głowic | TAK |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe zapewniające ponad 110 minut normalnej pracy aparatu. | TAK, podać |  |
|  | Wyświetlacz stanu naładowania baterii i pozostałego czasu pracy | TAK |  |
|  | Ciężar aparatu wraz z wbudowanym akumulatorem (bez głowic) poniżej 7 kg | TAK, podać |  |
|  | Minimalny częstotliwości pracy aparatu wynikający z częstotliwości pracy głowic 2,0-22,0 MHz | TAK, podać |  |
|  | Wbudowany dysk stały (SSD) o pojemności min. 120 GB | TAK, podać |  |
|  | Długość filmu w pamięci CINE min. 160 s | TAK, podać |  |
|  | Dedykowany wózek jezdny do aparatu z regulacją wysokości min. 35 cm | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie 230 VAC ±10%, 50Hz | TAK |  |
|  | Wbudowana ładowarka akumulatora ultrasonografu | TAK |  |
|  | Maksymalne wymiary podstawy 55x55 cm | TAK, podać |  |
| OBRAZOWANIE I PREZENTACJA OBRAZU |  |  |  |
|  | B-mode (2D) | TAK |  |
|  | Min. 8 stref regulacji wzmocnienia TGC | TAK, podać |  |
|  | Zakres dynamiki obrazu B obejmujący przedział min. 40 - 100dB | TAK, podać |  |
|  | Głębokość obrazowania aparatu min. od 2,0 – 35,0 cm. | TAK, podać |  |
|  | Obrazowanie w układzie skrzyżowanych ultradźwięków (nadawanie i odbiór) | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja przy pomocy jednego przycisku parametrów obrazu 2D (min. wzmocnienie) i PWD (min. skala i linia bazowa) | TAK, podać |  |
|  | Cyfrowa filtracja szumów – wygładzanie ziarnistości obrazu B bez utraty rozdzielczości | TAK |  |
|  | Zoom dla obrazów „na żywo" i zatrzymanych. | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do badań min. - Brzusznych - Kardiologicznych - Opłucnej - Mięśniowo – szkieletowych - Nerwów - Procedur interwencyjnych - Małych narządów - Naczyniowych - Kardiologicznych przezprzełykowych | TAK |  |
|  | M-mode | TAK |  |
|  | Liczba ustawień różnych prędkości prezentacji w trybie M-mode > 6 | TAK, podać |  |
|  | Anatomiczny M-mode w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Możliwość wprowadzenia obrazowania M-mode i anatomiczny M-mode na pętlach obrazowych 2D odtwarzanych z pamięci aparatu | TAK |  |
|  | M-mode i anatomiczny M-mode w trybie kolorowego dopplera | TAK |  |
|  | Doppler Kolorowy (CD) | TAK |  |
|  | Ilość map kolorów minimum 6 | TAK, podać |  |
|  | Możliwość jednoczesnej prezentacji w czasie rzeczywistym na podzielonym ekranie obrazu w trybie B i w trybie B+kolor doppler | TAK |  |
|  | Doppler spektralny z falą pulsacyjną (PWD) | TAK |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przy zerowym kącie korekcji w dopplerze pulsacyjnym ≥ 8,5 m/s. | TAK, podać |  |
|  | Regulacja wielkości bramki w zakresie min. 1 – 15 mm | TAK, podać |  |
|  | Korekcja kąta min. ± 89° | TAK, podać |  |
|  | Triplex-mode (B+CD/PD+PWD) w czasie rzeczywistym. | TAK |  |
|  | Doppler spektralny z falą ciągłą (CWD) | TAK |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przy zerowym kącie korekcji w dopplerze ciągłym ≥ 13,0 m/s. | TAK, podać |  |
|  | Triplex-mode (B+CD/PD+CWD) w czasie rzeczywistym. | TAK |  |
|  | Kolorowy i spektralny doppler tkankowy | TAK |  |
|  | Obrazowanie z poprawą wizualizacji igły biopsyjnej, z regulacją kąta padania wiązki ultradźwiękowej | TAK |  |
| POMIARY |  |  |  |
|  | Pakiet pomiarowy ogólny: Dystans, obwód, powierzchnia, zwężenie, kąty Dedykowane pomiary: Kardiologiczne, mięśniowo-szkieletowe, naczyniowe. | TAK |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum dopplera i automatyczne wyznaczenie parametrów przepływu (minimum PI, RI, PS, ED, HR) | TAK |  |
|  | Pomiary automatyczne: - automatyczny pomiar CO (cardiac output) oraz VTI - automatyczny pomiar średnicy żyły głównej dolnej w czasie rzeczywistym (IVC) podczas cykli oddechowych - automatyczna detekcja linii B (B-lines) z możliwością przyporządkowania konkretnego wyniku do odpowiadającego segmentu płuc | TAK |  |
|  | Oparte na sztucznej inteligencji oprogramowanie do automatycznego obliczania frakcji wyrzutowej lewej komory (LV EF) na obrazach w czasie rzeczywistym, działające bez konieczności podłączania przewodów EKG | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do wyznaczania rozmiaru cewnika na podstawie pomiaru średnicy naczynia | TAK |  |
| GŁOWICE ULTRADŹWIĘKOWE |  |  |  |
|  | GŁOWICA CONVEX 2D szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwością pracy do badań brzusznych | TAK, podać typ głowicy |  |
|  | Zakres częstotliwości obrazowania obejmujący przedział min. 2,0 – 5,0 MHz | TAK, podać |  |
|  | Minimum 190 kryształów tworzące wiązkę ultradźwiękową w głowicy | TAK podać |  |
|  | Kąt pola obrazowania > 65° | TAK, podać |  |
|  | Głębokość obrazowania > 35 cm | TAK, podać |  |
|  | GŁOWICA LINIOWA szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy wykonana w technice pojedynczego, spolaryzowanego kryształu (np. PureWave, Single Crystal lub równoważne) | TAK, podać typ głowicy |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy głowicy obejmujący przedział min. 5.0 - 19,0 MHz | TAK, podać |  |
|  | Ilość kryształów w głowicy min. 190 | TAK, podać |  |
|  | Szerokość pola obrazowania z zakresu min. 37-41 mm | TAK, podać |  |
|  | Konfigurowalne przyciski w korpusie głowicy – min. 4 przyciski | TAK, podać |  |
|  | Obrazowanie trapezowe | TAK |  |
|  | Obrazowanie panoramiczne w trybie B – min. 50 cm | TAK, podać |  |
|  | GŁOWICA SEKTOROWA KARDIOLOGICZNA szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy | TAK, podać typ głowicy |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy głowicy obejmujący przedział min. 1,5 - 4,5 MHz. | TAK, podać |  |
|  | Kąt pola skanowania min. 115 stopni | TAK, podać |  |
|  | Głębokość pola obrazowania > 35 cm | TAK, podać |  |
|  | Jednoczesne obrazowanie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów w trybie 2D/kolor doppler/PW-doppler (triplex) | TAK |  |
|  | Jednoczesne obrazowanie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów w trybie 2D/kolor doppler/CW-doppler (triplex) | TAK |  |
| ARCHIWIZACJA |  |  |  |
|  | Możliwość zapisu obrazów na pamięci USB w formatach avi i jpeg. – min. 3 porty USB | TAK, podać |  |
|  | Archiwizacja danych pacjentów, raportów i obrazów na lokalnym dysku SSD ultrasonografu. Wielkość partycji przeznaczona na archiwum min. 60 GB. | TAK, podać wielkość dysku przeznaczonego na archiwum |  |
|  | Gniazdo na dodatkowy monitor w standardzie HDMI | TAK |  |
|  | Gniazdo internetowe do przesyłania danych | TAK |  |
|  | Interface sieciowy DICOM 3 | TAK |  |
| MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY |  |  |  |
|  | Głowica mikroconvex o zakresie częstotliwości obejmującym przedział min. 6.0 - 13,0 MHz, kąt pola obrazowania > 125°, głębokość obrazowania > 14 cm | TAK, podać typ głowicy i parametry |  |
|  | Głowica przezprzełykowa do badania pacjentów dorosłych o zakresie częstotliwości obejmującym przedział min. 3,5 – 7,5 MHz, kąt obrazowania min. 90°, regulacja płaszczyzny skanowania ± 180° | TAK, podać typ głowicy i parametry |  |
|  | Głowica liniowa typu „hokej” wieloczęstotliwościowa ze zmienną częstotliwością pracy min. 9 – 16 MHz, min. 160 kryształów tworzące wiązkę ultradźwiękową w głowicy, szerokość pola obrazowania z zakresu min. 24-27 mm | TAK, podać typ głowicy i parametry |  |
|  | Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa matrycowa ze zmienną częstotliwością pracy o zakresie częstotliwości min. 5 – 15 MHz, min. 1000 kryształów tworzących wiązkę ultradźwiękową w głowicy. | TAK, podać typ głowicy i parametry |  |
|  | Oparte na sztucznej inteligencji obrazowanie umożliwiające identyfikację anatomii nerwów w regionalnej anestezji | TAK |  |
|  | Moduł Wi-Fi | TAK |  |
|  | Czytnik kodów kreskowych | TAK |  |
|  | Bezprzewodowa GŁOWICA CONVEX 2D szerokopasmowa do badań brzusznych, zakres częstotliwości pracy obejmujący przedział 2,5 – 4,5 MHz, ilość kryształów w głowicy min. 125, kąt pola skanowania min. 55 stopni, głębokość obrazowania > 22 cm, ciężar głowicy < 210 g, zintegrowana z aparatem bezprzewodowa ładowarka do głowicy. | TAK, podać typ głowicy i parametry |  |
|  | Bezprzewodowa GŁOWICA LINIOWA 2D, zakres częstotliwości obejmujący przedział 5,0 – 12,0 MHz, ilość kryształów w głowicy min. 190, szerokość pola obrazowania z zakresu 37-41 mm, głębokość obrazowania > 7 cm, ciężar głowicy < 210 g, zintegrowana z aparatem bezprzewodowa ładowarka do głowicy | TAK, podać typ głowicy i parametry |  |
| Wymagania dodatkowe |  |  |  |
|  | Wymagania Zamawiającego (warunek) | Parametr/ilość wymagana | Parametr/ podać |
|  | Szkolenie z obsługi dla personelu w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego. | Tak |  |
|  | Wykonawca sporządzi protokół z przeprowadzonych szkoleń (z podpisami osób przeszkolonych) bezpośrednio po ich przeprowadzeniu. | Tak |  |
|  | Wykonawca powinien zapewnić co najmniej 24 miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanych urządzeń oraz wszystkich elementów peryferyjnych, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) oraz przeglądy okresowe – kryterium punktowane. Gwarancja min. 24 miesięcy na urządzenie od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru 24 miesięcy – 0 pkt 36 miesięcy – 10 pkt 48 miesięcy – 20 pkt | Tak/Podać |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu przez zamawiającego w serwisie Wykonawcy części zamiennych, peryferyjnych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty przekazania przedmiotu przetargu do eksploatacji. | Tak |  |
|  | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji od chwili zgłoszenia awarii czyli pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii w dni robocze max 24 godzin. Czas skutecznej naprawy maksimum 7 dni kalendarzowych. Czas skutecznej naprawy, wymagającej importu części spoza terenu Polski, maksimum 14 dni kalendarzowych. | Tak |  |
|  | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 7 dni kalendarzowych Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy o parametrach niegorszych niż oferowany. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta oraz wykonywania obowiązkowych testów specjalistycznych. Koszty przeglądów wliczone w cenę oferty. | Tak |  |
|  | Certyfikat ISO 13485 dla producenta | Tak |  |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta | Tak |  |
|  | Świadectwo rejestracji, świadectwo dopuszczenia do obrotu, świadectwo jakości w języku polskim, kserokopie aktualnych certyfikatów dopuszczających dostarczony sprzęt do stosowania w jednostkach służby zdrowia lub równoważne | Tak |  |
|  | Bezpłatne przeglądy okresowe przez cały okres gwarancji, niezależnie od zaleceń producenta, na koszt Wykonawcy | Tak |  |
|  | Zagwarantowana dostępność części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty zainstalowania | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | Tak |  |
|  | Materiały informacyjne na temat oferowanego sprzętu w języku polskim | Tak |  |
|  | Instrukcja do sprzętu w języku polskim (wraz z dostawą przedmiotu postępowania) | Tak |  |
|  | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego | Tak |  |
|  | Wszystkie licencje potrzebne do prawidłowego działania urządzenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu. Licencje muszą być bezterminowe. | Tak |  |
|  | Dostawa 15 grudnia 2025 (zrealizowanie wszystkich postanowień umowy) | Tak |  |

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

1.	Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

2.	Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

……………………………………………………………

podpis