Załącznik nr 2 do SWZ / Załącznik nr 1 do umowy

Formularz asortymentowo – cenowy

Zadanie nr 3

Lp.; Asortyment; j.m.; Ilość; Cena jednostkowa netto; Wartość netto; Stawka Vat; Cena jednostkowa brutto; Wartość brutto. I.; USG mobilne; szt.; 5. RAZEM:; RAZEM:. UWAGA: Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto: Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto Wartość netto + stawka podatku Vat = wartość brutto Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp. UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

#### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

USG mobilne – 5 szt.

| LP. | Wymagania Zamawiającego (warunek) | Parametr/ilość wymagana | Parametr/ podać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pełna nazwa | Podać |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | TYP |  |  |
|  | Kraj | Podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane do prezentacji, rok produkcji min. 2025, wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itd. | TAK |  |
|  | Przenośny ultrasonograf bezprzewodowy zawierający głowicę: liniową i convex – jako integralna całość | TAK, podać typ |  |
|  | Ciężar głowicy poniżej 240 g | TAK, podać |  |
|  | Możliwość połączenia bezprzewodowego ze smartfonem lub tabletem celem wyświetlenia obrazu ultrasonograficznego za pomocą dedykowanej aplikacji na systemie android lub IOS | TAK, podać |  |
|  | Obrazowanie B (2D), M-mode, pw-doppler kolor doppler | TAK, podać |  |
|  | Czas pracy naładowanej baterii minimum 45 minut | TAK, podać |  |
|  | Zakres częstotliwości głowicy convex obejmujący przedział 2-5 MHz | TAK, podać |  |
|  | Ilość elementów w głowicy convex minimum 128 | TAK, podać |  |
|  | Kąt pola obrazu głowicy convex minimum 58° | TAK, podać |  |
|  | Głębokość obrazowania głowicy convex minimum 20 cm | TAK, podać |  |
|  | Zakres częstotliwości głowicy liniowej obejmujący przedział 4-12 MHz | TAK, podać |  |
|  | Ilość elementów w głowicy liniowej minimum 192 | TAK, podać |  |
|  | Szerokość czoła głowicy liniowej zakresu 38-42 mm | TAK, podać |  |
|  | Możliwość pomiaru odległości, obwodu, prędkości, nachylenia, częstości akcji serca | TAK, podać |  |
|  | Zapis obrazów i filmów w pamięci podłączonego smartfona lub tabletu | TAK, podać |  |
|  | Transfer obrazów w sieci DICOM | TAK, podać |  |
|  | Ładowarka umożliwiająca bezprzewodowe ładowanie akumulatora, bez konieczności jego wyciągania z aparatu. | TAK, podać |  |
|  | Tablet typu iPad o przekątnej minimum 10” z zainstalowanym oprogramowaniem aplikacyjnym | TAK, podać |  |
|  | Dedykowany do tabletu statyw na kółkach z półką (koszem) na akcesoria | TAK, podać |  |
| Wymagania dodatkowe |  |  |  |
|  | Wymagania Zamawiającego (warunek) | Parametr/ilość wymagana | Parametr/ podać |
|  | Szkolenie z obsługi dla personelu w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego. | Tak |  |
|  | Wykonawca sporządzi protokół z przeprowadzonych szkoleń (z podpisami osób przeszkolonych) bezpośrednio po ich przeprowadzeniu. | Tak |  |
|  | Wykonawca powinien zapewnić co najmniej 24 miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanych urządzeń oraz wszystkich elementów peryferyjnych, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) oraz przeglądy okresowe – kryterium punktowane. Gwarancja min. 24 miesięcy na urządzenie od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru 24 miesięcy – 0 pkt 36 miesięcy – 10 pkt 48 miesięcy – 20 pkt | Tak/Podać |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu przez zamawiającego w serwisie Wykonawcy części zamiennych, peryferyjnych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty przekazania przedmiotu przetargu do eksploatacji. | Tak |  |
|  | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji od chwili zgłoszenia awarii czyli pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii w dni robocze max 24 godzin. Czas skutecznej naprawy maksimum 7 dni kalendarzowych. Czas skutecznej naprawy, wymagającej importu części spoza terenu Polski, maksimum 14 dni kalendarzowych. | Tak |  |
|  | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 7 dni kalendarzowych Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy o parametrach niegorszych niż oferowany. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta oraz wykonywania obowiązkowych testów specjalistycznych. Koszty przeglądów wliczone w cenę oferty. | Tak |  |
|  | Certyfikat ISO 13485 dla producenta | Tak |  |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta | Tak |  |
|  | Świadectwo rejestracji, świadectwo dopuszczenia do obrotu, świadectwo jakości w języku polskim, kserokopie aktualnych certyfikatów dopuszczających dostarczony sprzęt do stosowania w jednostkach służby zdrowia lub równoważne | Tak |  |
|  | Bezpłatne przeglądy okresowe przez cały okres gwarancji, niezależnie od zaleceń producenta, na koszt Wykonawcy | Tak |  |
|  | Zagwarantowana dostępność części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty zainstalowania | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | Tak |  |
|  | Materiały informacyjne na temat oferowanego sprzętu w języku polskim | Tak |  |
|  | Instrukcja do sprzętu w języku polskim (wraz z dostawą przedmiotu postępowania) | Tak |  |
|  | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego | Tak |  |
|  | Wszystkie licencje potrzebne do prawidłowego działania urządzenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu. Licencje muszą być bezterminowe. | Tak |  |
|  | Dostawa 15 grudnia 2025 (zrealizowanie wszystkich postanowień umowy) | Tak |  |

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

1.	Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

2.	Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

……………………………………………………………

podpis