załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy

Zadanie nr 1 - Narzędzia do zabiegów laryngologicznych 2 – 1 zestaw

Formularz asortymentowo–cenowy

Lp.; Asortyment; j.m.; Ilość; Cena jednostkowa netto; Wartość netto; Stawka Vat; Cena jednostkowa brutto; Wartość brutto. 1; Narzędzia do zabiegów laryngolo-gicznych; zestaw; 1. RAZEM:; RAZEM:. UWAGA: Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto: Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto Wartość netto + stawka podatku Vat = wartość brutto Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp. UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Opis przedmiotu zamówienia

| L.p. | Wymagania Zamawiającego (warunek) | Parametr/ilość wymagana | Parametr/ilość oferowana/podać |
| --- | --- | --- | --- |
| Narzędzia mikrochirurgiczne |  |  |  |
|  | Producent | TAK/Podać |  |
|  | Model/Typ (pełna symbolika) | Tak/Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Tak/Podać |  |
|  | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2025 r., sprzęt fabrycznie nowy) nie rekondycjonowany, nie powystawowy. | Tak/Podać |  |
|  |  | Ilość |  |
|  | Koszt sterylizacyjny kompatybilny z wkładem narzędziowym | 1 |  |
|  | Wkład narzędziowy na 8 narzędzi, z wyjmowanym pojemnikiem na zaciski | 1 |  |
|  | Nożyczki dyssekcyjne delikatnie zakrzywione, końcówki zaokrąglone, wykonane ze stali nierdzewnej, długość całkowita 150 mm, szerokość uchwytu 8 mm, długość ostrzy nożyczek 19 mm, uchwyt płaski, powierzchnia uchwytu karbowana | 1 |  |
|  | Nożyczki do przydanki, proste, końcówki ostre, wykonane ze stali nierdzewnej, długość całkowita 150 mm, szerokość uchwytu 8 mm, długość ostrzy nożyczek 19 mm, uchwyt płaski, powierzchnia uchwytu karbowana | 1 |  |
|  | Dilatator prosty, wykonany zestali nierdzewnej, długość całkowita 135 mm, średnica końcówki roboczej 0,3 mm, długosc końcówki roboczej 4 mm, uchwyt płaski średnica uchwytu 9 mm, powierzchnia uchwytu karbowana | 1 |  |
|  | Dilatator zakrzywiony 45 st, wykonany zestali nierdzewnej, długość całkowita 135 mm, średnica końcówki roboczej 0,3 mm, długosc końcówki roboczej 4 mm, uchwyt płaski średnica uchwytu 9 mm, powierzchnia uchwytu karbowana | 1 |  |
|  | Pęseta mikrochirurgiczna wykonana ze stali nierdzewnej, długość całkowita 180 mm, plateau | 1 |  |
|  | średnica końcówki roboczej 0,5 mm, uchwyt okrągły, średnica uchwytu 8 mm, zbalansowany, powierzchnia uchwytu karbowana |  |  |
|  | Pęseta mikrochirurgiczna wykonana ze stali nierdzewnej, długość całkowita 150 mm, plateau średnica końcówki roboczej 0,3 mm, uchwyt okrągły, średnica uchwytu 8 mm, zbalansowany, powierzchnia uchwytu karbowana | 1 |  |
|  | Pęseta mikrochirurgiczna wykonana ze stali nierdzewnej, długość całkowita 135 mm, plateau średnica końcówki roboczej 0,3 mm, uchwyt płaski, szerokość uchwytu 9 mm, powierzchnia uchwytu karbowana | 1 |  |
|  | Pęseta mikrochirurgiczna wykonana ze stali nierdzewnej, długość całkowita 135 mm, linia klasyczna średnica końcówki roboczej 0,3 mm, uchwyt płaski, szerokość uchwytu 9 mm, powierzchnia uchwytu karbowana | 1 |  |
|  | Imadło mikrochirurgiczne, wykonane ze stali nierdzewnej, z zamkiem długość całkowita 150 mm, średnica uchwytu 8 mm, średnica końcówki roboczej 0,4 mm, delikatniezakrzywiona, uchwyt okrągły, powierzchnia uchwytu karbowana | 1 |  |
|  | Imadło mikrochirurgiczne, wykonane ze stali nierdzewnej, bez zamka długość całkowita 140 mm, szerokość uchwytu 8 mm, średnica końcówki roboczej 0,4 mm, delikatniezakrzywiona, uchwyt płaski, powierzchnia uchwytu karbowana | 1 |  |
|  | Pęseta mikrochirurgiczna naczyniowa do preparowania długość całkowita 145 mm, delikatnie zakrzywiona, średnica końcówki roboczej 0,5 mm, wykonana ze stali nierdzewnej, | 1 |  |
|  | Zaciski mikronaczyniowe, matowe, kolor czarny, do żył i do tętnic | 1 |  |
|  | długość całkowita 36 mm, długość robocza 16 mm, siła zamknięcia 120-140 g |  |  |
|  | 2 szt w opakowaniu |  |  |
|  | Zaciski mikronaczyniowe,matowe,do żył i do tętnic długość całkowita 24 mm, długość robocza 10 mm, siła zamknięcia 60-75 g 2 szt w opakowaniu | 1 |  |
|  | Aproksymator mikronaczyniowy, matowe, do żył i do tętnic długość całkowita 24 mm, długość robocza 10 mm, siła zamknięcia 60-75 g 1 szt w opakowaniu | 1 |  |
|  | Kompletny zestaw narzędzi wielokrotnego użytku do wykonywania zespoleń za pmocą pierścieni mikronaczyniowych Narzędzie do wykonywania zespolenia Przyrząd do pomiaru średnicy naczyń Pensety (2), L=18 cm Pojemnik do sterylizacji | 1 |  |
|  | Klipsownice do mikroklipsów tytanowych | 3 |  |

| Wymagania dodatkowe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagania Zamawiającego (warunek) | Parametr/ilość wymagana | Parametr/ podać |
|  | Zamawiający wymaga dokonania jednej bezpłatnej regeneracji każdego z zestawów narzędzi chirurgicznych w okresie do 5 lat od dnia podpisania protokołu odbioru. Termin regeneracji zostanie wskazany przez Zamawiającego. | Tak |  |
|  | Szkolenie z obsługi narzędzi dla lekarzy w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego. | Tak |  |
|  | Wykonawca sporządzi protokół z przeprowadzonych szkoleń bezpośrednio po ich przeprowadzeniu. | Tak |  |
|  | Wykonawca powinien zapewnić co najmniej 36 miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanych urządzeń oraz wszystkich elementów peryferyjnych, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) oraz przeglądy okresowe – kryterium punktowane. Gwarancja min. 36 miesiące na urządzenie od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru 36 miesięcy – 0 pkt 42 miesięcy – 10 pkt 48 miesięcy – 20 pkt | Tak/Podać |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu przez zamawiającego w serwisie Wykonawcy części zamiennych, peryferyjnych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty przekazania przedmiotu przetargu do eksploatacji. | Tak |  |
|  | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji od chwili zgłoszenia awarii czyli pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii w dni robocze max 48 godzin. Czas skutecznej naprawy maksimum 7 dni kalendarzowych. Czas skutecznej naprawy, wymagającej importu części spoza terenu Polski, maksimum 14 dni kalendarzowych. | Tak |  |
|  | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 7 dni kalendarzowych Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy o parametrach niegorszych niż oferowany. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta oraz wykonywania obowiązkowych testów specjalistycznych. Koszty przeglądów wliczone w cenę oferty. | Tak |  |
|  | Certyfikat ISO 13485 dla producenta | Tak |  |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta | Tak |  |
|  | Bezpłatne przeglądy okresowe przez cały okres gwarancji, niezależnie od zaleceń producenta, na koszt Wykonawcy | Tak |  |
|  | Zagwarantowana dostępność części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty zainstalowania | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | Tak |  |
|  | Materiały informacyjne na temat oferowanego sprzętu w języku polskim | Tak |  |
|  | Instrukcja do sprzętu w języku polskim (wraz z dostawą przedmiotu postępowania) | Tak |  |
|  | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego | Tak |  |
|  | Dostawa do 12 grudnia 2025 roku | Tak/Podać |  |

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

1.	Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

2.	Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy