załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy

Zadanie nr 2 – Pistolet biopsyjny – 2 sztuki

Formularz asortymentowo–cenowy

Lp.; Asortyment; j.m.; Ilość; Cena jednostkowa netto; Wartość netto; Stawka Vat; Cena jednostkowa brutto; Wartość brutto. 1; Pistolet biopsyjny; szt; 2. RAZEM:; RAZEM:. UWAGA: Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto: Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto Wartość netto + stawka podatku Vat = wartość brutto Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp. UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Opis przedmiotu zamówienia

| LP | Wymagania Zamawiającego (warunek) | Parametr wymagany | Parametr oferowany/podać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent/Oferent | Tak, podać |  |
|  | Model/Typ (pełna symbolika) | Tak, podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Tak, podać |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany, nie powystawowy, rok produkcji 2025 | Tak, podać |  |
|  | Jednoręczne napinanie i ergonomiczny uchwyt | Tak |  |
|  | Regulowana głębokość penetracji, głębokość penetracji na poziomie 15 mm lub 22 mm | Tak |  |
|  | Aparat do automatycznej biopsji grubo igłowej wielorazowego użytku | Tak |  |
|  | Łatwo zwalniane spusty z dwóch stron, umożliwiające operowanie jedną ręką | Tak |  |
|  | Zapadka zabezpieczająca przed przypadkowym zwolnieniem spustu | Tak |  |
|  | Łatwość odzyskania próbki, bez konieczności wyjmowania igły z działa | Tak |  |
|  | Naciąganie mechanizmu za pomocą dźwigni | Tak |  |
|  | Pistolet wielorazowego użytku | Tak |  |
|  | Pistolet przeznaczony do biopsji nerki | Tak |  |

| Wymagania dodatkowe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Szkolenie z obsługi sprzętu dla pielęgniarek i lekarzy w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym po uruchomieniu przedmiotu zamówienia | Tak |  |
|  | Wykonawca sporządzi protokół z przeprowadzonych szkoleń bezpośrednio po ich przeprowadzeniu. | Tak |  |
|  | Wykonawca powinien zapewnić co najmniej 36 miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanego urządzenia oraz wszystkich elementów peryferyjnych, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) oraz przeglądy okresowe. Gwarancja min. 36 miesiące na urządzenie od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru 36 miesięcy – 0 pkt 42 miesięcy – 10 pkt 48 miesięcy – 20 pkt | Tak/Podać |  |
|  | Wszystkie licencje potrzebne do prawidłowego działania urządzenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu. Licencje muszą być bezterminowe. | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu przez zamawiającego w serwisie Wykonawcy części zamiennych, peryferyjnych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty przekazania urządzenia do eksploatacji, z wyjątkiem sprzętu komputerowego, dla którego ten okres powinien wynosić minimum 5 lat. | Tak |  |
|  | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji od chwili zgłoszenia awarii czyli pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii w dni robocze max 24 godziny. Czas skutecznej naprawy sprzętu do 7 dni kalendarzowych. | Tak |  |
|  | Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym wymagającej importu części spoza Polski – maksimum 14 dni kalendarzowych. | Tak |  |
|  | w przypadku naprawy trwającej dłużej niż 7 dni kalendarzowych Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy o parametrach niegorszych niż oferowany. w przypadku naprawy trwającej dłużej niż 14 dni kalendarzowych (import części spoza Polski) Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy o parametrach niegorszych niż oferowany. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta oraz wykonywania obowiązkowych testów specjalistycznych. Koszty przeglądów wliczone w cenę oferty. | Tak |  |
|  | Certyfikat ISO 13485 dla producenta | Tak |  |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta | Tak |  |
|  | Bezpłatne przeglądy okresowe przez cały okres gwarancji, niezależnie od zaleceń producenta, na koszt Wykonawcy | Tak |  |
|  | Zagwarantowana dostępność części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty zainstalowania | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | Tak |  |
|  | Świadectwo rejestracji, świadectwo dopuszczenia do obrotu, świadectwo jakości w języku polskim, kserokopie aktualnych certyfikatów dopuszczających dostarczony sprzęt do stosowania w jednostkach służby zdrowia (dołączyć kopie) | Tak |  |
|  | Materiały informacyjne na temat oferowanego sprzętu w języku polskim | Tak |  |
|  | Instrukcja do sprzętu w języku polskim (wraz z dostawą aparatu) | Tak |  |
|  | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego | Tak |  |
|  | Dostawa i uruchomienie do 12 grudnia 2025 roku | Tak/Podać |  |

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

1.     Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

2.     Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy