Poznań dnia: 2025-12-05

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Zakup echokardiografu, aparatu USG, mobilnych aparatów USG, defibrylatorów oraz aparatu do znieczulania na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | SZW/DZP/162/2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIA dotyczące SWZ: Dotyczy punktu 10.1, podpunkt 2: Opisy (materiały informacyjne), katalogi producenta są materiałami reklamowymi tworzonymi dla szerokiego grona odbiorców, a nie konkretnego Zamawiającego, Wobec powyższego nie jest możliwe umieszczenie na nich wszystkich informacji i parametrów, które są wymagane w danym postępowaniu. Czy w przypadku braku potwierdzenia parametru w opisach (materiałach informacyjnych), katalogach producenta, Zamawiający dopuści załączenie oświadczenia autoryzowanego dystrybutora potwierdzające spełnianie opisanego wymagania? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. PYTANIA dotyczące załącznika nr 2 do SWZ (Formularz asortymentowo - cenowy / opis przedmiotu zamówienia), zadanie nr 5: 1) Pkt 121. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor umożliwiający wyświetlanie 10 krzywych dynamicznych jednocześnie i pełną obsługę funkcji monitorowania pacjenta? Odpowiedź Zamawiający dopuszcza. 2) Pkt 192-194. Czy Zamawiający zrezygnuje zapisów w punktach 192, 193 i 194 dotyczących pomiaru kapnografii w kardiomonitorze, biorąc pod uwagę, że pełne monitorowanie gazowe jest dostępne w aparacie do znieczulania, a moduł może być stosowany zamiennie zarówno w aparacie do znieczulania jak i w kardiomonitorze? Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje. Zaoferowany sprzęt musi oferować funkcjonalności opisane w OPZ. Funkcjonalność może być realizowana zarówno przez kardiomonitor, jak i aparat. 3) Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie: 1) Jakiego typu wtyków gazowych tlenu, podtlenku azotu i powietrza będzie wymagał Zamawiający: AGA, DIN II (Dräger), inny niewymieniony? Odpowiedź: wtyk AGA 2) Jaki rodzaj odciągu gazów poanestetycznych posiada Zamawiający na stanowisku, na którym ma zostać zamontowany aparat do znieczulenia: o bierny odciąg lub brak instalacji odciągu, o czynny odciąg o dużym przepływie instalacji odciągu zgodny z normą PN-EN ISO 7396-2, typ 1H z przepływem na poziomie od 50 do 80 l/min, o czynny odciąg o małym przepływie instalacji odciągu zgodny z normą PN-EN ISO 7396-2, typ 1L z przepływem na poziomie od 25 do 50 l/min. Odpowiedź: czynny odciąg o małym przepływie instalacji odciągu zgodny z normą PN-EN ISO 7396-2, typ 1L z przepływem na poziomie od 25 do 50 l/min 3) Jakiego typu wtyku odciągu gazów poanestetycznych będzie wymagał Zamawiający: AGSS AGA, AGSS DIN II (Draeger), inny niewymieniony? Odpowiedź: AGSS AGA 4) Dotyczy tabeli "wymagania dodatkowe, pkt 5: Ze względu na fakt, że technologia wytwarzania oferowanego sprzętu ulega szybkim zmianom i cykle produkcyjne podzespołów są stosunkowo krótkie w celu zastąpienia ich nowymi technologicznie odpowiednikami, zwracamy się z prośbą o skrócenie terminu dostępności części zamiennych do naprawy, serwisu pogwarancyjnego z 10 do 7 lat? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 5) Dotyczy tabeli "wymagania dodatkowe, pkt 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu do 48 godzin w dni robocze? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 6) Dotyczy tabeli "wymagania dodatkowe, pkt 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby terminy określone w punkcie 54 były liczone w dniach roboczych? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 7) Dotyczy tabeli "wymagania dodatkowe, pkt 13: Ze względu na fakt, że technologia wytwarzania oferowanego sprzętu ulega szybkim zmianom i cykle produkcyjne podzespołów są stosunkowo krótkie w celu zastąpienia ich nowymi technologicznie odpowiednikami, zwracamy się z prośbą o skrócenie terminu dostępności części zamiennych do naprawy, serwisu pogwarancyjnego do 7 lat? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. PYTANIA dotyczące załącznika nr 4 do SWZ (wzór umowy): 8) Dotyczy paragrafu 10, ustęp 1: W naszej ocenie zaproponowane kary umowne są zbyt wysokie. Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia/wykonaniu napraw gwarancyjnych. W związku z tym, prosimy o obniżenie kary umownej do przyjętego w branży poziomu? Odpowiedź: Zgodnie z treścią zmodyfikowanego wzoru umowy. 9) Dotyczy paragrafu 10, ustęp 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę części zapisu ustępu 1, na zapis następującej treści: "jednak nie mniej niż 500,00 zł, za każdy dzień zwłoki, ponad termin określony umową." Odpowiedź: Zgodnie z treścią zmodyfikowanego wzoru umowy. 10) Dotyczy paragrafu 10, ustęp 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej, o której mowa w podpunkcie 2 do 250,00 zł? Odpowiedź: Zgodnie z treścią zmodyfikowanego wzoru umowy. 11) Dotyczy paragrafu 10, ustęp 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby łączna wysokość kar umownych wynikających z niniejszej umowy nie mogła przekroczyć 10% kwoty brutto? Odpowiedź: Zgodnie z treścią zmodyfikowanego wzoru umowy 12) Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych w przypadku konieczności powierzenia danych osobowych dla celów realizacji Umowy na wzorze przedstawionym przez Wykonawcę lub innym ustalonym przez Strony? Odpowiedź: Zgodnie z treścią zmodyfikowanego wzoru umowy.

Zamawiający