załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy

MODYFIKACJA

Formularz asortymentowo – cenowy / Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1

RTG z ramieniem C – 1 szt.

| Numer | Parametr | Wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane do prezentacji, rok produkcji min. 2025, wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itd. | TAK/Podać |  |
|  | Nazwa oferowanego urządzenia: Producent: Typ: Kraj pochodzenia: | TAK/Podać |  |
|  | Oznakowanie CE i certyfikat CE | Tak |  |
|  | Zasilanie 230V +/-10%, 50Hz | Tak |  |
|  | APARAT Z RAMIENIEM C MOBILNY | Tak |  |
|  | Głębokość ramienia C (odległość między osią wiązki a wewnętrzną powierzchnią ramienia C) > 67 cm | Tak, podać |  |
|  | Odległość SID >103 cm | Tak, podać |  |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego ramienia C >20 cm | Tak, podać |  |
|  | Zakres ruchu pionowego ramienia C > 41 cm | Tak, podać |  |
|  | Ruch pionowy zmotoryzowany | Tak |  |
|  | Zakres ruchu orbitalnego ramienia C > 160° | Tak, podać |  |
|  | Zakres obrotu ramienia C (obrót wokół osi wzdłużnej) > ±220° | Tak, podać |  |
|  | Zakres obrotu ramienia C wokół osi pionowej ≥ ±10° | Tak, podać |  |
|  | Prześwit ramienia C (odległość między detektorem obrazu a lampą RTG) > 80 cm | Tak, podać |  |
|  | Urządzenie zabezpieczające przed najeżdżaniem na leżące przewody | Tak |  |
|  | Uchwyt na obudowie detektora do ręcznego manipulowania ramieniem C | Tak |  |
|  | Blokada kół | Tak |  |
|  | Ręczny włącznik promieniowania | Tak |  |
|  | Przycisk bezpieczeństwa wyłączający natychmiast aparat | Tak |  |
|  | Sygnalizacja włączonego promieniowania | Tak |  |
|  | Poszczególne hamulce oznaczone różnymi kolorami w celu łatwiejszej identyfikacji i komunikacji podczas zabiegu z personelem pomocniczym | Tak |  |
|  | Aretaż kół w pozycji równoległej do stołu operacyjnego | Tak |  |
|  | Monitor dotykowy 640x480 - interface użytkownika, do sterowania funkcjami obrazu oraz generatora zamontowany na wózku z ramieniem C, z możliwością obracania i pochylania monitora. Podgląd obrazu z funkcją dotykowego sterowania obrotem oraz kontrastem i jasnością obrazu. Podgląd kolimatorów bez użycia promieniowania, repozycja kolimatorów . | Tak, opisać |  |
|  | Monitor dotykowy 640x480 - interface użytkownika, do sterowania funkcjami obrazu oraz generatora zamontowany na wózku stacji monitorowej. Podgląd obrazu z funkcją dotykowego sterowania obrotem oraz kontrastem i jasnością obrazu. Podgląd kolimatorów bez użycia promieniowania, repozycja kolimatorów. | Tak, opisać |  |
|  | Syganlizacja promieniowania na wózku z monitorami oraz na monitorach kolorowych do sterowania aparatem | Tak |  |
|  | Szerokość wózka z ramieniem C max 85cm | Tak |  |
|  | GENERATOR |  |  |
|  | Generator wysokiej częstotliwości min. 40kHz, impulsowy, wbudowany w urządzenie zapewniający łatwy transport aparatu pomiędzy salami, typu monoblok,nie dopuszcza się technologii splitblock | Tak |  |
|  | Zakres częstotliwości impulsów generatora min. 1- 25pulsów/s | Tak, podać |  |
|  | Moc generatora RTG min. 25kW (dla 100kV) | Tak, podać |  |
|  | Tryby fluoroskopii | Tak |  |
|  | Tryby radiografii w tym radiografia cyfrowa | Tak |  |
|  | Maksymalne napięcie w trybie fluoroskopii/radiografii min. 120kV | Tak, podać |  |
|  | Zakres prądów dla trybów fluoroskopii pulsacyjnej min. 1,5 do 240mA | Tak, podać |  |
|  | Prąd dla trybu radiografii cyfrowej min. 240mA | Tak, podać |  |
|  | Automatyczny dobór poziomu dawki | Tak |  |
|  | Redukcja poziomu dawki promieniowania w trybie fluoroskopii ≥ 50% | Tak, podać |  |
|  | LAMPA I KOLIMATORY |  |  |
|  | Lampa z wirującą anodą, podać szybkość wirowania anody | Tak, podać |  |
|  | Lampa 2-ogniskowa | Tak |  |
|  | Wielkość ogniska małego ≤ 0.3 | Tak, podać |  |
|  | Wielkość ogniska dużego ≤ 0.6 | Tak, podać |  |
|  | Kolimator szczelinowy z rotacją, blendy działające niezależnie od siebie z możliwością domykania w różnym stopniu każdej z nich z osobna, kolimator działający dynamicznie, domykanie za pomocą przesuwania palcem po ekranie dotykowym | Tak |  |
|  | Kolimator typu Irys | Tak |  |
|  | Ustawienie kolimatora z podglądem bez użycia dodatkowego promieniowania (na obrazie zamrożonym z wyświetlaniem aktualnego położenia krawędzi przesłon) | Tak |  |
|  | Pojemność cieplna anody > 350kHU | Tak, podać |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka > 8000kHU | Tak, podać |  |
|  | Prędkość chłodzenia anody >80kHU/min | Tak, podać |  |
|  | Prędkość chłodzenia kołpaka >100kHU/min | Tak, podać |  |
|  | System automatycznie redukujący częstotliwość pulsów/s w przypadku przegrzania się aparatu oraz powrotu do początkowej częstotliwości w przypadku osiągnięcia optymalnej temperatury | Tak/Nie |  |
|  | Funkcja automatycznego wykrywania ruchu w polu obrazowym celem obniżenia częstotliwości skopi w zależności od szybkości tego ruchu w polu detektora i obniżenia dawki dla pacjenta i personelu | Tak/Nie |  |
|  | System zabezpieczający lampę przed przegrzaniem z cyfrowym układem kalkulacji warunków cieplnych lampy zabezpieczającym możliwość wykonywania długich zabiegów | Tak |  |
|  | Dodatkowy układ chłodzenia cieczą, oprócz chłodzenia olejem anody w układzie zamkniętym | Tak |  |
|  | PŁASKI CYFROWY DETEKTOR OBRAZU (FLAT DETECTOR - FD) |  |  |
|  | Wymiary pola obrazowania min. 300mm x 300mm | Tak, podać |  |
|  | Skala szarości detektora min. 14bit | Tak, podać |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa min. 70lini/cm | Tak, podać |  |
|  | Kształt pola obrazowania na monitorach zgodny z kształtem detektora | Tak |  |
|  | Matryca detektora min. 2000x2000 pikseli | Tak, podać |  |
|  | Trzy pola detektora obrazu | Tak, podać |  |
|  | Celownik laserowy zintegrowany na detektorze obrazu | Tak |  |
|  | SYSTEM CYFROWEJ OBRÓBKI OBRAZU I PAMIĘĆ |  |  |
|  | Ilość obrazów w pamięci 100 000 obrazów | Tak, podać |  |
|  | Funkcja „Last Image Hold” | Tak |  |
|  | Funkcja „cine ” (nagrywanie i odtwarzanie nagranych sekwencji skopii) | Tak |  |
|  | Wyświetlanie sekwencji CINE z funkcjonalnością min. Start, stop, regulacja szybkości odtwarzania, możliwość przewijania po 1 klatce | Tak, opisać |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie mozaiki obrazów ≥ 16 obrazów | Tak, podać |  |
|  | Obraz lustrzany | Tak |  |
|  | Regulacja kontrastu | Tak |  |
|  | System nanoszenia opisów | Tak |  |
|  | System wpisywania danych pacjenta | Tak |  |
|  | System zarządzania bazą danych z badaniami | Tak |  |
|  | Dodatkowy dedykowany program anatomiczny do procedur z zakresu endoskopii | Tak |  |
|  | Funkcja generowania raportu dawki z podziałem na tryby pracy, powiększenia, | Tak |  |
|  | WÓZEK Z MONITORAMI |  |  |
|  | Ilość monitorów 2 | Tak |  |
|  | Monitory LCD przekątna min. 19” każdy rozdzielczość min 1280 x 1024 pikseli | Tak, podać |  |
|  | Luminacja monitorów min. 950cd/m2 | Tak, podać |  |
|  | Contrast Ratio min. 950:1 | Tak, podać |  |
|  | Sygnalizacja włączonego promieniowania na pulpitach sterowania i na monitorach głównych | Tak |  |
|  | Wskaźnik włączonego promieniowania na wózku z monitorami | Tak |  |
|  | Wysięgnik na monitor umożliwiający regulację wysokości w pionie | Tak |  |
|  | Kąt widzenia pionowy i poziomy min. 175˚ | Tak, podać |  |
|  | Funkcje Dodatkowe |  |  |
|  | Zintegrowany system monitorowania i wyświetlania dawki RTG wraz z funkcjonalnością generowania raportu dawki oraz wysyłanie raportu w formacie DICOM | Tak |  |
|  | drukarka na papier termoczuły wbudowana w podstawę wózka monitorowego |  |  |
|  | Dwa wyjścia SDI lub DVI do podłączenia dodatkowej pary monitorów | Tak |  |
|  | Programowalny, bezprzewodowy manipulator nożny, min. 3 przyciskowy, niewymagający ładowania, z osłoną metalową | Tak |  |
|  | Możliwość ustawienia i zmiany początkowego presetu aparatu, który będzie uruchamiany jako pierwszy z każdym uruchomieniem aparatu (możliwość zmiany w ramach presetu min. program anatomiczny, rodzaj skopi, ustawienia odbicia lustrzanego) | Tak |  |
|  | Protokół wykonania testów akceptacyjnych oraz specjalistycznych przez autoryzowany serwis lub laboratorium | Tak |  |
|  | Pakiet endoskopowy | Tak |  |
|  | Menu obsługi ramienia C w języku polskim | Tak |  |
|  | WYMAGANE DOKUMENTY |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim zawierająca informacje o wykazie czynności serwisowych, które mogą być wykonane przez użytkownika samodzielnie dostarczona wraz z urządzeniem w postaci papierowej i elektronicznej | Tak |  |
|  | Wykaz dostawców części zamiennych lub materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych dostarczony wraz z urządzeniem | Tak |  |
|  | Instrukcje obsługi w jęz. Polskim wraz z dostawą | Tak |  |
|  | Oryginalna instrukcja obsługi w j. angielskim | Tak |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |
|  | WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |
|  | Fartuchy z kryzą 10 szt. Rozmiary do wyboru przez Zamawiającego | Tak |  |
|  | Stojak na fartuchy | Tak |  |
|  | Testy odbiorcze i specjalistyczne. | Tak |  |
| Wymagania dodatkowe |  |  |  |
|  | Wymagania Zamawiającego (warunek) | Parametr/ilość wymagana | Parametr/ podać |
|  | Szkolenie z obsługi dla personelu w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego. | Tak |  |
|  | Wykonawca sporządzi protokół z przeprowadzonych szkoleń (z podpisami osób przeszkolonych) bezpośrednio po ich przeprowadzeniu. | Tak |  |
|  | Wykonawca powinien zapewnić co najmniej 24 miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanych urządzeń oraz wszystkich elementów peryferyjnych, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) oraz przeglądy okresowe – kryterium punktowane. Gwarancja min. 24 miesięcy na urządzenie od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru 24 miesięcy – 0 pkt 36 miesięcy – 10 pkt 48 miesięcy – 20 pkt | Tak/Podać |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu przez zamawiającego w serwisie Wykonawcy części zamiennych, peryferyjnych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty przekazania przedmiotu przetargu do eksploatacji. | Tak |  |
|  | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji od chwili zgłoszenia awarii czyli pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii w dni robocze max 24 godzin. Czas skutecznej naprawy maksimum 7 dni kalendarzowych. Czas skutecznej naprawy, wymagającej importu części spoza terenu Polski, maksimum 14 dni kalendarzowych. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta oraz wykonywania obowiązkowych testów specjalistycznych. Koszty przeglądów wliczone w cenę oferty. | Tak |  |
|  | Certyfikat ISO 13485 dla producenta | Tak |  |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta | Tak |  |
|  | Świadectwo rejestracji, świadectwo dopuszczenia do obrotu, świadectwo jakości w języku polskim, kserokopie aktualnych certyfikatów dopuszczających dostarczony sprzęt do stosowania w jednostkach służby zdrowia lub równoważne | Tak |  |
|  | Bezpłatne przeglądy okresowe przez cały okres gwarancji, niezależnie od zaleceń producenta, na koszt Wykonawcy | Tak |  |
|  | Zagwarantowana dostępność części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty zainstalowania | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | Tak |  |
|  | Materiały informacyjne na temat oferowanego sprzętu w języku polskim | Tak |  |
|  | Instrukcja do sprzętu w języku polskim (wraz z dostawą przedmiotu postępowania) | Tak |  |
|  | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego | Tak |  |
|  | Wszystkie licencje potrzebne do prawidłowego działania urządzenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu. Licencje muszą być bezterminowe. | Tak |  |
|  | Dostawa 15 grudnia 2025 (zrealizowanie wszystkich warunków umowy) | Tak |  |

| Nazwa towaru - asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RTG z ramieniem C | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA: Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto:

Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto

Wartość netto + stawka podatku Vat = wartość brutto

…………………………

Podpis wykonawcy