załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy

Modyfikacja

Formularz asortymentowo – cenowy / Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 2

Cyfrowy przyłóżkowy aparat RTG – 1 szt.

|  | Parametry wymagane aparatu | Parametr wymagany | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Nazwa i typ urządzenia | Podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane do prezentacji, rok produkcji min. 2025, wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itd. | TAK |  |
|  | Deklaracja(e) zgodności CE dla kompletnego zestawu - aparatu RTG | TAK |  |
|  | Potwierdzone zgłoszenie kompletnego zestawu - aparatu RTG do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |
|  | Generator RTG | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA |
|  | Moc maksymalna | ≥ 40 kW |  |
|  | Maksymalne napięcie w radiografii | ≥ 150 kV |  |
|  | Minimalne napięcie dla radiografii | ≤ 40 kV |  |
|  | Maksymalna wartość nastaw mAs | ≤ 500 mAs |  |
|  | Minimalna wartość nastaw mAs | ≤ 0,1 mAs |  |
|  | Maksymalna wartość nastaw mA | ≥ 400 mA |  |
|  | Najkrótszy czas ekspozycji | ≤ 1 ms |  |
|  | Najdłuższy czas ekspozycji | ≥ 10 s |  |
|  | Wymagane zasilanie 1 – faz./220/240V~ | TAK |  |
|  | Lampa RTG | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA |
|  | Wielkość małego ogniska | ≤ 0,6 mm |  |
|  | Wielkość dużego ogniska | ≤ 1,2 mm |  |
|  | Pojemność cieplna anody | ≥ 280 kHU, |  |
|  | Obroty anody | ≥ 3000 obr/min |  |
|  | Moc ogniska małego | Min. 17 kW |  |
|  | Moc ognisla duzego | Min. 40 kW |  |
|  | Kolimator automatyczny | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA |
|  | W pełni automatyczny | TAK |  |
|  | Automatyczny dobór filtrów w zależności od wybranego programu APR. - 0 mm Al - 1 mm Al + 0.1 mm Cu - 1 mm Al + 0.2 mm Cu - 2 mm Al | TAK |  |
|  | Miernik dawki pochłoniętej DAP Wbudowany w kolimator | TAK |  |
|  | Z doborem optycznym odległości SID i laserowym pozycjonerem | TAK |  |
|  | Kamera podglądu pacjenta | TAK |  |
|  | Monitor dotykowy na obudowie kołpaka | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA |
|  | Monitor dotykowy | Min. 10” |  |
|  | Kontrola obsługi generatora | TAK |  |
|  | Funkcjonalność obsługi kolmatora | TAK |  |
|  | Wyświetlanie obrazu kontrolnego typu “Preview” | TAK |  |
|  | Wymiary aparatu | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA |
|  | Długość | ≤ 130 cm |  |
|  | szerokość | ≤ 58 cm |  |
|  | Kolumna wspomagana silnikowo | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA |
|  | Wspomaganie silnikowe w celu zmniejszyć siły potrzebnej do wykonywania ruchów w górę/w dół głowicy lampy | TAK |  |
|  | Wielofunkcyjny uchwyt służący do obsługi pracy kolumny | Tak, opisać |  |
|  | Cyfrowy panel detekcyjny/system bezprzewodowy wifi 1 sztuka | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA |
|  | Wymiary detektora | ≤ 460x460x15 mm |  |
|  | Typ detektora bez warstwy szklanej | Tak |  |
|  | Elastyczny scyntylator Csl | Tak |  |
|  | Wartość kwantowa dla 0 pl/mm | DQE ≥70% |  |
|  | Ilość wyjmowanych akumulatorów | Min. 1 |  |
|  | Waga detektora z jednym akumulatorem | ≤3,0 kg |  |
|  | Waga detektora ze wszystkimi akumulatorami (min. 2 w slocie) | ≤3,20 kg |  |
|  | Wymiar powierzchni aktywnej | ≥ 43 cm x 43 cm |  |
|  | Rozdzielczość diagnostyczna matrycy aktywnej | ≥ 4300 x 4300 pikseli |  |
|  | Bezprzewodowa transmisja danych z detektora, z wykorzystaniem standardu IEEE 802.11n/ac (2,4 GHz/5 GHz) | Podać |  |
|  | Klasa ochronności IP | ≥IP 67 |  |
|  | Automatyczna kalibracja detektora przy każdym starcie | Tak |  |
|  | Automatyczne wykrywanie promieniowania jonizującego (AED) | Tak |  |
|  | Maksymalna wielkość pojedynczego piksela | ≤ 100 µm |  |
|  | Rozdzielczość przestrzenna | ≥ 5.0 lp/mm |  |
|  | Rozdzielczość skali szarości | ≥ 16 bitów |  |
|  | Czas cyklu max 5 sekundy | Tak |  |
|  | Zakres energetyczny | 40-150 kV |  |
|  | Ilość akumulatorów w zestawie min. 2 szt | Min. 2 szt |  |
|  | Ładowanie akumulatorów detektora- dedykowana ładowarka przystosowana do umieszczenia detektora bez konieczności wyjmowania akumulatorów | TAK |  |
|  | Ładowanie akumulatorów detektora kablem USB typ C, bez konieczności wyjmowania akumulatora –zasilanie z zewnętrznego zasilacza | TAK |  |
|  | Ładowanie detektora w kieszeni aparatu | TAK |  |
|  | Konfigurowanie detektora z minimum 5 tagami NFC stacji akwizycji | Tak, |  |
|  | Pojemność nominalna 1 akumulatora | ≥ 3400 mAh |  |
|  | Ładowanie akumulatora do pojemności 70% w ciągu 1 godziny przy użyciu zasilacza/ładowarki akumulatora/dedykowanej podstawki | Tak |  |
|  | Ładowanie akumulatora do pojemności 100% w ciągu maks. 2 godzin przy użyciu zasilacza/ładowarki akumulatora/dedykowanej podstawki | Tak |  |
|  | Czas pracy na jednym akumulatorze | ≥ 7 godzin |  |
|  | Tryb czuwania na jednym akumulatorze | ≥ 8 godzin |  |
|  | Czas pracy na min. 2 zainstalowanych akumulatorach | ≥ 15 godzin |  |
|  | Tryb czuwania na min. 2 zainstalowanych akumulatorach | ≥ 16 godzin |  |
|  | Max obciążenie detektora (na całej powierzchni detektora) dla projekcji wykorzystujących mobilność detektora bez zabudowy – ekspozycje z tzw. wolnej ręki | ≥ 300 kg |  |
|  | Max punktowe obciążenie detektora (na powierzchni o średnicy 40 mm) dla projekcji wykorzystujących mobilność detektora bez zabudowy – ekspozycje z tzw. wolnej ręki | ≥ 150 kg |  |
|  | Wytrzymałość detektora na upadek z wysokości min. 120cm | Tak, 120 cm |  |
|  | Zespół napędowy | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA |
|  | Aparat wyposażony we własny zespół napędowy umożliwiający zmotoryzowane przemieszczanie się urządzenia | TAK |  |
|  | Standardowy czas ładowania akumulatorów zasilających | Max 6 h |  |
|  | Szybki czas ładowania akumulatorów zasilających | Max. 5 h |  |
|  | Zdolność pokonywania wzniesień- min 15% | TAK |  |
|  | Czas ciągłej jazdy bez ładowania akumulatora | ≥ 4 godziny |  |
|  | Prędkość max. w ruchu zmotoryzowanym | ≥ 1,0 m/s |  |
|  | Prędkość jazdy | ≥ 3,8 km/h |  |
|  | Zestaw akumulatorów w komplecie z aparatem (dla generatora i zespołu jezdnego) | TAK |  |
|  | Ilość silników niezależnych | ≥ 2 |  |
|  | Jazda w przód i tył | Tak |  |
|  | Wyposażenie, inne cechy | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA |
|  | Zintegrowany zdalny przycisk wyzwalania ekspozycji na kablu | TAK |  |
|  | Zdalny przycisk wyzwalania ekspozycji w postaci bezprzewodowego pilota zasilanego z akumulatora ładowanego w wbudowanej ładowarce w aparacie rtg. z funkcją informacji o statusie przygotowania lampy i wyzwolonej ekspozycji w postaci kolorowego podświetlenia. Informacja zsynchronizowana pilota i podświetlenia na obudowie aparatu rtg. Pilot z zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem | TAK |  |
|  | Funkcja precyzyjnego pozycjonowania aparatu przy łóżku pacjenta przyciskami na obudowie lampy rtg. Co najmniej następujące możliwości motorycznego pozycjonowania; -do tyłu w praw; do tyłu w lewo ; do przodu w prawo; do przodu w lewo | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie numeryczne aparatu przed uruchomieniem przez osoby nieupoważnione | TAK |  |

|  | OPIS PARAMETRÓW- sterowania aparatem RTG z oprogramowaniem do obróbki zdjęć – 1 kpl. | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Nazwa i typ urządzenia/oprogramowania | Podać |  |
|  | Monitor dotykowy, min. 21”, wbudowany w aparat. | Tak |  |
|  | Monitor dotykowy z funkcjonalnością zmiany kąta ustawienia | Tak |  |
|  | Konsola umożliwiająca podgląd obrazu po wykonaniu zdjęcia | Tak |  |
|  | Panel sterowania aparatem i parametrami ekspozycji zintegrowany z generatorem i konsolą do obróbki zdjęć (panel i oprogramowanie do obróbki zdjęć wyświetlane na jednym monitorze) | Tak |  |
|  | Konsola przygotowana do obsługi detektorów | ≥2 szt. |  |
|  | Konsola z wskaźnikiem naładowania baterii detektora | Tak |  |
|  | Konsola ze wskaźnikiem siły sygnału połączenia bezprzewodowego | Tak |  |
|  | Konsola ze wskaźnikiem informującym o aktualnie wybranym detektorze | Tak |  |
|  | System obsługujący detektory bezprzewodowe, przewodowe | Tak |  |
|  | System obsługujący mieszane konfiguracje detektorów (przewodowe/bezprzewodowe) | Tak |  |
|  | Interfejs oprogramowania medycznego stacji w całości w języku polskim (wraz z pomocą kontekstową) | Tak |  |
|  | Oprogramowanie dedykowane do wykonywania badań ogólnodiagnostycznych | Tak |  |
|  | Możliwość współpracy z usługą Active Directory (usługą katalogową systemu Windows polegającą na jednomiejscowej lokalizacji uprawnień użytkowników, obiektów w sieci i ich udostępniania) | Tak |  |
|  | Możliwość ręcznego wprowadzenia SID (odległości ogniska lampy od detektora) oraz OID (odległosc detektora od pacjenta) dla skalkulowania ERMF ( Estimated Radiographic Magnification Factor-współczynnik powiekszenia) i w efekcie-możliwość pomiarów na obrazie w jednostkach rzeczywistych bez dodatkowych kalibracji | Tak |  |
|  | Wyświetlanie rodzaju scyntylatora i numeru seryjnego detektora który wygenerował obraz | Tak |  |
|  | Oprogramowanie umożliwia bezpośrednie diagnozowanie i monitorowanie procesów życiowych, np. badania urograficzne | Tak |  |
|  | Wpisywanie danych pacjentów bezpośrednio na stanowisku | Tak |  |
|  | Wyszukiwanie obrazów/badań na podstawie zadanych kryteriów, co najmniej: imię i nazwisko pacjenta, identyfikator pacjenta, data wykonania badania, rodzaj badania | Tak |  |
|  | Multisesyjność – możliwość otwarcia co najmniej 15 sesji z różnymi badaniami w tym samym czasie | Tak |  |
|  | Możliwość otwarcia zamkniętego badania i dodania nowego obrazu z dodatkowej ekspozycji, | Tak |  |
|  | Możliwość przeniesienia obrazu jednego pacjenta do badania innego pacjenta | Tak |  |
|  | Podstawowe oprogramowanie do obróbki badań pozwalające na zmianę zaczernienia i kontrastu, inwersję, kolimację prostokątną, kolimację wielokątną, obracanie obrazu, automatyczne przesyłanie obrazu w formacie DICOM do min 2 systemów/adresow Pacs, kompozycja wydruków | Tak |  |
|  | Wyświetlanie obrazu badania każdorazowo po wykonaniu skanowania projekcji z możliwością akceptacji lub odrzucenia | Tak |  |
|  | Funkcjonalność przywrócenia obrazu po dokonaniu przekształceń do pierwotnej wersji jednym kliknięciem | Tak |  |
|  | Automatycznie dodawany do obrazu marker umożliwiający ustalenie pozycji oryginalnego obrazu (np. po obrocie lub inwersji na stacji technika) | Tak |  |
|  | Oprogramowanie wyświetlające wskaźniki statusu obrazów i badań, min.: - kaseta/obraz zidentyfikowany - obraz wydrukowany - obraz zarchiwizowany - badanie otwarte / wydrukowane / zarchiwizowane | Tak |  |
|  | Płynne powiększanie obrazu, powiększanie wybranego fragmentu obrazu, lupa | Tak |  |
|  | Nagrywanie na zewnętrznym nośniku obrazów wybranego pacjenta w formacie DICOM wraz z przeglądarką DICOM uruchamiająca się automatycznie na komputerze klasy PC | Tak |  |
|  | Wydruk kilku obrazów na jednej błonie, co najmniej 1/2/3/4/5 obrazów na jednej błonie | Tak |  |
|  | Dostęp do stacji tylko po uprzednim zalogowaniu się przez technika | Tak |  |
|  | Wydruk badań na kamerach cyfrowych poprzez DICOM Print | Tak |  |
|  | Funkcjonalność umożliwiająca przypisanie instruktażowego obrazu pozycjonowania pacjenta dla wybranej ekspozycji z drzewa badań | Tak |  |
|  | Możliwość wprowadzenia min 1800 rodzajów różnych ekspozycji | Tak |  |
|  | Dla celów kontroli jakości w radiografii cyfrowej: (zgodnie ze standardem NEMA XR30 ) -możliwość Dicom Export For Processing w formacie liniowym - Eksport parametrow obróbki obrazów zastosowanych do poszczególnych rodzajów ekspozycji z drzewa badań | Tak |  |
|  | Oprogramowanie stacji roboczej wykorzystujące algorytm wstępnej automatycznej obróbki obrazu | Tak |  |
|  | Funkcjonalność automatycznego dopasowywania parametrów obróbki obrazu niezależnie od badanej części ciała i rodzaju projekcji | Tak |  |
|  | Import danych pacjenta systemu RIS poprzez DICOM Worklist. Obsługa standardu kodowania min. Latin 2 lub UTF-8 umożliwiająca wyświetlanie polskich znaków diakrytycznych (ą,ć,ź,ę, itd.) | Tak |  |
|  | Automatyczne blendowanie nienaświetlonych fragmentów obrazu | Tak |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające usuwanie obrazu kratki stałej | Tak |  |
|  | Możliwość naniesienia znacznika czasu | Tak |  |
|  | Generowanie histogramu dla obrazu i jego wyświetlenie | Tak |  |
|  | Kalibracja liniowa i kołowa pozwalająca na wykonywanie pomiarów w wielkościach rzeczywistych | Tak |  |
|  | Wykonywanie pomiarów – pomiar odległości, pomiar kąta, automatyczny pomiar różnicy długości nóg, pomiary skoliozy, automatyczne wyznaczanie połowy oznaczonej długości | Tak |  |
|  | Nanoszenia adnotacji – min. predefiniowane teksty, linie, strzałki, kształty podstawowe (okrąg, prostokąt, wielobok), wybór koloru adnotacji z palety kolorów | Tak |  |
|  | Oprogramowanie stacji do wykonywanie badań nagłych (bez rejestracji jakichkolwiek danych pacjenta) | Tak |  |
|  | Wykonywanie badań nagłych (bez rejestracji pacjenta) | Tak |  |
|  | Oprogramowania stacji o funkcję MPPS (Modality Performed Procedure Step) | Tak |  |
|  | Oprogramowanie obsługujące funkcję MPPS (Modality Performed Procedure Step) | Tak |  |
|  | Wyświetlanie wskaźnika poziomu dawki wskazującego min następujące poziomy dawki : zbyt niska, prawidłowa, zbyt wysoka | Tak |  |
|  | Możliwość wygenerowania i eksportu raportu poziomów dawki co najmniej w formacie XML | Tak |  |
|  | Automatyczna wygenerowanie na stacji kopi ekspozycji do wykonania po odrzuceniu poprzedniej ekspozycji | Tak |  |
|  | Przy odrzuceniu ekspozycji konieczność podania powodu odrzucenia | Tak |  |
|  | Możliwość wygenerowania i eksportu raportu badan odrzuconych i powtórzonych co najmniej w formacie XML | Tak |  |
|  | Możliwość definiowania dat wygenerowania raportu badan odrzuconych i powtórzonych | Tak |  |
|  | Dedykowane oprogramowanie optymalizujące algorytm obróbki obrazu dla badań noworodków i wcześniaków | Tak |  |
|  | Możliwość innego domyślnego ustawienia zestawu parametrów jasności, kontrastu, ostrości dla badan pediatrycznych i dla badań doroslych | Tak |  |
|  | Możliwość definiowania dwóch różnych ustawień parametrów obróbki dla co najmniej następujących rodzajów badań (ustawienia oddzielne dla badań dorosłych i oddzielnie dla badań pediatrycznych- z wyjątkiem pakietu noworodków i papietu radilogia ogolna) ,z możliwościa wybory przez operatora która wersja obrazu zostanie wyslana do Pacsa - radiologia ogólna/radiologia ogólna (przetwarzanie miekkie) - jama brzuszna /jama brzuszna pediatria - klatka piersiowa / klatka piersiowa pediatryczna - kościec /kościec pediatria - kościec (projekcja osiowa) /kościec (projekcja osiowa- pediatria Przełączanie pomiędzy dwoma obrazami uzyskanymi z zastosowaniem predefiniowanych ustawień parametrów algorytmu obróbki jednym kliknięciem | Tak |  |
|  | Dedykowane oprogramowanie umożliwiające wykonywanie bezkratkowych badań przyłóżkowych o jakości diagnostycznej | Tak |  |
|  | Dedykowane oprogramowanie optymalizujące obrazowanie kręgosłupa lędźwiowego u otyłych pacjentów | Tak |  |
|  | Funkcjonalność prowadzenia statystyk zastosowanej dawki wg typu ekspozycji z podziałem na wykonujących techników | Tak |  |
|  | Funkcjonalność prowadzenia statystyk dot. min. ilości ogólnej, rodzajów badań, powodów odrzucenia, techników wykonujących, stanowisk (konsol) technika | Tak |  |
|  | Możliwość zapisywania, analizy i eksportu raportów w pliku xml dotyczących stosowanej dawki w wybranym okresie w co najmniej następujących podziałach : - na rodzaj ekspozycji zdefiniowanej w drzewie badan z uwidocznieniem tendencji (wrost, spadek dawki w osi czasu ) -na technika wykonującego badanie z uwidocznieniem tendencji (wrost, spadek dawki w osi czasu ) | Tak |  |
|  | Raportowanie dawki zgodnie z IHE Radiology Technical Framework i Dicom standard – część 16 tzn: Możliwość wysyłania z systemu stacji technika raportu o dawce bezpośrednio do systemu PACS ( z przeznaczeniem do zapisu w formacie ustrukturyzowanego raportu Dicom (DICOM Structured Report) | Tak |  |
|  | Oprogramowanie pediatryczne optymalizujące algorytm obróbki obrazu dla: do wyboru użytkownika różnych grup wiekowych lub grup wagowych (do wyboru podział na co najmniej 5 grup w zakresie wieku 0-17+ lat oraz na co najmniej 4 grupy wagowe w zakresie 0-44+ kg | Tak |  |
|  | Wizualizacja cewników– algorytm obróbki tworzący kopię obrazów z przetworzeniem obrazu dedykowanym do wizualizacji cewników | Tak |  |
|  | Możliwość naniesienia na obraz kratki o znanym i konfigurowalnym wymiarze okienka-dla pomiarów i ocen ortopedycznych | Tak |  |
|  | Możliwość wyboru kołowego obszaru zainteresowania/kolimacji | Tak |  |
|  | Płynny obrót obrazu | Tak |  |
|  | Możliwość aktywizacji trybu pełnoekranowego | Tak |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie dwóch obrazów pacjenta (split screen) | Tak |  |
|  | Pomiary dozymetryczne | Tak |  |
|  | Funkcja eksportu dowolnych obrazów Dicom z dowolnych badań dowolnych pacjentów wraz z przeglądarka Dicom- do wskazanego katalogu eksportu, tj. z użyciem ścieżki lokalnej lub na pendrive lub na nagrywarkę CD/DVD | Tak |  |
|  | Automatyczne ustawienie na monitorze we właściwej orientacji diagnostycznej obrazu badanego obszaru anatomicznego -co najmniej dla następujących obszarów anatomicznych : - klatka piersiowa - podbrzusze - dłonie - stopy - ramię - przedramię - kręgosłup szyjny - kręgosłup lędźwiowy - kręgosłup piersiowy - miednica - kolana - łokieć - biodro - kończyny dolne - czaszka | Tak |  |
|  | Podgląd pacjenta na żywo z perspektywy pozycjonowania źródła promieniowania lampy rentgenowskiej | Tak |  |
|  | Oprogramowanie przedstawiające położenie pacjenta w momencie ekspozycji w celu zapewnienia informacji kontekstowych podczas raportowania i możliwości wyjaśnienia przez radiologa wątpliwości dotyczących min. obecności ciała obcego, sprawdzenia ułożenia pacjenta, sprawdzenia stanu tkanek miękkich lub śladów przemocy wobec diagnozowanego pacjenta. | Tak |  |
|  | Dedykowane oprogramowanie do wykonywania prześwietleń klatki piersiowej dokonujące strukturalnej analizy i poprawy jakości prześwietleń wykonywanych bez użycia kratki przeciwrozproszeniowej (funkcję fizycznej kratki przeciwrozproszeniowej przejmuje kratka witualna) oraz gwarantującej otrzymywanie radiogramów o wysokiej jakości diagnostycznej w formacie DICOM i RAW (Nativ). Algorytm zgodny z kryteriami europejskiej dyrektywy EUR 16260 EN, umożliwia rozróżnienie drobnych detali zmian patologicznych w obrębie klatki piersiowej. Ma zastosowanie szczególnie do : - diagnostyki zapalenia płuc, - diagnostyki zmian nowotworowych, - diagnostyki chorób śródmiąższowych, - podejrzenia odmy opłucnowej lub niedodmy - oceny przed zabiegami chirurgicznymi. Wspomaga procedurę diagnostyczną związaną z wykrywaniem zmian patologicznych charakterystycznych dla COVID-19." | Tak |  |
|  | Oprogramowanie DR spełniające profile integracji IHE, min. Scheduled Workflow, Patient Information Reconciliation, Consistent Time, Portable Data for Imaging | Tak |  |
|  | Oprogramowanie DR zarejestrowane/zgłoszone w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej IIb lub posiadające w terminie składania oferty certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej IIb stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC | Tak |  |
|  | Oprogramowanie stacji akwizycyjnej umożliwiające generowanie raportu dawki spełniającego zapisy ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w Centralnym Rejestrze Danych o Ekspozycjach Medycznych. Informacje, są zamieszczane w Centralnym Rejestrze Danych o Ekspozycjach Medycznych w podziale na: 1) płeć; 2) wiek, z uwzględnieniem osób do 16. roku życia oraz osób powyżej 16. roku życia | Tak |  |

|  | Serwis |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach w okresie trwania umowy gwarancyjnej i w okresie pogwarancyjnym | Podać |  |
|  | Wykaz punktów serwisowanych autoryzowanych przez producenta w Polsce | Podać |  |
|  | Wykonanie testów specjalistyczno-odbiorczych w pierwszym roku | Tak |  |
|  | Podłączenie aparatu do posiadanego przez Zamawiającego systemu archiwizacji | Tak |  |
| Wymagania dodatkowe |  |  |  |
|  | Wymagania Zamawiającego (warunek) | Parametr/ilość wymagana | Parametr/ podać |
|  | Szkolenie z obsługi dla personelu w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego. | Tak |  |
|  | Wykonawca sporządzi protokół z przeprowadzonych szkoleń (z podpisami osób przeszkolonych) bezpośrednio po ich przeprowadzeniu. | Tak |  |
|  | Wykonawca powinien zapewnić co najmniej 24 miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanych urządzeń oraz wszystkich elementów peryferyjnych, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) oraz przeglądy okresowe – kryterium punktowane. Gwarancja min. 24 miesięcy na urządzenie od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru 24 miesięcy – 0 pkt 36 miesięcy – 10 pkt 48 miesięcy – 20 pkt | Tak/Podać |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu przez zamawiającego w serwisie Wykonawcy części zamiennych, peryferyjnych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty przekazania przedmiotu przetargu do eksploatacji. | Tak |  |
|  | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji od chwili zgłoszenia awarii czyli pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii w dni robocze max 24 godzin. Czas skutecznej naprawy maksimum 7 dni kalendarzowych. Czas skutecznej naprawy, wymagającej importu części spoza terenu Polski, maksimum 14 dni kalendarzowych. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta oraz wykonywania obowiązkowych testów specjalistycznych. Koszty przeglądów wliczone w cenę oferty. | Tak |  |
|  | Certyfikat ISO 13485 dla producenta | Tak |  |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta | Tak |  |
|  | Świadectwo rejestracji, świadectwo dopuszczenia do obrotu, świadectwo jakości w języku polskim, kserokopie aktualnych certyfikatów dopuszczających dostarczony sprzęt do stosowania w jednostkach służby zdrowia lub równoważne | Tak |  |
|  | Bezpłatne przeglądy okresowe przez cały okres gwarancji, niezależnie od zaleceń producenta, na koszt Wykonawcy | Tak |  |
|  | Zagwarantowana dostępność części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty zainstalowania | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | Tak |  |
|  | Materiały informacyjne na temat oferowanego sprzętu w języku polskim | Tak |  |
|  | Instrukcja do sprzętu w języku polskim (wraz z dostawą przedmiotu postępowania) | Tak |  |
|  | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego | Tak |  |
|  | Wszystkie licencje potrzebne do prawidłowego działania urządzenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu. Licencje muszą być bezterminowe. | Tak |  |
|  | Dostawa 15 grudnia 2025 (zrealizowanie wszystkich warunków umowy) | Tak |  |

| Nazwa towaru - asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cyfrowy przyłóżkowy aparat RTG | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA: Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto:

Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto

Wartość netto + stawka podatku Vat = wartość brutto

…………………………

Podpis wykonawcy