Bydgoszcz dnia: 2025-12-08

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr 9375/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Przebudowa infrastruktury kardiologicznej w Klinice Kardiologii i Kardiochirurgii - prace budowlane wraz z zakupem i montażem wyposażenia oraz częściowym zakupem i montażem sprzętu medycznego. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 138/2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 41 Poz. 33 Krzesło na stelażu: Informujemy, że aktualnie na rynku nie występują krzesła w 100%-ach zgodne z opisem. Krzesła stacjonarne na 4 nogach nie spełniają wymogu ,,oparcie i siedzisko ze spienionego poliuretanu łatwo zmywalne i odporne na chemikalia". Biorąc pod uwagę powyższą informację prosimy o dopuszczenie podstawy 5 ramiennej zakończonej stopkami (dodatkowo krzesło posiada regulację wysokości siedziska). Pozostałe parametry zachowane wg OPZ. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zmianę parametru z „oparcie i siedzisko ze spienionego poliuretanu- łatwo zmywalne odporne na chemikalia” na „oparcie i siedzisko z polipropylenu- łatwo zmywalne odporne na chemikalia”

Pytanie nr 42 1. 1.Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaaferowanie kolumny z możliwością montażu wyposażenia kolumny na każdej z 4 krawędzi głowicy jak na zdjęciu: Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 2.Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaaferowanie kolumny z pionowymi uchwytami umieszczonymi z tyłu głowicy umożliwiającymi regulację wysokości głowicy i zwalnianie wszystkich hamulców na przegubach. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie pod warunkiem niezwiększenia przekroju kolumny. 3.Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaaferowanie kolumny bez regulacji wysokości tak jak na zdjęciu: Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 4.Prosimy Zmawiającego o zgodę na zaoferowanie pionowego panelu zasilającego z możliwością mocowania wyposażenia do dwóch przednich prowadnic montażowych, jak na zdjęciu: Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zgodnie z minimalnymi parametrami określonymi w projekcie i wcześniej udzielonymi wyjaśnieniami. 5.Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie sufitowej lampy operacyjnej wyposażonej w 122 diody LED. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 6. Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie sufitowej lampy operacyjnej wyposażonej w dotykowy panel sterowania zlokalizowany na czaszy lampy i drugi na przegubie lampy. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 7. Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie sufitowej lampy operacyjnej z maksymalnym poborem mocy 155 W przy natężeniu 160 000 lux. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że nie wpłynie to na zmianę projektu infrastruktury i zwiększenie kosztów. 8. Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie sufitowej lampy operacyjnej z białym światłem endoskopowym. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 43 Czy w związku z demontażem klimatyzacji, utylizacja freonu jest po stronie Wykonawcy? Odpowiedź Zamawiającego: Tak, utylizacja freonu leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 44 1.Czy Zamawiający dopuści do postępowania leżankę o wymiarach : 193 x 61 x 65cm? 2.Czy Zamawiający dopuści do postępowania krzesło szpitalne o wymiarach : wymiar siedziska 460x430mm, wysokość całkowita 790mm, wysokość siedziska 440mm? 3.Czy Zamawiający dopuści do postępowania taboret obrotowy o wymiarach : 36 x51071cm? Odpowiedź Zamawiającego: Ad. 1 Zamawiający dopuszcza zmianę wymiarów, o ile proponowane rozwiązanie mieści się w przeznaczonym pomieszczeniu i umożliwia jego prawidłowy montaż oraz użytkowanie, z zachowaniem pozostałych parametrów OPZ. Ad. 2 Zamawiający dopuszcza zmianę wymiarów, o ile proponowane rozwiązanie mieści się w przeznaczonym pomieszczeniu i umożliwia jego prawidłowy montaż oraz użytkowanie, z zachowaniem pozostałych parametrów OPZ. Ad. 3 Zamawiający dopuszcza zmianę wymiarów, o ile proponowane rozwiązanie mieści się w przeznaczonym pomieszczeniu i umożliwia jego prawidłowy montaż oraz użytkowanie, z zachowaniem pozostałych parametrów OPZ.

Pytanie nr 45 1.Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaaferowanie kolumny z możliwością montażu wyposażenia kolumny na każdej z 4 krawędzi głowicy jak na zdjęciu: Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 2.Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaaferowanie kolumny z pionowymi uchwytami umieszczonymi z tyłu głowicy umożliwiającymi regulację wysokości głowicy i zwalnianie wszystkich hamulców na przegubach. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie pod warunkiem niezwiększenia przekroju kolumny. 3.Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaaferowanie kolumny bez regulacji wysokości tak jak na zdjęciu: Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 4.Prosimy Zmawiającego o zgodę na zaoferowanie pionowego panelu zasilającego z możliwością mocowania wyposażenia do dwóch przednich prowadnic montażowych, jak na zdjęciu: Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zgodnie z minimalnymi parametrami określonymi w projekcie i wcześniej udzielonymi wyjaśnieniami. 5.Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie sufitowej lampy operacyjnej wyposażonej w 122 diody LED. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 6. Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie sufitowej lampy operacyjnej wyposażonej w dotykowy panel sterowania zlokalizowany na czaszy lampy i drugi na przegubie lampy. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 7. Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie sufitowej lampy operacyjnej z maksymalnym poborem mocy 155 W przy natężeniu 160 000 lux. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że nie wpłynie to na zmianę projektu infrastruktury i zwiększenie kosztów. 8. Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie sufitowej lampy operacyjnej z białym światłem endoskopowym. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 46 Dot. Załącznik nr 6 do SWZ Kolumny medyczne - sale ITK Pytanie 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania kolumny wyposażone w gniazda gazowe produkowane przez renomowanego producenta firmę Greggersen Gasetechnik GmbH. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania kolumny z półkami montowanymi w prosty i szybko sposób przy użycia klucza imbusowego. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania kolumny wyposażone w uchwyty z przyciskami do regulacji wysokości oraz blokady obrotu zamontowane na bocznej ścianie kolumny. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Lampa zabiegowo-operacyjna bezcieniowa sufitowa Pytanie 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania lampy wyposażone w 24 wysokowydajne i mocne diody LED rozmieszczone w 9 modułach. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania lampy z temperaturą barwową równą 4350K. Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z minimalnymi wymaganiami SWZ i wcześniej udzielonymi wyjaśnieniami. Pytanie 3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania lampy z średnicą pola roboczego regulowaną w zakresie 17-25 cm. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 4 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania lampy z 3 uchwytami sterylnymi rozlokowanymi na obrzeżach lampy w postaci wyprofilowanych krawędzi dzięki czemu lampa jest łatwiejsza w utrzymaniu czystości i kompatybilna z nawiewem laminarnym. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 5 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania lampy w nowoczesnym kształcie zbliżonymi do trójkąta z zaokrąglonymi krawędziami. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 6 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania lampy z panalem do regulacji umieszczonym na jej krawędzi. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 7 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania lampy wyposażonej w tryb endo z oświetleniem w kolorze białym. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 47 Czy należy wycenić centrale monitorujące na kardiochirurgii (pozycja 92) ? Czy centrale nie powinny być dopasowane jako komplet razem z pozycjami 93,94,95 ? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga wyceny centrali monitorującej na oddziale kardiochirurgii ujętej wyłącznie w poz. 92 formularza cenowego - wyposażenie kardiochirurgia (załącznik nr 6 do SWZ).

Pytanie nr 48 Zgodnie z informacjami uzyskanymi od importerów/producentów wyposażenia medycznego, których wskazano w kartach wyposażenia pomieszczeń załączonych do postępowania przetargowego, nie ma możliwości dostarczenia wyposażenia spełniającego wymogi SWZ. W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o udostępnienie szczegółowego wykazu wyposażenia medycznego, w którym wskazane zostaną parametry techniczne produktów, dla których oferent mógłby zastosować równoważność przygotowując kompletną ofertę cenową do przedmiotowego postępowania. Obecnie udostępnione materiały ograniczają taką możliwość. Jednocześnie z uwagi na powyższe zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 17.12.2025 r. Odpowiedź Zamawiającego: Szczegółowy wykaz wyposażenia oraz parametry urządzeń zostały określone w specyfikacjach wyposażenia oraz w Wyjaśnieniach treści SWZ (pliki Wyjaśnienia treści SWZ (procedura uproszczona) oraz Wyjaśnienia treści SWZ- 2 (procedura uproszczona). Specyfikacje dotyczące urządzeń Kardiologii znajdują się w pliku: Dokumentacja projektowa Kardiologia- załącznik nr 16 do SWZ- 5. Specyfikacje techniczne- 2. Technologia medyczna- meble biurowe, meble medyczne i specjalistyczne, wyposażenie technologiczne. Specyfikacje dotyczące urządzeń Kardiochirurgii znajduje się w pliku: Dokumentacja projektowa Kardiochirurgia-2 - załącznik nr 15 do SWZ- 8.STWIOR- Specyfikacje wyposażenie.

Wyżej wymienioną dokumentacje należy pobrać z platformy e-propublico.pl i zapisać na pulpicie komputera (pliku) aby ją otworzyć. Zamawiający wymaga zaoferowania wyposażenia medycznego zgodnie z treścią wyżej wymienionych załączników i zgodnie z zapisami SWZ nie dopuszcza złożenia ofert równoważnych. Zamawiający wyraża zgodę i przesuwa termin składania ofert do dnia 17.12.2025 r.

Pytanie 49

1. Proszę o informację, czy Zamawiający dopuści dla zakresu wyposażenie kardiochirurgii w poz. 76 i 76.1 dostarczenie i montaż krzesełka prysznicowego o dopuszczalnym obciążeniu 120 kg z zachowaniem wymaganych pozostałych parametrów ujętych w specyfikacji lub dostarczenie i montaż krzesełka prysznicowego o innych wymiarach ale o dopuszczalnym obciążeniu 150 kg?

2. W wyposażeniu meblowym oddziału kardiologii (poz. 41) Lada zabudowana w systemie mebli płycinowych (socjalno-biurowe) wymiary 2230x770x780mm , w kształcie L z nadstawką, wymiary: 3900/1800x620x780x1100 mm - prosimy o szkic poglądowy lady, ponieważ z podanych wymiarów ciężko zobrazować wygląd lady i dokonać rzetelnej wyceny. Dodatkowo w zestawieniu podane są 2 szt.(w pomieszczeniu 7.80 oraz 7.74a), natomiast na rzucie technologii rys. "96_2023_01_10_TECHNOLOGIA_900x297.pdf" wrysowane elementy nie pokrywają się ze sobą (dwa różne elementy). Prosimy o uzupełnienie szkicu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad. 1 Zamawiający nie dopuszcza zmiany wartości dopuszczalnego obciążenia. Dla pozycji 76 oraz 76.1 parametr ten powinien wynosić 150 kg. Zamawiający dopuszcza zmianę wymiarów, o ile proponowane rozwiązanie mieści się w przeznaczonym pomieszczeniu i umożliwia jego prawidłowy montaż oraz użytkowanie, z zachowaniem pozostałych parametrów wg OPZ.

Ad. 2 Zamawiający nie posiada szkiców poglądowych. Do oferty należy przyjąć zabudowy meblowe zgodne z wymiarami przedstawionymi w zestawieniach wyposażenia i opracowaniu technologii medycznej. Przy wyborze wykonawcy mebli opracowane przez niego rysunki warsztatowe należy przedłożyć do akceptacji użytkownikowi. Zamawiający udostępnia poglądowo zdjęcie istniejącej lady:

Zamawiający

Wyk. w 2 egz. na 5 ark.

egz. 1 - a/a kancelaria

egz. 2 – strona WWW Zamawiającego; platforma e-propublico.pl; SZPubl. T 2612 B10

Wyk. Barbara Baranowska, Marta Sierek tel. 261 417 364, e-mail: baranowska1486@10wsk.mil.pl, sierek9858@10wsk.mil.pl

Data: 2025-12-08