Załącznik B do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Cz. 2

Chromatograf gazowy z dozownikiem SPL i detektorem TCD

Część chromatograficzna:

- Zakres temperatur pieca: +2oC od temperatury otoczenia - 450 oC z krokiem co 0,1 0C

- Maksymalna zmiana temperatury w piecu +/- 250 oC/min

- Szybkość chłodzenia pieca od 450 do 50°C poniżej 3,4 min

- 32 rampów temperaturowych podczas analizy

- Zakres ciśnień 0-1035 kPa

- Programowanie przepływów i ciśnienia – 7 rampów.

- Elektroniczna kontrola sterowania przepływami i ciśnieniami o dokładności ustawień ciśnienia 0,01 kPa (0,001 PSI)

- Zakres przepływu:  0-1300 ml/min.

- Możliwość zastosowania kolumn o średnicach wewnętrznych od 0,05 do 0,53 mm

- Umożliwia rozbudowę do czterech detektorów chromatograficznych.

- Powtarzalność czasów retencji na poziomie maksymalnie 0,0008 min

- Odczyt aktualnych parametrów urządzenia w tym temperatury i ciśnienia
na 7 calowym kolorowym dotykowym ekranie

Dozownik typu split/splitless.

- Maksymalny podział dozownika do co najmniej 12500:1

- Maksymalna temperatura pracy – 450oC

- Tryby dozowania: z podziałem, bez podziału, tryb high pressure, pulsed split, pulsed splitless

Detektor cieplno przewodnościowy TCD

- detektor  z APC (elektronicznie kontrolowany przepływ  i ciśnienie gazów)

- Czułość detektora TCD, 20000 mV × mL/mg (decane), < 400 pg Tridekan

- Maksymalna temperatura pracy do co najmniej 4000C

- Zakres liniowości: co najmniej 105

- Szybkość zbierania danych/próbkowania do 1000 Hz,  rejestracja pików o czasie trwania poniżej jednej sekundy.

- Stała filtracji od 4 do 200 ms.

Zawór dozujący 6 portowy 2 pozycyjny

- dedykowany do analiz próbek gazowych zawór 6 potowy 2 pozycyjny, sterowany mikroelektrycznie zintegrowany z oprogramowaniem.

- wpięcie w linię gazu nośnego umożliwiające naprzemienną pracę z zaworem i dozownikiem SPL bez konieczności rekonfiguracji sprzętu.

Wymagane wyposażenie

- zestaw narzędzi niezbędnych do podstawowej obsługi i serwisowania urządzenia,

- doloty gazowe do gazu nośnego,

- zestaw części eksploatacyjnych, w tym: ferulki, uszczelnienia, strzykawka gazoszczelna do dozowania gazów,

- zestaw komputerowy do sterowania aparatem o parametrach nie gorszych niż: procesor Intel i5, 8 GB RAM, dysk 500 GB, system operacyjny Windows 10 64-bit w polskiej wersji językowej,

- monitor LCD o przekątnej co najmniej 26 cali.

Gwarancja i serwis:

- Okres gwarancji min. 12 miesięcy, dłuższy okres gwarancji punktowany dodatkowo według poniższego wzoru:
12 miesięcy – 0 pkt
24 miesiące – 10 pkt
36 miesięcy – 20 pkt

- Oferta obejmuje serwis w okresie gwarancyjnym oraz serwis pogwarancyjny

- Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii - do 48 h

- Czas naprawy od momentu powiadomienia o awarii – do 14 dni

Termin i warunki dostawy:

- Dostawa do miejsca wskazanego przez Zamawiającego do 10 tygodni od momentu zawarcia umowy, krótszy termin realizacji dodatkowo punktowany według poniższego wzoru:
10 tygodni – 0 pkt
8 tygodni – 10 pkt
6 tygodnie – 20 pkt

- Montaż, instalacja oraz uruchomienie chromatografu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego

- Instruktaż z obsługi chromatografu.