Poznań dnia: 2025-12-10

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Odczynniki do elektroforezy, immunofiksacji, izoelektroogniskowania oraz do wykonywania badań z zakresu koagulologii wraz z dzierżawą analizatorów. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | SZW/DZP/139/2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy zadania nr 1 : 1. Prosimy o doprecyzowanie czy nie doszło do omyłki pisarskiej w formularzu cenowym (załącznik nr 2). W tabeli dotyczącej parametrów wymaganych w Punkcie 1, Zamawiający oczekuje zaoferowania analizatora/analizatorów tylko do elektroforezy kapilarnej. Podczas gdy opis badań dotyczących białek oligoklonalnych i białek monoklonalnych wskazuje, że te badania będą wykonywane techniką elektroforezy żelowej. Prosimy o rozszerzenie zapisu w Punkcie 1 o możliwość zaoferowania analizatorów do wykonywania zarówno elektroforezy kapilarnej jak i elektroforezy żelowej. Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji. 2. Prosimy o dopuszczenie analizatorów do wykonywania elektroforezy - używanych, po gruntownym przeglądzie technicznym. Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji. Dotyczy zadania 2- odczynniki i akcesoria do wykonywania badań z zakresu koagulologii wraz z dzierżawą analizatorów. 1. Czy w podanej ilości oznaczeń znajdują się już oznaczenia kontrolne i kalibracyjne, czy też należy je dodatkowo dopisać? Odpowiedź: Tak 2. Czy badania wykonywane rzadziej (czas trombinowy, AT, antykoagulant tocznia, leki DOAC) planowane są do wykonywania tylko na jednym analizatorze? Odpowiedź: Tak 3. Czy kontrola do parametrów częściej wykonywanych 1 x dziennie na 2 poziomach będzie wykonywana codziennie na 2 analizatorach? Odpowiedź: Tak 4. Czy w przypadku kontroli do analiz krzepnięciowych (PT, APTT, Fibrynogen) trwałej 24h po otwarciu (rekonstytucji) można zakładać przy kalkulacji, ze Zamawiający będzie wykonywał oznaczenia w dniu otwarcia fiolki i jej rekonstytucji oraz także w dniu następnym, tak aby dobrze wykorzystać materiał kontrolny i codziennie nie otwierać nowej fiolki. Odpowiedź: Tak 5. Czy Zamawiający wymaga by odczynniki do najczęściej wykonywanych analiz (PT, APPT, Fib, DDimer) były dostępne w sposób ciągły na pokładzie analizatorów, w oryginalnych fiolkach w których są dostarczane, bez konieczności ich porcjowania i przelewania do mniejszych naczynek? Odpowiedź: Tak 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na mrożenie materiału kontrolnego. Możliwość mrożenia materiału, choć nie jest opisana w ulotkach wynika z natury samego materiału (jest to liofilizowane cytrynianowe osocze pochodzenia ludzkiego)? Odpowiedź: Tak 7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie dwóch analizatorów z r 2023 i r 2022 po szczegółowym przeglądzie technicznym i objętych pełną gwarancją serwisową? Odpowiedź: Tak 8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na udostępnienie do celów realizacji prac wdrożeniowych i/lub serwisowych, połączenie typu VPN? Odpowiedź: Tak 9. Dotyczy § 11 pkt 2 czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych za zwłokę w dostarczeniu poszczególnych partii Asortymentu lub też za zwłokę w dostarczeniu nowego niewadliwego towaru zareklamowanego do kary umownej w wysokości 1% wartości niezrealizowanego zamówienia brutto za każdy dzień zwłoki? Odpowiedź: zgodnie z wzorem umowy.

Zamawiający

/-/ Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych

Krystyna Piątkowska