Załącznik nr A

Opis Przedmiotu Zamówienia

- Zastosowania

Dyfraktometr musi być przystosowany do:

- Dyfrakcji rentgenowskiej wysokiej rozdzielczości (HRXRD)

- Część ogólna

- System powinien być zdolny do pracy w geometrii Bragg-Brentano, w geometrii promienia równoległego Debye-Scherrera oraz w geometrii skupiającego promienia Debye-Scherrera, z obsługą zarówno promieniowania Kα1,2, jak i Kα1.

- System nie  może wymagać sprężonego powietrza.

- System  musi obsługiwać zarówno geometrię skupiającą w jednym układzie optycznym (Bragg-Brentano), jak i promienia równoległego (lustro Göbla / optyka kapilarna)

- System powinien umożliwiać pomiary w trybie odbiciowym, transmisyjnym

- System  musi posiadać funkcjonalność plug & play dzięki w pełni automatycznemu, działającemu w czasie rzeczywistym rozpoznawaniu i konfiguracji komponentów oraz wykrywaniu konfliktów we wszystkich elementach toru wiązki, w tym: lampie rentgenowskiej, komponentach optycznych, stolikach próbek (zarówno ambient, jak i nieambientowych) oraz detektorach:

  - Praca bezpieczna dzięki automatycznej, bieżącej walidacji komponentów

  - Automatyczne wykrywanie brakujących lub nieodpowiednich komponentów w czasie rzeczywistym

- Bezpieczeństwo (Safety)

- System musi być w pełni zgodny z oznaczeniem CE, obejmującym między innymi:

  - Dyrektywę maszynową (2006/42/WE)

  - Dyrektywę w sprawie urządzeń elektrycznych (2014/35/UE)

  - Dyrektywę w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej (2014/30/UE)

- System musi posiadać aktualne oznaczenie CE, do którego dołączona jest prawidłowa Deklaracja Zgodności oraz cała wymagana dokumentacja

- Jakość

- Podczas instalacji instrument musi przejść udokumentowany test odbiorczy oparty na ustalonej procedurze weryfikacji instrumentu, wykazujący poprawność jego ustawienia na poziomie odpowiadającym aktualnemu stanowi techniki w dziedzinie dyfrakcji proszkowej rentgenowskiej:

- Ustawienie instrumentu musi być równe lub lepsze niż ±0,01° 2Theta w całym zakresie kątowym, na podstawie uznanego na arenie międzynarodowej standardowego materiału odniesienia NIST SRM 1976a (lub jego następcy).

- Względne intensywności muszą być dokładne w granicach ±10% w całym zakresie kątowym, również na podstawie NIST SRM 1976a (lub jego następcy).

- Instrument powinien osiągać rozdzielczość (definiowaną jako minimalna pełna szerokość połówkowa – FWHM) równą lub lepszą niż 0,023° 2θ w zakresie 20–30° 2θ, przy zastosowaniu standardowego materiału odniesienia NIST SRM 660a i promieniu goniometru co najmniej 560 mm.

  - Wartość FWHM musi być oceniana przy użyciu dopasowania profilu (profile fitting). Inne metody oceny, w tym metody specjalne jak usuwanie składowej Kα2, są niedopuszczalne.

  - Należy szczegółowo opisać geometrię/konfigurację instrumentu, ustawienia szczelin oraz promień goniometru użytego do pomiaru FWHM.

  - Należy wskazać wszelkie użyte monochromatory krystaliczne.

- Detektory

Ogólne:

- System musi oferować w pełni automatyczne rozpoznawanie i konfigurację wszystkich detektorów w czasie rzeczywistym

- Detektory 1D nie mogą zawierać żadnych uszkodzonych pasków

Detektory 1D:

- Detektor 1D musi być odpowiedni do pracy z promieniowaniem Cr, Co, Cu, Mo oraz Ag

- Grubość sensora krzemowego (Si) nie może być mniejsza niż 450 μm

- Detektor 1D musi mieć gwarantowaną rozdzielczość energetyczną ≤380 eV (przy 8 keV) oraz trzeci próg dyskryminacyjny, umożliwiający optymalne filtrowanie fluorescencji, promieniowania Kβ oraz promieniowania białego

- Detektor 1D musi być zdolny do tłumienia promieniowania Kβ (dla Cu) do gwarantowanego poziomu ≤0,1% (stosunek CuKβ / CuKα)

- Detektor 1D musi mieć możliwość rejestrowania danych dwuwymiarowych po obróceniu o 90°

- Detektor 1D musi umożliwiać rejestrowanie danych 2D przy użyciu ogniskowania liniowego i rozbieżnej wiązki pierwotnej („Bragg2D”)

- Detektor musi posiadać elektronicznie sterowane, płynnie regulowane „okno detektora” w celu minimalizacji rozproszenia powietrznego przy niskich kątach 2θ

- Genarator

- Maksymalna moc ciągła: ≥ 3 kW

- Zakres wysokiego napięcia w zakresie co najmniej 20–50 kV, regulacja co 1 kV

- Zakres prądu w zakresie co najmniej 5 – 60 mA, regulacja co 1 mA

- Moc pobierana ≤ 4 kVA, maks. prąd 20 A

- Stabilność parametrów wyjściowych < 0,005% dla wysokiego napięcia oraz prądu przy 10% wahaniach napięcia zasilającego

- Obudowa lampy i lampy rentgenowskie

- Lampa rentgenowska Cu Kα1/Cu Kα2

- System musi oferować w pełni automatyczne rozpoznawanie i konfigurację wszystkich lamp rentgenowskich w czasie rzeczywistym.

- System musi posiadać funkcję automatycznego rozpoznawania kierunku ogniska.

- Zewnętrzny układ chłodzenia lampy w układzie zamknięty

- Goniometr

- Goniometr musi oferować zmienną średnicę okręgu pomiarowego ≥ 500 mm, z predefiniowanymi pozycjami dla standardowych zastosowań oraz możliwością wyboru dowolnego ustawienia pośredniego przez użytkownika

- Goniometr powinien posiadać centralny otwór o średnicy co najmniej 10 cm umożliwiający pomiary próbek długich lub instalację akcesoriów

- Pozycjonowanie kątowe: wymagane silniki krokowe z enkoderami optycznymi zapewniającymi optymalną prędkość skanowania i precyzję pozycjonowania

- Optyka

System musi zostać wyposażony również:

- Optykę kapilarną (poly-capillary)

#### Tor wiązki pierwotnej:

- System musi umożliwiać w pełni zmotoryzowane i sterowane programowo przełączanie między:
a) geometrią Bragg-Brentano (z motoryzowaną szczeliną)
b) geometrią promienia równoległego (z parabolicznym lustrem Göbla)

- System musi być wyposażony w nóż redukujący wiązkę pierwotną umożliwiający pomiary w zakresie njskokątowym.

#### Tor wiązki wtórnej:

- System musi umożliwiać w pełni zmotoryzowane przełączanie między:
a) zmotoryzowaną szczeliną
b) kolimatorem równikowym typu Soller

- Wszystkie elementy optyczne muszą być wymienialne bez użycia narzędzi (system zatrzaskowy, snap-lock)

- Komponenty optyczne muszą być automatycznie rozpoznawane i konfigurowane w czasie rzeczywistym z wykrywaniem konfliktów

- Stoliki próbek

- Wymagany zmotoryzowany stolik próbek, w pełni sterowany programowo, z regulowaną prędkością obrotu próbki, umożliwiający minimum 60 pomiarów w jednej serii w zależności od konfiguracji.

  - Wyposażony w silnik krokowy do precyzyjnego pozycjonowania i skanów obrotowych (PHI)

  - Może pracować zarówno w geometrii odbiciowej, jak i transmisyjnej

- Automatyczne rozpoznawanie i konfiguracja wszystkich stolików próbek w czasie rzeczywistym

- Optyka – możliwości rozbudowy

System musi umożliwiać rozbudowę o następujące elementy optyczne:

- Główny monochromator 2-odbijeniowy typu channel-cut dla Cu Kα1 do badań HRXRD na próbkach epitaksjalnych

- Analityczny monochromator 2-odbijeniowy typu channel-cut dla Cu Kα1 do zastosowań takich jak XRR i HRXRD

- Automatyczny absorber (auto-absorber) zapewniający liniowość wiązki przy pomiarach XRR i HRXRD

- Oprogramowanie sterujące pomiarem

- Oprogramowanie pomiarowe musi posiadać graficzną reprezentację instrumentu z wyświetlaniem aktualnej konfiguracji na podstawie automatycznego rozpoznawania komponentów, walidacji w czasie rzeczywistym oraz wykrywania konfliktów

- Musi umożliwiać planowanie pomiarów – definiowanie parametrów instrumentu (ustawienia szczelin, wybór komponentów optycznych, wybór geometrii dyfraktometru)

13. Oprogramowanie analizujące zarejestrowane pomiary

- Oprogramowanie musi umożliwiać  identyfikacje fazową, analizę profilu, analizę strukturalną oraz analizę ilościową.

Po zakończonej instalacji Wykonawca przeprowadzi instruktaż z obsługi urządzenia dla wyznaczanych pracowników Zamawiającego.

Zamawiający wymaga dostępności części zamiennych do urządzenia przez okres min. 10 lat od zakończenia produkcji danego modelu.

Gwarancja minimum 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń. Szczegółowe zasady wykonywania uprawnień w zakresie gwarancji jakości zostały określone w SWZ oraz w projekcie umowy.