Załącznik nr A

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu na potrzeby projektu IDUB

Wszystkie podane przez Zamawiającego parametry techniczne są parametrami minimalnymi. Wykonawcy mogą zaproponować sprzęt o parametrach technicznych równoważnych lub wyższych, lecz nie gorszych od wskazanych poniżej przez Zamawiającego.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy opis zamówienia:

Wysokorozdzielczy spektrometr mas połączony z chromatografem cieczowym

| L.P. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE |
| --- | --- |
| 1 | WYSOKOROZDZIELCZY SPEKTROMETR MAS POŁĄCZONY Z CHROMATOGRAFEM CIECZOWYM |
|  | - Fabrycznie nowy zestaw wysokorozdzielczy spektrometr mas połączony z chromatografem cieczowym wyprodukowany nie później niż w grudniu 2024r. |
|  | - Chromatograf cieczowy oraz spektrometr muszą pochodzić od jednego dostawcy |
|  | - Spektrometr mas niewymagający do pracy zewnętrznej butli z gazem jako gazu kolizyjnego |
|  | - Zestaw wyposażony w sterownik mikroprocesorowy do obsługi zestawu |
|  | - Elementy wysokorozdzielczego spektrometru mas połączonego z chromatografem cieczowym posiadają znak zgodności CE świadczący o ich zgodności z europejskimi warunkami bezpieczeństwa |
|  | Wysokorozdzielczy spektrometr mas typu QTOF - 1 szt. |
|  | - Analizator mas będącym połączeniem kwadrupolowego analizatora (Q) z analizatorem typu czas przelotu (TOF) oraz wysokosprawną komorą kolizyjną |
|  | - Zakres pracy kwadrupola przynajmniej od 10 do 2 250 m/z |
|  | - Zakres pracy analizatora TOF przynajmniej do 40 000 m/z |
|  | - Czułość w trybie MS/MS – stosunek sygnału do szumu (S/N) przynajmniej 1750:1 dla 1 pg rezerpiny nastrzykniętej na kolumnę – tryb jonizacji pozytywnej |
|  | - Czułość w trybie TOF/MS – stosunek sygnału do szumu (S/N) przynajmniej 750:1 dla 1 pg rezerpiny nastrzykniętej na kolumnę – tryb jonizacji pozytywnej |
|  | - Prędkość skanowania w trybie MS/MS co najmniej 100 widm na sekundę |
|  | - Dokładność pomiaru masy z kalibracją wewnętrzną w trybie MS/MS nie gorsza niż 0.5 ppm RMS |
|  | - Rozdzielczość spektralna w trybie MS/MS – co najmniej 40 000 mierzona dla jonu fragmentacyjnego insuliny wołowej o masie 956 m/z |
|  | - Spektrometr musi być urządzeniem na stołowym o wymiarach nie większych niż 120x60x90 cm |
|  | - Spektrometr musi być wyposażony we wbudowany automatyczny system kalibracji mas w trybie jonizacji ESI oraz APCI w obu polaryzacjach |
|  | - Maksymalny przepływ cieczy w źródle jonów w trybie ESI i APCI co najmniej 2500 μL/min bez podziału strumienia |
|  | - Sonda musi posiadać dwie elektrody do niezależnego wprowadzania próbki i kalibratora do źródła jonów |
|  | - Źródło jonów wykorzystujące powietrze jako gaz rozpylający |
|  | - Maksymalna temperatura gazu osuszającego nie niższa niż 700°C |
|  | - W zestawie źródło jonów umożliwiające pracę z sondą ESI lub APCI |
|  | - Ortogonalne źródło jonów ESI/APCI pracujące pod ciśnieniem atmosferycznym, w pełni wentylowane, z możliwością optymalizacji położenia dyszy, w co najmniej dwóch wymiarach |
|  | - Procedura czyszczenia źródła jonów i płytki gazu osłonowego niewymagająca zniesienia próżni w spektrometrze |
|  | - Wnętrze spektrometru chronione przed zabrudzeniem specjalnym gazem osłonowym |
|  | - Dostępne tryby pracy – skanowanie: Q1, TOF MS, TOF MS/MS, MRMHR, IDA (DDA), SWATH (DIA) |
|  | - Spektrometr mas wyposażony w średniociśnieniowy łącznik zapewniający bezpośredni kontakt pomiędzy źródłem jonów, w którym panuje ciśnienie atmosferyczne, a częścią spektrometru, w której panuje wysoka próżnia mający na celu dodatkowe ogniskowanie jonów |
|  | - Spektrometr wyposażony w dodatkową pompę strzykawkową do kalibracji i optymalizacji parametrów metody MS |
|  | - Spektrometr mas wyposażony we wbudowany w panelu przednim zawór co najmniej 6 portowy, co najmniej dwu pozycyjny (sterowany z poziomu oprogramowania sterującego spektrometru) umożliwiający kierowanie próbki bezpośrednio do źródła lub do pojemnika na zlewki |
|  | - Termostatowana optyka jonowa analizatora czasu przelotu (TOF), w celu zachowania wysokiej wytrzymałości (robustness) i dokładności wyznaczenia masy |
|  | - Optyka jonowa analizatora czasu przelotu (TOF) zbudowana w oparciu o dwa lustra, z pojedynczym odbiciem wiązki jonów w każdym z luster |
|  | Ultrawysokosprawny chromatograf cieczowy wraz z automatycznym podajnikiem próbek - 2 szt. |
|  | - Zestaw pracujący w zakresie pH: od 1 do 14 |
|  | - Możliwość tworzenia dwuskładnikowego gradientu z 2 rozpuszczalników z opcją rozbudowy do 4 |
|  | - Gradient formowany po stronie wysokiego ciśnienia |
|  | - Maksymalne ciśnienie co najmniej 15 000 PSI dla przepływu 3ml/min |
|  | - Zakres przepływu: 0,001 – 10,000 mL/minutę |
|  | - Precyzja przepływu nie gorsza niż 0,06 % RSD |
|  | - Objętość nastrzyku nie mniejsza niż 0,1 do 50 [µL] z dokładnością ±1 % (dla nastrzyku 5 µL, n=20) |
|  | - Zintegrowany degazer próżniowy co najmniej pięciokanałowy |
|  | - Automatyczny podajnik próbek pozwalający na dozowanie z co najmniej trzech tac w automatycznym dozowniku próbek z: - mikropłytek 96 dołkowych - mikropłytek 384 dołkowych - uchwyt na fiolki 1,5 ml (minimum 54 pozycje dla każdej tacy) |
|  | - Zakres termostatowania komory próbek w zakresie nie mniejszym niż 4-45°C z dokładnością +/-2°C |
|  | - Automatyczny dozownik próbek o błędzie przeniesienia ≤ 0,0005 % podczas pracy z włączoną opcją płukania igły |
|  | - Aktywny system przemywania uszczelek tłoków oraz tłoków |
|  | - Piec do kolumn umożliwiający zamontowanie jednocześnie minimum sześciu kolumn o długości co najmniej 150 mm lub minimum 3 kolumn o długości co najmniej 300 mm |
|  | - Piec do kolumn umożlwiający termostatowanie w zakresie od co najmniej od 10°C poniżej temperatury otoczenia do 100°C |
|  | - Stabilność temperatury nie gorsza niż: ± 0,05 °C |
|  | - Dokładność temperatury nie gorsza niż: ± 0,5 °C |
|  | Detektor DAD dedykowany do oferowanego systemu HPLC |
|  | - Źródło światła lampa deuterowa (D2), lampa wolframowa (tungsten) |
|  | - Ilość elementów diod w matrycy: 1024 |
|  | - Zakres długości fali 190-800nm |
|  | - Dokładność długości fali ≤ +/- 1 nm |
|  | - Powtarzalność długości fali ≤ +/- 1 nm |
|  | - Szerokość szczelin 1,2 nm, 8 nm |
|  | - Rozdzielczość widmowa ≤ +/- 1,4 nm |
|  | - Dryf ≤ 0.4 x 10−3 of AU/h |
|  | - Szum ≤ 4.5 x 10−6 AU |
|  | - Liniowość 2.5 AU |
|  | - Standardowa komora przepływowa: długość ścieżki optycznej 10nm; objętość komory 12 μL; ciśnienie:1740 PSI; materiał mający kontakt z medium: stal nierdzewna, PFA, kwarc, PEEK |
|  | - Częstotliwość próbkowania 100 Hz maks |
|  | - Zakres kontroli temperatury 19°C do 50°C, krok 1°C |
|  | - Dostępny zakres pH od 1 do 13 |
|  | Oprogramowanie do obsługi wysokorozdzielczego spektrometru mas połączonego z chromatografem cieczowym – 2 szt. |
|  | - System chromatograficzny w pełni kontrolowany z poziomu oprogramowania spektrometru mas |
|  | - Oprogramowanie spektrometru mas automatycznie rozpoznające typ zainstalowanego źródła jonów oraz zainstalowanej sondy z elektrodą (ESI lub APCI) |
|  | - Oprogramowanie umożliwiające pełne sterowanie zestawem wysokorozdzielczego spektrometru mas połączonego z chromatografem cieczowym oraz analizę jakościową otrzymanych wyników |
|  | - Oprogramowanie musi umożliwiać analizę ilościową, jak i jakościową otrzymanych wyników oraz korzystania z biblioteki widm fragmentacyjnych |
|  | - Oprogramowanie musi posiadać opcję warunkowego zbierania danych |
|  | - Oprogramowanie musi umożliwiać automatyczne porównywanie zarejestrowanego widma z widmami zawartymi w oferowanej bibliotece |
|  | - Oprogramowanie musi umożliwiać obsługę systemu do automatycznej kalibracji |
|  | - Oprogramowanie musi umożliwiać zbieranie danych o wszystkich jonach fragmentacyjnych z możliwością definiowania wielkości okien |
|  | - Oprogramowanie posiadające funkcję zaplanowanej jonizacji próbki wraz z nastawą czasu rozpoczęcia i zakończenia procesu jonizacji |
|  | - Oprogramowanie posiadające funkcję skanowania MRMHR w określonym oknie retencji |
|  | - Oprogramowanie musi umożliwiać automatyczne przetwarzanie danych analitycznych bezpośrednio po zakończeniu analizy próbki - proces ten obejmuje: automatyczną analizę, kwantyfikację, identyfikację analitów oraz generowanie wyników i raportów |
|  | - Oprogramowanie musi umożliwiać definiowanie i stosowanie reguł decyzyjnych (decision rules) w celu automatycznego przetwarzania i oceny wyników analitycznych. Reguły te powinny wspierać identyfikację, kwantyfikację, ocenę jakości wyników oraz generowanie raportów na podstawie analizowanych danych. |
|  | - Dedykowana stacja do obróbki danych z wysokorozdzielczego spektrometru mas połączonego z chromatografem cieczowym kompatybilna z oferowanym oprogramowaniem |
|  | - Zestaw audiowizualny do prezentacji wyników analiz wykonanych z wykorzystaniem wysokorozdzielczego spektrometru mas połączonego z chromatografem cieczowym |
|  | Zestaw instalacyjny oraz instruktaż z obsługi wysokorozdzielczego spektrometru mas połączonego z chromatografem cieczowym |
|  | - System generowania gazów niezbędnych do poprawnej pracy dostarczanego spektrometru mas, składający się z samodzielnej sprężarki oraz generatora gazów, w skład którego wchodzą: - Sprężarka bezolejowa dwumodułowa typu scroll o mocy silnika nie mniejszej niż 2,2 kW i wydajności co najmniej 3,4 L/s przy ciśnieniu nie mniejszym niż 10 Bar wyposażona w króćce do podłączenia zbiornika i wymrażacz wilgoci wraz ze spustem kondensatu - Generator gazów z wbudowanymi manometrami pozwalającymi na kontrolę bieżącego ciśnienia, przyłączami 1/4" typu żeńskiego (F) |
|  | - Zasilacz awaryjny UPS o mocy pozornej nie mniejszej niż 10 kVA |
|  | - Mobilny stół pod zestaw chromatografii cieczowej z blokadą pozycji |
|  | - Stół pod spektrometr mas wyposażony w system wentylacji, monitorowania temperatury oraz posiadający funkcję wyciszenia pracy pompy wstępnej, mobilny dla prowadzenia czynności serwisowych z możliwością blokowania pozycji |
|  | - Bezpieczny system zbierania zlewek - zawierający zbiornik o pojemności nie mniejszej niż 3,75 l, głowicę instalowaną za pomocą szybko-złączki, do której przykręcane są węże i kapilary (uszczelniane za pomocą dedykowanych końcówek ze stożkami uszczelniającymi) oraz filtr węglowy montowany przez adapter do zbiornika (za pomocą szybko-złączki) |
|  | - Zestaw zabezpieczający fazy przed kontaminacją (4 nakrętki typu GL-45 z filtrami węglowymi i zestawem adapterów do montowania kapilar) |
|  | - Zestaw roztworów kalibracyjnych niezbędnych do strojenia spektrometru mas |
|  | - Instruktaż instalacyjny i aplikacyjny – 10 dni roboczych zawierający: - Zaznajomienie z zestawem wysokorozdzielczy spektrometr mas połączony z chromatografem cieczowym – nauka podstawowych czynności konserwacyjnych, które mogą być wykonywane przez użytkownika - Zaznajomienie z oprogramowaniem zestawu wysokorozdzielczy spektrometr mas połączony z chromatografem cieczowym - Tworzenie i optymalizacja metod dla wysokorozdzielczego spektrometru mas połączonego z chromatografem cieczowym - Obróbkę danych jakościowych uzyskanych przez zestaw wysokorozdzielczy spektrometr mas połączony z chromatografem cieczowym - Interpretację danych uzyskanych z eksperymentów z wysokorozdzielczego spektrometru mas połączonego z chromatografem cieczowym |
|  | - Dodatkowe 10 dni roboczych instruktażu aplikacyjnego do wykorzystania w okresie 36 miesięcy |
|  | - Zestaw startowy odczynników i kalibratorów: Odczynniki: - acetonitryl o czystości LCMS dedykowanej do oferowanego zestawu – nie mniej niż 7,5l - metanol o czystości LCMS dedykowanej do oferowanego zestawu - nie mniej niż 7,5l - izopropanol o czystości LCMS dedykowanej do oferowanego zestawu – nie mniej niż 7,5l - woda o czystości LCMS dedykowanej do oferowanego zestawu – nie mniej niż 7,5L - amoniak o czystości LCMS dedykowanej do oferowanego zestawu - nie mniej niż 100ml - octan amonu o czystości LCMS dedykowanej do oferowanego zestawu - nie mniej niż 50g - kwas mrówkowy o czystości LCMS dedykowanej do oferowanego zestawu - nie mniej niż 50ml - kwas octowy o czystości LCMS dedykowanej do oferowanego zestawu – nie mniej niż 50ml - mrówczan amonu o czystości LCMS dedykowanej do oferowanego zestawu - nie mniej niż 50ml - zestaw kalibratorów do systemu QTOF – dla sond ESI i APCI w trybie jonizacji pozytywnej i negatywnej Materiały: - zestaw jednokanałowych pipet automatycznych (6 sztuk) o pojemnościach w zakresie: 0,5 – 10 µl, 10 – 100 µl, 100 – 1000 µl, 2 – 20 µl , 20 – 200 µl, 100 – 1.000 µl wraz ze statywem w formie karuzeli, pipety oparte o mechanizm z poduszką powietrzną, obsługiwane w standardowy sposób 3 przyciskami: wybór objętości, pipetowanie i wyrzut końcówki - 12-pozycyjny zestaw do przeprowadzania ekstrakcji SPE zawierający: szklaną komorę próżniową; pokrywę z uszczelką, kompletem polipropylenowych końcówek typu Luer oraz zatyczkami nieużywanych pozycji; zawór regulujący przepływ; miernik próżni; stelaż do półek na różne odbieralniki; zestaw półek: na fiolki do autosamplera, na odbieralniki 13 mm, na odbieralniki 16 mm, na kolbki stożkowe, półka z wyżłobieniami; 12 igieł polipropylenowych; 12 nylonowych kraników odcinających z końcówką typu Luer; polipropylenowy pojemnik na zlewki - pompa próżniowa z membraną teflonową dedykowaną do komory SPE, zapewniająca osiągnięcie wymaganej próżni - vortex z kauczukową głowicą do wytrząsania probówek, prędkość wirowania regulowana nie mniej niż w zakresie: 0-3000 rpm, waga nie mniejsza niż 2.5 kg - vortex z płaską głowicą wykonaną z pianki poletylenowej, prędkość wirowania regulowana nie mniej niż w zakresie: 0-3000 rpm, waga nie mniejsza niż 2.5 kg - myjka ultradźwiękowa o pojemności nie mniejszej niż 3 litry, dostarczona wraz z kompatybilnym koszem, pracująca w zakresie od temperatury otoczenia do co najmniej 60°C, o wymiarach nie większych niż 240x140x100 mm i masie do 4,5kg - uniwersalna laboratoryjna cieplarka i suszarka o pojemności co najmniej 32l, temperatura maksymalna conajmniej 300°C, wyposażona w pojedynczy graficzny wyświetlacz TFT, konwekcja naturalna, w standardzie 1 półka druciana ze stali szlachetnej - zasilacz awaryjny UPS o mocy pozornej nie mniejszej niż 6 kVA - butelka szklana przeźroczysta 125 ml, 4szt/op - butelka szklana przeźroczysta 250 ml; 4szt/op - butelka szklana przeźroczysta 500 ml; 4szt/op - butelka szklana przeźroczysta 1000 ml; 4szt/op - butelka szklana ciemna 125 ml; 4szt/op - butelka szklana ciemna 250 ml; 4szt/op - butelka szklana ciemna 500 ml; 4szt/op - butelka szklana ciemna 1000 ml; 4szt/op - fiolki szklane ze szkła boro-krzemowego typu 33 przezroczyste 1000 szt - zakrętki z septą PTFE/silikon nacinane 1000 szt - strzykawki szklane – 1 ml, 1001 TLL + igły - zestaw 5 szt |
|  | - Urządzenie musi być dostarczone, rozładowane i wniesione w miejsce docelowego montażu, zainstalowane, uruchomione, skonfigurowane i sprawdzone |
|  | - Okres gwarancji 36 miesięcy, wraz z przeglądem wysokorozdzielczego spektrometru mas połączonego z chromatografem cieczowym po każdych 12 miesiącach użytkowania |
|  | - Wymagany czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii – do 48 godzin |
|  | - Dodatkowe 3 przeglądy spektrometru mas typu QTOF wraz z diagnostyką systemu HPLC sprzężonego z detektorem mas, w kolejnych latach, po zakończeniu okresu gwarancji, po każdym roku użytkowania. |
|  | - Zamawiający wymaga zapewniania przez producenta dostępności wszelkich części zamiennych dostępnych do wysokorozdzielczego spektrometru mas połączonego z chromatografem cieczowym przez okres minimum 7 lat od daty zakończenia produkcji spektrometru mas oraz chromatografu cieczowego |
|  | - Zamawiający wymaga, aby wraz z urządzeniem Wykonawca dostarczył instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim lub angielskim w wersji papierowej lub elektronicznej |