ANALIZA POTRZEB I WYMAGAŃ

#### Analizator laserowy do pomiaru składu granulometrycznego gleb.

- Parametry ogólne:

Urządzenie umożliwiające pomiar wielkości cząstek w dyspersjach cieczowych w oparciu o metodę dyfrakcji laserowej, w pełni zgodne z ISO 13320 lub równoważną, z komputerem i oprogramowaniem sterującym jego pracą

Jednostka główna:

- Minimalny wymagany zakres pomiarowy analizatora: 0,1 – 3 500 µm

- Urządzenie z jedną pozycją celi pomiarowej i jednoobiektywowe - nie wymaga zmiany obiektywu do wykonywania pomiarów

- Źródło światła: laser gazowy o wysokiej jakości, niskorozbieżnej przestrzennie wiązce światła oraz stałej, stabilnej długości fali 630nm +/-10nm

- Drugie źródło światła: dioda LED o długości fali 470 nm i mocy 10mW

- Układ detektorów i źródło światła są szczelnie odizolowane od otoczenia podczas pomiaru oraz przy wyjętej celi pomiarowej

- Dokładność: nie gorsza niż 0,6%

- Precyzja: lepsza niż 0,5% odchylenia

- Odtwarzalność: lepsza niż 1% odchylenia

- Czas pojedynczego pomiaru: 10 sekund lub mniej

- Częstotliwość zbierania danych: 10 kHz

- Pomiary w trybie ręcznym lub z wykorzystaniem tzw. standardowych procedur operacyjnych (SOP)

- Maksymalny wymiar jednostki głównej: co najwyżej 75 cm

Jednostka do dyspergowania w cieczach:

- Maksymalna, dostępna objętość stosowanej dyspersji cieczowej: nie mniejsza niż 600 ml

- Wbudowane w jednostce  mieszadło,  pompa  i  sondą ultradźwiękową  do  rozbijania  aglomeratów  gleby,  całkowicie  sterowane przez  oprogramowanie z możliwością automatyzowania  napełniania,  płukania  i  opróżniania  jednostki. Górna prędkość pracy mieszadła, co najmniej 3000 obr./min

- Możliwość pracy ultradźwięków w sposób ciągły, w trybie określonego czasu lub w trybie pulsacyjnym.

- Cela pomiarowa zawiera maksymalnie 2 łatwe do wyjęcia i umycia szkła, których demontaż nie wymaga stosowania narzędzi i zajmuje nie więcej niż 20 sekund

Jednostka do wizualizacji cząstek:

- Pomiar kształtu i wielkości losowo zorientowanych cząstek metodą dynamicznej analizy obrazu

- Pełna zgodność pracy z analizatorem jednoczesny pomiar, tej samej próbki, wspólny obieg cieczy

- Pomiar jednoczesny z jednostką dyfrakcji laserowej prowadzony w dyspersji cieczowej

- Zakres pomiarowy: 10 - 800 µm,

- Rozmiar piksela: 2,2 µm,

- Jedno źródło światła: ksenonowa lampa błyskowa,

- Kamera z matrycą CCD o rozdzielczości 5 Mpix o maksymalnej szybkości rejestracji obrazu – do 127 klatek na sekundę,

- Szybkość zbierania danych przy 5 Mpix – 14 klatek na sekundę, Typowy czas pojedynczego pomiaru – mniej niż 60 sekund,

- Oprogramowanie obsługujące jednostkę do wizualizacji cząstek pracuje w środowisku Windows i obsługuje wszystkie niezbędne funkcje potrzebne dla przeprowadzenia pomiarów, uzyskiwania wyników i ich przechowywania

- Oprogramowanie sterujące urządzeniem:

Oprogramowanie:

- posiadające wszystkie niezbędne funkcje potrzebne dla przeprowadzenia pomiarów, uzyskiwania, eksportowania i archiwizacji wyników

- umożliwiające obliczanie rozkładów z użyciem teorii Mie i przybliżenia Fraunhofera,

- umożliwiające  tworzenie i drukowanie własnych i wbudowanych raportów w formie tabelarycznej i graficznej, w tym raport glebowy z klasyfikacją glebową, oceną tekstury gleby i parametrami wykorzystywanymi przy pomiarach gleby jak skośność, kurtoza,

- umożliwiające poszukiwanie parametrów refrakcji i absorpcji z możliwością automatycznego wyszukania tych parametrów,

- umożliwiające otwieranie wyników z analizatora poprzedniej generacji i mierzenia tak, jakby pomiar był wykonywany przez analizator poprzedniej generacji producenta.

- Licencja pozwalająca na legalne zainstalowanie oprogramowania na wielu komputerach Zamawiającego,

- Język oprogramowania – polski, z możliwością przełączenia języka na inne języki m.in. angielski bez ponownej instalacji oprogramowania

- Inne:

- Analizator fabrycznie nowy i nieużywany

- Wymagany komputer stacjonarny do sterowania urządzeniem ze zgodnym z oprogramowaniem systemem operacyjnym. Podstawowe parametry nie gorsze niż:

- Procesor: wydajny min. 4 rdzeniowy lub lepszy

- Pamięć RAM: co najmniej 16 GB

- Dysk twardy: co najmniej 1 TB

- Rozdzielczość ekranu: minimum Full HD

- Łączność: co najmniej 3 porty USB 2.0 lub USB 3.0,

- Klawiatura i mysz

Specyfikacja spektroradiometru:

- Zakres widmowy 350-2500 nm

- Czas skanowania 100 milisekund

- Powtarzalność długości fali 0,1 nm

- Dokładność długości fali 0,5 nm

- Maksymalna jasność VNIR 2X Solar, SWIR 10X Solar

- Kanały: 2151

- Detektory Detektor VNIR (350-1000 nm): 512-elementowy układ krzemowy

- Detektor SWIR 1 (1001-1800 nm): Fotodioda InGaAs o stopniowanym indeksie, dwustopniowa chłodzona TE

- Detektor SWIR 2 (1801-2500 nm): Fotodioda InGaAs o stopniowanym indeksie, dwustopniowa chłodzona TE

- Wejście światłowodowe o długości 1,5 metra (pole widzenia 25°).

- Waga nieprzekraczająca 6 kg

- Konstrukcja kabla światłowodowego z optyką dyspersyjną spektroradiometru pozwalająca na zapewnienie optymalnego stosunku sygnału do szumu (SNR), stabilność sygnału oraz stabilność kalibracji radiometrycznej i długości fali.

- Konstrukcja urządzenia pozwalająca użycie szerokiej gamy zewnętrznych źródeł światła i sond, a także sond wewnętrznych, źródeł światła.

- Dedykowane oprogramowanie do kontroli i gromadzenia danych (min. funkcje: umożliwienie użytkownikom eksportowanie plików danych do innych formatów, w tym ASCII txt., przeglądanie, kreślenie i drukowanie, drukowanie zebranych widm za pomocą łatwej w użyciu intuicyjnej nawigacji)

- Wyposażenie spektroradiometru:

Przenośny komputer sterujący pracą spektroradiometru o parametrach technicznych pozwalających na bezproblemową pracę.

Ładowarka do baterii

Bateria na wymianę – 1 sztuka

Walizka do transportu spektroradiometru

- Sonda do pomiaru roślinności i innych materiałów wrażliwych na ciepło. Długość 10 cali (łącznie z krótkim uchwytem), typ źródła światła/żywotność (w przybliżeniu) żarówka halogenowa/1500 godzin, temperatura barwowa żarówki halogenowej 2901 +/- 10 K, rozmiar plamki 10 mm. Sonda dostarczona wraz z interfejsem.

- Iluminator światłowodowy - zewnętrzne źródło światła przeznaczone do stosowania z rozwidlonymi sondami światłowodowymi i akcesoriami do uchwytów na kuwety

- Kula integrująca odbicie/przepuszczalność przeznaczona do zbierania promieniowania optycznego, które zostało odbite lub przepuszczone przez próbkę w celu pomiaru odbicia lub przepuszczalności. Kula musi być przeznaczona do użytku z zaoferowanym spektroradiometrem oraz do zbierania promieniowania optycznego, które zostało odbite lub przepuszczone przez próbkę w celu pomiaru półkulistego odbicia lub przepuszczalności. Musi zawierać skolimowane źródło światła, uchwyty próbek, skalibrowany standard odniesienia, niekalibrowany standard odniesienia, pasek i ładowarkę akumulatora niklowo-wodorkowego (NiMH) 12 V, 1,8-metrowy kabel do zasilania z zapalniczki samochodowej, 2, 2 zapasowe żarówki i instrukcję obsługi. Punkt oświetlenia powinien być zbliżony do energii słońca docierającej do powierzchni ziemi. Otwór do pobierania próbek musi posiadać średnicę 1,5 centymetra (0,595 cala).

- System oświetleniowy 70W, 15V z chłodzoną wentylatorem lampą kwarcowo-wolframowo-halogenową 12V do pomiarów współczynnika odbicia rozproszonego w pomieszczeniach. Kąt świecenia 12°; Temperatura barwowa 3100 K, wymienna lampa o żywotności 1340 godzin; zintegrowana ochrona przed promieniowaniem UV; Mocowania do statywu o średnicy 1/2 cala

- Stojak na oświetlacz z zaciskiem montażowym do optymalnego montażu lamp oświetlających do użytku w laboratorium. Stojak musi zawierać stalową podstawę stojaka, stalowy pręt oraz  śruby do podstawy, zacisku głowicy, pręta aluminiowego i uchwytu zaciskowego.

- Platforma do pomiarów współczynnika odbicia i absorbancji surowców. Platforma musi zawierać halogenowe źródło światła o wysokiej intensywności, kwarcowo-wolframowe, idealne do zastosowań nieorganicznych, z wbudowanym obwodem stabilizatora prądu stałego i szafirowym okienkiem. Zawiera zewnętrzny zasilacz 12 V DC o mocy 30 W.

- Przedmiot zamówienia posiadać ma oznakowanie CE, zgodnie z obowiązującymi przepisami t.j. ustawą o ocenie systemu zgodności (ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności dz. Ustaw Dz.U.2023.215 z póź. zm.) – oświadczenie na formularzu oferty.