Kraków dnia: 9.01.2026 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ -9

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych V” – znak sprawy ZP/62/2025.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 9 Pytanie nr 1-dotyczy SWZ- Przedmiotowe środki dowodowe Czy Zamawiający uzna za wystarczające załączenie do oferty kart katalogowych wystawionych przez autoryzowanego dystrybutora na terenie Polski? Zwracamy uwagę Zamawiającego na fakt, że nie wszystkie bardzo szczegółowe informacje techniczne dla urządzeń zawierane są w folderach / ulotkach informacyjnych producentów. W związku z powyższym bazując tylko i wyłącznie na oryginalnej dokumentacji producentów nie sposób by było potwierdzić spełnienie wszystkich szczegółowych wymagań techniczno-użytkowych postawionych przez Zamawiającego. Odpowiedź: Zgodnie z pkt. 9.1 SWZ. Pytanie nr 2-dotyczy Załącznik nr 1- OPZ Pakiet 7 Gąbki biopsyjne do kasetek histopatologicznych Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, czy Zamawiający dopuści do postępowania gąbki biopsyjne do kasetek histopatologicznych o następujących parametrach technicznych: Gąbki biopsyjne do przeprowadzania małych próbek w kasetce w trakcie przeprowadzania materiału tkankowego. Gąbka kompatybilna ze standardowymi kasetkami histopatologicznym. Materiał wykonania - pianka poliuretanowa. Gąbka w kolorze białym. Wymiary gąbki: 30 x 25 x 2 mm, opakowanie - 1000 sztuk. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 3-dotyczy Załącznik nr 1- OPZ Pakiet 7 Gąbki biopsyjne do kasetek histopatologicznych Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, czy Zamawiający dopuści do postępowania gąbki biopsyjne do kasetek histopatologicznych o następujących parametrach technicznych: Gąbki biopsyjne do przeprowadzania małych próbek w kasetce w trakcie przeprowadzania materiału tkankowego. Gąbka kompatybilna ze standardowymi kasetkami histopatologicznym. Materiał wykonania - pianka poliuretanowa. Gąbka w kolorze niebieskim. Wymiary gąbki: 30 x 25 x 2 mm, opakowanie - 1000 sztuk. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 4- dotyczy Załącznik nr 1- OPZ Pakiet 14 Pojemniki chirurgiczne z formaliną- pojemniki 40 ml zawierające 20 ml formaliny Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie pojemników równoważnych o parametrach techniczno-użytkowych jak niżej: Pojemnik wykonany w technologii bezpiecznego i bezkontaktowego utrwalania materiału tkankowego. Wymiary: - średnica 35 mm - wysokość bez pokrywki 67 mm - wysokość z pokrywką wypełnianą formaliną 111 mm - pojemność całkowita 40 ml Opakowanie zbiorcze 24 szt. Bezpieczny pojemnik tworzący system zamknięty do materiału biopsyjnego /histopatologicznego składający się z pokrywy zawierającej środek utrwalający i zbiornika. Dolny pojemnik wypełniony roztworem wodnym w ilości 10 ml w celu zabezpieczenia materiału biopsyjnego przed wysychaniem z pokrywą wypełnioną 8% roztworem formaldehydu w ilości 10 ml. Po uwolnieniu wypływu formaliny poprzez wciśnięcie tłoka wbudowanego w górnej części roztwór formaldehydu po wymieszaniu z roztworem wodnym staje się substancją utrwalającą o stężeniu formaldehydu 4% (10% roztwór buforowanej formaliny; pH 7,2 - 7,4 zgodnie z wymaganiami Polskiego Towarzystwa Patomorfologów). Proponowany przez nas pojemnik: - spełnia wszystkie wymagania funkcjonalne i techniczne określone w OPZ, - gwarantuje pełne bezpieczeństwo użytkownika i brak kontaktu z formaliną, - posiada równoważny mechanizm uwalniania środka utrwalającego, - zapewnia poprawne parametry chemiczne (stężenie formaliny i pH), - jest w pełni zgodny z obowiązującymi normami i posiada wszystkie certyfikaty wymagane prawem UE. - Pojemnik po aktywacji zapewnia utrwalenie materiału w 10% neutralnej buforowanej formalinie (4% formaldehydu) o pH 7,2-7,4, co jest zgodne z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Patologów dotyczącymi standardowego utrwalacza do materiału biopsyjnego / histopatologicznego. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 5- dotyczy Załącznik nr 1- OPZ Pakiet 14 Pojemniki chirurgiczne z formaliną- pojemniki 150 ml zawiarające co najmniej 90 ml formaliny Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie pojemników równoważnych o parametrach techniczno-użytkowych jak niżej: Pojemniki o pojemności 150 ml wypełnione 10% buforowaną formaliną o pH 7,2 - 7,4 zgodnie z wymaganiami Polskiego Towarzystwa Patomorfologów w ilości 90 ml Pojemnik wykonany w technologii bezpiecznego i bezkontaktowego utrwalania materiału tkankowego. Wymiary: - średnica dolna 66 mm - średnica górna 70 mm - wysokość bez pokrywki 71 mm - wysokość z pokrywką wypełnianą formaliną 109 mm Opakowanie zbiorcze 12 szt. Uwalnianie formaliny poprzez innowacyjny system w momencie zakręcania pojemnika po umieszczeniu w nim materiału tkankowego. Zaproponowana konstrukcja pojemnika w pełni zabezpieczająca biopsyjny materiał tkankowy oraz zapewniająca właściwe utrwalenie materiału tkankowego. Proponowany przez nas pojemnik: - spełnia wszystkie wymagania funkcjonalne i techniczne określone w OPZ, - gwarantuje pełne bezpieczeństwo użytkownika i brak kontaktu z formaliną, - posiada równoważny mechanizm uwalniania środka utrwalającego, - zapewnia poprawne parametry chemiczne (stężenie formaliny i pH), - jest w pełni zgodny z obowiązującymi normami i posiada wszystkie certyfikaty wymagane prawem UE. - Pojemnik po aktywacji zapewnia utrwalenie materiału w 10% neutralnej buforowanej formalinie (4% formaldehydu) o pH 7,2-7,4, co jest zgodne z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Patologów dotyczącymi standardowego utrwalacza do materiału biopsyjnego / histopatologicznego. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem że brak jest wyjściowo wody w pojemniku. Pytanie nr 6- dotyczy Załącznik nr 1- OPZ Pakiet 14 Pojemniki chirurgiczne z formaliną- pojemniki 250 ml zawierające co najmniej 150 ml formaliny Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie pojemników równoważnych o parametrach techniczno-użytkowych jak niżej: Pojemnik wykonany w technologii bezpiecznego i bezkontaktowego utrwalania materiału tkankowego. Wymiary: - średnica 100 mm - wysokość z pokrywką wypełnianą formaliną 140 mm - całkowita pojemność 320 ml Opakowanie zbiorcze: 20 szt. Bezpieczny pojemnik tworzący zamknięty system do utrwalania materiału tkankowego, składający się z pokrywy zawierającej środek utrwalający oraz zbiornika przeznaczonego do umieszczania materiału tkankowego. Pokrywa wypełniona substancją utrwalającą o stężeniu formaldehydu 4% (10% roztwór neutralnej buforowanej formaliny o pH 7,2 - 7,4 zgodnie z wymaganiami Polskiego Towarzystwa Patomorfologów w ilości 250 ml. Uwalnianie formaliny z pokrywy w momencie zakręcania pojemnika po umieszczeniu w nim materiału tkankowego. Zaproponowana konstrukcja pojemnika w pełni zabezpieczająca materiał tkankowy oraz zapewniająca właściwe jego utrwalenie. Proponowany przez nas pojemnik: - spełnia wszystkie wymagania funkcjonalne i techniczne określone w OPZ, - gwarantuje pełne bezpieczeństwo użytkownika i brak kontaktu z formaliną, - posiada równoważny mechanizm uwalniania środka utrwalającego, - zapewnia poprawne parametry chemiczne (stężenie formaliny i pH), - jest w pełni zgodny z obowiązującymi normami i posiada wszystkie certyfikaty wymagane prawem UE. - Pojemnik po aktywacji zapewnia utrwalenie materiału w 10% neutralnej buforowanej formalinie (4% formaldehydu) o pH 7,2-7,4, co jest zgodne z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Patologów dotyczącymi standardowego utrwalacza do materiału biopsyjnego / histopatologicznego. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem braku wody w pojemniku. Pytanie nr 7- dotyczy Załącznik nr 1- OPZ Pakiet 14 Pojemniki chirurgiczne z formaliną- pojemniki 500-600 ml zawierające co najmniej 300 ml formaliny Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie pojemników równoważnych o parametrach techniczno-użytkowych jak niżej: Pojemnik wykonany w technologii bezpiecznego i bezkontaktowego utrwalania materiału tkankowego. Wymiary: - średnica 100 mm - wysokość z pokrywką wypełnianą formaliną 140 mm - całkowita pojemność 320 ml Opakowanie zbiorcze: 20 szt. Bezpieczny pojemnik tworzący zamknięty system do utrwalania materiału tkankowego, składający się z pokrywy zawierającej środek utrwalający oraz zbiornika przeznaczonego do umieszczania materiału tkankowego. Pokrywa wypełniona substancją utrwalającą o stężeniu formaldehydu 4% , 10% roztwór neutralnej buforowanej formaliny o pH 7,2 - 7,4 zgodnie z wymaganiami Polskiego Towarzystwa Patomorfologów w ilości 300 ml. Uwalnianie formaliny z pokrywy w momencie zakręcania pojemnika po umieszczeniu w nim materiału tkankowego. Zaproponowana konstrukcja pojemnika w pełni zabezpieczająca materiał tkankowy oraz zapewniająca właściwe jego utrwalenie. Proponowany przez nas pojemnik: - spełnia wszystkie wymagania funkcjonalne i techniczne określone w OPZ, - gwarantuje pełne bezpieczeństwo użytkownika i brak kontaktu z formaliną, - posiada równoważny mechanizm uwalniania środka utrwalającego, - zapewnia poprawne parametry chemiczne (stężenie formaliny i pH), - jest w pełni zgodny z obowiązującymi normami i posiada wszystkie certyfikaty wymagane prawem UE. - Pojemnik po aktywacji zapewnia utrwalenie materiału w 10% neutralnej buforowanej formalinie (4% formaldehydu) o pH 7,2-7,4, co jest zgodne z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Patologów dotyczącymi standardowego utrwalacza do materiału biopsyjnego / histopatologicznego. Odpowiedź: Wymaga się pojemnika o objętości całkowitej 500-600 ml i objętości formaliny 300 ml. Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 8- dotyczy Załącznik nr 1- OPZ Pakiet 14 Pojemniki chirurgiczne z formaliną- pojemniki 1000 ml zawierające co najmniej 600 ml formaliny Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie pojemników równoważnych o parametrach techniczno-użytkowych jak niżej: Pojemnik wykonany w technologii bezpiecznego i bezkontaktowego utrwalania materiału tkankowego. Wymiary: - średnica 134 mm - wysokość z pokrywką wypełnianą formaliną 178,5 mm - całkowita pojemność 1000 ml Opakowanie zbiorcze: 9 szt. Bezpieczny pojemnik tworzący zamknięty system do utrwalania materiału tkankowego, składający się z pokrywy zawierającej środek utrwalający oraz zbiornika przeznaczonego do umieszczania materiału tkankowego. Pokrywa wypełniona substancją utrwalającą o stężeniu formaldehydu 4% , 10% roztwór neutralnej buforowanej formaliny o pH 7,2 - 7,4 zgodnie z wymaganiami Polskiego Towarzystwa Patomorfologów w ilości 600 ml. Uwalnianie formaliny z pokrywy w momencie zakręcania pojemnika po umieszczeniu w nim materiału tkankowego. Zaproponowana konstrukcja pojemnika w pełni zabezpieczająca materiał tkankowy oraz zapewniająca właściwe jego utrwalenie. Proponowany przez nas pojemnik: - spełnia wszystkie wymagania funkcjonalne i techniczne określone w OPZ, - gwarantuje pełne bezpieczeństwo użytkownika i brak kontaktu z formaliną, - posiada równoważny mechanizm uwalniania środka utrwalającego, - zapewnia poprawne parametry chemiczne (stężenie formaliny i pH), - jest w pełni zgodny z obowiązującymi normami i posiada wszystkie certyfikaty wymagane prawem UE. - Pojemnik po aktywacji zapewnia utrwalenie materiału w 10% neutralnej buforowanej formalinie (4% formaldehydu) o pH 7,2-7,4, co jest zgodne z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Patologów dotyczącymi standardowego utrwalacza do materiału biopsyjnego / histopatologicznego. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem braku wody w pojemniku.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek -  Purol